Šildomas naujagimio reanimacinis staliukas

Techninė specifikakacija

| Eil. nr. | Reikalaujamas parametras | UAB „Meditecha“ Siūlomas parametras |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Naujagimių šildymo stalelis | Naujagimių šildymo stalelis HKN-500AB Gamintojo bukletas 1 psl. |
| 1.1.1. | Maksimalus naujagimio svoris ne mažiau 10 kg | Maksimalus naujagimio 10 kg Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.2. | Stalelis reguliuojamo aukščio, reguliavimo diapazonas ne mažiau nei 200 mm | Stalelis reguliuojamo aukščio, reguliavimo diapazonas 200 mm Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.3. | Reguliuojamas lovelės pasvirimas ≥ ± 12° | Reguliuojamas lovelės pasvirimas ± 15° Siūloma geresnė savybė Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.4. | Spalvotas ekranas, įstrižainė ≥ 150 mm | Spalvotas ekranas, įstrižainė 8 inch (20,32 cm / 203,20 mm) Siūloma geresnė savybė Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.5. | Reguliuojama stebėjimo lempos apšvieta |  |
| 1.1.6. | Kontroliuojama temperatūra naujagimiui intervale ≥ (34-37.5) °C, galimybė reguliuoti temperatūrą ≤ 0.1 °C žingsniu | Kontroliuojama temperatūra naujagimiui intervale 34-37.5 °C, galimybė reguliuoti temperatūrą 0.1 °C žingsniu Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.7. | Temperatūros tikslumas ne prasčiau nei ±0.3 °C | Temperatūros tikslumas ±0.2 °C Siūloma geresnė savybė Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.8. | Reguliuojamas šildymo intensyvumo diapazono intervalas ≥ (10-100) % | Reguliuojamas šildymo intensyvumo diapazono intervalas 0-100 % Siūloma geresnė savybė Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.9. | Integruota Masimo arba lygiavertė SpO2 technologija | Integruota Masimo SpO2 technologija Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.10. | SpO2 matavimo diapazono intervalas ≥ (30-100) % | SpO2 matavimo diapazono intervalas 1-100 % Siūloma geresnė savybė Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.11. | Pulso matavimo diapazono intervalas ≥ (25-235) kartai per minutę | Pulso matavimo diapazono intervalas 25-240 kartai per minutę Siūloma geresnė savybė Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.12. | Integruota vakuumė sistema, reguliavimo diapazono intervalas ≥ (0-140) mmHg | Integruota vakuumė sistema, reguliavimo diapazono intervalas 0-140 mmHg Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.13. | Integruota T-formos kvėpavimo sistema | Integruota T-formos kvėpavimo sistema Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.14. | Integruotas srauto reguliatorius, skalės intervalas ≥ (0-15) litrai per minutę, tikslumas ≤ 0.5 litro per minutę | Integruotas srauto reguliatorius, skalės intervalas 0-15 litrai per minutę, tikslumas 0.5 litro per minutę Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.15. | Integruotas oro/deguonies maišytuvas, deguonies koncentracijos diapazono intervalas ≥ (21-100) % | Integruotas oro/deguonies maišytuvas, deguonies koncentracijos diapazono intervalas 21-100 % Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.16. | Integruotas kvėpavimo takų slėgio manometras, skalės intervalas ≥ (-10 - +50) cmH2O | Integruotas kvėpavimo takų slėgio manometras, skalės intervalas -10 - +80 cmH2O Siūloma geresnė savybė Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.17. | Savikontrolės funkcija | Savikontrolės funkcija Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.18. | Stalelis su integruotais stalčiais, ne mažiau nei 2 vnt. | Stalelis su integruotais stalčiais, 2 vnt. Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.19. | Suderinama su ligoninės medicininių dujų tiekimo infrastruktūra (slėgis apie 5 Bar) | Suderinama su ligoninės medicininių dujų tiekimo infrastruktūra (slėgis apie 5 Bar) Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.20. | Elektros tinklas 230 V, 50 Hz | Elektros tinklas 230 V, 50 Hz Gamintojo bukletas 2 psl. |
| 1.1.21. | Komplektuojama su čiužiniu, Spo2 kabeliu ir jutikliu | Komplektuojama su čiužiniu, Spo2 kabeliu ir jutikliu Gamintojo bukletas 2 psl. |