## specifikacija
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių pediatrijai ir kitų priemonių pirkimas
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 ar lygiaverčio reglamento reikalavimus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM
Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
27. | Vaikiška hemodializės kraujo magistralė. Arterinė/veninė magistralė (komplektas A+V) Dializės aparatams: Baxter Tina; Fresenius | Su arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis, variklio segmento diametras 6,4 mm, variklio segmento ilgis 350 mm, arterinės su heparinizacijos atšakomis, su skysčio surinkimo maišu (tūris 2 litrai), arterinis su oro gaudikliu, sterilizacija Beta spinduliais, pediatrinė magistralė tinka 4008 aparatui. | vnt | 300 | AV-Set FMC Paed R, Fresenius Medical Care, F00001064. Su arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis, variklio segmento diametras 6,4 mm, variklio segmento ilgis 350 mm, arterinės su heparinizacijos atšakomis, su skysčio surinkimo maišu (tūris 2 litrai), arterinis su oro gaudikliu, sterilizacija Beta spinduliais, pediatrinė magistralė tinka 4008 aparatui. | 5% | 14.5 | 15.225 | 4350
Bendra pradinė (maksimali) vertė 27-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 4350
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 217.5
Bendra pradinė (maksimali) vertė 27-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 4567.5
28. | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,8-1,9 m² | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,8m². Pilnai sintetinė polisulfoninė membrana. Sterilizacija - garais. Mažo pralaidumo. UK koefic. ml/h mmHg 14. Klirensai, kai dializato tėkmė Q - 500ml/min ir kraujo tėkmė Q - 200ml/min: urea 193; kreatininas 181; fosfatai 170 | vnt | 20 | Fx10, Fresenius Medical Care, 5004741. Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,8m². Pilnai sintetinė polisulfoninė membrana. Sterilizacija - garais. Mažo pralaidumo. UK koefic. ml/h mmHg 14. Klirensai, kai dializato tėkmė Q - 500ml/min ir kraujo tėkmė Q - 200ml/min: urea 193; kreatininas 181; fosfatai 170 | 5% | 10.8 | 11.34 | 216
Bendra pradinė (maksimali) vertė 28-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 216
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 10.8
Bendra pradinė (maksimali) vertė 28-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 226.8
29. | Peritoninės dializės sistema, naujagimiams ir kūdikiams | Peritoninės dializės sistema PD Paed Plus tipo naujagimiams ir kūdikiams su dviem 200 ml talpos dializuojamojo skysčio tūrio matavimo kamerom. Priemonės yra vienkartinės, sterilios, apirogeniškos. Magistralės ir maišeliai hermetiški, pagaminti iš elastingos ir permatomos medžiagos, du prijungimai dializuojamam tirpalui. | vnt. | 60 | PD-Paed sistema, Fresenius Medical Care, F00005052. Peritoninės dializės sistema PD Paed Plus tipo naujagimiams ir kūdikiams su dviem 200 ml talpos dializuojamojo skysčio tūrio matavimo kamerom. Priemonės yra vienkartinės, sterilios, apirogeniškos. Magistralės ir maišeliai hermetiški, pagaminti iš elastingos ir permatomos medžiagos, du prijungimai dializuojamam tirpalui. | 5% | 99.4 | 104.37 | 5964
Bendra pradinė (maksimali) vertė 29-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 5964
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 298.2
Bendra pradinė (maksimali) vertė 29-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 6262.2
30. | Kateterio adapteris peritoninės dializės sistemai | Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas adapteris, tinkantis peritoninės dializės sitemai PD Paed Plus ir jungiamas tada, kai nenaudojamas kateterio prailgintojas. | vnt | 30 | Stay Safe kateterio adapteris, Fresenius Medical Care, 2843211. Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas adapteris, tinkantis peritoninės dializės sitemai PD Paed Plus ir jungiamas tada, kai nenaudojamas kateterio prailgintojas. | 5% | 11.2 | 11.76 | 336
Bendra pradinė (maksimali) vertė 30-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 336
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 16.8
Bendra pradinė (maksimali) vertė 30-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 352.8
31. | Peritoninės dializės kateterio adapteris | Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas adapteris, tinkantis peritoninės dializės sitemai PD Paed Plus ir jungiamas tada, kai nenaudojamas kateterio prailgintojas. | vnt | 30 | Stay Safe kateterio adapteris, Fresenius Medical Care, 2843211. Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas adapteris, tinkantis peritoninės dializės sitemai PD Paed Plus ir jungiamas tada, kai nenaudojamas kateterio prailgintojas. | 5% | 11.2 | 11.76 | 336
Bendra pradinė (maksimali) vertė 31-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 336
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 16.8
Bendra pradinė (maksimali) vertė 31-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 352.8
32. | Drenažo maišas peritoninės dializės sistemai | Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas drenažo maišelis, tinkantis PD Paed Plus sistemai. | vnt | 30 | Safe Lock PD-NIGHT drenažo maišas, Fresenius Medical Care, 5019571. Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas drenažo maišelis, tinkantis PD Paed Plus sistemai. | 5% | 10.2 | 10.71 | 306
Bendra pradinė (maksimali) vertė 32-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 306
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 15.3
Bendra pradinė (maksimali) vertė 32-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 321.3
33. | Dezinfekcinis dangtelis peritoninės dializės sistemai | Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas dezinfekcinis dangtelis, tinkantis PD Paed Plus peritoninės dializės sistemai. | vnt | 180 | Stay Safe dezinfekcinis dangtelis, Fresenius Medical Care, 2845091. Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas dezinfekcinis dangtelis, tinkantis PD Paed Plus peritoninės dializės sistemai. | 5% | 0.95 | 0.9975 | 171
Bendra pradinė (maksimali) vertė 33-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 171
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 8.55
Bendra pradinė (maksimali) vertė 33-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 179.55
34. | Pediatrinis spiralinis kateteris peritoninei dializei su viena mova | Spiralinis, su viena mova, silikoninis,Tenckhoff tipo, 39, 3- 40,25 cm ilgio, pediatrinis. | vnt | 12 | Paediatric Curl Tenckhoff-Catheter 288/105, Fresenius Medical Care, 5020041, MPP40C. Spiralinis, su viena mova, silikoninis,Tenckhoff tipo, 39, 3- 40,25 cm ilgio, pediatrinis. | 5% | 245 | 257.25 | 2940
Bendra pradinė (maksimali) vertė 34-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 2940
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 147
Bendra pradinė (maksimali) vertė 34-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 3087
35. | Tiesus kateteris peritoninei dializei su viena mova 250 mm | Tenckhoff tipo, 250 mm ilgio, su viena mova, diametras 4,9/2,6 mm. Atstumas nuo distalinio - perforuoto galo iki movos 14 cm. Pediatrinis | vnt | 6 | 5019611, Fresenius Medical Care. Tenckhoff tipo, 250 mm ilgio, su viena mova, diametras 4,9/2,6 mm. Atstumas nuo distalinio - perforuoto galo iki movos 14 cm. Pediatrinis | 5% | 263.92 | 277.116 | 1583.52
Bendra pradinė (maksimali) vertė 35-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 1583.52
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 79.176
Bendra pradinė (maksimali) vertė 35-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 1662.696
36. | Tiesus kateteris peritoninei dializei su dviem movom 250 mm | Tenckhoff tipo, 250 mm ilgio, su dviem movomis, diametras 4,9/2,6 mm. Atstumas nuo distalinio - perforuoto galo iki pirmos movos 90 mm. Tarpas tarp movų 40 mm. Pediatrini | vnt | 6 | 5019631, Fresenius Medical Care. Tenckhoff tipo, 250 mm ilgio, su dviem movomis, diametras 4,9/2,6 mm. Atstumas nuo distalinio - perforuoto galo iki pirmos movos 90 mm. Tarpas tarp movų 40 mm. Pediatrini | 5% | 246.38 | 258.699 | 1478.28
Bendra pradinė (maksimali) vertė 36-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 1478.28
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 73.914
Bendra pradinė (maksimali) vertė 36-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 1552.194
37. | Magistralės peritoninės dializės sistemai:
37.1. | Pediatrinė | Automatinei aparatinei peritoninei sistemai, suderinama su "Sleep safe" sistema. | vnt | 400 | SLEEP-SAFE rinkinys PLUS (pediatrinis), Fresenius Medical Care, 5017391 | 5% | 32.8 | 34.44 | 13120
37.2. | Suaugusiems |  | vnt | 200 | SLEEP-SAFE rinkinys PLUS, Fresenius Medical Care, 5016931 | 5% | 31.5 | 33.075 | 6300
Bendra pradinė (maksimali) vertė 37-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [8 empty] | 19420
PVM ( 5 %) suma | [8 empty] | 971
Bendra pradinė (maksimali) vertė 37-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 20391