- Sekusept® Easy naudojimo instrukcija

##### Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė medicininiams instrumentams

- Visų tipų instrumentams, lankstiems ir kietiems endoskopams

- Efektyvi aukšto lygio dezinfekcija

- Platus veikimo spektras

- Lengvai paruošiamas

Naudojimas: visų medicininių instrumentų, pagamintų iš metalo-chromo-nikelio-plieno, gumos-plastmasės, taip pat ir lanksčių endoskopų, skirtų nejautrai, urologijai ir chirurgijai, aukšto lygio dezinfekcijai. Ši priemonė netinka medicininiams instrumentams, kurie yra mechaniškai pažeisti.

Naudojimosi instrukcija: Tiksli tirpalo koncentracija lengvai paruošiama (450+420 ml–10 Ltr tirpalo; 225+210 ml – 5 Ltr tirpalo). Įpilti ½ norimo vandens kiekio į indą. Supilti buteliuką Sekusept® Easy ir išmaišyti. Supilti buteliuką Sekusept® Easy Aktyvatoriaus. Išmaišyti tirpalą ir supilti likusį vandens kiekį, nešildyti. Darbinis tirpalas paruoštas naudojimui.

Įdėti instrumentus, endoskopus ar nejautrai skirtus reikmenis į Sekusept® Easy tirpalą. Svarbu, kad visos instrumentų dalys būtų apsemtos. Po rekomenduojamo ekspozicijos laiko ištraukti instrumentus ir praskalauti juos steriliu vandeniu. Tirpalą ruošti šviežią kiekvieną dieną. Likutinis tirpalo veiksmingumas, ypač jei buvo aukštas organinis užterštumas ar aukšta  temperatūra, gali būti patikrintas su Sekusept® Easy/Aktiv testinėmis juostelėmis.

Sudėtis: aktyviosios medžiagos: peracto rūgštis ir vandenilio peroksidas; pagalbinės: organinės rūgštys ir stabilizatoriai.

R&S frazės: Laikyti originaliame konteineryje, žemesnėje negu 25 o C temperatūroje. Nemaišyti dezinfekcinių priemonių su kitais produktais, išskyrus tuos, kurių kombinacijai yra atliktas mikrobiologinis tyrimas. Instrumentų plovimui patartina naudoti Seku® Zyme.

| Mikrobiologinių ir virusologinių tyrimų rezultatai (metodas) | Koncentracija | Ekspozicijos laikas |
| --- | --- | --- |
| Tuberkuliocidinis (HIRL, Birmingham) | 2% | 10 min |
| Sporocidinis (HIRL, Birmingham) | 2% | 5 min |
| Virucidinis sut. AFNOR T72-1801 | 2% | 5 min |
| Baktericidinis sut. EN 1040 | 2% | 1 min |
| Baktericidinis sut. EN 13727 | 2% | 1 min |
| Fungicidinis sut. EN 1275 | 2% | 5 min. |

CE0297

Gamintojas:

Ecolab GmbH & Co. OHG

Postfach 13406, D-40554

Düsseldorf, Vokietija

Atstovas Lietuvoje:

UAB „Vitrolab“

Baltų pr. 36-11, Kaunas

Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29