Diagnostikos reagentų su analizatorių nuoma (panauda) pirkimo atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų

Priedas Nr. 3

ANALIZATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4 PIRKIMO DALIS – AUTOMATINĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIŲ SISTEMOS, SUDARYTOS IŠ 1 ANALIZATORIAUS ŠLAPIMO CHEMINEI ANALIZEI IR 1 ANALIZATORIAUS MIKROSKOPIJAI NUOMA (PANAUDA) (1 VNT.), AUTOMATINIO ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIAUS ŠLAPIMO CHEMINEI ANALIZEI NUOMA (PANAUDA) (1 VNT.) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JAIS

4.1. Automatinės šlapimo tyrimų analizatorių sistemos, sudarytos iš 1 analizatoriaus šlapimo cheminei analizei ir 1 analizatoriaus mikroskopijai, nuomai (panaudai) techninė specifikacija – 1 vnt.

Pristatoma į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius).

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius – 1 + 1 vnt. | Pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas | Cobas 6500, Roche | Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinė šlapimo tyrimų sistema (juostelinio ištyrimo ir mikroskopinio ištyrimo sistema) | Analizatoriaus paskirtis - Automatinė šlapimo tyrimų sistema (juostelinio ištyrimo ir mikroskopinio ištyrimo sistema). | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 9/468 |
| 3. | Analizatoriaus apibūdinimas | Automatinis šlapimo mikroskopijos modulis turi dirbti, kaip atskiras šlapimo mikroskopijos tyrimo analizatorius ir esant būtinybei, privalo turėti galimybę prijungti jį prie juostelinio cheminio modulio (nepriklausomas, atskiras mikroskopijos modulis) arba sujungtas į vientisą pilnai automatizuotą sistemą: (juostelinis cheminis modulis + mikroskopijos modulis) | Automatinis šlapimo mikroskopijos modulis gali dirbti kaip atskiras šlapimo mikroskopijos tyrimo analizatorius ir ,esant būtinybei, yra prijungiamas prie juostelinio cheminio modulio (nepriklausomas, atskiras mikroskopijos modulis) arba sujungtas į vientisą pilnai automatizuotą sistemą: (juostelinis cheminis modulis + mikroskopijos modulis). | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 9/468, 59/468 |
| 4. | Testo juostelių sistema | Automatinė juostelių paėmimo sistema, testo juostelių talpa kasetėje, apsaugotoje nuo aplinkos poveikio. Panaudotų juostelių talpa. | Yra automatinė juostelių paėmimo sistema, testo juostelių talpa kasetėje, apsaugotoje nuo aplinkos poveikio. Taip pat yra panaudotų juostelių talpa. | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 108/468, 122/468 – 126/468 |
| 5. | Spausdintuvas | Išorinis arba vidinis spausdintuvas | Bus pateiktas išorinis spausdintuvas. | Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 6. | Juostelinis ir mikroskopijos tyrimas atliekamas iš vieno mėgintuvėlio, be rankinio pernešimo | Būtina | Juostelinis ir mikroskopijos tyrimas yra atliekamas iš vieno mėgintuvėlio, be rankinio pernešimo. | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 60/468 – 61/468 |
| 7. | Matavimo analitės, mato vienetai | Matuojami ne mažiau nei šie parametrai: 1. Eritrocitai (RBC), balai ir skaičius/µl (arba kraujas (BLD) balai ir mg/l); 2. Leukocitai (WBC), balai ir skaičius/µl; 3. Baltymas, (PRO), balai ir g/l; 4. Gliukozė (GLU), balai ir mmol/l; 5. Nitritai (NIT), rasta/nerasta; 6. Ketonai (KET), balai ir mmol/l; 7. Bilirubinas (BIL), balai ir µmol/l; 8. Urobilinogenas (URO), balai ir µmol/l; 9. Santykinis tankis (SG), skaičius; 10. pH, skaičius. | Matuojami šie parametrai: 1. Santykinis tankis (SG), skaičius; 2. pH, skaičius; 3. Leukocitai (WBC), balai ir skaičius/µl; 4. Eritrocitai (RBC), balai ir skaičius/µl; 5. Baltymas (PRO), balai ir g/l; 6. Gliukozė (GLU), balai ir mmol/l; 7. Nitritai (NIT), teigiamas/neigiamas; 8. Ketonai (KET), balai ir mmol/l; 9. Bilirubinas (BIL), balai ir µmol/l; 10. Urobilinogenas (URO), balai ir µmol/l. | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 131/468, 148/468 |
| 8. | Idiegta automatinė atranka | Šlapimo mikroskopijos tyrimas atliekamas remiantis juostelinio tyrimo rezultatu | Yra įdiegta automatinė atranka - Šlapimo mikroskopijos tyrimas atliekamas remiantis juostelinio tyrimo rezultatu. | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 59/468 |
| 9. | Automatinis mėginio sumaišymas | Būtina | Pirmiausia mėgintuvėlis (esantis stovelyje) transportuojamas į mėginių ėmimo vietą. Vėliau mėgintuvėlyje esantis mėginys automatiškai sumaišomas (aspiruojant ir išleidžiant mėginį). | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 60/468 |
| 10. | Įsiurbiamo mėginio tūris šlapimo cheminei analizei atlikti | Ne daugiau 2 ml | Įsiurbiamo mėginio tūris šlapimo cheminei analizei atlikti – 2 mL. | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 145/468 |
| 11. | Juostelinio ir mikroskopijos tyrimo rezultatai pateikiami viename ekrane | Būtina | Juostelinio ir mikroskopijos tyrimo rezultatai yra pateikiami viename ekrane. | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 69/468 |
| 12. | Analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius, t.y. į analizatorių dedami necentrifuguoti mėginiai | Būtina | Analizatorius tiria necentrifuguotus mėginius, t.y. į analizatorių yra dedami necentrifuguoti mėginiai. | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 60/468 – 61/468 |
| 13. | Skubių tyrimų atlikimo galimybė | Būtina | Galima tirti skubius (STAT) mėginius. | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 368/468 |
| 14. | Patologinių rezultatų žymėjimas | Būtina | Yra patologinių rezultatų žymėjimas. | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 70/468 |
| 15. | Mikroskopinio ištyrimo sistemoje turėtų būti įdiegta programinė įranga | Turi klasifikuoti šlapimo daleles į ne mažiau kaip 10 kategorijas: eritrocitus, leukocitus, neplokščialąstelinio epitelio ląsteles, plokščiojo epitelio ląsteles, bakterijas, kristalus, hialininius cilindrus ir kitus patologinius cilindrus, grybus, spermatozoidus, gleives | Šlapimo dalelės yra klasifikuojamos į šias kategorijas: eritrocitus, leukocitus, neplokščialąstelinio epitelio ląsteles, plokščiojo epitelio ląsteles, bakterijas, kristalus, hialininius cilindrus ir kitus patologinius cilindrus, grybus, spermatozoidus, gleives. | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 56/468 |
| 16. | Mikroskopinio ištyrimo sistemoje turėti būti įdiegta poklasių funkcija, leidžiančia operatoriui kurti papildomas kategorijas bei perklasifikuoti bet kokią šlapimo dalelę | Būtina | Mikroskopinio ištyrimo sistemoje yra įdiegta poklasių funkcija, leidžianti operatoriui kurti papildomas kategorijas bei perklasifikuoti bet kokią šlapimo dalelę. | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 348/468 -350/468 |
| 17. | Našumas | Ne mažiau, kaip 40 mikroskopijos tyrimų per valandą, ne mažiau, kaip 220 juostelinių šlapimo chemijos tyrimų per valandą | Našumas: 116 mikroskopijos tyrimų per valandą, 240 juostelinių šlapimo chemijos tyrimų per valandą. | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 144/468 |
| 18. | Dvikryptė komunikacija | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Host_Interface_Manual_Cobas_6500 |
| 19. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Būtina. Vidinė ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema. | Yra vidinė ėminių/mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema (vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas). | Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 137/468 |
| 20. | Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis | Pateikiama su prietaisu | Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis bus pateikta kartu su prietaisu. | Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 21. | Šlapimo cheminei analizei atlikti naudojamos juostelės atsparios askorbo rūgščiai (vitaminui C) | Būtina | Šlapimo cheminei analizei atlikti naudojamos juostelės yra atsparios askorbo rūgščiai (vitaminui C). | cobas u pack_metodinis lapelis. psl. 2/5 |
| 22. | Juosteliniai tyrimai | Darbo pabaigoje tyrimo juostelės gali likti analizatoriuje (nereikia sudėti atgal į juostelių talpą) | Darbo pabaigoje tyrimo juostelės gali likti analizatoriuje, jų nereikia sudėti atgal į juostelių talpą. | cobas u pack_metodinis lapelis. psl. 2/5 Cobas 6500_Naudotojo vadovas. psl. 122/468 – 123/468 |

4.2.Automatinio šlapimo cheminės analizės analizatoriaus nuomai (panaudai) techninė specifikacija (1 vnt.)

Pristatoma į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 124, 10200 Vilnius).

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius – 1 vnt. | Pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas | Cobas u601, Roche | Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinė šlapimo cheminė analizė (juostelinis ištyrimas) | Analizatoriaus paskirtis - automatinė šlapimo cheminė analizė (juostelinis ištyrimas). | Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 9/368 |
| 3. | Matavimo metodas | Atspindžio fotometrija, refraktometrija, turbidimetrija | Matavimo principai - atspindžio fotometrija, refraktometrija, turbidimetrija | Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 121/368 |
| 4. | Testo juostelių sistema | Automatinė juostelių paėmimo sistema, testo juostelių talpa kasetėje, apsaugotoje nuo aplinkos poveikio. Panaudotų juostelių talpa. | Yra automatinė juostelių paėmimo sistema, testo juostelių talpa kasetėje, apsaugotoje nuo aplinkos poveikio. Taip pat yra panaudotų juostelių talpa. | Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 104/368 – 108/368 |
| 5. | Matavimo analitės, mato vienetai | Matuojami ne mažiau nei šie parametrai: 1. Eritrocitai (RBC), balai ir skaičius/µl (arba kraujas (BLD) balai ir mg/l); 2. Leukocitai (WBC), balai ir skaičius/µl; 3. Baltymas, (PRO), balai ir g/l; 4. Gliukozė (GLU), balai ir mmol/l; 5. Nitritai (NIT), rasta/nerasta; 6. Ketonai (KET), balai ir mmol/l; 7. Bilirubinas (BIL), balai ir µmol/l; 8. Urobilinogenas (URO), balai ir µmol/l; 9. Santykinis tankis (SG), skaičius; 10. pH, skaičius. | Matuojami šie parametrai: 1. Santykinis tankis (SG), skaičius; 2. pH, skaičius; 3. Leukocitai (WBC), balai ir skaičius/µl; 4. Eritrocitai (RBC), balai ir skaičius/µl; 5. Baltymas (PRO), balai ir g/l; 6. Gliukozė (GLU), balai ir mmol/l; 7. Nitritai (NIT), teigiamas/neigiamas; 8. Ketonai (KET), balai ir mmol/l; 9. Bilirubinas (BIL), balai ir µmol/l; 10. Urobilinogenas (URO), balai ir µmol/l. | Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 113/368, 124/368 |
| 6. | Našumas | Ne mažiau, kaip 220 juostelinių šlapimo chemijos tyrimų per valandą. | Našumas – 240 juostelinių šlapimo chemijos tyrimų per valandą. | Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 121/368 |
| 7. | Automatinis mėginio sumaišymas | Būtina | Pirmiausia mėgintuvėlis (esantis stovelyje) transportuojamas į mėginių ėmimo vietą. Vėliau mėgintuvėlyje esantis mėginys automatiškai sumaišomas (aspiruojant ir išleidžiant mėginį). | Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 54/368 |
| 8. | Įsiurbiamo mėginio tūris šlapimo cheminei analizei atlikti | Ne daugiau 2 ml | Įsiurbiamo mėginio tūris šlapimo cheminei analizei atlikti – 2 mL. | Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 121/368 |
| 9. | Analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius, t.y. į analizatorių dedami necentrifuguoti mėginiai | Būtina | Analizatorius tiria necentrifuguotus mėginius, t.y. į analizatorių yra dedami necentrifuguoti mėginiai. | Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 54/368 |
| 10. | Skubių tyrimų atlikimo galimybė | Būtina | Galima tirti skubius (STAT) mėginius. | Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 288/368 |
| 11. | Patologinių rezultatų žymėjimas | Būtina | Yra patologinių rezultatų žymėjimas. | Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 62/368 |
| 12. | Spausdintuvas | Išorinis arba vidinis spausdintuvas | Bus pateiktas išorinis spausdintuvas. | Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 13. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Būtina. Vidinė ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema. | Yra vidinė ėminių/mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema (vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas). | Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 114/368 |
| 14. | Kokybės kontrolė | 1. Būtina integruota kokybės kontrolės valdymo sistema, kuri patikrintų kiekvieno reagento, kontrolinių medžiagų galiojimo laiką, pagaminimo partijos numerį; 2. Kontrolinių medžiagų tyrimo rezultatų pateikimas, peržiūra, ataskaitų pateikimas ir analizė, duomenų archyvavimas. | 1. Yra integruota kokybės kontrolės valdymo sistema, kuri patikrina kiekvieno reagento, kontrolinių medžiagų galiojimo laiką, pagaminimo partijos numerį; 2. Yra kontrolinių medžiagų tyrimo rezultatų pateikimas, peržiūra, ataskaitų pateikimas ir analizė, duomenų archyvavimas. | Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 117/368, 232/368 – 242/368 |
| 15. | Dvikryptė komunikacija | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Host_Interface_Manual_Cobas_u601 |
| 16. | Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis | Pateikiama su prietaisu | Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis bus pateikta kartu su prietaisu. | Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 17. | Šlapimo cheminei analizei atlikti naudojamos juostelės atsparios askorbo rūgščiai (vitaminui C) | Būtina | Šlapimo cheminei analizei atlikti naudojamos juostelės yra atsparios askorbo rūgščiai (vitaminui C). | cobas u pack_metodinis lapelis. psl. 2/5 |
| 18. | Juosteliniai tyrimai | Darbo pabaigoje tyrimo juostelės gali likti analizatoriuje (nereikia sudėti atgal į juostelių talpą) | Darbo pabaigoje tyrimo juostelės gali likti analizatoriuje, jų nereikia sudėti atgal į juostelių talpą. | cobas u pack_metodinis lapelis. psl. 2/5 Cobas u601_Naudotojo vadovas. psl. 104/368 – 105/368 |

- Įranga turi būti ne senesnė nei 1 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėta CE žyme.

- Tiekėjas turi instaliuoti įrangą ir paruošti darbui bei kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga. Specialistas turi pateikti dokumentą (pažymėjimą/sertifikatą), patvirtinantį, kad mokymus atliekantis asmuo yra įrangos gamintojo tinkamai apmokytas ir/ar įgaliotas mokyti įrangos naudotojus.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninėje specifikacijoje.

- Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje.

- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

8. HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIŲ SISTEMOS, SUDARYTOS IŠ DVIEJŲ AUTOMATINIŲ HEMATOLOGINIŲ ANALIZATORIŲ (2 VNT.) ARBA PILNAI AUTOMATINIAI HEMATOLOGINIAI ANALIZATORIAI (4 VNT.) NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JAIS

8.1 Hematologinių tyrimų analizatorių sistemos, sudarytos iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių (1 vnt.) arba pilnai automatinių hematologinių analizatorių (2 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija

Pristatomas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius).

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų analizatorių sistema arba du analizatoriai sujungti į vieną darbo vietą hematologiniams tyrimams atlikti | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis | XN-2000, Sysmex, Japonija | Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 2. | Bendra analizatoriaus charakteristika | Dviejų analizatorių sistema arba hematologiniai analizatoriai – 2 vnt, sujungti į vieną darbo vietą, galintys dirbti autonomiškai vienas nuo kito, su brūkšninio kodo skaitytuvu, spausdintuvu, nepertraukiamos srovės maitinimo šaltiniu. | Dviejų analizatorių sistema, su brūkšninio kodo skaitytuvu, spausdintuvu, nepertraukiamos srovės maitinimo šaltiniu. | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 12/428 ir Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 3. | Diagnostiniai parametrai | Leukocitų skaičius (WBC), limfocitai (LY) (# ir %), monocitai (MO) (# ir %), neutrofilai (NEU) (# ir %), bazofilai (BA) (# ir %), eozinofilai (EO) (# ir %), nesubrendę granuliocitai (IG) (# ir %), eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocito tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC), eritrocitų pasiskirstymo plotis (RDW), trombocitai (PLT), vidutinis trombocito tūris (MPV), nesubrendę eritrocitai (NRBC) (% ir #) | Diagnostiniai parametrai: leukocitų skaičius (WBC), limfocitai (LY) (# ir %), monocitai (MO) (# ir %), neutrofilai (NEU) (# ir %), bazofilai (BA) (# ir %), eozinofilai (EO) (# ir %), nesubrendę granuliocitai (IG) (# ir %), eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocito tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC), eritrocitų pasiskirstymo plotis (RDW), trombocitai (PLT), vidutinis trombocito tūris (MPV), nesubrendę eritrocitai (NRBC) (% ir #). | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 13/428 |
|  | Bent vienas sistemos analizatorius turi matuoti | Kūno skysčių tyrimo parametrai: leukocitai (WBC-BF), eritrocitai (RBC-BF), mononuklearinės ląstelės (MN) (# ir %), polimorfonuklearinės ląstelės (PMN) (# ir %). Retikulocitai (RET) (# ir %), nesubrendę retikulocitai (IRF), hemoglobinas retikulocituose (RET-he), nesubrendę trombocitai (IPF) | Kūno skysčių tyrimo parametrai: leukocitai (WBC-BF), eritrocitai (RBC-BF), mononuklearinės ląstelės (MN) (# ir %), polimorfonuklearinės ląstelės (PMN) (# ir %). Retikulocitai (RET) (# ir %), nesubrendę retikulocitai (IRF), hemoglobinas retikulocituose (RET-he), nesubrendę trombocitai (IPF). | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 14/428, 15/428 |
| 4. | Našumas | Ne mažiau kaip 100 CBC+DIFF tyr./val. | Našumas: 100 CBC+DIFF tyr./val. XN-2000 apdorojimo galia yra lygi dviejų analizatorių galiai. | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 380/428 |
| 5. | Mėginio tūris reikalingas tyrimui atlikti | Ne daugiau kaip 90 µl automatiniu režimu atliekant CBC+DIFF tyrimus iš vakuuminių mėgintuvėlių.. Ne daugiau kaip 90 µl automatiniu režimu atliekant CBC+DIFF tyrimus iš mikro mėgintuvėlių kapiliariniam kraujui. | Mėginio tūris reikalingas tyrimui atlikti: 88 µl automatiniu režimu atliekant CBC+DIFF tyrimus iš vakuuminių mėgintuvėlių, 88 µl automatiniu režimu atliekant CBC+DIFF tyrimus iš mikro mėgintuvėlių kapiliariniam kraujui. | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 380/428 |
| 6. | Matavimo režimai | CBC+DIFF CBC+DIFF+RET Kūno skysčių BF | Matavimo režimai: CBC+DIFF CBC+DIFF+RET Kūno skysčių BF | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 172/428, 380/428 |
| 7. | Matavimo tikslumas (CV%) | Ne prastesnis nei: WBC 2.5% RBC 1.5% HGB 1% PLT 4% | WBC 3,0% RBC 1,5% HGB 1% PLT 4% | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 385/428 |
| 8. | Matavimo liniškumas | Ne siauresnis nei: WBC 0,03 – 440x109/L RBC 0,01 – 8.50x1012/L HGB 0,1 – 250g/L PLT 2 – 5000x109/L | WBC 0,03 – 440,00 x 103/µl RBC 0,01 – 8,60 x 106/µl HGB 0,1 – 26,0 g/dL PLT 2 – 5000 x 103/µl | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 382/428 |
| 9. | Talpa automatiniam mėginių padavimui | Ne mažiau kaip 50 mėgintuvėlių. | Talpa automatiniam mėginių padavimui: 10 vnt. 10 mėginių padėklų (100 mėgintuvėlių). | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 38/428, 46/428 |
| 10. | Prietaiso vidinė atmintis | Ne mažiau 90000 tyrimų rezultatų. | Prietaiso vidinė atmintis: 100000 tyrimų rezultatų. | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 379/428 |
| 11. | Kokybės kontrolė | Rezultatai pateikiami kaip Levey-Jennings kreivės. | Kokybės kontrolė: rezultatai pateikiami kaip Levey-Jennings kreivės. | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 120/428, 379/428 |
| 12. | Informacija apie reagentus | Turi būti nuskaitoma brūkšninio kodo pagalba. Sistema turi signalizuoti apie pasibaigusius reagentus. | Informacija apie reagentus yra nuskaitoma brūkšninio kodo pagalba. Sistema signalizuoja apie pasibaigusius reagentus. | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 53/428, 286/428, 288/428 |
| 13. | Analizatoriaus komunikacija | Analizatorius privalo turėti vienkryptę arba dvikryptę komunikaciją su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | SUIT Sysmex Universal Interface psl. 15/60 - 17/60 |

8.2. Hematologinių tyrimų analizatorių sistemos, sudarytos iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių (1 vnt.) arba pilnai automatinių hematologinių analizatorių (2 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija

Pristatomas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 124, 10200 Vilnius).

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų analizatorių sistema arba du analizatoriai hematologiniams tyrimams atlikti | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis | XN-2000, Sysmex, Japonija | Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 2. | Bendra analizatoriaus charakteristika | Dviejų analizatorių sistema arba hematologiniai analizatoriai – 2 vnt, sujungti į vieną darbo vietą, galintys dirbti autonomiškai vienas nuo kito, su brūkšninio kodo skaitytuvu, spausdintuvu, nepertraukiamos srovės maitinimo šaltiniu. | Dviejų analizatorių sistema, su brūkšninio kodo skaitytuvu, spausdintuvu, nepertraukiamos srovės maitinimo šaltiniu. | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 12/428 ir Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 3. | Diagnostiniai parametrai | Leukocitų skaičius (WBC), limfocitai (LY) (# ir %), monocitai (MO) (# ir %), neutrofilai (NEU) (# ir %), bazofilai (BA) (# ir %), eozinofilai (EO) (# ir %), nesubrendę granuliocitai (IG) (# ir %), eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocito tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC), eritrocitų pasiskirstymo plotis (RDW), trombocitai (PLT), vidutinis trombocito tūris (MPV), nesubrendę eritrocitai (NRBC) (% ir #). | Diagnostiniai parametrai: leukocitų skaičius (WBC), limfocitai (LY) (# ir %), monocitai (MO) (# ir %), neutrofilai (NEU) (# ir %), bazofilai (BA) (# ir %), eozinofilai (EO) (# ir %), nesubrendę granuliocitai (IG) (# ir %), eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocito tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC), eritrocitų pasiskirstymo plotis (RDW), trombocitai (PLT), vidutinis trombocito tūris (MPV), nesubrendę eritrocitai (NRBC) (% ir #). | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 13/428 |
|  | Bent vienas sistemos analizatorius turi matuoti | Kūno skysčių tyrimo parametrai: leukocitai (WBC-BF), eritrocitai (RBC-BF), mononuklearinės ląstelės (MN) (# ir %), polimorfonuklearinės ląstelės (PMN) (# ir %). | Kūno skysčių tyrimo parametrai: leukocitai (WBC-BF), eritrocitai (RBC-BF), mononuklearinės ląstelės (MN) (# ir %), polimorfonuklearinės ląstelės (PMN) (# ir %). | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 15/428 |
| 4. | Našumas | Ne mažiau kaip 100 CBC+DIFF tyr./val. | Našumas: 100 CBC+DIFF tyr./val. XN-2000 apdorojimo galia yra lygi dviejų analizatorių galiai. | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 380/428 |
| 5. | Mėginio tūris reikalingas tyrimui atlikti | Ne daugiau kaip 90 µl automatiniu režimu atliekant CBC+DIFF tyrimus iš vakuuminių mėgintuvėlių. Ne daugiau kaip 90 µl automatiniu režimu atliekant CBC+DIFF tyrimus iš mikro mėgintuvėlių kapiliariniam kraujui. | Mėginio tūris reikalingas tyrimui atlikti: 88 µl automatiniu režimu atliekant CBC+DIFF tyrimus iš vakuuminių mėgintuvėlių, 88 µl automatiniu režimu atliekant CBC+DIFF tyrimus iš mikro mėgintuvėlių kapiliariniam kraujui. | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 380/428 |
| 6. | Matavimo režimai | CBC+DIFF Kūno skysčių BF (bent vienas sistemos analizatorius turi matuoti) | Matavimo režimai: CBC+DIFF Kūno skysčių BF | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 172/428, 380/428 |
| 7. | Matavimo tikslumas (CV%) | Ne prastesnis nei: WBC 2.5% RBC 1.5% HGB 1% PLT 4% | WBC 3,0% RBC 1,5% HGB 1% PLT 4% | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 385/428 |
| 8. | Matavimo liniškumas | Ne siauresnis nei: WBC 0,03 – 440x109/L RBC 0,01 – 8.50x1012/L HGB 0,1 – 250g/L PLT 2 – 5000x109/L | WBC 0,03 – 440,00 x 103/µl RBC 0,01 – 8,60 x 106/µl HGB 0,1 – 26,0 g/dL PLT 2 – 5000 x 103/µl | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 382/428 |
| 9. | Talpa automatiniam mėginių padavimui | Ne mažiau kaip 50 mėgintuvėlių. | Talpa automatiniam mėginių padavimui: 10 vnt. 10 mėginių padėklų (100 mėgintuvėlių). | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 38/428, 46/428 |
| 10. | Prietaiso vidinė atmintis | Ne mažiau 90000 tyrimų rezultatų. | Prietaiso vidinė atmintis: 100000 tyrimų rezultatų. | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 379/428 |
| 11. | Kokybės kontrolė | Rezultatai pateikiami kaip Levey-Jennings kreivės. | Kokybės kontrolė: rezultatai pateikiami kaip Levey-Jennings kreivės. | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 120/428, 379/428 |
| 12. | Informacija apie reagentus | Turi būti nuskaitoma brūkšninio kodo pagalba. Sistema turi signalizuoti apie pasibaigusius reagentus. | Informacija apie reagentus yra nuskaitoma brūkšninio kodo pagalba. Sistema signalizuoja apie pasibaigusius reagentus. | XN-2000_Naudotojo vadovas. psl. 53/428, 286/428, 288/428 |
| 13. | Analizatoriaus komunikacija | Analizatorius privalo turėti vienkryptę arba dvikryptę komunikaciją su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | SUIT Sysmex Universal Interface psl. 15/60 - 17/60 |

-Visi panaudai suteikiami analizatoriai (4vnt.) turi būti to paties gamintojo bei naudoti tuos pačius reagentus, kontrolines, kalibracines ir pagalbines medžiagas.

- Įranga turi būti ne senesnė nei 1 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėta CE žyme.

-Laboratorinių tyrimų skyriuose instaliuoti analizatoriai (po 2 vnt.) turi būti valdomi iš vienos kompiuterizuotos darbo vietos (po vieną kompiuterizuotą darbo vietą kiekviename skyriuje).

-Siūlomi analizatoriai turi tirti veninio ir kapiliarinio kraujo bei kūno skysčių mėginius surinkus į įstaigos naudojamus EDTA mėgintuvėlius.

- Tiekėjas turi instaliuoti analizatorius ir paruošti darbui bei kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga. Pateikti dokumentą (pažymėjimas/sertifikatas), patvirtinantį, kad mokymus atliekantis asmuo yra įrangos gamintojo tinkamai apmokytas ir/ar įgaliotas mokyti įrangos naudotojus.

-Tiekėjas, suteikiantis prietaisus nuomos (panaudos) būdu, turi užtikrinti, kad vertinamas tik pilnos apimties pasiūlymas (4 vnt. hematologiniai analizatoriai), atitinkantis techninius reikalavimus.