{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":4,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Projekto \"Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje\" STACIONARAUS ULTRAGARSO PARATO PIRKIMAS"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Stacionarus ultragarso aparatus su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (apmokymai tiesioginiai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)","Stacionarus ultragarso aparatus su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (apmokymai tiesioginiai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)","Vnt."]
["1.1.1.","Ultragarsinių tyrimų paskirtis: bendrieji transabdominaliniai (įskaitant pleuros tyrimus), kraujagyslių ir skeleto-raumenų tyrimai","Ultragarsinių tyrimų paskirtis: bendrieji transabdominaliniai (įskaitant pleuros tyrimus), kraujagyslių ir skeleto-raumenų tyrimai Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 1,2",1]
["1.1.2.","Dinaminis diapozonas ≥ 320 dB","Dinaminis diapozonas 431 dB Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 39"]
["1.1.3.","Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 7 mln.","Skaitmeninių kanalų skaičius neribotas Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 7"]
["1.1.4.","Spalvota lietimui jautri valdymo panelė","Spalvota lietimui jautri valdymo panelė Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 1"]
["1.1.5.","TGC („Time Gain Compensation“) arba DGC („Depth Gain Compensation“) kreivės reguliavimas lietimui jautriame ekrane","TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas lietimui jautriame ekrane Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 41"]
["1.1.6.","Skaitmeninė klaviatūra valdymo panelės lietimui jautriame ekrane (nebūtina tuo atveju, jei aparatas sukomplektuotas su fizine skaitine-raidine klaviatūra)","Skaitmeninė klaviatūra valdymo panelės lietimui jautriame ekrane Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 28"]
["1.1.7.","Reguliuojamas valdymo pulto aukštis ir pasukimas į šonus","Reguliuojamas valdymo pulto aukštis ir pasukimas į šonus Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 1"]
["1.1.8.","Valdymo pulto pozicijos fiksavimo mechanizmas","Valdymo pulto pozicijos fiksavimo mechanizmas Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 33"]
["1.1.9.","Aktyvių daviklių jungtys ≥ 4","Aktyvių daviklių jungtys 4 Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 1"]
["1.1.10.","Spalvotas vaizdo monitorius: ≥ 58 cm įstrižainės, ≥ 1920 x 1080 (FullHD) rezoliucijos","Spalvotas vaizdo monitorius: 60.4 cm įstrižainės, 1920 x 1080 (FullHD) rezoliucijos Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 1"]
["1.1.11.","Spalvoto vaizdo monitoriaus ekrano šviesumas ≥ 300 cd/m2","Spalvoto vaizdo monitoriaus ekrano šviesumas 320 cd/m2 Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 42"]
["1.1.12.","Spalvotas vaizdo monitorius nulenkiamas žemyn ir fiksuojamas transportavimo padėtyje","Spalvotas vaizdo monitorius nulenkiamas žemyn ir fiksuojamas transportavimo padėtyje Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 1"]
["1.1.13.","Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas ≥ (1 - 22) MHz","Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas  0.7 - 24 MHz Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 7"]
["1.1.14.","Maksimalus vaizdavimo/skenavimo gylis ≥ 40 cm","Maksimalus vaizdavimo/skenavimo gylis  100 cm Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 7"]
["1.1.15.","Pilkumo skalės lygiai ≥ 256","Pilkumo skalės lygiai 256 Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 7"]
["1.1.16.","Maksimalus kadrų dažnis per sekundę B režime ≥ 2800","Maksimalus kadrų dažnis per sekundę B režime 9675  Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 7"]
["1.1.17.","Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame (peržiūrimame) vaizde","Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame (peržiūrimame) vaizde  Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 12"]
["1.1.18.","Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio arba spektrinio doplerio režimuose","Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio, ir spektrinio doplerio režimuose Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 9"]
["1.1.19.","Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike","Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 13, 14"]
["1.1.20.","Vaizdavimo (skenavimo) režimai: 2D, M, Trapecinis vaizdavimas, Spalvinis dopleris su automatiniu intereso zonos padėties  ir kampo nustatymu, Galios dopleris, Pulsinės bangos dopleris su automatiniu intereso zonos padėties nustatymu ir kampo reguliavimu, HPRF pulsinės bangos dopleris, CW nuolatinės veikos dopleris, Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas su triukšmo/artefaktų mažinimo technologija, Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas, Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais, Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis)","Vaizdavimo (skenavimo) režimai: 2D, M, Trapecinis vaizdavimas, Spalvinis dopleris su automatiniu intereso zonos padėties  ir kampo nustatymu, Galios dopleris, Pulsinės bangos dopleris su automatiniu intereso zonos padėties nustatymu ir kampo reguliavimu, HPRF pulsinės bangos dopleris, CW nuolatinės veikos dopleris, Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas su triukšmo/artefaktų mažinimo technologija, Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas, Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais, Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“) Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 2, 9, 29, 39, 34, 35, 36, 31, 43"]
["1.1.21.","Programinis paketas skirtas ultragarsinio signalo sklaidos susilpnėjimo vaizdavimui (angl. Attenuation imaging), kepenų steatozės stadijos nustatymui","Programinis paketas skirtas ultragarsinio signalo sklaidos susilpnėjimo vaizdavimui (angl. Attenuation imaging), kepenų steatozės stadijos nustatymui Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 2"]
["1.1.22.","Vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai - realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties","Vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai - realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 6"]
["1.1.23.","Tripleksinis režimas","Tripleksinis režimas Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 4"]
["1.1.24.","Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - 2D ir spalvinio doplerio","Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - 2D ir spalvinio doplerio Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 4"]
["1.1.25.","Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais","Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 2, 44"]
["1.1.26.","Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti","Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 30"]
["1.1.27.","Konveksinis daviklis: dažnių diapazonas ne siauriau nei (1,0 – 5,0) MHz, gamybos technologija – vienalyčio kristalo arba lygiavertė, apžvalgos laukas ≥ 70°, elementų skaičius ≥ 160","Konveksinis daviklis: dažnių diapazonas 1,0 – 6,0 MHz, gamybos technologija – vienalyčio kristalo, apžvalgos laukas 80°, elementų skaičius 192 Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 16, 45"]
["1.1.28.","Linijinis daviklis: dažnių diapazonas ne siauriau nei (5,0 – 15,0) MHz, apžvalgos laukas (akustinis langas)  40 ± 10 mm, elementų skaičius ≥ 600","Linijinis daviklis: dažnių diapazonas 4,0 – 16,0 MHz, apžvalgos laukas (akustinis langas)  50 mm, elementų skaičius 1008 Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 19"]
["1.1.29.","Linijinis daviklis (reumatologams): dažnių diapazonas ne siauriau nei (5,0 – 17,0) MHz, apžvalgos laukas (akustinis langas)  25 ± 5 mm, elementų skaičius ≥ 128","Linijinis daviklis (reumatologams): dažnių diapazonas 4,0 – 18,0 MHz, apžvalgos laukas (akustinis langas)  25 mm, elementų skaičius 168 Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 18, 19"]
["1.1.30.","Sektorinis daviklis: dažnių diapazonas ne siauriau nei (1,8 – 5,0) MHz, gamybos technologija – vienalyčio kristalo arba lygiavertė, apžvalgos laukas ≥ 90°, elementų skaičius ≥ 80","Sektorinis daviklis: dažnių diapazonas 1 – 5,0 MHz, gamybos technologija – vienalyčio kristalo, apžvalgos laukas  120°, elementų skaičius 288  Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 19, 32"]
["1.1.31.","CINE atmintis ≥ 900 MB arba ≥ 2000 kadrų","CINE atmintis 1 GB Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 6"]
["1.1.32.","DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): Storage, Print, Storage Commitment, Modality Worklist, Query/Retrieve, DICOM pirminiai duomenys (angl. „RAW“ arba „Native Data“)","DICOM standarto palaikomos funkcijos: Store, Print, Storage Commitment, Modality Worklist, Query/Retrieve, DICOM pirminiai duomenys (angl. „RAW“ arba „Native Data“) Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 6, 2"]
["1.1.33.","Vidinis SSD diskas ≥ 1 TB","Vidinis SSD diskas ≥ 1 TB Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 1"]
["1.1.34.","Išorinės jungtys: \tHDMI arba Display Port ir USB ir RJ45 (ethernet) ir EKG jungtis","Išorinės jungtys: HDMI ir USB ir RJ45 (ethernet) ir EKG jungtis Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 19, 7"]
["1.1.35.","Ultragarso sistema komplektuojama su šildomu gelio laikikliu, nespalvoto vaizdo spausdintuvu, \tEKG moduliu ir laidais","Ultragarso sistema komplektuojama su šildomu gelio laikikliu, nespalvoto vaizdo spausdintuvu, EKG moduliu ir laidais Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 1, 46, 47"]
["1.1.36.","WI-FI bevielis ryšys","WI-FI bevielis ryšys Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 3, 6"]
["1.1.37.","Galimybė ateityje papildomai įdiegti vaizdų suliejimo („fusion“ su KT, MRT) modulį","Galimybė ateityje papildomai įdiegti vaizdų suliejimo („fusion“ su KT, MRT) modulį Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 3, 37, 38"]
["1.1.38.","Nuotolinio serviso būdu klaidų identifikavimas ir diagnostika","Nuotolinio serviso būdu klaidų identifikavimas ir diagnostika  Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 49, 2"]
["1.1.39.","Integruotas vidinis akumuliatorius,  autonominis ultragarso sistemos veikimas ≥ 30 min.","Integruotas vidinis akumuliatorius,  autonominis ultragarso sistemos veikimas 50 min. Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 48"]
["1.1.40.","Įranga suderinama su LR esamu elektros tinklu (230 VAC, 50 Hz)","Įranga suderinama su LR esamu elektros tinklu (230 VAC, 50 Hz) Techninis aprasas_Konfidencialu Psl: 1"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,1]