{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Kardiotokografas"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.1.","Kardiotokografas",1,"vnt.","Kardiotokografas, Corometrics 171, gamintojas GE Healthcare","TA_konfidencialu psl. 1, 3"]
["1.1.1.","Skirtas vaisiaus gyvybinių parametrų monitoravimui, su integruotu spausdintuvu",null,null,null,"Skirtas vaisiaus gyvybinių parametrų monitoravimui, su integruotu spausdintuvu TA_konfidencialu psl. 1, 3"]
["1.1.2.","Galimybė matuoti vaisiaus širdies susitraukimų dažnį bei gimdos susitraukimus",null,null,null,"Galimybė matuoti vaisiaus širdies susitraukimų dažnį bei gimdos susitraukimus. TA_konfidencialu psl. 1, 3 "]
["1.1.3.","Ultragarsinis (dirbantis pulsinio doplerio principu) multikristalinis daviklis, daviklio dažnis 1,2 ±0,3 MHz, ultragarsinio daviklio vidutinis erdvinis spinduliavimo intensyvumas ≤ 6 mW/cm2, vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos 50 - 200 k/min. (ne siauresnės už nurodytas), vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo skiriamoji geba - ne daugiau 1 k/min.",null,null,null,"Ultragarsinis (dirbantis pulsinio doplerio principu) multikristalinis (9 kristalai) daviklis, daviklio dažnis 1,151 MHz, ultragarsinio daviklio vidutinis erdvinis spinduliavimo intensyvumas < 5 mW/cm2, vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos 50 - 210 k/min., vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo skiriamoji geba - 1 k/min. TA_konfidencialu psl. 1, 3"]
["1.1.4.","Tokogramos matavimo ribos 0 – 100% santykinių vienetų (ne siauresnės už nurodytas), tokogramos skiriamoji geba - ne daugiau 1 % santykinių vienetų",null,null,null," Tokogramos matavimo ribos 0 – 100% santykinių vienetų, tokogramos skiriamoji geba - 1 % santykinių vienetų TA_konfidencialu psl. 1, 3"]
["1.2.","Ultragarsinis daviklis",1,"vnt.","5700HAX, Nautilus ultragarsinis daviklis","TA_konfidencialu psl. 7"]
["1.3.","Tokodaviklis",1,"vnt.","2264HAX Nautilus Tokodaviklis","TA_konfidencialu psl. 7"]
["1.4.","Diržai daviklių tvirtinimui",1,"kompl.","Diržai daviklių tvirtinimui","TA_konfidencialu psl. 7"]
["1.5.","Gelis ultragarsiniam davikliui (100 ml)",1,"vnt.","Gelis ultragarsiniam davikliui (250 ml)","TA_konfidencialu psl. 7"]
["1.6.","Spausdinimo popierius",3,"kompl.","Spausdinimo popierius","TA_konfidencialu psl. 7"]