{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":6,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Kardiomonitoriai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai)"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.","Moduliniai paciento monitoriai su centrine stebėjimo stotimi su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (apmokymai tiesioginiai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["1.1.","Modulinis paciento monitorius",8,"vnt.","Philips Healthcare \"IntelliVue MX550\""]
["1.1.1.","Sistemos paskirtis:Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius",null,null,null,"Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 19 psl. ; MX550.pdf, 2 psl."]
["1.1.2.","Ekranas: 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 15 colių 3. Raiška ≥ (1280 x 768) taškų 4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6 5. Galimas EKG kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 12",null,null,null,"1. Spalvotas, skytųjų kristalų LCD, lietimui jautrus ekranas\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 19, 516 psl.;\nMX550.pdf, 11 psl.\n2. Ekrano įstrižainė 15 colių   \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 516 psl. \n3. Raiška 1280 x 768 taškų  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 516 psl. \n4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu 6   \nMX550.pdf, 2 psl.\n5. Galimas EKG kreivių skaičius ekrane vienu metu 12. \nMX550.pdf, 2 psl."]
["1.1.3.","Elektros maitinimo šaltiniai: 1. 230V, 50Hz elektros tinklas 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 120 min.",null,null,null,"1. 230V, 50 Hz elektros tinklas\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 502 psl.   \n2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), monitoriaus veikimo \nlaikas maitinant iš akumuliatoriaus 120 min.   \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 503 psl. "]
["1.1.4.","Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos: 1. Parametrų histogramos 2. ST segmento grafinis žemėlapis 3. QT segmento analizė 4. Parametro nuokrypio nuo bazinės vertės stulpelinis grafikas",null,null,null,"1. Parametrų histogramos\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 356 psl.   \n2. ST segmento grafinis žemėlapis\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 199 psl.   \n3. QT segmento analizė\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 204 psl.   \n4. Parametro nuokrypio nuo bazinės vertės stulpelinis grafikas  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 363 psl."]
["1.1.5.","Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos",null,null,null,"Atminties trukmė 96 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos      \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 353, 361 psl."]
["1.1.6.","Monitoriaus konstrukcija: 1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai 2. USB jungtys ≥ 3 3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN) 4. Monitorius turi būti suderinamas su matavimų moduliais (transportiniais monitoriais)",null,null,null,"1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai  \nMX550 Brochure.pdf, 6 psl.\n2. USB jungtys 3  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. \n3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN)  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. \n4. Monitorius suderinamas su matavimų moduliais        \nX3 TDS.pdf, 6 psl."]
["1.2.","Transportinis paciento monitorius",8,"vnt.","Philips Healthcare \"IntelliVue X3\""]
["1.2.1.","Transportinis gyvybinių funkcijų matavimo modulis: 1. Būtina 2. Modulis tvirtinamas paciento monitoriaus korpuse arba išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiant viena jungtimi 3. Transportinio modulio tvirtinimo stotelė, pritaikyta tvirtinimui prie stacionaraus palatoje įrengto laikiklio (horizontalaus bėgelio ar kitokio, adaptuojama darbo vietoje): siūlomai tik tuo atveju, jeigu siūlomas transportinis monitorius, tvirtinamas monitoriaus išorėje",null,null,null,"1. Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis\nX3 Brochure.pdf, 1 psl.\n2. Modulis tvirtinamas paciento monitoriaus korpuse arba išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiant viena jungtimi.  \nX3 Brochure.pdf, 2, 3 psl.;\nX3.pdf, 20 psl.\n3. Transportinis monitorius tvirtinamas monitoriaus korpuse. \nX3 Brochure.pdf, 2 psl.\n"]
["1.2.2.","Transportinio monitoriaus ekranas: 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 6“ 3. Ekrano raiška ≥ 640 x 240 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos ≥ 3 kreivės 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos",null,null,null,"1. Spalvotas, skystųjų kristalų LCD, lietimui jautrus ekranas  \nX3 TDS.pdf, 7 psl.\n2. Ekrano įstrižainė 6.1 colių   \nX3 TDS.pdf, 2 psl.\n3. Ekrano raiška 1024 x 480.  \nX3 TDS.pdf, 7 psl.\n4. Vienu metu ekrane vaizduojamos 3 kreivės.  \nX3 TDS.pdf, 2 , 22 psl.\n5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo \nmonitoriaus orientacijos.      \nX3 TDS.pdf, 3 psl."]
["1.2.3.","Transportinio monitoriaus maitinimo šaltiniai: 1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio vieno akumuliatoriaus ≥ 240 min.2. Galimybė vartotojui savarankiškai pakeisti akumuliatorių",null,null,null,"1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) ; modulio veikimo laikas, \nmaitinant iš šio šaltinio 300 min (5 valandas).  \nX3 TDS.pdf, 1 psl.\n2. Galimybė vartotojui savarankiškai pakeisti modulio akumuliatorių.   \nX3 TDS.pdf, 1 psl."]
["1.2.4.","Transportinio monitoriaus registruojami parametrai: 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis",null,null,null,"Transportinio monitoriaus registruojami parametrai: \n1. EKG \nX3.pdf, 16 psl.\n2. Kvėpavimas \nX3.pdf, 16 psl.\n3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) \nX3.pdf, 16 psl.\n4. SpO2 \nX3.pdf, 16 psl.\n5. Temperatūra \nX3.pdf, 16 psl.\n6. Neinvazinis kraujospūdis \nX3.pdf, 16 psl."]
["1.2.5.","EKG derivacijų kanalai: I, II, III",null,null,null,"EKG derivacijų kanalai - I, II, III      \nX3.pdf, 120 psl."]
["1.2.6.","Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:"]
["1.2.7.","ŠSD matavimo ribos: Ne siauriau 15-300 k/min",null,null,null,"ŠSD matavimo ribos: 15 - 300 k/min.   \nX3.pdf, 321 psl."]
["1.2.8.","ST segmento matavimas: Būtinas",null,null,null,"ST segmento matavimas           \nX3.pdf, 321 psl."]
["1.2.9.","Kvėpavimo dažnio matavimo ribos: Ne siauriau 0-150 k/min",null,null,null,"Kvėpavimo dažnio ribos: 0 - 170 k/min. \nX3.pdf, 323 psl."]
["1.2.10.","Apnėjos aptikimas: Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą",null,null,null,"Apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko \nintervalą.    \nX3.pdf, 324 psl."]
["1.2.11.","Reikalavimai SpO2 kanalui:"]
["1.2.12.","SpO2 matavimo diapazonas: Ne siauresnis nei 1 - 100 %",null,null,null,"SpO2 matavimo diapazonas: 0 - 100 %     \nX3.pdf, 325 psl."]
["1.2.13.","SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: ≤ ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%)",null,null,null,"SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: 2% \n(SpO2 diapazone 70% - 100%)\nX3.pdf, 325 psl."]
["1.2.14.","Pulso matavimo ribos: Ne siauriau 30 – 235 k./min",null,null,null,"Pulso matavimo ribos: 30 - 300 k/min.       \nX3.pdf, 325 psl."]
["1.2.15.","Perfuzijos indekso matavimas: Būtinas",null,null,null,"Perfuzijos indekso matavimas         \nX3.pdf, 179 psl."]
["1.2.16.","Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:"]
["1.2.17.","Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis arba lygiavertis",null,null,null,"Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis     \nX3.pdf, 193 psl."]
["1.2.18.","Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: Ne siauriau 15 – 250 mmHg",null,null,null,"Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: 10 - 270 mmHg      \nX3.pdf, 333 psl."]
["1.2.19.","Darbo režimai: Rankinis, periodinis, STAT",null,null,null,"Darbo režimai: Rankinis, periodinis, STAT      \nX3.pdf, 194 psl."]
["1.2.20.","Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:"]
["1.2.21.","Temperatūros matavimo diapazonas: Ne siauriau 0 - 45°C",null,null,null,"Temperatūros matavimo diapazonas: -1 - 45 °C         \nX3.pdf, 337 psl."]
["1.2.22.","Temperatūros matavimo paklaida: Ne daugiau 0,1 °C (diapozone 25-45 °C)",null,null,null,"Temperatūros matavimo paklaida: 0,1 °C (visame matavimo diapazone)\nX3.pdf, 337 psl."]
["1.2.23.","Transportinio monitoriaus svoris: ≤ 1.9 kg",null,null,null,"Transportinio monitoriaus svoris: 1.4 kg.        \nX3.pdf, 313 psl."]
["1.2.24.","Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai: 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius",null,null,null,"Monitoriaus LED indikatoriai: \n1. Maitinimo indikatorius \n2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius \n3. Baterijos krovimo indikatorius   \nX3.pdf, 315 psl."]
["1.2.25.","Prijungimas prie centrinės monitoravimo stoties: Monitorius turi jungtis prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu būdu (per kompiuterinio tinklo jungtį) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus",null,null,null,"Prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties: \nMonitorius jungiasi prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties \nlaidiniu būdu (LAN jungtis) ir perduoda į ją visus monitoruojamus \npaciento gyvybinių funkcijų parametrus. \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. ; \nPIC iX.pdf, 1 psl. ; \nX3.pdf, 50 psl."]
["1.2.26.","Priedai transportiniams monitoriams:"]
["1.2.27.","EKG kabelis 3 elektrodų.",null,null,null,"EKG kabelis 3 elektrodų. \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 459 psl."]
["1.2.28.","SpO2 daviklis: Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu.",null,null,null,"Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto,\npateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu.        \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 467 psl.; \nReusable_SpO2_Sensors.pdf, 2 psl."]
["1.2.29.","Manžetės: Dviejų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele.",null,null,null,"Dviejų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo \nmanžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte \nsu jungiamąja žarnele. \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 462 psl."]
["1.2.30.","Temperatūros daviklis: Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis, daugkartinio naudojimo.",null,null,null,"Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis: daugkartinio naudojimo.     \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 473 psl.  "]
["1.3.","Centrinė monitoravimo stotis",1,"kompl.","Philips Healthcare \"PIC iX\""]
["1.3.1.","Stoties paskirtis: Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą",null,null,null,"Centrinė monitoravimo stotis sujungia gyvybinių funkcijų monitorius \nį informacinį tinklą.    \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 17 psl."]
["1.3.2.","Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės: 1.Galimybė prijungti ne mažiau 2 nepriklausomų monitorių (orientaciniai 1 stoties monitorius atspindi ne mažiau 16 pacientų (paciento monitorių) informaciją). 2.Galimybė pasirinkti imtinai ne mažiau 4 kreivių vienam ligoniui",null,null,null,"Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos \npaciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir \nkreivės:\nPIC_iX Instrukcija.pdf, 1, 49 psl. \n1.Galimybė prijungti 2 nepriklausomų monitorių ( 1 stoties monitorius atspindi \n16 pacientų (paciento monitorių) informaciją)\nPIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl.    \n2. Galimybė pasirinkti imtinai 4 kreives vienam ligoniui.    \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl.  "]
["1.3.3.","Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija: Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė ≥ 23.5 colio, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas (gali būti lietimui jautrus) – 1 kompl. Lazerinis spausdintumas – 1 vnt. Pakabinamas TV  ≥ 55“ – 2 vnt.",null,null,null,"Bazinė stebėjimo stoties komplektacija: \n1) Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė 23.8 colio, skiriamoji geba \n1920 x 1080 taškų - 1 vnt.  \n2) Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas - 1 kompl. \n3) Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt.   \n4) Pakabinamas TV 55\" - 2 vnt.\nPIC_iX Instrukcija.pdf 295 psl.; \nHP Laserjet.pdf, 1 psl. ;\nmonitorius.jpg;\nPhilips TV.pdf, 1, 3 psl.\n(Kompiuteris su monitoriumi ir priedais pagal reikalavimus bus pateikiamas kartu su visa įranga)"]
["1.3.4.","Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje: Būtina. Ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų",null,null,null,"Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose \nišsaugojimas vidinėje atmintyje: 7 dienos (168 val.) monitoravimo \nduomenų. \nPIC iX.pdf, 4 psl."]
["1.3.5.","Aliarmų sistema: Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai",null,null,null,"Aliarmų sistema: Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai. \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 99, 101 psl."]
["1.3.6.","Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu: Būtina",null,null,null,"Ataskaitų spausdinimas koplektuojamu prie centrinės monitoravimo \nstoties prijungtu spausdintuvu \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 230, 262 psl."]
["1.3.7.","Vienu metu rodomų įrenginių skaičius stoties monitoriuje: ≥16 įrenginių",null,null,null,"Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane: iki 32 įrenginių. \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl."]
["1.3.8.","Bendrieji reikalavimai 1.1., 1.2., 1.3. punktuose nurodytai įrangai (1.3.9. papunktyje nustatyti garantijos reikalavimai taikomi ir 1.4. punktui):"]
["1.3.9.","Suteikiama garantija: 1. ≥ 36 mėn. garantija įrangai  2. ≥ 6 mėn. garantija įrangos priedams (tiekėjui leidžiama pateikti laisvos formos deklaraciją, kaip dokumentą patvirtinantį atitiktį šio parametro reikalavimams).",null,null,null,"Suteikiama garantija: \n1. 36 mėn. garantija įrangai\n2. 6 mėn. garantija įrangos priedams\nPatvirtinimas dėl garantijos.pdf, 1 psl."]
["1.4.","Šalutinio srauto kapnografijos (CO2) modulis: sukomplektuota ir paruošta naudoti darbui su reikalingais priedais (pvz.: dujų kondensato surinkėjas, žarnelės ar kita). Suderinamas su siūlomu transportiniu paciento monitoriumi nurodytu techninės specifikacijos 1.2. punkte.",1,"vnt.","Philips Healthcare \"M3015A\"","Šalutinio srauto kapnografijos (CO2) modulis\nSukomplektuotas ir paruoštas naudoti darbui su reikalingais priedais \n(Dujų kondensato surinkėjas, žarnelės ir kt. bus pateikiami kartu su įranga) \nX3.pdf, 23, 337 psl."]
[]
["2.","Gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai su centrine stebėjimo stotimi su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (apmokymai tiesioginiai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["2.1.","Gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai",12,"vnt.","Philips Healthcare \"IntelliVue MX100\""]
["2.1.1.","Transportinis monitorius tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiamas viena jungtimi: Būtina.",null,null,null,"Transportinis monitorius tvirtinasi išorinėje stotelėje, jungiamas viena jungtimi\nMX100 LT.pdf, 25 psl."]
["2.1.2.","Monitoriaus ekranas 1. Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui 2. Įstrižainė ≥ 6“ 3. Ekrano raiška ≥ 640 x 240 4. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos",null,null,null,"1. Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui ekranas.\nMX100_data_sheet.pdf, 9 psl.\n2. Ekrano įstrižainė 6.1 colio\nMX100_data_sheet.pdf, 2 psl.\n3. Ekrano raiška 1024 x 480\nMX100_data_sheet.pdf, 9 psl.\n4. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu: 3.\nMX100_data_sheet.pdf, 2, 25 psl.\n5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos\nMX100_data_sheet.pdf, 2 psl."]
["2.1.3.","Monitoriaus maitinimo šaltiniai 1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 240 min. 2. Modulio akumuliatorius turi krautis prijungus jį prie išorinės tvirtinimo stotelės",null,null,null,"1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas maitinant iš akumuliatoriaus 300 min.\nMX100_data_sheet.pdf, 10 psl.\n2. Modulio akumuliatorius kraunasi prijungus jį prie išorinės tvirtinimo stotelės\nMX100_data_sheet.pdf, 1 psl."]
["2.1.4.","Monitoriaus konstrukcija 1. Turi atlaikyti kritimą iš ≥ 100 cm aukščio; 2. Atsparumas skysčiams - ne blogesnė kaip IPX4 atsparumo klasė",null,null,null,"1. Atlaiko kritimą iš 100 cm aukščio\nMX100_data_sheet.pdf, 8 psl.\n2. Atsparumas skysčiams (IP44 atsparumo klasė)\nMX100_data_sheet.pdf, 8 psl."]
["2.1.5.","Monitorių monitoruojami parametrai: 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. Neinvazinis kraujospūdis 5. SpO2 6.Temperatūra 7. Invazinis kraujospūdis 8. CO2",null,null,null,"1. EKG\nMX100_data_sheet.pdf, 1 psl.\n2. Kvėpavimas \nMX100_data_sheet.pdf, 1 psl.\n3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)\nMX100_data_sheet.pdf, 4 psl. \n4. Neinvazinis kraujospūdis \nMX100_data_sheet.pdf, 1 psl.\n5. SpO2 \nMX100_data_sheet.pdf, 1 psl.\n6.Temperatūra \nMX100_data_sheet.pdf, 1 psl.\n7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai)\nMX100_data_sheet.pdf, 1 psl.\n8. CO2\nMX100_data_sheet.pdf, 1 psl."]
["2.1.6.","Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:"]
["2.1.7.","ŠSD matavimo ribos: Ne siauresnės kaip 15-300 k/min",null,null,null,"ŠSD matavimo diapazonas 15 - 300 k/min;\nMX100 LT.pdf, 321 psl. "]
["2.1.8.","ST segmento matavimas:  Būtinas",null,null,null,"ST segmento matavimas\nMX100 LT.pdf, 321 psl."]
["2.1.9.","Išplėstinis aritmijų monitoravimas 1. Asistolija 2. Tachikardija 3. Bradikardija 4. Pauzė 5. Bigeminija 6. Prieširdžių virpėjimas 7. Skilvelių virpėjimas  8. Nereguliarus ritmas  9. Priešlaikiniai susitraukimai 10. Stimuliatoriaus aptikimas 11. Prieširdžių tachikardija",null,null,null,"1. Asistolija\nMX100 LT.pdf, 130 psl. \n2. Tachikardija\nMX100 LT.pdf, 131 psl. \n3. Bradikardija \nMX100 LT.pdf, 131 psl. \n4. Pauzė \nMX100 LT.pdf, 132 psl. \n5. Bigeminija \nMX100 LT.pdf, 131 psl. \n6. Prieširdžių virpėjimas \nMX100 LT.pdf, 132 psl. \n7. Skilvelių virpėjimas  \nMX100 LT.pdf, 130 psl. \n8. Nereguliarus ritmas  \nMX100 LT.pdf, 133 psl.\n9. Priešlaikiniai susitraukimai \nMX100 LT.pdf, 132 psl. \n10. Stimuliatoriaus aptikimas \nMX100 LT.pdf, 132 psl. \n11. Prieširdžių tachikardija\nMX100 LT.pdf, 130 psl. "]
["2.1.10.","EKG derivacijos:  I, II, III derivacijų kanalai",null,null,null,"I, II, III derivacijų kanalai\nMX100 LT.pdf, 120 psl. "]
["2.1.11.","Kvėpavimo dažnio matavimo ribos:  Ne siauresnės kaip 0-150 k/min",null,null,null,"0 - 170 k/min.\nMX100 LT.pdf, 323 psl. "]
["2.1.12.","Apnėjos aptikimas: Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą",null,null,null,"Apnėjos aptikimas su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą\nMX100 LT.pdf, 324 psl. "]
["2.1.13.","Reikalavimai SpO2 kanalui:"]
["2.1.14.","SpO2 matavimo ribos: Ne siauresnės kaip 30-100%",null,null,null,"0 - 100%\nMX100 LT.pdf, 325 psl. "]
["2.1.15.","SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: Ne daugiau ±3% SpO2 (diapazone 80% - 100%)",null,null,null,"SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: ±2% SpO2 (diapazone 70% - 100%)\nMX100 LT.pdf, 325 psl."]
["2.1.16.","Pulso matavimo ribos: Ne siauresnės kaip 30-235 k/min",null,null,null,"30 - 300 k/min.\nMX100 LT.pdf, 325 psl."]
["2.1.17.","Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:"]
["2.1.18.","Matavimo metodas: Oscilometrinis arba lygiavertis",null,null,null,"Oscilometrinis\nMX100 LT.pdf, 193 psl."]
["2.1.19.","Matavimo ribos: Ne siauresnės kaip 10-250 mm Hg",null,null,null,"10 - 270 mmHg\nMX100 LT.pdf, 333 psl."]
["2.1.20.","Darbo režimai: Rankinis, periodinis, STAT",null,null,null,"Rankinis, periodinis, STAT\nMX100 LT.pdf, 194 psl."]
["2.1.21.","Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:"]
["2.1.22.","Temperatūros matavimo diapazonas: Ne siauriau nei 20 – 45 °C",null,null,null," -1  – 45 °C\nMX100 LT.pdf, 337 psl."]
["2.1.23.","Temperatūros matavimo paklaida: Ne daugiau ± 0,1 °C",null,null,null,"± 0,1 °C\nMX100 LT.pdf, 337 psl."]
["2.1.24.","Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:"]
["2.1.25.","Matavimo ribos: Ne siauresnės kaip -40 iki 300 mmHg",null,null,null," -40 - 360 mmHg\nMX100 LT.pdf, 335 psl."]
["2.1.26.","Matavimo paklaida neįskaitant daviklio paklaidos: ne didesnė kaip  ±4%",null,null,null,"±1% viso diapazono (neįskaitant daviklio paklaidos)\nMX100 LT.pdf, 335 psl."]
["2.1.27.","Reikalavimai CO2 matavimo kanalui:"]
["2.1.28.","matavimo ribos: ne siauresnės kaip 0 iki 100 mmHg",null,null,null,"0 - 150 mmHg\nMX100 LT.pdf, 338 psl."]
["2.1.29.","Transportinio monitoriaus svoris ≤ 1.5 kg",null,null,null,"Transportinio monitoriaus svoris 1.4 kg\nMX100_data_sheet.pdf, 8 psl."]
["2.1.30.","Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius",null,null,null,"Monitoriaus LED indikatoriai \n1. Maitinimo indikatorius \n2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius \n3. Baterijos krovimo indikatorius\nMX100 LT.pdf, 315 psl."]
["2.1.31.","Prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties: Monitorius turi jungtis prie komplektuojamos centrinės pacientų stebėjimo stoties laidiniu būdu (per kompiuterinio tinklo jungtį ) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus",null,null,null,"Prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties: Monitorius jungiasi prie komplektuojamos centrinės pacientų stebėjimo stoties laidiniu būdu (per kompiuterinio tinklo jungtį ) ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus\n\nPIC iX.pdf, 1 psl."]
["2.1.32.","Komplektuojami monitorių priedai:"]
["2.1.33.","EKG elektrodų kabelis.",null,null,null,"EKG elektrodų kabelis\nMX100 LT.pdf, 287 psl."]
["2.1.34.","EKG elektrodai (vienkartiniai)",null,null,null,"EKG elektrodai (vienkartiniai)\nElektrodai.jpg"]
["2.1.35.","SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (daugkartinio naudojimo, pirštinis, skirtas suaugusiems)",null,null,null,"SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (daugkartinio naudojimo, pirštinis, skirtas suaugusiems)\nMX100 LT.pdf, 295 psl.; \nReusable_SpO2_Sensors.pdf, 2 psl."]
["2.1.36.","Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems (komplekte mažiausiai 3-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetės skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.)",null,null,null,"Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems (komplekte 3-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetės skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.)\nMX100 LT.pdf, 290 psl."]
["2.1.37.","Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, universali - techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėms)",null,null,null,"Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, universali - techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėms)\nMX100 LT.pdf, 290 psl."]
["2.1.38.","Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis",null,null,null,"Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis\nMX100 LT.pdf, 304 psl."]
["2.1.39.","Monitoriaus baterijų pakrovimo ir prijungimo į kompiuterinį tiklą stotelė su tvirtinimu prie medicininio bėgelio sistema.",null,null,null,"Monitoriaus baterijų pakrovimo ir prijungimo į kompiuterinį tinklą stotelė su tvirtinimu prie medicininio bėgelio sistema.\nMX100 LT.pdf, 25, 26, 28 psl."]
["2.1.42.","Suteikiama garantija: 1. ≥ 36 mėn. garantija įrangai 2. ≥ 6 mėn. garantija įrangos priedams (tiekėjui leidžiama pateikti laisvos formos deklaraciją, kaip dokumentą patvirtinantį atitiktį šio parametro reikalavimams).",null,null,null,"Suteikiama garantija: \n1. 36 mėn. garantija įrangai\n2. 6 mėn. garantija įrangos priedams\nPatvirtinimas dėl garantijos.pdf, 1 psl.\n"]
["2.2.","Centrinė monitoravimo stotis",1,"vnt.","Philips Healthcare \"PIC iX\""]
["2.2.1.","Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą:  Būtina",null,null,null,"Centrinė monitoravimo stotis sujungia gyvybinių funkcijų monitorius \nį informacinį tinklą.    \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 17 psl."]
["2.2.2.","Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės ir raidinės reikšmės ir kreivės: 1. Galimybė prijungti ne mažiau 2 nepriklausomų displėjų (orientaciniai 1 displėjus atspindi ne mažiau 16 paciento monitorių informaciją) 2. Galimybė pasirinkti imtinai ne mažiau 4 kreivių vienam ligoniui",null,null,null,"Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos \npaciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir \nkreivės: \n1) Galimybė prijungti 2 nepriklausomus displėjus ( 1 displėjus atspindi \n16 paciento monitorių informaciją)  \n2) Galimybė pasirinkti imtinai 4 kreives vienam ligoniui.    \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 1, 49, 294 psl.  "]
["2.2.3.","Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija: Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė ≥ 23.5 colio, skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, klaviatūra ir pelė arba galimas integruotas lietimui jautrus ekranas – 1 vnt.; Klaviatūra ir pelė – 1 kompl.; Lazerinis spausdintuvas – 1 vnt.",null,null,null,"Bazinė stebėjimo stoties komplektacija: \n1) Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė 23.8 colio, skiriamoji geba \n1920 x 1080 taškų - 1 vnt.  \n2) klaviatūra ir pelė - 1 kompl. \n3) Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt.   \nPIC_iX Instrukcija.pdf 295 psl.; \nHP Laserjet.pdf, 1 psl. ; \nmonitorius.jpg;\nPhilips TV.pdf, 1, 3 psl.\n(Kompiuteris su monitoriumi ir priedais pagal reikalavimus bus pateikiamas kartu su visa įranga)"]
["2.2.4.","Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje: Būtina. Ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų",null,null,null,"Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose \nišsaugojimas vidinėje atmintyje: 7 dienos (168 val.) monitoravimo \nduomenų. \nPIC iX.pdf, 4 psl."]
["2.2.5.","Aliarmų sistema: Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai",null,null,null,"Aliarmų sistema: Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai. \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 99, 101 psl."]
["2.2.6.","Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu: Būtina",null,null,null,"Ataskaitų spausdinimas koplektuojamu prie centrinės monitoravimo \nstoties prijungtu spausdintuvu \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 230, 262 psl."]
["2.2.7.","Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane: ≥ 16 įrenginių",null,null,null,"Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane: iki 32 įrenginių. \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl."]
["2.2.8.","Suteikiama garantija: 1. ≥ 36 mėn. garantija įrangai 2. ≥ 6 mėn. garantija įrangos priedams (tiekėjui leidžiama pateikti laisvos formos deklaraciją, kaip dokumentą patvirtinantį atitiktį šio parametro reikalavimams).",null,null,null,"Suteikiama garantija: \n1. 36 mėn. garantija įrangai\n2. 6 mėn. garantija įrangos priedams\nPatvirtinimas dėl garantijos.pdf, 1 psl.\n"]