## Lapas1
Dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonių atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų
2 priedas
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. Odos dezinfekcijos medžiagos (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms):
1.1 | Odos dezinfekcijos medžiagos (spalvota) | L | 3000 | Turi būti spalvota, paruošta naudojimui. Veikliosios medžiagos: alkoholiai (100 g tirpalo ne mažiau 60 g), su veikimą sustiprinančia veikliąja medžiaga. Tinka: odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms, grybeliams, virusams (TB,ŽIV, HBV, ROTA,veikia atsparius antibiotikams štamus – pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą). Neturi alergizuoti ir dirginti odos, greitai džiūstantis veikimo laikas ne ilgesnis negu 5 min. Pakuotė: 0,9-1,0 L Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą.
1.2 | Odos dezinfekcijos medžiagos (spalvota) | L | 200 | Turi būti spalvota, paruošta naudojimui. Veikliosios medžiagos: alkoholiai (100 g tirpalo ne mažiau 60 g), su veikimą sustiprinančia veikliąja medžiaga. Tinka: odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms, grybeliams, virusams (TB,ŽIV, HBV, ROTA, veikia atsparius antibiotikams štamus – pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą). Neturi alergizuoti ir dirginti odos, greitai džiūstantis veikimo laikas ne ilgesnis negu 5 min. Pakuotė: 0,25-0,5 L Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą.
1.3 | Odos dezinfekcijos medžiagos (nespalvota) | L | 1000 | Turi būti nespalvota, paruošta naudojimui. Veikliosios medžiagos: alkoholiai (100 g tirpalo ne mažiau 60 g), su veikimą sustiprinančia veikliąja medžiaga. Tinka: odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms, grybeliams, virusams (TB,ŽIV, HBV, ROTA, veikia atsparius antibiotikams štamus – pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą). Neturi alergizuoti ir dirginti odos, greitai džiūstantis. Pakuotė: 0,9-1,0 L Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą.
1.4 | Odos dezinfekcijos medžiagos (nespalvota) | L | 2500 | Turi būti nespalvota, paruošta naudojimui. Veikliosios medžiagos: alkoholiai (100 g tirpalo ne mažiau 60 g), su veikimą sustiprinančia veikliąja medžiaga. Tinka: odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms, grybeliams, virusams (TB,ŽIV, HBV, ROTA, veikia atsparius antibiotikams štamus – pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą). Neturi alergizuoti ir dirginti odos, greitai džiūstantis. Pakuotė: 0,25-0,5 L talpa su purkštuku. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą.
1 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2. | Antimikrobinis kūno ir veido losjonas | L | 50 | Paruoštas naudoti, tinka odos ir gleivinių prausimui esant infekcijai ar jos pavojui, MRSA kontaminacijai. Bespalvis, bekvapis, apsaugo odą nuo išsausėjimo. Veiklioji medžiaga – oktenidinas. Pakuotė: 0,5-0,7 L. | 21 | 10.4 | 12.584 | 520 | 629.2 | 52 | 62.92 | 572 | 692.12 | 0,5 l | 6.29 | Octenisan wash lotion 500 ml, Vokietija, Schulke
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
3. Rankų higienos priemonės vienkartinėse fasuotėse (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms):
3.1. | Priemonė rankų plovimui (padidintos rizikos skyriuose) | L | 800 | Švelnus rankų odos muilas, tinkantis dažnam plovimui. Be kvapo ir dažančių medžiagų. Be konservantų. Nedirginantis personalo rankų. Skysčio priemonės ir dozavimo pompa turi būti vienkartinės. Priemones nuo 3.1. iki 3.5. turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Jei 3.1-.3.5 siūlomos skirtingų gamintojų priemonės, būtina pateikti dokumentus, įrodančius ir patvirtinančius, kad priemonės yra išbandytos ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Pateikti laminuotas rankų paruošimo schemas. Pateikti kosmetikos gaminio notifikavimo pažymėjimą. Pakuotė: 0,7-1,0 L
3.2. | Priemonė rankų antiseptikai | L | 1500 | Plataus veikimo spektro antiseptikas rankoms. Veikimas: bakteriocidinis (TBC, MRSA), vurucidinis (HBV, HCV, ŽIV, Roto, Adeno ir kt.), fungicidinis (Candida albicans, Aspergillus niger ir kt.). Veiklioji medžiaga - alkoholiai ir rankų priežiūros priemonės. Bespalvis, be dažiklių. Neturi sausinti rankų. Turi būti tinkamas atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją. Skysčio priemonės ir dozavimo pompa turi būti vienkartinės. Pateikti laminuotas rankų paruošimo schemas. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Pakuotė: 0,7-1,0 L
3.3. | Kremas ir/arba losjonas personalo rankų odos priežiūrai | L | 40 | Skirtas sveikatos priežiūros įstaigų personalui profesonaliam naudojimui. Nemažina rankų antiseptiko poveikio, skirtas dažnam naudojimui darbo metu. Sudėtyje turi turėti odą tausojančių komponentų, užtikrinančių rankų apsaugą. Kremo ir dozavimo pompa turi būti vienkartinės. Pateikti kosmetikos gaminio notifikavimo pažymėjimą. Pakuotė 0,7-1,0 L
3.4. | Laikikliai rankų higienos priemonėms tvirtinami prie sienos | vnt. | 100 | Laikiklis skirtas rankų priežiūros priemonėms. Laikiklis lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Rankų priežiūros priemonė įstatoma neatsukant dozavimo pompos (tinkanti vienkartinėms talpoms).
3.5. | Laikikliai rankų higienos priemonėms tvirtinami prie lovos | vnt. | 40 | Skirti tvirtinti rankų antiseptikui prie pacientų lovos.
3 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
4.Priemonės chirurginei rankų antiseptikai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
Losjonai chirurginiam rankų plovimui ir rankų antiseptikai chirurginei rankų antiseptikai turi būti to paties gamintojo
4.1. | Skystas muilas chirurginiam rankų plovimui | L | 2000 | Turi tikti siūlomiems sieniniams dozatoriams. Savybės: PH turi būti neutralus odai, be dažo medžiagų. Sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų. Tinkantis jautriai odai, dažnam rankų plovimui. Lengvai putoja, greitai ir efektyviai valo odą. Paruoštas naudojimui. Gerai nusiskalauja. Pakuotė 0,7- 1,0 L Pateikti kosmetikos gaminio notifikavimo pažymėjimą. Rankų higienos priemonės nuo 4.1 iki 4.3 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Jei siūlomos 4.1-4.3 skirtingų gamintojų priemonės, būtina pateikti dokumentus, įrodančius ir patvirtinančius, kad priemonės yra išbandytos ir suderintos naudojimui tarpusavyje. | 21 | 2.6 | 3.146 | 5200 | 6292 | 520 | 629.2 | 5720 | 6921.2 | 1 l | 3.15 | Sensiva losjonas rankoms plauti 1 l, Vokietija, Schulke
4.2. | Rankų antiseptikas chirurginei rankų antiseptikai | L | 4000 | Veikliosios medžiagos – propanolio alkoholiai: 100 g tirpalo sudaro ne mažiau 60 g. Turi tikti chirurginiam rankų paruošimui, pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms, grybeliams, virusams (TB, ŽIV, HBV, ROTO, MRSA, NORO). Turi pasižymėti greitu veikimu ( iki 2 min. – chirurginei rankų dezinfekcijai), turi turėti odos apsaugos ir priežiūros komponentų. Pakuotė 0,7-1,0 L Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Pateikti laminuotas chirurginio rankų paruošimo schemas. | 21 | 4.5 | 5.445 | 18000 | 21780 | 1800 | 2178 | 19800 | 23958 | 1 l | 5.45 | Desmanol pure rankų antiseptikas 1 l, Vokietija, Schulke
4.3. | Alkūniniai sieniniai dozatoriai | Vnt. | 100 | Patikimas, tvirtas korpusas. Tvirtinamas stabiliai prie sienos. Rinkinyje yra visi tvirtinimo elementai. Korpuso paviršius lygus, lengvai valomas. Lengva pakeisti talpas. Turi dozavimo reguliavimo įrenginį (nuo 0,75 - 3,0 ml). Pakuotė 0,7-1,0 L Patogus paspaudimas alkūne (nesiliečiant prie korpuso ir išlaikant sterilumą). | 21 | 20 | 24.2 | 2000 | 2420 | 200 | 242 | 2200 | 2662 | 1 vnt. | 24.2 | Schulke sieninis alkūninis dozatorius ''S&M2 Universal'' (nuo 500 ml iki 1 l), Vokietija, Schulke
4 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 25200 | 30492 | 2520 | 3049.2 | 27720 | 33541.2
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
5. Priemonės higieninei rankų antiseptikai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
5.1. | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 1000 | Veikimas: bakteriocidinis (TB, MRSA), virucidinis (HBV, HCV, ŽIV, Rota, Adeno ir kt.), fungicidinis (Candida albicans, Aspergillus niger ir kt.). Sudėtinės medžiagos: alkoholiai ir rankų priežiūros priemonės. Bespalvis. Be dažiklių, konservantų. Neturi sausinti rankų. Sudėtyje yra odą tausojančių medžiagų. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Pateikti laminuotas higieninio rankų paruošimo schemas. Rankų higienos priemonės nuo 5.1 iki 5.7 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Jei 5.1-5.7 siūlomos skirtingų gamintojų priemonės, būtina pateikti dokumentus, įrodančius ir patvirtinančius, kad priemonės yra išbandytos ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Turi tikti esamiems ligoninės dozatoriams arba tiekėjo siūlomiems lygiaverčiams dozatoriams, tinkantiems siūlomoms medžiagoms. Reikalingi kiekiai siūlant lygiaverčius dozatorius: 5.1 pozicijai- 350 vnt.; 5.2 pozicijai- 200 vnt.; 5.5 pozicijai- 300 vnt.; 5.6 pozicijai- 150 vnt. Siekiant įvertinti dozatorius, tiekėjas gali atvykti į vietą ir juos apžiūrėti. Kartu turi būti pateikiamos ir dozavimo pompos-dozatoriai, kurie gali būti dezinfekuojami ir naudojami ne vienkartinai. Sulūžus dozavimo pompai, pompa keičiama nemokamai. Pakuotė: 0,5 L
5.2. | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 3000 | Tie patys reikalavimai kaip 5.1. punkte. Pakuotė: 1 L
5.3. | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 2500 | Tie patys reikalavimai kaip 5.1. punkte. Pakuotė: 4-5 L
5.4. | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 250 | Tie patys reikalavimai kaip 5.1. punkte. Tinkamas nešioti (kišeninis arba prisegamas prie medicininės aprangos).
5.5. | Skystas muilas rankų plovimui | L | 600 | Švelnus rankų odos muilas, tinkantis dažnam plovimui. Muile yra drėkinančių ir minkštinančių medžiagų, kurios palaiko natūralią odos drėgmės pusiausvyrą. pH turi būti neutralus odai. Kartu turi būti pateikiamos ir dozavimo pompos-dozatoriai, kurie gali būti dezinfekuojami ir naudojami ne vienkartinai. Sulūžus dozavimo pompai, pompa keičiama nemokamai. Pateikti kosmetikos gaminio notifikavimo pažymėjimą. Pakuotė: 0,5 L
5.6. | Skystas muilas rankų plovimui | L | 2500 | Tie patys reikalavimai kaip 5.5. punkte. Pakuotė: 1,0 L
5.7. | Skystas muilas rankų plovimui | L | 1500 | Tie patys reikalavimai kaip 5.5. punkte. Pakuotė: 5 L
5.8. | Sieniniai dozatoriai | Vnt. | 100 | Laikiklis turi būti pagamintas iš metalo ar sustiprintos konstrukcinės termoplastinės medžiagos, kuri pasižymėtų standumu ir stiprumu, bei būti atspari dezinfekcijos priemonėms. Rankenos dėka, nėra jokio sąlyčio su dozavimo sistema. Laikiklio rankena turi būti sukonstruota iš viršaus, o dozavimo sistema viršuje. Laikiklis turi būti lengvai valomas, dezinfekuojamas ir kompaktiškas. Fiksuotas užsukimas su dozavimo pompomis. Pakuotė: 0,5 L
5.9. | Sieniniai dozatoriai | Vnt. | 300 | Laikiklis turi būti pagamintas iš metalo ar sustiprintos konstrukcinės termoplastinės medžiagos, kuri pasižymėtų standumu ir stiprumu, bei būti atspari dezinfekcijos priemonėms. Rankenos dėka, nėra jokio sąlyčio su dozavimo sistema. Laikiklio rankena turi būti sukonstruota iš viršaus, o dozavimo sistema viršuje. Laikiklis turi būti lengvai valomas, dezinfekuojamas ir kompaktiškas. Fiksuotas užsukimas su dozavimo pompomis. Pakuotė: 1 L
5.10. | Laikiklis skirtas pakabinti rankų antiseptikui ant lovos | Vnt. | 50 | Laikiklis skirtas pakabinti 0,5 l rankų antiseptikui ant lovos.
5 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
6. Kremas personalo rankų odos priežiūrai
6.1. | Kremas personalo rankų odos priežiūrai | L | 500 | Skirtas sveikatos priežiūros įstaigų personalui profesonaliam naudojimui, dermatologiškai patikrintas. Tinkamas naudoti kasdien po dažno rankų plovimo ir po higieninės dezinfekcijos. Tinkamas naudoti mūvint apsaugines pirštines. Turi skatinti pažeistos odos atsinaujinimą; drėkinti odą; didinti jos elastingumą; reguliuoti odos riebalų ir vandens balansą; mažina rankų šiurkštumo pojūtį; greitai patekti į giliuosius odos sluoksnius. Sudėtyje turi turėti: odą tausojančių, natūralių komponentų. Užtikrina rankų apsaugą po dažno rankų dezinfektanto naudojimo. Pakuotė: 100-200 ml. Pateikti kosmetikos gaminio notifikavimo pažymėjimą. | 21 | 18.67 | 22.5907 | 9335 | 11295.35 | 933.5 | 1129.535 | 10268.5 | 12424.885 | 150 ml | 3.39 | Sensiva apsauginė emulsija 150 ml, Vokietija, Schulke
6.2 | Kremas personalo rankų odos priežiūrai | L | 300 | Tie patys reikalvimai kaip 6.1. punkte. Pakuotė: 400-500 ml. | 21 | 9.22 | 11.1562 | 2766 | 3346.86 | 276.6 | 334.686 | 3042.6 | 3681.546 | 500 ml | 5.58 | Sensiva apsauginė emulsija 500 ml, Vokietija, Schulke
6 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 12101 | 14642.21 | 1210.1 | 1464.221 | 13311.1 | 16106.431
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Ekspozicijos laikas veikiantis TBC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
7. Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė (baigiamajam valymui)
7. 1. | Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė (baigiamajam valymui) | L | 1000 | Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė baigiamajam valymui ir dezinfekcijai. Naudojamas visų tipų paviršiams. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTO), sporicidiniu poveikiu (Clostridium difficile). Turi tikti sveikatos priežiūros įstaigų grindų ir medicininių prietaisų paviršių, inkubatorių, anestezijos įrangos valymui ir dezinfekavimui. Pagamintas deguonies pagrindu, neteršia patalpų oro. Turi tikti įvairiems medicininių prietaisų paviršiams, instrumentams, inkubatorių, anestezijos įrangos valymui ir dezinfekavimui ir sveikatos priežiūros įstaigų paviršiams. Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis, turėti trumpą ekspozicijos laiką (5-30 min.); nepalikti dėmių, greitai džiūti. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą ir atitikties deklaraciją. Paruoštas naudoti sporicidinis preparatas. Sudėtyje neturi būti chloro. Pakuotė: 0,9 - 1,0 L
7.2. | Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė (baigiamajam valymui) | L | 400 | Tie patys reikalavimai kaip 7.1. punkte. Pakuotė: 5L
7 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Darbinio skiedinio veikiančio TBC 1 L kaina Eur su PVM | Ekspozicijos laikas veikiantis TBC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
8. | Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė koncentratas | L (koncentratas) | 2000 | Priemonė skirta vandeniui atsparių paviršių valymui ir dezinfekcijai operacinėse, intensyvios terapijos, gimdymo skyrių patalpose, vaikų ligų skyrių patalpose ir kt. Pavidalas koncentratas. Sudėtyje neturi būti chloro, aldehidų,fenolio junginių, rūgščių. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams ( ŽIV, ROTO, HBV).Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis valant paviršius, nepalikti dėmių, greitai džiūti. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą ir atitikties deklaraciją. Pakuotė: iki 5,0 L Privaloma pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC. | 5 | 5.66 | 5.943 | 11320 | 11886 | 1132 | 1188.6 | 12452 | 13074.6 | 5 l | 31.5 | Terralin protect koncentratas pavirðiø valymui ir dezinfekcijai 5 l, Vokietija, Schulke | 0.0297 | 60 min
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Darbinio skiedinio, naudojamo indų ir naudojimo įrankių dezinfekcijai, 1 L kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
9. | Valymo ir dezinfekavimo priemonė skirta maisto pramonėje, indų dezinfekcijai | L | 1500 | Priemonė/koncentratas skirta valyti ir dezinfekuoti paviršius sveikatos priežiūros, maitinimo ir gamybos srityje (maisto transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangai, talpykloms, naudojimo priemonėms, vamzdynams, paviršiams dezinfekuoti). Tinka paviršiams valyti ir dezinfekuoti, nepriklausomai nuo paviršiaus užterštumo, įrankių ir indų plovimui bei dezinfekcijai. Pasižymi baktericidinėmis, mielicidinėmis, fungicidinėmis, sporicidinėmis veikimo savybėmis. Pakuotė: 0,9 - 1,0 L. Privaloma pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą, indų ir naudojimo įrankių dezinfekcijai.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
10. | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai (paviršiams dezinfekuoti su alkoholiu) | L | 10000 | Greitai paviršių dezinfekcijai paruoštas naudoti tirpalas. Tinka visiems alkoholiui atspariems paviršiams, įskaitant ir medicinos prietaisus sveikatos priežiūros įstaigoje. Tirpalas paruoštas naudoti. Tirpalo sudėtyje negali būti aldehidų. Patogus purkšti buteliukas (lengvai purškiasi po pirmo paspaudimo, užpuršus pasiskirsto tolygiai, ant paviršių nepalieka drėgnų ruožų). Naudojamas įvairių alkoholio poveikiui atsparių mažų paviršių dezinfekcijai. Durų rankenų, įrankių, įrangos, ir kitų paviršių greitai dezinfekcijai procedūriniuose, odontologiniuose kabinetuose, priėmimo skyriuose. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TBC), grybeliams (aspergylus niger), virusams (pateikti mikrobiologinių tyrimų rezultatus). Veikliosios medžiagos – alkoholiai (100 g tirpalo alkoholio turi būti ne mažiau kaip 60 g). Turi tikti greitai dezinfekcijai. Ekspozicijos laikas: nuo 30 sek. iki 3 min. Prie flakono turi būti specialus išpurškėjas. Pakuotė: 0,7 - 1,0 L. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. | 5 | 4.75 | 4.9875 | 47500 | 49875 | 4750 | 4987.5 | 52250 | 54862.5 | 1 l | 4.99 | Mikrozid AF skystis greitai pavirðiø dezinfekcijai 1 l + purkštukas, Vokietija, Schulke
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
11. Servetėlės paviršių dezinfekcijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
11.1. | Universalus servetėlių dispenseris (kibirėlis) skystoms dez. priemonėms paviršių dezinfekcijai | Vnt. | 50 | Turi būti hermetiškai uždaromas, turėti dispenserinę sistemą servetėlių išgręžimui ir dozavimui. Storo, kieto, nepermatomo plastiko, gerai laikančio formą. Turi tikti visoms paviršių dezinfekuojančioms priemonėms, apsaugoti dezinfektantus nuo užteršimo ir išgaravimo. Talpa 2,5 - 3 litrai. | 21 | 11.85 | 14.3385 | 592.5 | 716.925 | 59.25 | 71.6925 | 651.75 | 788.6175 | 1 vnt. | 14.34 | Schulke dëþutë servetëlëms dozuoti 100/111, Vokietija, Schulke
11.2. | Sausos servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai | Serve-tėlė | 600000 | Turi būti pritaikyti įstaigoje naudojamiems servetėlių dispanseriams (Bode kibirėliams) arba tiekėjo siūlomiems alternatyviems servetėlių dispanseriams. Ritinys perforuotas, servetėlių plotas nuo 750 iki 930 cm². Ritinio aukštis nuo 18 iki 21,5 cm. Ritinio skersmuo ne didesnis kaip 14,5 cm. Medžiaga – poliesteris, gerai sugeriantis drėgmę, nepaliekantis pūko. Servetėlės medžiagos tankis 60 g/m² ± 5g/m². Ritinyje 100 servetėlių (± 10 vnt.) | 5 | 0.0864 | 0.09072 | 51840 | 54432 | 5184 | 5443.2 | 57024 | 59875.2 | 100 serv. | 9.07 | Schulke sausos servetëlës 100 (30x30 cm), Vokietija, Schulke
11 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 52432.5 | 55148.925 | 5243.25 | 5514.8925 | 57675.75 | 60663.8175
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
12. | Servetėlės greitai jautrių paviršių dezinfekcijai | Serve-tėlė | 1000000 | Servetėlės turi tikti jautriems paviršiams, monitoriams, klaviatūroms, mob.telefonų, jutiklinių ekranų dezinfekcijai, Stacionariai ir nešiojamai medicininei įrangai (pvz. monitoringo sistemoms), jautriai, neinvaziniai įrangai, operacinėms lempoms,, medicininių prietaisų paviršių, pagamintų iš dirbtinės odos, dezinfekcijai. Paruoštos naudoti servetėlės, pagamintos iš aukštos kokybės, atsparios plyšimams medžiagos. Be aldehidų, dažų ir kvapų priedų. Servetėlės dydis ne mažiau 180x180 mm. Plataus veikimo spektro servetėlės. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, fungicidiškai, virusidiškai (įsk. HBV, ŽIV, HCV, Polyoma, adeno, rota virusus). Servetėlės turi būti supakuotos sandarioje pakuotėje, apsaugotos nuo galimo išdžiūvimo. Pateikti priemonės CE atitikties deklaraciją. Pakuotė - 80-200 servetėlių Vertinama 1 servetėlės kaina. | 5 | 0.077 | 0.08085 | 77000 | 80850 | 7700 | 8085 | 84700 | 88935 | 100 serv. | 8.09 | Mikrozid Universal premium servetėlės (100 vnt.), Vokietija, Schulke
13. | Dezinfekciniu tirpalu impregnuotos servetėlės echoskopų daviklių ir kitų neatsparių alkoholiui paviršių dezinfekcijai. | Serve-tėlė | 180000 | Skirta echoskopų, ultragarso daviklių ir kietos optikos kasdieninei dezinfekcijai. Neturi būti alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 2 min. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos dezinfekcine priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu.Traukiasi po vieną. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų, perteklinės drėgmės. Pakuotė - 80-200 servetėlių. Nurodyti servetėlių skaičių pakuotėje. Pateikti priemonės CE atitikties deklaraciją. Vertinama 1 servetėlės kaina. | 5 | 0.05 | 0.0525 | 9000 | 9450 | 900 | 945 | 9900 | 10395 | 200 serv. | 10.5 | Mikrozid Jumbo servetėlės jautrių alkoholiui prietaisų ir paviršių greitai dezinfekcijai 20x20 cm, 200 vnt. (dėžutė), Vokietija, Schulke
14. | Servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai | Serve-tėlė | 1200000 | Skirtos aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai (stalams, kėdėms, durų rankenoms, monitoriams, klaviatūroms, mobiliems telefonams, lovų rėmams, med. įrangai ir instrumentams). Servetėlės impregnuotos alkoholiu (ne mažiau 60 %) ir medžiagomis sustiprinančiomis alkoholio veikimą. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, fungicidiškai, virusidiškai (įsk. HBV, ŽIV, HCV, Polyoma, adeno, rota virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 5 min. Patogios naudojimui, vienu judesiu išsitraukia viena servėtėlė. Perforuotos, įpakuotos dėžutėje su dozatoriumi. Servėtėlių dydis patogus valymui (paėmus į rankas apimtų delno plotą), galima nuvalyti kuo didesnį plotą, ne alergizuoja, stipriai sudrėkintos. Dydis: ne mažesnis kaip 180 x 180 mm. Nurodyti servėtėlių skaičių pakuotėje. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Pakuotė - 80-220 servetėlių. Vertinama 1 servetėlės kaina.
15. | Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė (sanitariniams paviršiams ir įrenginiams dezinfekuoti) | L | 2000 | Priemonė skirta vandeniui, drėgmei atsparių paviršių (pvz., sienos, lubos, dušo kabinos, vonios, plautuvės, plytelių ir kt.) plovimui ir dezinfekcijai. Tinkama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Preparatas turi pasižymėti baktericidinėmis savybėmis, inaktyvuoja bakterijas, virusus (tame tarpe HBV, HIV, Rota) ir grybelius. Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis, nepalikti dėmių, greitai džiūti. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Vertinama 1 L darbinio tirpalo kaina, ne ilgesnio kaip 10 min ekspozicijos laiko. Pakuotė - 5 L.
16. | Išsiliejusių, išsipylusių kraujo ir kitų kūno skysčių absorbavimo priemonė | Maišelis | 1000 | Pavidalas - granulės, trumpas absorbcijos laikas . Skirtas biologiniams žmogaus kūno skysčiams absorbuoti. Pateikti naudojimo instrukciją. Vienos pakuotės turi užtekti absorbuoti ne mažiau kaip 1 l skysčio. Maišeliai iki 25 g. | 21 | 1.2 | 1.452 | 1200 | 1452 | 120 | 145.2 | 1320 | 1597.2 | 24 vnt./pak. | 1.45 | Serres kietinanèios granulës, Suomija, Serres
17. | Sanitarinių įrenginių dezinfekcijos priemonės | Tabletė | 150000 | Vandenyje visiškai tirpios, valančios ir dezinfekuojančios tabletės. Sudėtis - Natrio dichloroisocianurato tabletės. Vandenyje ištirpintos tabletės, kurioje yra ne mažiau kaip 1,0 ir ne daugiau kaip 1,5 g. aktyvios medžiagos, gaunamas tiksliai nustatytos koncentracijos dezinfekcinis tirpalas. Tirpalas pasižymi bakteriocidiniu (TBC), fungicidiniu, virucidiniu ir sporocidiniu poveikiu. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą. Pakuotėje 100-300 tabl.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Darbinio skiedinio veikiančio TBC 1 L kaina Eur su PVM | Ekspozicijos laikas veikiantis TBC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
18. Instrumentų valymo ir dezinfekcijos priemonės
18.1 | Instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonė | L (koncentratas) | 300 | Priemonės pavidalas - skystas koncentratas, skirtas instrumentų valymui ir dezinfekcijai. Be aldehidų, fenolių, chloro junginių. Sudėtyje turi būti: ketvirtiniai amonio junginiai, enzimai, korozijos inhibitoriai. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru bakterijoms (TBC, MRSA), grybeliams (C. albicans ir kt.), virusams ( įskaitant Adeno virusą). Negadina instrumentų iš nerūdijančio plieno, keramikos, plastmasės, silikono, stiklo, plastiko. Ekonomiškas naudoti, nealergizuojantis, ne aštraus kvapo. lengvai ir greitai paruošiami dezinfekciniai/plaunamieji tirpalai, naudojant vandentiekio vandenį, neputoja. nealergizuoja personalo, nedirgina kvėpavimo takų. Pasižymi geromis plaunančiomis savybėmis. Dozavimo priemonės patikimos, pritaikytos tirpalo gamybai iš koncentrato, pateikiamos su koncentratu pagal poreikį nemokamai. pakuotė - 1,0 - 2,0 L. Pateikti atitikties deklaraciją, kad atitinka EN standartus ir EB atitikties deklaraciją direktyvai 93/42/EEB. Vertinama 1 l darbinio skiedinio kaina. Privaloma pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC. | 5 | 10.16 | 10.668 | 3048 | 3200.4 | 304.8 | 320.04 | 3352.8 | 3520.44 | 2 l | 21.34 | Gigasept instru AF koncentratas instrumentø valymui ir dezinfekcijai 2 l, Vokietija, Schulke
18.2 | Instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonė | L | 1000 | Tie patys reikalavimai kaip 18.1. punkte. Pakuotė: 4,0 - 5,0 L | 5 | 8.94 | 9.387 | 8940 | 9387 | 894 | 938.7 | 9834 | 10325.7 | 5 l | 46.94 | Gigasept instru AF koncentratas instrumentø valymui ir dezinfekcijai 5 l, Vokietija, Schulke
19. | Baseino ir vonių valymo ir dezinfekcijos priemonė | L | 15 | Skystas koncentratas. Naikina bakterijas (įsk. Legionela), grybelius, inaktyvuoja virusus (HBV, ŽIV, TB, Papovo). Tinka visų organinėms rūgštims atsparių paviršių (t.y. keramikinių, stiklinių, nerūdijančio plieno ir kt.) inventoriaus, sanitarinių techninių įrenginių, vonių, praustuvių, unitazų, plaukimo baseinų, pirčių dezinfekcijai ir plovimui. pakuotė - 3,0 - 5,0 L. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Vertinama 1 l darbinio skiedinio kaina. Privaloma pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
20. Instrumentų aukšto lygio dezinfekcijos medžiagos
20.1. | Instrumentų aukšto lygio dezinfekcijos medžiagos | L | 2000 | Paruoštas naudoti tirpalas. Be aldehidų ir fenolių. Tinkantis naudoti lankstiesiems endoskopams ir anesteziologinei įrangai. Sudėtyje turi būti: vandenilio peroksidas, acto rūgštis, peracto rūgštis. Tirpalui paruošti reikalingas aktyvatorius turi įeiti į komplektą. Neturi dirginti ir alergizuoti. Tinka rankinei aukšto lygio dezinfekcijai. Darbinis tirpalas turi: -pasižymėti aukšto lygio dezinfekcinėmis savybėmis; -negadinti instrumentų, turėti korozijos inhibitorių; -būti trumpo ekspozicijos laiko (iki 20 min.). Pakuotė - 4,0-5,0 l Pateikti atitikties deklaraciją.
20.2. | Indikatoriai (lakmuso popierėliai) | Vnt. | 3000 | Indikatorius darbinio tirpalo aktyvumui tikrinti kiekvieną dieną.
20 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
21. Endoskopų ikisterilizacinio plovimo ir aukšto lygio dezinfekcijos rankiniu būdu priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
21.1. | Endoskopų ikisterilizacinio plovimo medžiagos | L | 350 | Turi derėti su endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos priemone. Sudėtyje turi turėti tenzidus, amino rūgštis ir jų junginius. Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis, greitu valymo poveikiu (ne ilgiau 5 - 6 min.), neturi putoti, turi būti bekvapis, sudėtyje neturėti dažų. Turi būti fiksuotas užsukimas. Pakuotė: 5,0 L
21.2. | Endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos (sterilizacijos) priemonės | L | 450 | Gamintojo paruoštas 2 % - 2,5 % gliutaraldehidų koncentratas. Ekspozicijos laikas nuo 15 iki 45 min. Darbinis tirpalas naudojamas ne mažiau 28 parų. Turi būti fiksuotas užsukimas. Pakuotė: 5,0 L
21 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
22. Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
22.1. | Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms | 5 L | 60 | Turi tikti plovimo - dezinfekavimo mašinoms „Olympus“: pateikti patvirtinančius dokumentus. Pakuotė - 5 L. | 5 | 24.5 | 25.725 | 1470 | 1543.5 | 147 | 154.35 | 1617 | 1697.85 | 5 l | 25.73 | Thermosept ER (endoskopų ploviklis) 5 l, Vokietijas, Schulke
22.2. | Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | 5 L | 150 | Turi tikti plovimo - dezinfekavimo mašinoms „Olympus“: pateikti patvirtinančius dokumentus. Sudėtis: 20 proc. glutaraldehidas, koroziniai inhibitoriai, alkoholinės medžiagos. Pakuotė - 5 L. | 5 | 30 | 31.5 | 4500 | 4725 | 450 | 472.5 | 4950 | 5197.5 | 5 l | 31.5 | Thermosept ED (endoskopų dezinfektantas) 5 l, Vokietija, Schulke
22 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 5970 | 6268.5 | 597 | 626.85 | 6567 | 6895.35
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
23. Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
23.1. | Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms | L | 250 | Turi tikti plovimo ir dezinfekavimo mašinoms "Wassenburg WD415". Pateikti patvirtinančius dokumentus. Pakuotė: 5 L
23.2. | Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | L | 560 | Turi tikti plovimo ir dezinfekavimo mašinoms "Wassenburg WD415". Pateikti patvirtinančius dokumentus. Sudėtis: 11,5 proc. peracto rūgšties, koroziniai inhibitoriai. Sudėtyje neturi būti aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių. Pakuotė: 4- 5 L
23 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
24. Instrumentų ploviklis ir neutralizatorius automatinėms instrumentų plovimo mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
24.1. | Instrumentų ploviklis automatinėms instrumentų plovimo mašinoms | L | 1100 | Turi tikti naudojamoms įstaigoje automatinėms instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms. Neturi sukelti metalo oksidacijos. Ploviklis neputoja, ekonomiška naudojimui. Sudėtyje esantys fermentai gerai valo kraują ir kitas baltymines medžiagas. 100 g preparato yra: 5-15 % anijoninės paviršiaus akyviosios medžiagos, 5% nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, enzimai, polikarboksilatai, soliubizatroriai, korozijos inhibitoriai. Sudėtyje nėra silikatų. Tirpalo pH > 10. Ploviklis neputoja. Plovimo temperatūra nuo 30 iki 65 ºC. Naudojamos koncentracijos nuo 0,3 iki 1,0 %. Tinka instrumentams iš anoduoto aliuminio ir spalvotųjų metalų. Pakuotė: 5 L | 5 | 7.42 | 7.791 | 8162 | 8570.1 | 816.2 | 857.01 | 8978.2 | 9427.11 | 5 l | 38.96 | Thermosept Xtra ploviklis instrumentø plovimui automatiniuose plautuvuose 5 l, Vokietija, Schulke
24.2 | Testas ploviklio likučiams ant instrumentų nustatyti | vnt. | 120 | Testas šarminio ploviklio likučiams ant instrumentų nustatyti. Testą sudaro reagento buteliukas ir vienkartinis tamponas mėginiui paimti. Teigiamą reakciją parodo aiškus reagento spalvos pokytis ant tampono. Testo rezultatas matomas nedelsiant. | 21 | 0.63 | 0.7623 | 75.6 | 91.476 | 7.56 | 9.1476 | 83.16 | 100.6236 | 24 vnt. | 18.3 | pH-CHECK testas PH nustatyti (24 vnt), Vokietija, Pereg
24.3. | Skystas neutralizatorius, skirtas naudoti automatinėse plovimo mašinose | L | 300 | Turi tikti naudojamoms įstaigoje automatinėms instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms, naudoti kartu su šarminiu valikliu. Priemonė bespalvė, netoksiška, citrinų rūgšties pagrindu, ekonomiška naudojimui. Ploviklio ir neutralizatoriaus bakelių spalvos turi būti skirtingos. Pakuotė: 5 L | 5 | 3.85 | 4.0425 | 1155 | 1212.75 | 115.5 | 121.275 | 1270.5 | 1334.025 | 5 l | 20.21 | Thermosept NKZ neutralizatorius instrumentø plovimui automatiniuose plautuvuose 5 l, Vokietija, Schulke
24 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 9392.6 | 9874.326 | 939.26 | 987.4326 | 10331.86 | 10861.7586
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
25. | Priemonė skirta užterštų medicinos prietaisų pirminiam valymui ir dezinfekcijai | L | 30 | Piemonė skirta užterštų medicinos priemonių pirminiam laikymui iki valymo ir dezinfekcijos, tinka chirurginiams instrumentams. Sudėtyje yra korozijos inhibitorių. Putų ir/ar gelio pavidalo, kurios tolygiai padengia užterštus paviršius bei ardo teršalus. Neleidžia teršalams ant medicinos priemonių išdžiūti ne mažiau kaip 48 valandas. Iš karto paruoštas naudoti, pakuotė - flakonas su purškikliu. Pakuotė: 0,75-1 L. Pateikti atitikties deklaraciją.
26. | Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose | Vnt. | 2000 | Atitinka EN 15883 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją. Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele. Taršos medžiaga standartizuotas jaučio hemoglobinas ir fibrinogenas su trombinu bei krešėjimo faktoriais. Pateikti testo koreliacijos su imituojama tarša validavimo protokolą. Testas vienkartinio naudojimo, spaustukais tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. | 21 | 3.29 | 3.9809 | 6580 | 7961.8 | 658 | 796.18 | 7238 | 8757.98 | 12 vnt. | 47.77 | TOSI instrumentø plovimo kokybës testas automatiniams plautuvams (12 vnt.), Vokietija, Pereg
27. | Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose | Vnt. | 250 | Testas plovimo kokybei nustatyti ant vidinių tuščiavidurių instrumentų paviršių valomų automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose. Testo pavidalas: plieno plokštelė padengta taršos medžiaga. Testas turi būti pritaikytas įdėti į tuščiavidurį instrumentą imituojantį prietaisą. Tyrimo rezultatai – tuoj pat po valymo proceso. Pateikti testo rezultatų etalonus su detaliais paaiškinimais. Pakuotėje - 1 testas, pakuotė saugi, vakuuminė. | 21 | 2.43 | 2.9403 | 607.5 | 735.075 | 60.75 | 73.5075 | 668.25 | 808.5825 | 25 vnt. | 73.51 | Tosi Lumcheck tuðèiaviduriø instrumentø plovimo testas automatiniams plautuvams (25 vnt.), Vokietija, Pereg
28. | Testai kraujo likučiams ant instrumentų nustatyti | Vnt | 200 | 1. Tinka nustatyti kraujo ir denatūruoto kraujo likučiams ant įvairių paviršių po rankinio ir automatinio paruošimo būdo. 2. Testo jautrumas: reagentai turi būti jautrūs, kad galima būtų nustatyti mažiau 1µg kraujo likučių ant tiriamųjų paviršių. 3. Greitas tyrimo rezultatas - ne ilgiau kaip 1 min. 4. Aiškus tyrimo rezultatas - spalvos pasikeitimas. 5. Testą sudaro aktyvatorius, reagentas su paėmimo tamponu. 6. Testas paruoštas naudojimui. | 21 | 3.325 | 4.0232 | 665 | 804.65 | 66.5 | 80.465 | 731.5 | 885.115 | 12 vnt. | 48.28 | HemoCheck-S testas kraujo likuèiams ant medicinos prietaisø nustatyti (12 vnt.), Vokietija, Pereg
29. | Odontologinių instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonė | L | 40 | Skystis. Skirti valyti ir dezinfekuoti besisukančius tiksliuosius odontologinius instrumentus: grąžtus, šlifavimo diskus, dantų šaknų kanalo instrumentus. Veiklioji medžiaga- alkoholiai ir šarmas, antikorozinės bei plaunančios medžiagos. Platus veikimo spektras naikina bakterijas (Įsk. TB), grybelius inaktyvuoja virusus (HBV ir ŽIV). Paruošta naudoti priemonė. Ekspozicija – ne ilgesnė nei 15 min. Po dezinfekcijos instrumentų perplauti nereikia. Pakuotė - 1-2 L. | 5 | 5.85 | 6.1425 | 234 | 245.7 | 23.4 | 24.57 | 257.4 | 270.27 | 2 l | 12.29 | Rotasept skystis besisukanèiø instrumentø valymui ir dezinfekcijai 2 l, Vokietija, Schulke
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Darbinio skiedinio veikiančio TBC 1 L kaina Eur su PVM | Ekspozi-cijos laikas veikiantis TBC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
30. | Odontologinės atsiurbimo sistemos ir spjaudyklės valymo, dezinfekcijos ir priežiūros priemonė | L | 50 | Skystas koncentratas. Veiklioji medžiaga- dioctyldimethyl ammonium chloride. Kitos medžiagos: nejoniniai surfaktantai (aktyviosios paviršiaus medžiagos), putojimo reguliatoriai, korozijos inhibitoriai, kvapai ir dažai. Tinka visų tipų amalgamų atskyrėjams. Nesusidaro putos. Ekonomiškas. | 5 | 8.3 | 8.715 | 415 | 435.75 | 41.5 | 43.575 | 456.5 | 479.325 | 2 l | 17.43 | Aspirmatic koncentratas siurbimo sistemø dezinfekcijai 2 l, Vokietija, Schulke
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
31. | Odontologinės atsiurbimo sistemos ir spjaudyklės valymo priemonė | L | 3 | Skystas koncentratas.Veikliosios medžiagos 30 - 50% citrinos rūgšties monohidratas, nejoniniai tenzidai, korozijos inhibitoriai, dažai.Tinka atsiurbimo sistemų, spjaudyklių ir drenuojančiųjų dalių valymui. Pakuotė : 1-3 L | 5 | 7.5 | 7.875 | 22.5 | 23.625 | 2.25 | 2.3625 | 24.75 | 25.9875 | 2 l | 15 | Aspirmatic Cleaner koncentratas siurbimo sistemø dezinfekcijai 2 l, Vokietija, Schulke
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
32. Priemonė dantų antspaudų valymui ir dezinfekcijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
32.1. | Priemonė dantų atspaudų valymui ir dezinfekcijai | kg | 15 | Priemonė vienu metu plauna ir dezinfekuoja, miltelių pavidalu; 0,5 % darbinis tirpalas veikia: bakterijas ne ilgiau kaip per 5 min., tuberkuliozės mikobakterijas ne ilgiau kaip per 60 min., virusus ne ilgiau kaip per 5 min. švariose sąlygose, 1 % darbinis tirpalas veikia Clostridium difficile sporas ne ilgiau kaip per 120 min. Pateikti atitikties deklaraciją. Pateikti patvirtinimą, kad priemonė tinkama silikoninių, alginatinių, polieterio dantų atspaudų valymui ir dezinfekcijai. Pakuotė: 800-1000 g
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Darbinio skiedinio veikiančio TBC 1 L kaina Eur su PVM | Ekspozicijos laikas veikiantis TBC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
32.2 | Dantų atspaudų ir protezų valymo priemonė | L | 10 | Skystas koncentratas arba paruošta naudojimui priemonė su aktyviais ingredientais, skirtas odontologijoje naudojamų atspaudų ir metalinių karkasų, protezų valymui.
32 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
33. | Druska (natrio chloridium) vandens valymo filtrų regeneravimui | Kg | 20000 | Tabletėmis. Švari, be priemaišų. Pakuotė: maišuose ne daugiau kaip po 25 kg
34. | Kaustikos instrumento valiklis (kempinė) | vnt. | 2000 | Sterilus. Skirtas elektrinių chirurginių instrumentų galų valymui; dydis - 5x5 cm. (± 0,5 cm.). Pakuotėje nuo 25 iki 100 vnt.
35. | Vienkartinis šepetėlis-kempinė chirurginiam rankų paruošimui | vnt. | 1000 | Skirtas rankų valymui ir skystu muilu, neimpregnuotas cheminėmis medžiagomis, turi būti lankstūs šereliai, nebraižyti rankų rankų. Sterilus.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
36. Baseinų vandens priežiūros priemonės (Būtina patekti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
36.1. | Baseinų vandens dezinfekcijos ir oksidavimo priemonės | kg | 1600 | Skystis. Veiklioji medžiaga - natrio hipochloritas. Sudėtyje-10-15% aktyvaus chloro.
36.2. | Baseinų vandens pH-reguliatorius | kg | 700 | Skystis. Veiklioji medžiaga – sieros rūgšties tirpalas
36.3. | Flokuliantai ir vandens kietumo stabilizatoriai | kg | 210 | Skystis. Produkto sudėtyje - aliuminio hidroksichloridas, polikarboninė rūgštis, aliuminio sulfatas.
36.4. | Reagentai baseinų vandens pH kiekiui tikrinti | Tab. | 3000 | Sudėtyje natrio chloridas, sulfatai. Supakuota po 10 tablečių viename lapelyje.
36.5. | Reagentai baseinų vandens chloro kiekiui tikrinti | Tab. | 3000 | Sudėtyje 4-amino-N, N-dietilanilinsulfatas
36 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
37. Vonelės instrumentų mirkymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
37.1. | Vonelė instrumentų mirkymui | Vnt. | 5 | Vonelės talpa 3 - 5 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno, turi turėti plastikinį dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė. | 21 | 37.8 | 45.738 | 189 | 228.69 | 18.9 | 22.869 | 207.9 | 251.559 | Schulke vonelë instrumentø dezinfekcijai (baltas dangtis) 3 l, Vokietija, Schulke
37.2. | Vonelė instrumentų mirkymui | Vnt. | 5 | Vonelės talpa 10 - 12 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno, turi turėti plastikinį permatomą dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė. | 21 | 56 | 67.76 | 280 | 338.8 | 28 | 33.88 | 308 | 372.68 | Schulke vonelë instrumentø dezinfekcijai (baltas dangtis) 10 l, Vokietija, Schulke
37 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 469 | 567.49 | 46.9 | 56.749 | 515.9 | 624.239
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
38.Testai teršalų nustatymui ant endoskopų (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
38.1 | Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose | Vnt. | 50 | 1. Tinka plovimo kokybei nustatyti tuščiavidurių lanksčių endoskopų ir med. prietaisų vidinėse angose automatinėse plovimo mašinose. 2. Testo pavidalas: plieno plokštelė padengta standartizuotu kraujo ir polisacharidų teršalu. 3. Testas turi būti pritaikytas įdėti į prietaisą, imituojantį endoskopo kanalą. 4. Tyrimo rezultatai – tuoj pat po valymo proceso. 5. Pakuotėje - 1 testas, pakuotė saugi, vakuuminė. | 21 | 3.15 | 3.8115 | 157.5 | 190.575 | 15.75 | 19.0575 | 173.25 | 209.6325 | 25 vnt. | 95.29 | Tosi-FlexiCheck endoskopø plovimo testas automatiniams plautuvams (25 vnt.), Vokietija, Pereg
38.2 | Testas kraujo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti | Vnt. | 24 | 1. Testą sudaro reagento buteliukas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo. 2. Jautrumas ne mažesnis nei 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 10 minučių. 3. Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui. 4. 1,7 mm dydžio. | 21 | 7.88 | 9.5348 | 189.12 | 228.8352 | 18.912 | 22.8835 | 208.032 | 251.7187 | 6 vnt. | 57.21 | Pyromol-E1,7 testas baltymø likuèiams endoskopo kanale aptikti (6 vnt.), Vokietija, Pereg
38.3 | Testas kraujo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti | Vnt. | 24 | 1. Testą sudaro reagento buteliukas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo; 2. Jautrumas ne mažesnis nei 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 10 minučių; 3. Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui. 4. 2,8 mm dydžio. | 21 | 7.88 | 9.5348 | 189.12 | 228.8352 | 18.912 | 22.8835 | 208.032 | 251.7187 | 6 vnt. | 57.21 | Pyromol-E2,8 testas baltymø likuèiams endoskopo kanale aptikti (6 vnt.), Vokietija, Pereg
38.4 | Prietaisas plovimo testams lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti automatinėse mašinose. | Vnt. | 3 | 1. Sudarytas iš 1 m ilgio silikoninės žarnelės ir nerūdijančio plieno kapsulės (sudaryta iš dviejų dalių, sujungiamų sriegiu). 2. Viduje yra kamera plovimo kokybės vertinimo testui. 3. Turi Luer Lock jungtį. | 21 | 63 | 76.23 | 189 | 228.69 | 18.9 | 22.869 | 207.9 | 251.559 | 1 vnt. | 76.23
38 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 724.74 | 876.9354 | 72.474 | 87.6935 | 797.214 | 964.6289
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
39. | Dezinfekcinės servetėlės su alkoholiu | Servetėlė | 150000 | Servetėlės skirtos mažiems alkoholiui atspariems paviršiams dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose. Servetėlėse yra plataus veikimo spektro veikliųjų medžiagų. Veikimas: bakteriocidinis (TBC, MRSA), virucidinis (HBV, HCV, ŽIV, Rota, Adeno ir kt.), fungicidinis (Candida albicans ir kt.). Veikimo laikas ne ilgiau 30 s. Naudojimas: servetėlė ištraukiama iš dozavimo dėžutės per angą, fasuotė sandariai užsidaro, kad servėtėlės neišdžiūtų. Dydis: ne mažesnės kaip 15 x 15 cm. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
40. Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius lakštais (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
40.1 | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 5000 | Turi atitikti 11607 standarto reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). Turi turėti CE ženklą (pagal Direktyvą 93/42 EEB). Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Tinkamas naudoto sterilizacijai FO ir vandens garais. Popieriaus sudėtis: ne mažiau kaip 95% celiuliozės. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų). Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Popieriaus paviršius turi būti lygūs, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų. Lakštai 120 cm x120 cm
40.2 | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 50000 | Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas. Lakštai 100 cm x 100cm
40.3 | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 20000 | Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas. Lakštai 90 x 90 cm
40 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
41. | Cheminis indikatorius – juosta | Metras | 300000 | Išorinės cheminės sterilizacijos garais indikatorinė lipni juostelė. Išmatavimai: ne mažiau 1,0 cm x 50 m. Temperatūros režimas 120° - 135°C. Vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios garų poveikyje keičia spalvą. Juosta turi būti ypač stiprios fiksacijos, ritinėlio šonai nelipnūs, nepritraukia nešvarumų, klijai netepa rankų. Sterilizacijos metu nenukrenta, o po jos lengvai nuimama. Ritiniai nuo 50 m iki 100 m
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
42. Popieriaus-plastiko juostos sterilizuojamų gaminių pakavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
42.1 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 5 | Dydis: 50 mm (± 5 mm) x 200 m. 1. Atitinka EN11607 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją. 2. Pagaminta iš medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. 3. Skirti med. priemonių įpakavimui, paženklinti CE (pagal MDD 93/42 EEB). 4. Tinka sterilizacijai garais ir FO dujomis. Juostų vidiniame laminuotos dalies sluoksnyje yra proceso poveikio indikatoriai (1 klasė). 5. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros, greičio ir slėgio. 6. Turi būti ženklas nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. 7. Aseptinis įpakavimas, juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų. Pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė. 8. Pakuotė - ritinys. | 5 | 8.09 | 8.4945 | 40.45 | 42.4725 | 4.045 | 4.2473 | 44.495 | 46.7198 | ritinys | 8.4945 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui be klostës 50 mm x 200 m (3 ind.), Italija, Sterifit
42.2 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 40 | Dydis: 100 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 42.1 punktas. | 5 | 16.17 | 16.9785 | 646.8 | 679.14 | 64.68 | 67.914 | 711.48 | 747.054 | ritinys | 16.9785 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui be klostës 100 mm x 200 m (3 ind.), Italija, Sterifit
42.3 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 100 | Dydis: 125 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 42.1 punktas. | 5 | 19.41 | 20.3805 | 1941 | 2038.05 | 194.1 | 203.805 | 2135.1 | 2241.855 | ritinys | 20.3805 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui be klostës 120 mm x 200 m (3 ind.), Italija, Sterifit
42.4 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 200 | Dydis: 150 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 42.1 punktas. | 5 | 24.26 | 25.473 | 4852 | 5094.6 | 485.2 | 509.46 | 5337.2 | 5604.06 | ritinys | 25.473 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui be klostës 150 mm x 200 m (3 ind.), Italija, Sterifit |  |  | #NAME?
42.5 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 200 | Dydis: 200 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 42.1 punktas. | 5 | 32.34 | 33.957 | 6468 | 6791.4 | 646.8 | 679.14 | 7114.8 | 7470.54 | ritinys | 33.957 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui be klostës 200 mm x 200 m (3 ind.), Italija, Sterifit
42.6 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 30 | Dydis: 250 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 42.1 punktas. | 5 | 40.43 | 42.4515 | 1212.9 | 1273.545 | 121.29 | 127.3545 | 1334.19 | 1400.8995 | ritinys | 42.4515 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui be klostës 250 mm x 200 m (3 ind.), Italija, Sterifit
42.7 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 20 | Dydis: 300 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 42.1 punktas. | 5 | 48.51 | 50.9355 | 970.2 | 1018.71 | 97.02 | 101.871 | 1067.22 | 1120.581 | ritinys | 50.9355 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui be klostës 300 mm x 200 m (3 ind.), Italija, Sterifit
42.8 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 10 | Dydis: 350 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 42.1 punktas. | 5 | 57.56 | 60.438 | 575.6 | 604.38 | 57.56 | 60.438 | 633.16 | 664.818 | ritinys | 60.438 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui be klostës 350 mm x 200 m (3 ind.), Italija, Sterifit
42.9 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 5 | Dydis: ≥400 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 42.1 punktas. | 5 | 66.59 | 69.9195 | 332.95 | 349.5975 | 33.295 | 34.9598 | 366.245 | 384.5573 | ritinys | 69.9195 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui be klostës 400 mm x 200 m (3 ind.), Italija, Sterifit
42 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 17039.9 | 17891.895 | 1703.99 | 1789.1895 | 18743.89 | 19681.0845
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
43. Klostuotos popieriaus-plastiko juostos sterilizuojamų gaminių pakavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
43.1 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 70 | Dydis: 75 mm x 25 mm x 100 m 1. Atitinka EN11607 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją. 2. Pagaminta iš medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. 3. Skirti med. priemonių įpakavimui, paženklinti CE (pagal MDD 93/42 EEB). 4. Tinka sterilizacijai garais ir FO dujomis. Juostų vidiniame laminuotos dalies sluoksnyje yra proceso poveikio indikatoriai (1 klasė). 5. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros, greičio ir slėgio. 6. Turi būti ženklas nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. 7. Aseptinis įpakavimas, juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų. Pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė. 8. Pakuotė - ritinys. | 5 | 12.59 | 13.2195 | 881.3 | 925.365 | 88.13 | 92.5365 | 969.43 | 1017.9015 | ritinys | 13.2195 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui su kloste 75 mm x 25 mm x 100 m (3 ind.), Italija, Sterifit
43.2 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 80 | Dydis: 100 mm (± 20 mm) x 50 mm (± 10 mm) x 100 m . Tie patys reikalavimai kaip 43.1. punktas. | 5 | 15.48 | 16.254 | 1238.4 | 1300.32 | 123.84 | 130.032 | 1362.24 | 1430.352 | ritinys | 16.254 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui su kloste 100 mm x 50 mm x 100 m (3 ind.), Italija, Sterifit
43.3 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 200 | Dydis: 150 mm (± 20 mm) x 50 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 43.1. punktas. | 5 | 20.51 | 21.5355 | 4102 | 4307.1 | 410.2 | 430.71 | 4512.2 | 4737.81 | ritinys | 21.5355 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui su kloste 150 mm x 50 mm x 100 m (3 ind.), Italija, Sterifit
43.4 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 50 | Dydis: 200 mm (± 20 mm) x 55 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 43.1. punktas. | 5 | 26.22 | 27.531 | 1311 | 1376.55 | 131.1 | 137.655 | 1442.1 | 1514.205 | ritinys | 27.531 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui su kloste 200 mm x 50 mm x 100 m (3 ind.), Italija, Sterifit
43.5 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 15 | Dydis: 250 mm (± 20 mm) x 65 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 43.1. punktas. | 5 | 31.05 | 32.6025 | 465.75 | 489.0375 | 46.575 | 48.9038 | 512.325 | 537.9413 | ritinys | 32.6025 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui su kloste 250 mm x 65 mm x 100 m (3 ind.), Italija, Sterifit
43.6 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 10 | Dydis: 300 mm (± 20 mm) x 80 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 43.1. punktas. | 5 | 38.16 | 40.068 | 381.6 | 400.68 | 38.16 | 40.068 | 419.76 | 440.748 | ritinys | 40.068 | VeriSteril juosta sterilizuojamø gaminiø pakavimui su kloste 300 mm x 80 mm x 100 m (3 ind.), Italija, Sterifit
43 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 8380.05 | 8799.0525 | 838.005 | 879.9053 | 9218.055 | 9678.9577
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
44. Sterilizacijos garais kontrolės priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
44.1. | Proceso poveikio cheminiai indikatoriai | Vnt. | 400000 | 1. Indikatoriaus pavidalas: dvigubas lipdukas, skirtas visų tipų paketų žymėjimui; 2. Ritinyje nemažiau 750 lipdukų; 3. Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti rankiniu spausdintuvu (ne mažiau 31 simbolio), iš jų sterilizacijos ir galiojimo data – metai (4 simboliai), mėnuo (2 simboliai) ir diena (2 simboliai); 4. Indikatorius pritaikytas įklijuoti į ligoninės dokumentaciją po sterilizacijos proceso, nenaudojant klijų (dvigubas lipdukas); 5. Indikatoriai susukti į ritinius. Indikatoriai tinkami įstaigoje naudojamiems rankiniams spausdintuvams, kurių išmatavimai: 2.8 - 3 x 2 - 2.2 cm (galima paklaida: ± 0,3 cm), arba tiekėjo siūlomiems alternatyviems rankiniams spausdintuvams (10 vnt.) tinkamiems siūlomiems indikatoriams. 6. Atitinka 1 klasės proceso cheminio indikatoriaus standarto LST EN ISO 1140-1 dalies reikalavimus; 7. Kartu nemokamai pateikti Krovinio registracijos kortelių žurnalą (apie 60 vnt.). | 21 | 0.0069 | 0.008349 | 2760 | 3339.6 | 276 | 333.96 | 3036 | 3673.56 | 750 vnt. | 6.26 | 3-jų eil. indikatoriniai lipdukai vanens grarais, Vokietija, Famos
44.2. | Cheminiai indikatoriai įrangos kontrolei (Bowie Dick testai). | Vnt. | 2500 | 1. Indikatoriai siūlomi su metaliniu ar plastiko prietaisu, imituojančiu Bowie Dick kontrolinį paketą. 2. Skirti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. 3. Indikatorius apsaugotas nuo drėgmės, išblukimo (padengtas plėvele),dažų spalva turi neblankti po sterilizacijos ne mažiau 5 metus. 4. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas. 5. Pritaikytas klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų. 6. Ant indikatoriaus arba indikatoriaus lapelio rėmo nurodyta jų klasė ir standartas . 7. Indikatorius (2 klasės) ir krovinio kontrolės įtaisas (tinkantis 2 klasės indikatoriams, pateikti atitikties deklaraciją) turi sudaryti vieningą sistemą. 8. Ant išbandymo įtaiso ar jo pakuotės turi būti pateikta identifikacinė informacija (gamintojo pavadinimas, gaminio kodas, atitiktis standartui). 9. Turi atitikti standarto LST EN ISO 11140-4 (2 klasė) reikalavimus. | 21 | 0.912 | 1.1035 | 2280 | 2758.8 | 228 | 275.88 | 2508 | 3034.68 | 100 vnt | 110.35 | Bowie & Dick indicatoriai metaliniai kapsulei, Vokietija, FAMOS
44.3. | Krovinio partijos kontrolės indikatorius | Vnt. | 8000 | 1. Indikatoriai siūlomi su krovinio kontrolės pramoninės gamybos sterilizacijos proceso metaliniu išbandymo įtaisu, imituojančiu mišrius, kompleksinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių instrumentų krovinius; 2. Indikatorius apsaugotas nuo drėgmės, išblukimo (padengtas plėvele), dažų spalva turi neblankti po sterilizacijos ne mažiau 5 metus; 3. Skirtas sterilizacijos kokybės kontrolei vakuuminėse ir gravitaciniuose sterilizatoriuose (pateikti gamintojo patvirtinimą); 4. Pritaikytas klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų; 5. Pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas; 6. Indikatorius (2 klasės) ir krovinio kontrolės įtaisas (tinkantis 2 klasės indikatoriams, pateikti atitikties deklaraciją) turi sudaryti vieningą sistemą; 7. Ant išbandymo įtaiso turi būti pateikta identifikacinė informacija (gamintojo pavadinimas, gaminio kodas, atitiktis standartui). 8. Turi atitikti standarto LST EN ISO 11140-4 (2 klasė) reikalavimus; 9. Ant indikatoriaus arba indikatoriaus lapelio rėmo nurodyta jų klasė ir standartas. | 21 | 0.5928 | 0.71729 | 4742.4 | 5738.304 | 474.24 | 573.8304 | 5216.64 | 6312.1344 | 100 vnt | 71.73 | LOT kontrol4s testai, Vokietija FAMOS
44 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 9782.4 | 11836.704 | 978.24 | 1183.6704 | 10760.64 | 13020.3744
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
45. Sterilizacijos FO garais kontrolės priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
45.1 | Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) sterilizatoriams formaldehido dujomis | Vnt. | 25000 | Turi atitikti EN ISO 11140-1 standarto reikalavimus. Indikatoriai turi būti tinkami sterilizacijai žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, kuri lengvai atspausdinama rankiniu spausdintuvu. Indikatoriai susukti į ritinius (po 750 vnt.). Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti: 3 eilutės, kiekviena iš jų turi talpinti 12 ženklų (raidės ir skaičiai). Indikatoriaus spalvinė dalis impregnuota, tolygiai nusidažiusi. Ant indikatoriaus yra žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas, paskirtis, gamintojo pavadinimas. Kartu nemokamai pateikti Krovinio registracijos kortelių žurnalą (apie 20 vnt.).
45.2 | Krovinio partijos kontrolės indikatorius sterilizacijai formaldehido dujomis | Vnt. | 1500 | Turi būti tinkami naudoti žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišinio sterilizatoriuose. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti standarto EN ISO 11140-1 reikalavimus. Tinka naudoti su įstaigoje naudojamais specialiam įstaigos kroviniui patvirtintu išbandymo įtaisu arba pateikti lygiavertį įtaisą. Indikatoriai ir prietaisas sudaro vieningą sistemą pagal EN 867-5. Indikatorius nedrėksta, dažų spalva po sterilizacijos nepakinta ne mažiau kaip 3 metus. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų. Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento, padengto apsauginiu polimeriniu sluoksniu. Ant indikatoriaus nurodyta naudojimo paskirtis, gamintojo pavadinimas, kurio tipo indikatorius (pagal EN ISO 11140 reikalavimus), kokiems sterilizacijos procesams skirtas.
45 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
46. | Formaldehido vandeninis tirpalas | Vnt. | 400 | Sterilizavimo tirpalas skirtas naudoti kaip sterilizavimo medžiaga žemos temperatūros sterilizatoriuje vandens garų ir formaldehido mišiniu. Turi būt tinkami naudoti MATACHANA 130LF sterilizatoriui. Formaldehido kiekis 2 %. Atspari (vienkartinė) žemo tankio polietileninė pakuotė 2,7 l. Pateikti biocidų saugos duomenų lapus.
47. | Indikatoriai (popieriaus-plastiko maišelių užlydymo įrenginiui užlydomų juostų (siūlių) kokybei nustatyti | Vnt. | 1500 | Indikatoriai popieriaus - plastiko maišelių užlydymo įrenginiui užlydomų juostų (siūlių) kokybei nustatyti - Seal-Check testas. Ant indikatoriaus testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti. Pritaikytas dokumentacijai. Turi atitikti ISO 11607-2 reikalavimus. Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. | 21 | 0.1 | 0.121 | 150 | 181.5 | 15 | 18.15 | 165 | 199.65 | 250 vnt. | 30.25 | Famos testas užlydymo siūlės kontrolei (250 vnt.)
48. | Daugiasluoksnis kilimėlis | Vienas lipnus sluok-snis | 9000 | Paviršius – iš lipnaus polietileno, apačia – vinilinė, gerai priglundanti prie grindų. Berėmė konstrukcija. Keičiamų sluoksnių skaičius – ne mažiau 30 vnt. Kilimėlio storis – 2,1 mm ± 0,3 mm, sluoksnio storis – 30 -35 mikronų. Kilimėlio sluoksniai padengti akriliniais klijais su antimikrobine medžiaga. Be silikono ir plastiklių. Dydis: 60 cm (± 10 cm) x 115 cm (± 10 cm).
49. | Plokštelės-žymekliai plovimo mašinų, sterilizacijos krepšeliams | Vnt. | 500 | Plastikinės, įvairių spalvų plokštelės, skirtos naudoti automatinėse plovimo mašinose, krepšelių ženklinimui. Pagaminta iš kieto, nelankstaus plastiko. Plokštelės tvirtinamos prie krepšelių narūdyjančio plieno, karščiui atspariomis tvirtinimo detalėmis - žiedais, kurios tvirtai fiksuoja plokštelę prie krepšelio, nenukrenta po plovimo automatinėse plovimo - dezinfekavimo mašinose. Plokštelė pritaikyta rašymui. Turi būti atsparios aukštai temperatūrai (iki 134 +2 °C). Kartu su plokštele turi būti pateikiama nerūdijančio plieno žiedas žymekliui - plokštelei tvirtinti.
50. Aštrių instrumentų dalių apsaugos (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
50.1. | Instrumentų apsaugos aštrioms instrumentų dalims uždengti. | Vnt. | 12000 | Apsaugos plotis: 2,5 cm. Turi būti daugkartinio naudojimo, tinkama sterilizuoti FO ir vandens garais, skaidraus plastiko, nepriglundantys prie instrumentų funkcinių dalių. Atitikti MDD 93/42 EEB.
50.2. | Instrumentų apsaugos aštrioms instrumentų dalims uždengti | Vnt. | 10000 | Apsaugos plotis: 5 cm. Turi būti daugkartinio naudojimo, tinkama sterilizuoti FO ir vandens garais, skaidraus plastiko, nepriglundantys prie instrumentų funkcinių dalių. Atitikti MDD 93/42 EEB.
50 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
51. Nukenksminimo konteineriai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
51.1. | Nukenksminimo konteineriai 1 l | Vnt. | 250 | Plastikiniai, geltonos spalvos patvarūs konteineriai, skirti medidicininių atliekų nukenksminimui. Pažymėti biologinio pavojaus ženklu. Turi įtaisą/angą adatom, skalpelių galvutėms nuimti. Konteinerio dangtis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus.Talpa -1 l
51.2. | Nukenksminimo konteineriai 3 l | Vnt. | 1000 | Plastikiniai, geltonos spalvos patvarūs konteineriai, skirti medidicininių atliekų nukenksminimui. Pažymėti biologinio pavojaus ženklu. Turi įtaisą/angą adatom, skalpelių galvutėms nuimti. Konteinerio dangtis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus.Talpa -3 l
51.3. | Nukenksminimo konteineriai 5 l | Vnt. | 1000 | Plastikiniai, geltonos spalvos patvarūs konteineriai, skirti medidicininių atliekų nukenksminimui. Pažymėti biologinio pavojaus ženklu. Turi įtaisą/angą adatom, skalpelių galvutėms nuimti. Konteinerio dangtis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus.Talpa -5 l
51.4. | Nukenksminimo konteineriai 10 l | Vnt. | 2000 | Plastikiniai, geltonos spalvos patvarūs konteineriai, skirti medidicininių atliekų nukenksminimui. Pažymėti biologinio pavojaus ženklu. Turi įtaisą/angą adatom, skalpelių galvutėms nuimti. Konteinerio dangtis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus.Talpa -10 l
51 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
52. Medicinos prietaisų dėklai skirti plovimui ir sterilizacijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
52.1. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 5 | Išmatavimai - 280 x 170 x 55 mm (+/- 5 mm). Plastikinis indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu, skirtas procedūriniams rinkiniams ir smulkiems instrumentų rinkiniams plauti, pakuoti ir sterilizuoti. Pagamintas iš atsparaus dezinfekantams ir sterilizacijos procesui polipropileno plastiko. Gali būti nukenskminamas ir plaunamas plovimas mašinose ( atitinkančiose ISO 1583 ir HTM 2010(UK)) ir rankomis. Maksimali plovimo temperatūra yra 90 °C. Gali būti sterilizuotas laikantis ISO 17665, ISO 25424 ir HTM 2010(UK) standartuose nurodomų reikalavimų ir sterilizatoriuose, atitinkančiuose BS EN285. Sterilizacijos temperatūra 134,6 +2 °C. Indas turi būti apruoštas laikantis ISO 17664 standarto ir validuotas, kaip sterilus po plovimo, dezinfekcijos ir sterilizavimo. Indas turi atitikti 93/42/EEC direktyvą ir būti klasifikuojamas kaip 1 klasės Medicinos prietaisas bei turi būti žymėtas CE ženklu.
52.2. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 10 | Išmatavimai - 275 x 110 x 30 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 52.1 punktas.
52.3. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 5 | Išmatavimai - 270 x 150 x 30 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 52.1 punktas.
52.4. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 20 | Išmatavimai 300 x 250 x 52 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 52.1 punktas.
52.5. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 10 | Išmatavimai 424 x 305 x 52 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 52.1 punktas.
52.6. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonais | Vnt. | 5 | Išmatavimai 255 x 255 x 50 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 52.1 punktas.
52.7. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonais | Vnt. | 5 | Išmatavimai 480 x 255 x 50 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 52.1 punktas.
52.8. | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonais | Vnt. | 10 | Išmatavimai 275 x 110 x 30 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 52.1 punktas.
52 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
53. Įrenginys skirtas mokyti ir tikrinti rankų chirurginį ir higieninį paruošimą (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms):
53.1 | Įrenginys skirtas mokyti ir tikrinti rankų chirurginį ir higieninį paruošimą | Vnt. | 1 | Įrenginys skirtas rankų dezinfekcijos paruošimo efektyvumui kontroliuoti, naudojant fluorescencinį metodą. UV šviesos šaltinis LED tipo. Įrenginys su patogia rankena pernešimui. Turi turėti CE ženklą.
53.2 | Florescuojantis tirpalas rankų higienos kokybei vertinti | L | 10 | Tirpalas (kontrolinis/imitacinis tirpalas/antiseptikas) skirtas rankų higienos technikos kokybei vertinti. Sudėtyje yra florescuojančių medžiagų, kurios švyti UV šviesoje.Antiseptikas ir jo sudėtyje esančios UV šviesą atspindinčios dalelės neturi pavojingų komponentų. Antiseptikas nesunkiai pašalinamas nuo odos paviršiaus valymo arvba plovimo metu. Pakuotė: 120-500 ml
53 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
54. Klostuotos popieriaus-plastiko juostos sterilizuojamų gaminių pakavimui, didelių išmatavimų rinkiniams
54.1. | Klostuotos popieriaus plastiko juostos, dielių išmatavimų rinkiniams | Ritinys | 25 | Dydis: 400 mm (± 20 mm) x 100 m . 1. Atitinka EN11607 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją. 2. Pagaminta iš medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. 3. Skirti med. priemonių įpakavimui, paženklinti CE (pagal MDD 93/42 EEB). 4. Tinka sterilizacijai garais ir FO dujomis. Juostų vidiniame laminuotos dalies sluoksnyje yra proceso poveikio indikatoriai (1 klasė). 5. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros, greičio ir slėgio. 6. Turi būti ženklas nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. 7. Aseptinis įpakavimas, juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų. Pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė. 8. Pakuotė - ritinys.
54.2. | Klostuotos popieriaus plastiko juostos, dielių išmatavimų rinkiniams | Ritinys | 25 | Dydis: 420 mm (± 20 mm) x 100 m . 1. Atitinka EN11607 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją. 2. Pagaminta iš medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. 3. Skirti med. priemonių įpakavimui, paženklinti CE (pagal MDD 93/42 EEB). 4. Tinka sterilizacijai garais ir FO dujomis. Juostų vidiniame laminuotos dalies sluoksnyje yra proceso poveikio indikatoriai (1 klasė). 5. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros, greičio ir slėgio. 6. Turi būti ženklas nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. 7. Aseptinis įpakavimas, juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų. Pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė. 8. Pakuotė - ritinys.
54 pirkimo dalis iš viso:
* PASTABA: "10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma" apskaičiuojama Orientacinio poreikio kainą padauginus iš 0,1 koeficiento.
"Bendra pasiūlymo kaina, Eur" apskaičiuojama prie orientacinio poreikio kainos pridedant 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, sumą.