Priedėlis prie Pirkimo sąlygų 2 priedo

AUTOMATINIŲ  KIETŲJŲ DALELIŲ MATAVIMO ANALIZATORIŲ ĮSIGYJIMO  VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS 

AUTOMATINIS KIETŲJŲ DALELIŲ MATAVIMO ANALIZATORIUS ORO KOKYBĖS VERTINIMUI VILNIAUS AGLOMERACIJOJE
1.1. lentelė 
PASTABA. Privaloma užpildyti informaciją, skiltyje „Atitikimas minimaliems reikalavimams“ pagal gamintojo technines charakteristikas, nurodyti psl., kuriose nurodytos gamintojo techninės charakteristikos.
	Eilės

Nr.
	Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujamų parametrų rodikliai
	Atitikimas minimaliems reikalavimams (tiekėjo informacija, nurodant atitikimą ir parametrų reikšmes)

	1. Automatinis kietųjų dalelių matavimo analizatorius oro kokybės vertinimui Vilniaus aglomeracijoje,  1 vnt.

	1
	Automatinis kietųjų dalelių matavimo analizatorius:  

 Automatinis kietųjų dalelių matavimo analizatorius oro kokybės vertinimui Vilniaus aglomeracijoje 
	Horiba  APDA-372E su WS300 meteo
Automatinis kietųjų dalelių matavimo analizatorius oro kokybės vertinimui Vilniaus aglomeracijoje

	1.1
	Sistemą turi sudaryti šie pagrindiniai įrenginiai:

1. kietųjų dalelių mėginių ėmimo sistema;

2. kietųjų dalelių matavimo jutiklis;

3. nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių optinis analizatorius.

Visi sistemos komponentai tarpusavyje suderinti, o komponentų panaudojimas kartu yra numatytas sistemos gamintojo.
	Sistemą sudaro šie pagrindiniai įrenginiai:

1.
kietųjų dalelių mėginių ėmimo sistema;

2.
kietųjų dalelių matavimo jutiklis;

3.
nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių optinis analizatorius.

Visi sistemos komponentai tarpusavyje suderinti, o komponentų panaudojimas kartu yra numatytas sistemos gamintojo
APDA-372E Aerosol sensor.pdf
APDA-372 data sheet.pdf
APDA-372 data sheet Vertimas LT.pdf
Horiba_APDA372 Instructional Manual_en.pdf

	1.2
	Sistema sertifikuota pagal EN 16450, EN 14907,  EN12341 bei EN15267 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami internete.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti  TUV, MCERCS ar kitos ES notifikuotos įstaigos išduotą sertifikato kopiją bei nuorodą į interneto svetainę, kurioje yra skelbiami sertifikavimo duomenys
	Sistema sertifikuota pagal EN 16450, EN 14907,  EN12341 bei EN15267 standartų reikalavimus.

Sertifikavimo duomenys viešai skelbiami internete.

Kartu su pasiūlymu pateiktiama  ES notifikuotos įstaigos išduota sertifikato kopiją bei nuorodą į interneto svetainę, kurioje yra skelbiami sertifikavimo duomenys.
0000043107_02_horiba_APDA372_en TUV certificat.pdf
https://qal1.de/en/hersteller/horiba.htm 

	1.3
	Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių mėginių ėmimo sistemai:

1. imamo oro mėginio džiovinimo sistema, apsauganti nuo matavimo netikslumų, atsirandančių dėl kondensato ar  dėl didelės imamo oro mėginio drėgmės. 

2. filtro laikiklis plokštuminiam 47 mm skersmens filtrui įstatyti. Filtras bus naudojamas atlikti cheminę aerozolio sudėties analizę ar nustatyti kietųjų dalelių masę.

Kiekvienas analizatorius komplektuojamas su 47 mm skersmens kvarcinio stiklo pluošto filtrais  – 3 pak./100 vnt.
	Siulomas  APDA-372E komplektuojamas su IADS (oro meginių džiovinimo sistema)
1.imamo oro mėginio džiovinimo sistema, apsauganti nuo matavimo netikslumų, atsirandančių dėl kondensato ar  dėl didelės imamo oro mėginio drėgmės. 

2.filtro laikiklis plokštuminiam 47 mm skersmens filtrui įstatyti. Filtras bus naudojamas atlikti cheminę aerozolio sudėties analizę ar nustatyti kietųjų dalelių masę.

Kiekvienas analizatorius komplektuojamas su 47 mm skersmens kvarcinio stiklo pluošto filtrais  – 3 pak./100 vnt. (viso 300vnt)
APDA-372E Aerosol sensor.pdf

APDA-372 data sheet.pdf
APDA-372 data sheet Vertimas LT.pdf
Horiba_APDA372 Instructional Manual_en.pdf

	1.4
	Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių matavimo jutikliui:

1. optinis aerozolių spektrometras, kuris nustato dalelių dydį;

2. dalelių skaičius matuojamas pagal išsklaidytų šviesos impulsų skaičių;

3. matavimas turi nepaveikti oro bandinio cheminių ir fizinių savybių;

4. matuojamų dalelių frakcijų dydis ir masės koncentracija matuojama realiu laiku ir tuo pačiu metu;

jutiklis jungiamas prie optinio analizatoriaus ne trumpesne kaip 3 metrų ilgio lanksčia jungtimi.
	  Kietųjų dalelių matavimo jutiklio parametrai:

1.
optinis aerozolių spektrometras, kuris nustato dalelių dydį;

2.
dalelių skaičius matuojamas pagal išsklaidytų šviesos impulsų skaičių;

3.
matavimas nepaveikia oro bandinio cheminių ir fizinių savybių;

4.
matuojamų dalelių frakcijų dydis ir masės koncentracija matuojama realiu laiku ir tuo pačiu metu;

jutiklis jungiamas prie optinio analizatoriaus 3 metrų ilgio lanksčia jungtimi.
APDA-372E Aerosol sensor.pdf

APDA-372 data sheet.pdf
APDA-372 data sheet Vertimas LT.pdf

	1.5
	Minimalūs reikalavimai nepertraukiamo kietųjų dalelių optiniam analizatoriui:

1. automatiškai realiame laike  matuoja KD1, KD2,5 ir KD10 masės koncentracijas;

2. kietųjų dalelių masės koncentracijos matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0 – 10000 µg/m3;

3. matavimo laikas: nuo 1 s iki 24 val., pasirenkamas vartotojo;

4. optiškai matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 0,2 µm iki 18 µm; 

5. optiškai matuojamų dalelių optinių kanalų skaičius: ne mažiau kaip 30;

6. išėjimo sąsajos: RS232, USB ir LAN  arba lygiaverčio tipo;

7. matavimo duomenų pateikimas įrenginio ekrane. 

8. ekrane turi būti pateikiami šie duomenys: KD1, KD2,5 ir KD10 ir bendros dalelių masės koncentracija, dalelių skaičius, dalelių dydžių pasiskirstymas, imamo mėginio slėgis, temperatūra ir santykinė drėgmė.

9. duomenų įvedimas: analizatoriuje integruota klaviatūra; 

10. automatinis temperatūros ir slėgio kompensavimas;

11. komplektuojamas su visa analizatoriaus kalibravimui būtina įranga; 

12. matavimo duomenų kaupimas ir saugojimas: vidinėje arba išorinėje atmintyje, jungiamoje prie analizatoriaus USB jungtimi. Atminties dydis: ne mažesnis išsaugoti 1 mėnesio nepertraukiamų matavimų duomenis, matuojant kas ne mažiau kaip 1 min.;

13. valdymas:  nuotolinis valdymas ir sistemos prižiūra prisijungus prie sistemos internetu; 

14. programinė įranga: kartu su sistema pateikiama pritaikyta įrenginiui programinė įranga,  leidžianti automatiškai atlikti matavimo duomenų vertinimą (pvz.0,5val., 1 val. ir 24 val. vidurkių skaičiavimus, kietųjų dalelių dydžio ir skaičiaus konvertavimą į koncentraciją (µg/m3);  KD1, KD2,5 ir KD10 matavimo duomenų pateikimą viename grafike pasirinktam laiko intervalui; aplinkos temperatūros, santykinės drėgmės ir atmosferinio slėgio bei siurbiamo oro mėginio srauto greičio duomenų pateikimą lentelės ir/arba grafiko forma; ar pan.) bei matavimo duomenų eksporto galimybes. Programinė įranga turi būti instaliuota duomenų kaupikliuose, esančiuose oro kokybės matavimo stotyse, nurodytose Techninės specifikacijos 1.11 punkte.
darbinis temperatūros diapazonas: ne mažesnis kaip 20°C ± 5°C.
	Nepertraukiamo kietųjų dalelių optinio analizatoriaus parametrai:

1.
automatiškai realiame laike  matuoja KD1, KD2,5 ir KD10 masės koncentracijas;

2.
kietųjų dalelių masės koncentracijos matavimo diapazonas: nuo 0 – 10000 µg/m3;

3.
matavimo laikas: nuo 1 s iki 24 val., pasirenkamas vartotojo;

4.
optiškai matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: nuo 0,2 µm iki 18 µm; 

5.
optiškai matuojamų dalelių optinių kanalų skaičius:  30;

6.
išėjimo sąsajos: RS232, USB ir LAN  ;

7.
matavimo duomenų pateikimas įrenginio ekrane. 

8.
ekrane pateikiami šie duomenys: KD1, KD2,5 ir KD10 ir bendros dalelių masės koncentracija, dalelių skaičius, dalelių dydžių pasiskirstymas, imamo mėginio slėgis, temperatūra ir santykinė drėgmė.

9.
duomenų įvedimas: analizatoriuje integruota klaviatūra; 

10.
automatinis temperatūros ir slėgio kompensavimas;

11.
komplektuojamas su visa analizatoriaus kalibravimui būtina įranga; 

12.
matavimo duomenų kaupimas ir saugojimas: vidinėje arba išorinėje atmintyje, jungiamoje prie analizatoriaus USB jungtimi. Atminties dydis: ne mažesnis išsaugoti 1 mėnesio nepertraukiamų matavimų duomenis, matuojant kas ne mažiau kaip 1 min.;

13.
valdymas:  nuotolinis valdymas ir sistemos prižiūra prisijungus prie sistemos internetu; 

14.
programinė įranga: kartu su sistema pateikiama pritaikyta įrenginiui programinė įranga,  leidžianti automatiškai atlikti matavimo duomenų vertinimą (pvz.0,5val., 1 val. ir 24 val. vidurkių skaičiavimus, kietųjų dalelių dydžio ir skaičiaus konvertavimą į koncentraciją (µg/m3);  KD1, KD2,5 ir KD10 matavimo duomenų pateikimą viename grafike pasirinktam laiko intervalui; aplinkos temperatūros, santykinės drėgmės ir atmosferinio slėgio bei siurbiamo oro mėginio srauto greičio duomenų pateikimą lentelės ir/arba grafiko forma; ar pan.) bei matavimo duomenų eksporto galimybes. Programinė įranga bus instaliuota duomenų kaupikliuose, esančiuose oro kokybės matavimo stotyse, nurodytose Techninės specifikacijos 1.11 punkte.

darbinis temperatūros diapazonas:   20°C ± 5°C.
APDA-372E Aerosol sensor.pdf

APDA-372 data sheet.pdf
APDA-372 data sheet Vertimas LT.pdf
Horiba_APDA372 Instructional Manual_en.pdf

	1.6
	Kartu su įranga būtina pateikti gamintojo kalibravimo sertifikatą.
	Kartu su įranga bus pateiktas gamintojo kalibravimo sertifikatas.

	1.7
	Dokumentacija: darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba, po 1 egz. popierinė ir skaitmeninė.
	Kartu su įranga bus pateikta  dokumentacija: darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba, po 1 egz. popierinė ir skaitmeninė.

	1.8
	Sistemos maitinimas: 230V ±10%, 50Hz ±1Hz.
	Sistemos maitinimas: 230V ±10%, 50Hz ±1Hz.
APDA-372E Aerosol sensor.pdf

APDA-372 data sheet.pdf
APDA-372 data sheet Vertimas LT.pdf

	1.9
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti:

1. Įrenginio vartotojo instrukciją (lietuvių arba anglų kalba) arba kitus lygiaverčius įrodymus;

2. Įrenginio brėžinius arba funkcinę blokinę schemą, paaiškinančią įrenginio funkcionavimo principus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

3. Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų  techninės specifikacijos reikalavimams.
	Kartu su pasiūlymu pateikiama:

1.
Įrenginio vartotojo instrukciją (anglų kalba);

2.
Įrenginio brėžiniai ir funkcinė blokinė schema, paaiškinanti įrenginio funkcionavimo principus;

3.
Kiti dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Pateiktuose dokumentuose yra visa informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų  techninės specifikacijos reikalavimams.
Horiba_APDA372 Instructional Manual_en.pdf
APDA-372E Aerosol sensor.pdf

APDA-372 data sheet.pdf
APDA-372 data sheet Vertimas LT.pdf

	1.10
	Mokymus turi pravesti gamintojas ar gamintojo įgalioti atstovai.

Mokymų trukmė ne mažiau kaip 3 val.
	Mokymus praves gamintojas ar gamintojo įgalioti atstovai.

Mokymų trukmė ne mažiau kaip 3 val.

	1.11
	Kietųjų dalelių optinis analizatorius turi būti Vilniaus stoties  paviljone 19” stelažuose bei prijungti prie stoties duomenų perdavimo sistemos. 
	Kietųjų dalelių optinis analizatorius bus sumontuotas Vilniaus stoties  paviljone 19” stelažuose bei prijungtas prie stoties duomenų perdavimo sistemos.

	1.12
	Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 2 metai.
	Garantinis laikotarpis: 2 metai.


