TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

(7038-1) Turbininių ir ultragarsinių srauto skaitiklių remontas

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN arba Bendrovė).

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – turbininių ir ultragarsinių srauto skaitiklių techninio aptarnavimo, remonto ir kalibravimo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 3 vnt. turbininių ir 3 vnt. ultragarsinių RMG Messtechnik GmbH srauto skaitiklių techninio aptarnavimo, remonto ir kalibravimo paslaugos.

  - Pirkimas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Užsakovas siekia įsigyti Lentelėje Nr. 1 pateiktų srauto skaitiklių techninio aptarnavimo, remonto ir kalibravimo paslaugas:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Srauto skaitiklio tipas, modelis | Srauto skaitiklio techniniai duomenys | Kiekis, matavimo vienetas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turbininis srauto skaitiklis: RMG TRZ03DN300S (TRZ 03, DN 300 (12")); | Korpuso medžiaga: Plienas; G-Vertė: G4000; Skersmuo: DN300; Srauto matavimo diapazonas: (200 – 6500) m3/h; Slėgio klasė: ANSI 600; Serijiniai numeriai / Pagaminimo metai: 802477 / 2018; 710863 / 2014; 710339 / 2014. | 3 vnt. |
| 2. | Ultragarsinis srauto skaitiklis: RMG USZ08DN0300 (USZ 08, DN 300 (12")); | Skersmuo: DN300 Srauto matavimo diapazonas: (200 – 6500) m3/h; Slėgio klasė : ANSI 600; Serijiniai numeriai / Pagaminimo metai: 802291 / 2018; 2710340 / 2014; 2710338 / 2014. | 3 vnt. |

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Techniniai reikalavimai paslaugai | Kiekis, matavimo vienetas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turbininio srauto skaitiklio RMG TRZ03DN300S techninis aptarnavimas ir remontas | Gamintojo standartinė atliekamų darbų procedūra į kurią įeina: Skaitiklio išrinkimas, valymas; Skaitiklio susidėvėjusių dalių nuotraukų pateikimas; Visų susidėvėjusių dalių pakeitimas naujomis; Pažeistų dažytų vietų perdažymas; Matuoklio galvutės kapitalinis remontas; Sandarumo bandymai prie 1,1 P max; AD daviklių keitimas; Tepimo sistemos patikrinimas/remontas/pakeitimas pagal poreikį; Gamintojo standartinis kalibravimas. | 3 vnt. |
| 2. | Turbininio srauto skaitiklio RMG TRZ03DN300S kalibravimas | Reikalavimai autorizuotos laboratorijos aukšto slėgio kalibravimui: TRZ DN300 pagal MID; Qmin … Qmax: 200 ÷ 6500 m³/h; 7 skirtingos srauto vertės; Bandymas atliekamas su gamtinėmis dujomis; Bandymo slėgis: 40 bar; Išduodamas autorizuotos laboratorijos PTB kalibravimo sertifikatas. | 3 vnt. |
| 3. | Ultragarsinio srauto skaitiklio RMG USZ08DN0300 techninis aptarnavimas ir remontas | Gamintojo standartinė atliekamų darbų procedūra į kurią įeina: Skaitiklio išrinkimas, valymas; Visų susidėvėjusių, sugedusių dalių pakeitimas naujomis; Pilnas elektroninės įrangos ir daviklių patikrinimas pagal gamintojo procedūras; Pažeistų dažytų vietų perdažymas; Sandarumo bandymai prie 1,1 P max; Gamintojo standartinis kalibravimas. | 3 vnt. |
| 4. | Ultragarsinio srauto skaitiklio RMG USZ08DN0300 kalibravimas | Reikalavimai autorizuotos laboratorijos aukšto slėgio kalibravimui: TRZ DN300 pagal MID; Qmin … Qmax: 200 ÷ 6500 m³/h; 7 skirtingos srauto vertės; Bandymas atliekamas su gamtinėmis dujomis; Bandymo slėgis: 40 bar; Vienos krypties srautas; Išduodamas autorizuotos laboratorijos PTB kalibravimo sertifikatas. | 3 vnt. |
| 5. | Transportavimas | Srauto skaitiklių transportavimas vykdomas bus poromis. Į 1 kartą turi būti įskaičiuotas paėmimas iš Užsakovo ir grąžinimas Užsakovui. | 3 kartai |

  - Visos Paslaugų teikėjo išlaidos, susijusios su Paslaugų, nurodytų Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 2 suteikimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - užtikrinti, jog Paslaugų teikimui būtų naudojamos tik originalios RMG Messtechnik GmbH tiekiamos medžiagos ir atsarginė dalys;

    - atlikti remontą arba pakeisti pažeistas (sugedusias) srauto skaitiklių dalis pagal gamintojo suteiktas garantijos sąlygas visą Paslaugų teikimo laikotarpį;

    - sandėliuoti ir saugoti komponentus bei dalis, kurios turės būti pakeistos atliekant garantinį remontą.

  - Paslaugų teikėjas nebus atsakingas už gedimus ar pažeidimus, atsiradusius dėl šių priežasčių:

    - netinkamo srauto skaitiklio (-ų) naudojimo;

    - jei srauto skaitiklis (-iai) sugadinti sąmoningai Užsakovo arba trečiosios šalies;

    - srauto skaitikliui (-iams) padaryti rimti mechaniniai pažeidimai;

    - pats Užsakovas be Paslaugų teikėjo sutikimo atliko srauto skaitiklio (-ių) techninės priežiūros ir/ar remontą arba leido jį atlikti trečiajai šaliai.

  - Perkamoms Paslaugoms Paslaugų teikėjas įsipareigoja taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

  - Jei neužtenka Techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos pasiūlymui parengti, tiekėjai gali atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti pirkimo objekto apimtis. Visos išlaidos susijusios su pirkimo objekto apžiūra tenka tiekėjui.

  - Atvykus į objektą ir pagal esamą padėtį nustačius neatitikimus su Techninėje specifikacijoje numatytomis pirkimo objekto apimtimis, tiekėjas privalo raštiškai informuoti Užsakovą iki pasiūlymų pateikimo termino.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugos turi būti suteiktos Birbinčių g. 54, 96223 Kiškėnų k., Klaipėdos raj.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Paslaugos teikiamos 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Paslaugos teikiamos etapais. Turbininiai ir ultragarsiniai srauto skaitikliai transportavimui bus ruošiami poromis (poroje vienas turbininis ir vienas ultragarsinis srauto skaitikliai). Pirma srauto skaitiklių pora bus paruošta transportavimui ne vėliau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo. Atlikus visas šioje techninėje specifikacijoje vienai srauto skaitiklių porai numatytas paslaugas ir pristačius atgal Užsakovui, ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo to momento transportavimui paruošiama kita srauto skaitiklių pora.

  - Vienai srauto skaitiklių porai numatytos paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo apie krovinio paruošimą transportavimui.

  - Paslaugos teikiamos Techninės specifikacijos 4.1. punkte nurodytu adresu Užsakovo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:15 val., V 7:30 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugoms suteikiamas Paslaugų teikėjo arba gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris bet kuriuo atveju negali būti trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai skaičiuojant nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Užsakovo pranešimo apie nustatytus trūkumus.

  - Per nustatytą trūkumų šalinimo laikotarpį nepašalinus nustatytų trūkumų, Paslaugų teikėjas Užsakovui moka 0,05 % (penkios šimtosios) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną pradelstą dieną.

____________________________