{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":127,"n_cols":6,"rows_kept":127,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Operacinės stalas ir termostatai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (puslapis pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą)"]
[]
["1.","Operacinis stalas su abdominalinės chirurgijos ir koloproktologijos priedais"]
["1.1.","Operacinis elektrinis - hidraulinis stalas",1,"vnt."]
["1.1.1.","Mobilus (važiuoklė su 4, visomis kryptimis besisukiojančiais ratukais)"]
["1.1.2.","Centrinė ratukų  blokavimo sistema"]
["1.1.3."," Stalo paviršiaus konstrukcija modulinė, atskirai reguliuojamų ≥ 4 sekcijų"]
["1.1.4.","Stalo sekcijos laidžios rentgeno spinduliams"]
["1.1.5.","Stalo paviršiaus sekcijos su nerūdijančio plieno priedų tvirtinimo bėgiais, abiejose pusėse"]
["1.1.6.","Stalo paviršius sudarytas iš sekcijų: galvos atrama, nugaros-pagrindinė be atskyrimo - centrinė dubens, 2-jų dalių (padalinta) kojų"]
["1.1.7.","Pečių operacinis priedo komplektas, montuojamas  motorizuotos  kojų sekcijos vietoje, reguliuojamas ne mažiau 90⁰ kampu, sekcija sudaryta  iš ne mažiau kaip 3  dalių  (2 vnt.)"]
["1.1.8.","Stalviršio čiužinio storis  ≥ 80 mm"]
["1.1.9.","Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas: distanciniu valdymo pultu (be laido), kolonoje integruotu elektriniu valdymo pultu ir  mechanizmu stalo funkcijas reguliuoti rankiniu - mechaniniu būdu"]
["1.1.10.","Stalo ilgis su nugaros prailginimu  ≥ 2240 mm"]
["1.1.11.","Stalo plotis (su šoniniais tvirtinimo bėgeliais) ≥ 600 mm"]
["1.1.12.","Stalo stalviršio plotis  ≥  540 mm"]
["1.1.13.","Saugi darbinė apkrova, esant priešingam stalo režimui ( angl. reverse), įskaitant kojų sekcijas visoms pozicijomis, kai visi stalo judesiai įmanomi be apribojimų ≥ 270 kg"]
["1.1.14.","Didžiausias leistinas stalo keliamasis svoris ≥ 450 kg"]
["1.1.15.","Trendelenburgo padėtis ≥ 30º"]
["1.1.16.","Anti-Trendelenburgo padėtis  ≥ 30º"]
["1.1.17.","Lateralinis pasvyrimas ≥ ±20°"]
["1.1.18.","Stalviršio aukščio reguliavimas intervale  ≥ (680 - 1050) mm"]
["1.1.19.","Kojinės  sekcijos dalių reguliavimas (motorizuotas) intervale ≥  ((-90) - (+35)) º"]
["1.1.20.","Kojų rankinis išskėtimas ≥ 120º"]
["1.1.21.","Nugaros sekcijos reguliavimas (motorizuotas) intervale  ≥ ((-40) - (+70)) º"]
["1.1.22.","Stalo veikimo principai (savarankiški, vienas kitą keičiantys ):  iš elektros tinklo, pakraunamų elektrinių baterijų pagalba ir dalis funkcijų turi būti papildomai valdomos rankiniu – hidrauliniu būdu"]
["1.1.23.","Distancinis valdymo pultas turi savybes: rodyti ekrane visas stalo nustatytas pozicijas,  yra programuojamas - galima išsaugoti atmintyje pasirinktą poziciją, rodo baterijos įkrovimo lygį"]
["1.1.24.","Paralelinio stalviršio paslinkimo funkcija (angl. sliding) į abi puses, užtikrinanti  patogią prieigą rentgeno aparatui  ≥ 300 mm"]
["1.1.25.","Vidinė baterijų sistema operacinio stalo funkcionalumą užtikriną ≥ 20 operacijų atlikimą"]
["1.1.26.","Atsparumo drėgmei klasė ≥ IPX4"]
["1.1.27.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: • pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį; • pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus."]
["1.1.28.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai."]
["1.2.","Prailginimo sekcija skirta biologinio skysčio surinkimui (urologinėms operacijoms)",1,"vnt."]
["1.2.1.","Montuojamas motorizuotos kojų sekcijos vietoje"]
["1.2.2.","Paminkštinimo padas, storis kaip ir siūlomo stalo čiužinio"]
["1.2.3.","Komplektuojama su biologinio skysčio surinkimo kriaukle (įskaitant tvirtinimo priedus), įstatoma į sekcijos bėgelius"]
["1.3.","Reguliuojama padėties atrama rankai",2,"vnt."]
["1.3.1.","Komplektuojama su fiksavimo diržu"]
["1.4.","Alkūnramstis",2,"vnt."]
["1.4.1.","Reguliuojama bet kokia kryptimi, naudojant rankeną"]
["1.4.2.","Ilgis ≥ 380 mm"]
["1.4.3.","Komplektuojama su rankos diržu"]
["1.5.","Lankstus anestezijos rėmas",1,"vnt."]
["1.5.1.","Komplektuojama su tvirtinimo elementais"]
["1.6.","Nerūdijančio plieno anestezijos rėmas",1,"vnt."]
["1.6.1.","Pasukimo apsauga"]
["1.6.2.","Reguliuojamo aukščio"]
["1.7.","Antriešis",2,"vnt."]
["1.7.1.","Tvirtinamas prie anestezijos rėmo ir operacinio stalo rėmo"]
["1.7.2.","Plaunamas ir keičiamas tekstilės diržas su kablio ir kilpos užsegimu arba lygiavertis"]
["1.8.","Nugaros prailginimo sekcija",1,"vnt."]
["1.9.","Diržas kūno fiksavimui",4,"vnt."]
["1.9.1.","Plaunamas, keičiamas"]
["1.9.2.","Komplektuojama su nerūdijančio plieno tvirtinimo elementais"]
["1.10.","Infuzijos stovas",1,"vnt."]
["1.10.1.","Pagamintas iš nerūdijančio plieno"]
["1.10.2.","Viršutinė sekcija su 4 kabliais"]
["1.10.3.","Aukščio reguliavimo galimybė"]
["1.11.","Žasto pozicionavimo plokštelė",1,"vnt."]
["1.11.1.","Radiolucentinė"]
["1.11.2.","Reguliuojamo aukščio ≥ 100 mm"]
["1.11.3.","Matmenys ≥ 200 x 260 mm"]
["1.12.","Rankos pozicijų keitimo fiksavimo atrama",1,"vnt."]
["1.12.1.","Ilgis ≥ 450 mm"]
["1.12.2.","Tvirtinama prie operacinio stalo šoninių bėgelių"]
["1.12.3.","Komplektuojama su nerūdijančio plieno tvirtinimo elementais"]
["1.12.4.","Plaunamo audinio"]
["1.13.","Rankų tvirtinimo diržas",2,"vnt."]
["1.13.1.","Plaunamo audinio"]
["1.14.","Antriešis/apirankė tvirtinama prie operacinio stalo šoninių bėgelių, fiksuojanti ranką lygiagrečiai kūno",2,"vnt."]
["1.14.1.","Komplektuojama su nerūdijančio plieno tvirtinimo elementais"]
["1.14.2.","Plaunamo audinio"]
["1.15.","Kūno fiksavimo diržas",2,"vnt."]
["1.15.1.","Plaunamo audinio"]
["1.16.","Anestezijos rėmo prailginimas",1,"vnt."]
["1.16.1.","Komplektuojama su nerūdijančio plieno tvirtinimo elementais"]
["1.17.","Kojų rankinio išskėtimo ≥ 120º stalo sekcija",1,"vnt."]
["1.17.1.","Sekcijos čiužinio storis  ≥ 80 mm"]
["1.18.","\"Göpel\" ar lygiaverčio tipo kojų atramos",2,"vnt."]
["1.18.1.","Plaunamo audinio"]
["1.18.2.","Komplektuojama su nerūdijančio plieno tvirtinimo elementais"]
["1.19.","Šoninė atraminė pagalvė",1,"vnt."]
["1.20.","Pagalvėlė paciento pozicionavimui",1,"vnt."]
["1.20.1.","Antistatinė"]
["1.20.2.","Pusapvalios formos"]
["1.21.","Gelinis uždaras galvos žiedas",1,"vnt."]
["1.21.1.","Suaugusiojo dydžio"]
["1.22.","Gelinis galvos žiedas",1,"vnt."]
["1.22.1.","Paciento veido apsaugai ir stabilumui atliekant operaciją šoninėje pozicijoje"]
["1.23.","Gelinis galvos paminkštinimas esant šoninei paciento pozicijai",1,"vnt."]
["1.23.1.","Saugiam paciento galvos ir peties pozicionavimui"]
["1.24.","Šoninė atraminė pagalvė",2,"vnt."]
["1.24.1.","Plaunamo audinio"]
["1.25.","Šoninė atrama",2,"vnt."]
["1.26.","Gaktos / kryžkaulio/ krūtinkaulio atrama",1,"vnt."]
["1.27.","Nugaros / sėdmenų atrama",1,"vnt."]
["1.28.","Kojų tvirtinimo diržas",2,"vnt."]
["1.28.1.","Plaunamo audinio"]
["1.28.2.","Kablio ir kilpos užsegimu, kojų fiksavimui, atskiroms kojų sekcijoms arba lygiavertis"]
["1.29.","Gelinis operacinio stalo klimėlis",1,"vnt."]
["1.29.1.","Ilgis ≥ 1100 mm, plotis ≥ 500 mm"]
[]
["2.","Skysčių šildymo termostatas"]
["2.1.","Skysčių šildymo termostatas",2,"vnt.","Skysčių šildymo termostatas CLN 115 Smart, Pol-Eko Aparatura","termostatas.pdf, 1 psl"]
["2.1.1.","Išorinis prietaiso plotis ≤ 760 mm",null,null,null,"Išorinis prietaiso plotis 660 mm, termostatas.pdf, 2 psl"]
["2.1.2.","Darbinės kameros tūris 110±10 l",null,null,null,"Darbinės kameros tūris 112 l, termostatas.pdf, 2 psl"]
["2.1.3.","Termostato išorė pagaminta iš nerūdijančio plieno arba dezinfekcinėms priemonėms atsparių medžiagų",null,null,null,"Termostato išorė dengta milteliniu būdu, atspari dezinfekcinėms priemonėms, termostatas.pdf, 2 psl"]
["2.1.4.","Darbinė kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno",null,null,null,"Darbinė kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno DIN 1.4301 , termostatas.pdf, 2 psl"]
["2.1.5.","Darbinės kameros temperatūros diapazono intervalas ≥ (20 – 100) °C",null,null,null,"Darbinės kameros temperatūros diapazono intervalas (5 – 100) °C, termostatas.pdf, 2 psl"]
["2.1.6.","Veikimas užtikrinamas naturalios konvekcijos principu",null,null,null,"Veikimas užtikrinamas naturalios konvekcijos principu, termostatas.pdf, 2 psl"]
["2.1.7.","Vidinė kamera uždaroma išorinių durų pagalba su patraukiama arba pasukama rankena",null,null,null,"Vidinė kamera uždaroma išorinių durų pagalba su patraukiama rankena, termostatas.pdf, 1 psl"]
["2.1.8.","Papildomos apsauginės vidinės permatomos durys išlaikančios kameros klimatą atidarius išorines duris",null,null,null,"Papildomos apsauginės vidinės permatomos durys išlaikančios kameros klimatą atidarius išorines duris, termostatas.pdf, 1 ir 3 psl"]
["2.1.9.","Mikroprocesorinis temperatūros valdymas/reguliavimas",null,null,null,"Mikroprocesorinis temperatūros valdymas/reguliavimas termostatas.pdf, 1 ir 2 psl"]
["2.1.10.","Parametrų valdymo meniu lietuvių ir/ar anglų kalbomis",null,null,null,"Parametrų valdymo meniu lietuvių kalba, instrukcija.pdf ir deklaracija.pdf"]
["2.1.11.","Parametrų vaizdavimas spalvotame ekrane",null,null,null,"Parametrų vaizdavimas spalvotame ekrane, termostatas.pdf, 1 psl"]
["2.1.12.","Galimybė naudoti ≥ 5 vidines lentynas",null,null,null,"Galimybė naudoti 7 vidines lentynas, termostatas.pdf, 2 psl"]
["2.1.13.","Lentynos maksimali apkrova ≥ 20 kg",null,null,null,"Lentynos maksimali apkrova 25 kg, termostatas.pdf, 2 psl"]
["2.1.14.","Termostato perkaitymo kontrolės sistema",null,null,null,"Termostato perkaitymo kontrolės sistema - klasė 2 - DIN 12880, termostatas.pdf, 2 psl"]
["2.1.15.","Elektros tinklas 230 V, 50 Hz",null,null,null,"Elektros tinklas 230 V, 50 Hz, termostatas.pdf, 3 psl"]
["2.1.16.","Įrenginio galia ≤ 3 kW",null,null,null,"Įrenginio galia  450 W, termostatas.pdf, 3 psl"]
["2.1.17.","Komplektuojama su 2 vnt. vidinėmis lentynomis",null,null,null,"Komplektuojama su 2 vnt. vidinėmis lentynomis, termostatas.pdf, 2 psl"]
["2.1.18.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: • pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį; • pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.",null,null,null,"instrukcija.pdf"]
["2.1.19.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",null,null,null,"deklaracija1.pdf"]