{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":5,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,4]]}
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"TECHNINĖ SPECIFIKACIJA\""]
["Pirkimas: Reabilitacijos įranga"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Bendrieji reikalavimai:"]
["1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus 1, 2, ir 3 pirkimo dalims, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kitus parametrų reikšmes įrodančius prekės gamintojo dokumentus, su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir/arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas. \n2. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu. "]
[null,null,null,null,"1 lentelė"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto techniniai parametrai"]
[1,"Šviesos terapijos aparatas"]
["1.1. ","Šviesos terapijos aparatas",1,"vnt.","Nurodomas siūlomo pirkimo objekto pavadinimas, modelis,kodas (jei taikoma)  gamintojas"]
["1.1.1.","Aparatas skirtas žaizdų gijimo, odos ir minkštųjų audinių mikrocirkuliacijai gerinti"]
["1.1.2.","Filtro skersmuo ≥ 11 cm"]
["1.1.3.","Poliarizacijos laipsnis ≥ 95 proc."]
["1.1.4.","Spalvų rinkinys"]
["1.1.5.","Komplektacijoje yra grindų stovas, prie kurio tvirtinamas aparatas"]
["1.1.6.","Matinimas: jungiamas į elektros tinklą."]
["1.1.7.","Maitinimo laidas, kurio ilgis ne mažiau 1,5 metro."]
[2,"Šviesos terapijos aparatas"]
["2.1. ","Šviesos terapijos aparatas",1,"vnt.","Nurodomas siūlomo pirkimo objekto pavadinimas, modelis,kodas (jei taikoma)  gamintojas"]
["2.1.1.","Aaparatas skirtas žaizdų gijimo, odos ir minkštųjų audinių mikrocirkuliacijai gerinti"]
["2.1.2.","Filtro skersmuo - 4-6 cm "]
["2.1.3.","Poliarizacijos laipsnis ≥ 95 proc."]
["2.1.4.","Svoris be stovo ≤ 1 kg"]
["2.1.5. ","Maitinimas: jungiamas į elektros tinklą."]
["2.1.6. ","Maitinimo laidas, kurio ilgis ne mažiau 1,5 metro."]
[3,"Dviratis treniruoklis"]
["3.1.","Dviratis treniruoklis",2,"vnt.","inSPORTline inCondi UB60i (Čekija)"]
["3.1.1.","Treniruoklio kompiuteris, kuriame rodomi treniruotės parametrai (greitis, laikas, atstumas, kalorijos, pulsas).",null,null,"Treniruoklis turi kompiuteris, kuriame yra rodomi treniruotės parametrai, t.y. greitis, laikas, atstumas, kalorijos, pulsas."]
["3.1.2.","Apkrovos reguliavimas ",null,null,"Treniruoklis turi 32 apkrovos / pasipriešinimo lygius."]
["3.1.3.","Vertikalus sėdynės reguliavimas",null,null,"Galima reguliuoti sėdynę vertikaliai"]
["3.1.4.","Reguliuojamo aukščio vairas",null,null,"Galima reguliuoti vairo aukštį"]
["3.1.5.","Pulso matavimo jutikliai: komplekte pulso matavimo diržas.",null,null,"Treniruoklis turi pulso matavimo jutiklius ir pulso matavimo diržą komplekte."]
["3.1.6.","Paciento svoris ≤ 150 kg",null,null,"Paciento svoris 150 kg"]
[4,"E-link grįžtamojo ryšio kompiuterinė sistema funkcinei diagnostikai ir pratimams"]
["4.1.","E-link grįžtamojo ryšio kompiuterinė sistema funkcinei diagnostikai ir pratimams",1,"vnt.","Nurodomas siūlomo pirkimo objekto pavadinimas, modelis,kodas (jei taikoma)  gamintojas"]
["4.1.1.","Bevielio ryšio komplektas, suderinamas su interaktyvios reabilitacijos sistemos (E-link, Biometrics Ltd.) įrankiais "]
["4.1.2.","Turi būti bevielio ryšio jutikliai"]
["4.1.3.","Turi būti suderinamas su vielinio ryšio moduliais (rankos jėgos kontrolės, dinamometrijos ir goniometrijos)"]
["4.1.4.","Bevielio ryšio atstumas ≥ 30 m"]
["4.1.5.","Komponentai (bevielio ryšio aparatinis saugumo raktas - ne mažiau 1 vnt., bevielio ryšio adapteris - ne mažiau 1 vnt., bevielių komponentų baterijų įkrovimo komplektas - ne mažiau 1 vnt.)."]
["4.1.6.","Paviršiaus elektromiografijos jutiklis turi būti su programine įranga ir komunikuojantis bevielio ryšio būdu; tvirtinamas prie paciento odos; elektrinio raumenų aktyvumo matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki 3000 µV; su integruota įkraunama baterija."]
["4.1.7.","Akselerometrai turi būti su programine įranga komunikuojantys bevielio ryšio būdu; tvirtinami prie paciento odos; ne mažiau 1 vnt. akselerometro, kurio išmatavimai 19x16,5x9,5 mm ± 1 mm, ne mažiau 1 vnt. akselerometro, kurio išmatavimai 20x20x25 mm ±1,5 mm; su integruota įkraunama baterija."]
["4.1.8.","Turi būti atnaujinta turima programinė interaktyvios reabilitacijos sistemos (E-link) įranga."]