## Įvairios vienkartinės priemonės
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės 2022. Techninė specifikacija | [12 empty] | 1 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas ir grafiškai nurodyti prekės vietą kataloge ar pan.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties dokumentus
4. Tiekėjas, viešojo pirkimo komisijai paprašius, per nurodytą terminą turės pateikti prekių pavyzdžius. Jeigu prie prekės reikalavimų nurodyta, jog būtini pavyzdžiai, juos pateikti reikės tik komisijai paprašius. Žr. Konkurso sąlygų 16 skyrių.
5.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | BVPŽ kodas | Maksimalus iekis 12 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
1 | Adapteris, jungiantis Luer loc ir record jungtis | 33141000-0 | 100 | vnt | Būtini pavyzdžiai
2 | Adatos visų tipų insulininiams injektoriams ilgis 4mm G23, G25 | 33141320-9 | 1000 | vnt | Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai
3 | Adatos visų tipų insulininiams injektoriams ilgis 6mm G31 | 33141320-9 | 200 | vnt | Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai
4 | Adatos visų tipų insulininiams injektoriams ilgis 8mm G31 | 33141320-9 | 200 | vnt | Vienkartinės sterilios, ypatingai aštrios. Atitinka ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai
5 | Adatos, 0,8x35 mm ± 10 proc., (21G) | 33141320-9 | 7000 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
6 | Adatos, 1,2x38 mm ± 10 proc., (17-18G) | 33141320-9 | 20000 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
7 | Adatos kaulų čiulpų punkcijai | 33141320-9 | 5 | vnt | Sterilios, vienkartinio naudojimo: su dozuota dūrio jėga ir reguliuojamu adatos gyliu; plati rankena (ne mažiau 8cm); su pravedėju;adatos kaniulė su Luer-Loc jungtimi; kamštelis (fiksatorius) su Luer-loc jungtimi; įstrižai nupjautu adatos galu; G14, G15 G16, G18 (būtina galimybė pasirinkti iš visų nurodytų dydžių); adatos ilgiai 30 mm, 40mm, 50mm, 70mm (būtina galimybė pasirinkti iš visų nurodytų ilgių); įpakuota po 1 vnt. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai
8 | Aerozolinė kaukė, pediatrinė, su vaistų purkštuvu | 33157400-9 | 3000 | vnt | Pagaminta iš plono skaidraus plastiko, neturinčio alerginių savybių (be latekso) Maksimalus leistinas tūris - 5ml ±3 ml (talpa 12ml). Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Nebulaizeris turi veikti vertikalioje ir horizontalioje padėtyje. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1-5 ± 2 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Rinkinyje turi būti: aerozolinė kaukė su nosies spaustuku, vamzdelis ne mažiau l,8m, deguonies vamzdelio abudu konektoriai tiesūs, lengvai prijungiami prie deguonies rezervuaro, ne kūginės formos, vaistų purkštuvas. Kaukė hermetiškai priglunda prie veido, kaukės kraštai kontaktuojantys su paciento veidu yra minkšti ir neaštrūs, kaukė yra su sutvirtinimo juostele(gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Turi turėti CE ženklinimą. Būtini pavyzdžiai.
9 | Anesteziologinė kvėpavimo sistema | 33157400-9 | 2000 | vnt | Kompaktinė vienkartinė sistema: sudaro du vamzdžiai, Y formos jungtis, alkūninė jungtis su Luer Lock anga. Jungtys -22F-22M/15F. Ilgis l,6 - 1,8m. Kliniškai švarios. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
10 | Aparatų apdangalas | 33163000-0 | 400 | vnt | Sterilus aparatų apdangalas, pagamintas iš permatomos poietileno plėvelės su elastiniu apsiuvu aplink. Vienkartiniam naudojimui. Dydis 65x80cm. Būtini pavyzdžiai.
11 | Apklotai Mayo staliukui | 33163000-0 | 1400 | vnt | Maišo formos. Pagamintas iš tvirtos mikroorganizmų nepralaidžios mediagos. Sudarytas iš 2 sluoksnių viršutinis sluoksnis neaustinės medžiagos, kuris gerai sugeria skysčius, apatinis iš polietileno. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios med priemonės. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Turi tikti staliukui, kurio viršutinės dalies plotis 55 cm, ilgis - 75 cm. Apklotas turi būti lengvai užmaunamas, turi neplyšti. Būtini pavyzdžiai.
12 | Apklotas su anga, 150cm x 180cm . Angos dydis 6 x15 cm. Leistinas nuokrypis apie 5 cm. Leistinas angos nuokrypis apie 1 cm | 33163000-0 | 1000 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis sluoksnis pagamintas iš polietileno, nepralaidus. Su lipnia anga apkloto centre. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės.Sulipinus įmanoma atlipinti ir blogai užklijavus galima perklijuoti Būtini pavyzdžiai.
13 | Apklotas su anga, 230cm x 300cm . Leistinas nuokrypis apie 5 cm. Leistinas angos nuokrypis apie 1 cm | 33163000-0 | 20 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis sluoksnis pagamintas iš polietileno, nepralaidus. Su elastinga anga apkloto centre. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės.Sulipinus įmanoma atlipinti ir blogai užklijavus galima perklijuoti Būtini pavyzdžiai.
14 | Apklotas su anga, 50 x 60 cm. Angos dydis 6 x 8 cm. Leistinas nuokrypis apie 5 cm. Leistinas angos nuokrypis apie 1 cm | 33163000-0 | 700 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis sluoksnis pagamintas iš polietileno, nepralaidus. Su anga apkloto centre. Angos kraštai lipnūs. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Būtini pavyzdžiai.
15 | Apklotas su kiauryme | 33163000-0 | 600 | vnt | Chirurginis apklotas, 100 cm x 125 cm (±2 cm) su 10 cm x 10 cm (±2 cm) skersmens kiauryme
16 | Ašmenys | 33141411-4 | 5000 | vnt | Pagaminti iš aukščiausios kokybės anglies plieno. Galąsti iš abiejų pusių. Ant ašmens išgraviruotas jo dydžio numeris; Sterilūs. Apdoroti gamma spinduliais 2.5 Mrad siekiant užtikrinti 10-6 sterilumo lygmenį; Supakuoti po vieną individualioje aliuminio folijos pakuotėje. Lengvai atidaroma pakuotė, ant kurios priekyje užrašytas aiškiai matomas dydžio numeris, taip pat pažymėtas partijos numeris ir sterilumo laikas. Atitinka ISO 7740, direktyvos BS: 2982; (pateikti gamintojo patvirtinimą) Skalpelių dydžiai nr. 10; nr. 11; nr. 15; nr. 21; nr. 22; nr. 23. Būtini pavyzdžiai
17 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH14 | 33141200-2 | 50 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
18 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH12 | 33141200-2 | 150 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
19 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH10 | 33141200-2 | 1000 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
20 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH6 | 33141200-2 | 100 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
21 | Atsiurbimo kateteriai su piltuvėlio formos proksimaliniu galu (be vakuumo reguliatoriaus), CH8 | 33141200-2 | 50 | vnt | Pgaminti iš PVC,distaliniame gale atraumatinis užapvalintas galas, (1ar2 šonines skylutes), sterilūs, permatomi, turėti spalvinę dydžio identifikaciją. Atitinkantys ISO 9000, EN 46000 serijų CE standartų reikalavimus.
22 | Besifiksuojantis prie savęs elastinis bintas, 100mm x 4,5 m Sterilus | 33141100-1 | 50 | vnt | Galimybė naudoti kaip pleistrą, bet limpantį tik prie to paties binto, nereikia jokių segtukų ar raištelių, lengvas, patogus pacientui, akytas, apsaugo pirminį tvarstį. Sterilus Būtini pavyzdžiai.
23 | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai, dviejų kanalų CH16/16, kateterio ilgis 20cm | 33141200-2 | 10 | vnt | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai: Sterilus rinkinys.Sudėtis: Seldingerio tipo punkcinė adata 5-7cm ilgio:atspari persilenkimui J-tipo styga, pagaminta iš Nitinolio:diletatorius;Rentgeno kontrastinis 10-30cm poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis, spaustukas, atbulinės srovės vožtuvėlis,slankiojančiais ir fiksuotais tvirtinimo sparneliais; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; skalpeilis; lipnus kateterio fiksatorius prie odos be prisiuvimo. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
24 | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai, vieno kanalo CH20 su kateteriu | 33141200-2 | 10 | vnt | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai: Sterilus rinkinys.Sudėtis: Seldingerio tipo punkcinė adata 5-7cm ilgio:atspari persilenkimui J-tipo styga, pagaminta iš Nitinolio:diletatorius;Rentgeno kontrastinis 10-30cm poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis, spaustukas, atbulinės srovės vožtuvėlis,slankiojančiais ir fiksuotais tvirtinimo sparneliais; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; skalpeilis; lipnus kateterio fiksatorius prie odos be prisiuvimo. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
25 | Chirurginė kojinė (L dydis) | 33141000 | 60 | vnt | Vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime, sudėtyje nėra latekso. Pagaminta iš dviejų sluoksnių medžiagos:išorinio sluoksnio medžiaga turi būti tvirta, eląstinga, neslidi ir skysčiams atspari medžiaga, vidinio sluoksnio turi būti minkšta ir prakaitą sugerianti medžiaga. Dydis 32x120cm (apie 1cm paklaida). Produktas turi turėti trijų lygių pakuotę. Privalo būti lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Turi atitikti ISO 10993, EN13795, EN980, EN1041, privalo turėti CE ženklą . Pateikti pavyzdį.
26 | Chirurginės kepurės su juosta nuo prakaito | 33163000-0 | 500 | vnt | Neaustinės medžiagos, be latekso, patikimai turi dengti plaukuotą galvos dalį.Turi neaustinėsa medžiagos juostą prakaitui sugerti, kuri tampriai prigludusi prie kaktos, viršugalvio medžiaga gerai praleidžia orą. Ilgai dirbant neskatina prakaitavimo, be formaldehido, latekso, nedirgina kaklo ir kaktos odos, nesukelia alerginių reakcijų. Gaminio kraštai apsiūti gumele, patogu užsidėti ir nusiimti, nuo kaktos link viršugalvio ir aplink jį eina siūlė. Kepurės audinys darbo metu neišsitempia, neišyra, o gumelė neplyšta. Spalva gali būti įvairi. Būtini pavyzdžiai.
27 | Chirurginis chalatas, standartinės apsaugos | 33163000-0 | 4000 | vnt | Chalato ilgis ne mažiau 160 cm, sterilus.Nugarinėje chalato dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi specialiu lipduku. Ties juosmeniu susiriša raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina nekyla į viršų. Chalatas gamykliniame tvirtame, vaakuminiame steriliame įpokavime, turintis strerilumo kontrolės sitemą tai yra lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis.Būtini pavyzdžiai.
28 | Chirurginis chalatas, visiškai nepralaidus skysčiams | 33163000-0 | 300 | vnt | Chalato ilgis ne mažiau 160 cm, sterilus, skirtas ypač kraujingoms operacijoms. Nugarinėje dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi specialiu lipduku. Ties juosmeniu susiriša raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą. Visiškai nepralaidus skysčiams visame paviršiuje, dėvėjimo metu nesielektrina nekyla į viršų, nėra karščio efekto.Chalatas gamykliniame tvirtame, vaakuminiame steriliame įpakavime, turintis strerilumo kontrolės sitemą tai yra lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Būtini pavyzdžiai.
29 | Cinko oksido milteliai | 33141800-8 | 250 | gr
30 | Deguonies kaukė suaugusiems, be rezervuaro | 33157110-9 | 200 | vnt | Deguonies kaukė suaugusiems, ne trumpesniu kaip 1,8 m vamzdeliu,kurio vidus yra žvaigždutės arba lygiavertės formos, einančios per visą vamzdelio ilgį, dėl kurios užtikrinamas vamzdelio standumas ir saugus deguonies patekimas. Be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
31 | Deguonies kaukė suaugusiems, su rezervuaru ir kvėpavimo vožtuvais | 33157110-9 | 50 | vnt | Deguonies kaukė suaugusiems su spaustuku, rezervuaru 1l talpos ir ir ne trumpesniu kaip 1,8m vamzdeliu, kuris tiktų prie drėkintuvo MZ103F arba MZ104F (gamintojas MZ LIBERAC) ir kvėpavimo vožtuvais: vienas vožtuvas įkvėpimui O2 iš maišo, o kitas iškvėpimui oro į aplinką. O2 srovė 10-12 litrų per minutę gaunamo O2 koncentracija 50-60 %. CE ženklas. Būtini pavyzdžiai.
32 | Deguonies kaukė, pediatrinė, be rezervuaro | 33157110-9 | 200 | vnt | Deguonies kaukė suaugusiems, ne trumpesniu kaip 1,8 m vamzdeliu,kurio vidus yra žvaigždutės arba lygiavertės formos, einančios per visą vamzdelio ilgį, dėl kurios užtikrinamas vamzdelio standumas ir saugus deguonies patekimas. Be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
33 | Deguonies kaukė, pediatrinė, su rezervuaru ir kvėpavimo vožtuvais | 33157110-9 | 50 | vnt | Pediatrinė deguonies kaukė su spaustuku, rezervuaru 1l talpos ir ne trumpesniu kaip 1,8m vamzdeliu,kuris tiktų prie drėkintuvo MZ103F arba MZ104F (gamintojas MZ LIBERAC)ir kvėpavimo vožtuvais: vienas vožtuvas įkvėpimui O2 iš maišo, o kitas iškvėpimui oro į aplinką. O2 srovė 10-12 litrų per minutę gaunamo O2 koncentracija 50-60 %. CE ženklas.Būtini pavyzdžiai.
34 | Dentalinės adatos | 33141320-9 | 100 | vnt | Dydis: 0,3x 25mm
35 | Dentalinės adatos | 33141320-9 | 100 | vnt | Dydis: 0,3x 35mm
36 | Devitalizuojanti pasta | 33141800-8 | 1 | vnt | Lidocainas+ paraformaldehidas Stiprumas:37g+46g/100g.Pakuotė 4.5g± 1 g. indelis Pasta pulpai devitalizuoti
37 | DPV aparato kontūro galinio oro tėkmės jutikliai kūdikiam/vaikiški tinkantys IMT MADICAL Bellavista 1000e (Proximal Flow Sensor) | 33141000 | 10 | vnt | Vienkartiniai su dviem plastikiniais vamzdeliais iki 1,8m ilgio. Žalingas oro tarpas iki 2ml. Matavimo ribos nuo 0 iki 30 l/min, kontūro prijungimas 15M,Paciento prijungimas 15M. Būtini pavyzdžiai
38 | DPV aparato kontūro galinio oro tėkmės jutikliai suagusiems/pediatriniai, tinkantys IMT MADICAL Bellavista 1000e (Proximal Flow Sensor) | 33141000 | 10 | vnt | Vienkartiniai su dviem plastikiniais vamzdeliais iki 1,8m ilgio. Žalingas oro tarpas iki 12ml. Matavimo ribos nuo 0 iki 180 l/min, kontūro prijungimas 22M/15F,Paciento prijungimas 15M. Būtini pavyzdžiai
39 | Drenas, pagamintas iš PVC, su praplatėjimais 7 mm x 30 m | 33141640 | 30 | vnt | Nesterilus PVC drenas ilgis 30metrų, su praplatėjimais kas 90 ±2 cm., dreno vidinis diametras 7mm, ties praplatėjimu 11mm, drenas apsaugotas nuo persilenkimo, galima suformuoti male ar female jungtį, be latekso.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
40 | Drugelio tipo adata, 21G | 33141320-9 | 1000 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
41 | Drugelio tipo adata, G23 | 33141320-9 | 100 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
42 | Drugelio tipo adata, G25 | 33141320-9 | 300 | vnt | Vienkartinės, sterilios, silikonizuotos, ypatingai aštrios. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
43 | Dvigubo kietėjimo stiklo jonomerinis cementas Silvercem arba lygiavertis | 33141800-8 | 100 | dėž | turi būti su sidabro drožlėm, skystis ir milteliai (pak. 20 g ±10 g)
44 | Elastingos (tinklinės) kelnaitės | 33141100-1 | 20 | vnt | Elastingos, gerai laikytų tvarsčius, laidžios oriu. Būtini pavyzdžiai.
45 | Elastingos (tinklinės) kepuraitės | 33141100-1 | 10 | vnt | Elastingos, gerai laikytų tvarsčius, laidžios oriu. Būtini pavyzdžiai.
46 | Elastinis bintas, 8 cm pločio ir 2 m ilgio | 33141100-1 | 50 | vnt | Sudėtis: 95 proc. medvilnės, 4 proc. latekso, su fiksatoriais. Būtini pavyzdžiai.
47 | Elektrodai 30 mm (vaikiški, tinkantys ir naujagimiams) | 33123200-0 | 5000 | vnt | Putų minkštas pritvirtinimo pagrindas. Tirštas kontaktinis gelis, padidinantis lipnų plotą. Hipoalerginiai klijai, garantuojantys ilgalaikį, patikimą kontaktą (elektrodas savaime neatsiklijuoja pacientui judant ar suprakaitavus). Elektrodo konektoriaus spaustukas standartinis.CE standartai. Būtini elektrodų pavyzdžiai, kad įsitikintume geromis elektrodų savybėmis bei patikimu kontaktu.
48 | Elektrodai | 33123200-0 | 15000 | vnt | 50 ± 2 mm skersmens. Putų minkštas pritvirtinimo pagrindas. Tirštas kontaktinis gelis, padidinantis lipnų plotą. Hipoalerginiai klijai, garantuojantys ilgalaikį, patikimą kontaktą (elektrodas savaime neatsiklijuoja pacientui judant ar suprakaitavus). Elektrodo konektoriaus spaustukas standartinis.CE standartai. Būtini elektrodų pavyzdžiai, kad įsitikintume geromis elektrodų savybėmis bei patikimu kontaktu.
49 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.2,0 be balionėlio | 33141000-0 | 20 | vnt | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos, sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
50 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.2,5 be balionėlio | 33141000-0 | 20 | vnt | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos, sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
51 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.3,0 be balionėlio | 33141000-0 | 20 | vnt | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos, sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
52 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.3,5 be balionėlio | 33141000-0 | 20 | vnt | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos, sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
53 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.3,5 su balionėliu | 33141000-0 | 100 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
54 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.4,0 su balionėliu | 33141000-0 | 300 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
55 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.4,5 su balionėliu | 33141000-0 | 450 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
56 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.5,0 su balionėliu | 33141000-0 | 400 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
57 | neausto pluošto apvalūs chirurginiai tamponai, dydis Nr. 1 arba S | 33141000-0 | 350 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
58 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.6,0 su balionėliu | 33141000-0 | 250 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
59 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.6,5 su balionėliu | 33141000-0 | 200 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
60 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr.8,5 su balionėliu | 33141000-0 | 10 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
61 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr7,0 su balionėliu | 33141000-0 | 150 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
62 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr7,5 su balionėliu | 33141000-0 | 50 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
63 | Endotrachėjiniai vamzdeliai, Nr 8,0 su balionėliu | 33141000-0 | 30 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
64 | Eugenolio skystis | 33141800 | 1 | vnt | Odontologinis 100% eugenolis pakuotė apie 100ml ± 20 ml. Skystis pastų maišymui, dezinfekcinė priemonė.
65 | Fluoresceino juostelė | 33141000 | 500 | vnt | juostelės skirtos akies ragenos epitelio pralaidumo diagnostikai. Testas parodo gleivių sluoksnio kokybę ir skirtas akies ragenos pažeidimams diagnozuoti, prikiniam akies segmentui dažyti. Kiekviena juostelė impregnuota mažo molekulinio svorio natrio fluoresceinu. Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime. Rezultatai gaunami per 10 sekundžių.
66 | Fosforo rūgštis 35% naudojama danties emalės ėsdinimui | 33141800-8 | 1 | švirkštas | po 2 ml±1 ml
67 | Gastrostominis silikoninis zondas su pripučiamu fiksavimo balionu CH 14/23cm, CH 18/23cm, CH 20/23cm taikant "stūmimo" techniką | 33141000-0 | 10 | vnt | Jungtis,skirta balionui pripūsti. Antgalis, skirtas enterinio maitinimo sistemai prijungti. Skaidrus silikoninis vamzdelis su žymeklio juostele.Silikoninė išorinė plokštelė, skirta zondui tvirtinti prie pilvo sienos.Silikoninis vidinis fiksavimo balionas, turinti rentgenokontrastinę juostelę
68 | Gipso bintai | 33141100-1 | 6000 | vnt | 15 cm x 2,7 m ± 0,3 m. Nešiurkštūs, smulkaus grūdėtumo, supakuoti polietileniniuose maišeliuose, stingdami turi išskirti šilumą. Tvirti stingstantys per 5-6min. Būtini pavyzdžiai.
69 | Higieninė prausimosi pirštinė | 33141100-1 | 300 | vnt | Vienkartinė pirštinė higieniška, paruošta naudojimui, ergonomiškos formos. Produktas yra skirtas odos priežiūrai ir valymui, produkto informacija: be latekso. Išmatavimai 24 x17 cm (paklaida 5%. Odos valymo losjonas pH 5,5 (paklaida 0,5 proc. Tinka vaikams. CE ženklinimas
70 | Hemostatinė kempinė 10mmx10mmx10mm | 33141800-8 | 240 | vnt
71 | Hemostatinė kempinė 7cmx5cmx1cm | 33141800-8 | 50 | vnt
72 | Intubavimo stiletas, CH10, 3,3 mm | 33171000 | 50 | vnt | Pagamintas iš minkšto aliuminio dengto plastiku, distalinis galas minkštas, atraumatinis 2,5mm-4,5mm, 5mm ir daugiau.Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
73 | Intubavimo stiletas, CH6, 2 mm | 33171000 | 50 | vnt | Pagamintas iš minkšto aliuminio dengto plastiku, distalinis galas minkštas, atraumatinis 2,5mm-4,5mm, 5mm ir daugiau.Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
74 | Kalcio hidroksido milteliai 50g | 33141800 | 1 | vnt
75 | Kalcio hidroksido pasta (Dycal arba lygiavertė) | 33141800 | 1 | tūbelė | 13g bazė, 11g katalizatorius. Naudojamas išvalytos kariozinės ertmės dugnui padengti.
76 | Kandikliai, tinkantys kompiuteriniam spirometrui SPIRO USB | 33141000-0 | 2000 | vnt | Pagaminti iš popieriaus ir iš išorės padengti neperšlampančia plėvele. Burnos kandiklio skersmuo 30mm.Skirtas vaikui Būtini pavyzdžiai.
77 | Klizmavimo maišelis | 33141000 | 500 | vnt
78 | Kombinuoti kvėpavimo filtrai su šilumos ir drėgmės palaikymu | 33157400-9 | 2000 | vnt | Tūris - 25 ± 5 ml. Pasipriešinimas-ne daugiau kaip 2,6 cm H2O2, esant 30 ml/min, drėgmės grąžinimas - ne mažiau kaip 32 mg H2O (VT 250 ml). Kliniškai švarūs, vienkartiniai, pagaminti iš inertinės plastikinės medžiagos, neturi alerginių savybių( be latekso), turi CE ženklinimą, elektrostatinis veikimo principas; turi šilumos ir drėgmės reguliatorių ir Luer Lock tipo jungtis CO'2 monitorizavimui, monitoringo linijos anga turi nenuimamą fiksuotą dangtelį. Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val, antibakterinės savybės - sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas, supakuoti į maišelius po 1 vnt. Būtini pavyzdžiai bei nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolų kopijos.
79 | Kompaktinė kvėpavimo jungtis | 33157400-9 | 300 | vnt | Kompaktinė armonikos tipo jungtis, galinti fiksuotis norimoje pozicijoje, galima reguliuoti žalingą tarpą, ilgį nuo 70mm iki 150mm+-10mm. Jungtis kontūro pusėje - 22F, ligonio pusėje - 22M/15F. Neturinti alergizuojančių savybių ("latex free"). CE standartų reikalavimus. Būtini pavyzdžiai.
80 | Kontūrai, tinkantys DPV aparatui New port HT-50 | 33157110-9 | 10 | vnt | Kontūrai skirti vaikų, vyresnių vaikų kvėpuojamajai terapijai, vienkartiniai su integruotu iškvėpimo vožtuvu, ilgis 180cm, vidinis diametras 22mm: 210-215cm ilgio kvėpavimo kontūras be vandens surinkėjo su iškvėpimo vožtuvu ir slėgio žarnos laikikliu: 90-95 cm ilgio drėkintuvo ir ventiliatoriaus sujungimo žarna:180-185cm slėgio žarnele mėlyna 0.7cm vidinio diametro skersmens.
81 | Kraujavimą stabdančios putos Alustat Fam 0.8g arba lygiavertės | 33141800 | 20 | švirkštas
82 | Kraujo perpylimo sistema | 33194210-1 | 50 | vnt | Sterili infuzinė, vienkartinė, transfuzinė sistema su didele kamera, plastikine adata, ilgu filtru viduje ir oro filtru, uždaromu dangteliu su minkštu intarpu vaistams leisti, vamzdelio ilgis apie 1,5m. Luer Loc tipo galas. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.
83 | Kraujo perpylimo sistema su filtru tūrinei pompai B Braun Infusomat Space | 33194000 | 100 | vnt | Infuzinė sistema su filtru, skirta kraujo perpylimui naudojant B Braun Infusomat Space volumetrine pompa.Sterili, vienkartinė, ne trumpesnė 250cm, su silikoniniu segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi, laisvos srovės užraktu ir 15 mikronų fitru.
84 | Kvėpavimo filtrai su šilumos ir drėgmės palaikymu | 33157400-9 | 3400 | vnt | Kliniškai švarūs, vienkartiniai, pagaminti iš inertinės plastikinės medžiagos, neturi alerginių savybių (be latekso), turi CE ženklinimą, elektrostatinis veikimo principas, turi šilumos ir drėgmės reguliatorių; testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. antibakterinės savybės - sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt.bakterijas; efektyvumas (>99,99proc), filtro tūris - 30ml, pasipriešinimas - nedaugiau kaip 2,2cm H2O, esant 60ml/min, drėgmės grąžinimas - ne mažiau kaip 23,0mg H2O (VT 500ml); jungtys: 22F - 22M/15F ir luer Loc tipo jungtis monitorizavimui. Būtini pavyzdžiai bei nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolų kopijos.
85 | Kvėpavimo sistema naujagimiams NEWPORT BREEZ aparatui, 10 mm | 33157400-9 | 10 | vnt | Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais.Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai naujagimiams. Sudaryti iš dviejų vamzdžių, sujungtų Y formos sujungėju. Papildomas kvėpavimo vamzdis+papildoma jungtis. Ilgis 1,6m. Pagaminti iš polipropileno. Turi drėgmės surinkėją. Kliniškai švarūs, vienkartiniai su šildymo elementu, įpakuotu po vieną. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
86 | Kvėpavimo sistema, naudojama NEWPORT BREEZ aparatui, 15 mm | 33157400-9 | 10 | vnt | Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais. CO2 monitoringo linijos su kaitinimo elementu. Monitoringo linija turi būti pagaminta iš inertinio plastikų lydinio: PE, kuris nepraleidžia anestetikų iš sistemos į aplinką ir PVC, kurio dėka vamzdelis yra skaidrus, minkštas ir lankstus. Suspaudžiant liniją neturi likti likutinės deformacijos žymių. Visos monitoringo linijos turi turėti Luer Lock tipo užraktą, pagamintą iš PVC. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
87 | Kvėpavimo sistema, naudojama NEWPORT BREEZ aparatui, 20 mm | 33157400-9 | 10 | vnt | Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais. CO2 monitoringo linijos su kaitinimo elementu. Monitoringo linija turi būti pagaminta iš inertinio plastikų lydinio: PE, kuris nepraleidžia anestetikų iš sistemos į aplinką ir PVC, kurio dėka vamzdelis yra skaidrus, minkštas ir lankstus. Suspaudžiant liniją neturi likti likutinės deformacijos žymių. Visos monitoringo linijos turi turėti Luer Lock tipo užraktą, pagamintą iš PVC. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
88 | Laringinės kaukės Nr.2 | 33171210 | 100 | vnt. | Sterili. Vienkartinė. Pagaminta iš silikonizuotos gumos.CE ženklinimas. Su kvėpavimo kontūru jungiasi standartine 15 mm jungtimo. Supakuotas po 1 vnt. Dydžiai 2<10-20kg, 2,5<20-30kg, 3<30-50kg, 4<50-70kg.Laringinės kaukės distalinė dalies forma yra klasikinėBraino.Distalinė dalis gerai prisitaiko ir priglunda prie viršutinių kvėpavimo takų, jos paviršius švelnus/glotnyus. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Kvėpavimo vamzdelis pagamintas iš permatomos medžiagos. Optimalus kvėpavimo vamzdelio išlenkimas padeda tiksliai patalpinti distalinę dalį priešais gerklas. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Distalinės dalies pozicijos indikatoriai atitinka jos realią padėtį. Būtini pavyzdžiai
89 | Laringinės kaukės Nr.2,5 | 33171210 | 150 | vnt. | Sterili. Vienkartinė. Pagaminta iš silikonizuotos gumos.CE ženklinimas. Su kvėpavimo kontūru jungiasi standartine 15 mm jungtimo. Supakuotas po 1 vnt. Dydžiai 2<10-20kg, 2,5<20-30kg, 3<30-50kg, 4<50-70kg.Laringinės kaukės distalinė dalies forma yra klasikinėBraino.Distalinė dalis gerai prisitaiko ir priglunda prie viršutinių kvėpavimo takų, jos paviršius švelnus/glotnyus. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Kvėpavimo vamzdelis pagamintas iš permatomos medžiagos. Optimalus kvėpavimo vamzdelio išlenkimas padeda tiksliai patalpinti distalinę dalį priešais gerklas. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Distalinės dalies pozicijos indikatoriai atitinka jos realią padėtį. Būtini pavyzdžiai
90 | Laringinės kaukės Nr.3 | 33171210 | 200 | vnt. | Sterili. Vienkartinė. Pagaminta iš silikonizuotos gumos.CE ženklinimas. Su kvėpavimo kontūru jungiasi standartine 15 mm jungtimo. Supakuotas po 1 vnt. Dydžiai 2<10-20kg, 2,5<20-30kg, 3<30-50kg, 4<50-70kg.Laringinės kaukės distalinė dalies forma yra klasikinėBraino.Distalinė dalis gerai prisitaiko ir priglunda prie viršutinių kvėpavimo takų, jos paviršius švelnus/glotnyus. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Kvėpavimo vamzdelis pagamintas iš permatomos medžiagos. Optimalus kvėpavimo vamzdelio išlenkimas padeda tiksliai patalpinti distalinę dalį priešais gerklas. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Distalinės dalies pozicijos indikatoriai atitinka jos realią padėtį. Būtini pavyzdžiai
91 | Laringinės kaukės Nr.4 | 33171210 | 200 | vnt. | Sterili. Vienkartinė. Pagaminta iš silikonizuotos gumos.CE ženklinimas. Su kvėpavimo kontūru jungiasi standartine 15 mm jungtimo. Supakuotas po 1 vnt. Dydžiai 2<10-20kg, 2,5<20-30kg, 3<30-50kg, 4<50-70kg.Laringinės kaukės distalinė dalies forma yra klasikinėBraino.Distalinė dalis gerai prisitaiko ir priglunda prie viršutinių kvėpavimo takų, jos paviršius švelnus/glotnyus. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Kvėpavimo vamzdelis pagamintas iš permatomos medžiagos. Optimalus kvėpavimo vamzdelio išlenkimas padeda tiksliai patalpinti distalinę dalį priešais gerklas. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Distalinės dalies pozicijos indikatoriai atitinka jos realią padėtį. Būtini pavyzdžiai
92 | Linijos CO2 monitoravimui | 33170000-2 | 200 | vnt | Ilgis 1,6-2,5m skirtos CO2 monitoravimui, CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
93 | Makšties skėtikliai | 33141000 | 100 | vnt | Skirtas mergaičių ginekologinei apžiūrai. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
94 | Medicininis aligninas po 1kg | 30197600 | 100 | vnt | Higroskopiškas
95 | Medvilniniai tamponėliai N2 | 33141800-8 | 2 | pak. | Dydis Nr.2, pakuotėje po 2000 ± 100 vnt.
96 | Medvilniniai vatos rutuliukai odontologijai Dydis Nr2 | 33141800 | 100 | gr | Vatos rutuliuko skersmuo 5.5mm, danties ertmei sausinti.
97 | Medvilniniai vatos rutuliukai odontologijai Dydis Nr3 | 33141800 | 100 | gr | Vatos rutuliuko skersmuo 4mm, danties ertmei sausinti.
98 | Mentelė liežuviui, 20 mm x 15 cm, N100 | 33141000-0 | 350 | dėž | Vienkartinė, medinė, švelniu paviršiumi, užapvalintais, neatpleišėjusiais galais.CE ženklinimas.
99 | Mini-spike tipo adata skysčių ištraukimui iš buteliukų | 33141320-9 | 1200 | vnt | Sterili, galima naudoti apvertus, integruotas specialus vožtuvas, su sandariu dangteliu, su 5 mk dalelių filtru, be DEHP.
100 | Neausto pluošto apvalūs chirurginiai tamponai, dydis Nr. 1 arba S | 33141118-0 | 20000 | vnt | Apvalūs tamponai,tampono dydis 1cm (± 0,1cm), nesterilūs, pagaminti iš neausto pluošto viskozinės medžiagos. Po sterilizacijos, nesielektrina, nepakeičia savo struktūros, neišsiardo. Būtini pavyzdžiai.
101 | Neausto pluošto apvalūs chirurginiai tamponai, dydis Nr. 3 | 33141118-0 | 8000 | vnt | Apvalūs tamponai, tampono dydis 3cm (± 0,1cm), nesterilūs, pagaminti iš neausto pluošto viskozinės medžiagos. Po sterilizacijos, nesielektrina, nepakeičia savo struktūros, neišsiardo. Būtini pavyzdžiai.
102 | Neausto pluošto chirurginės skaros, 10 cm x 10 cm, ± 1cm | 33141100-1 | 5000 | vnt | Keturkampiai tamponai su rentgeno kontrastiniu siūlu, 50g/m2 8 sluoksnių. Pagaminti iš neausto pluošto viskozinės medžiagos.Tris kartus daugiau absorbuojanti nei marlė, nesisluoksniuojanti paruošta naudojimui, nesterili. Po sterilizacijos nesielektrina, nepakeičia savo struktūros. Iš kraštų audinys nesiardo. Būtini pavyzdžiai.
103 | Odos žaizdų uždarymo sistema, 3 mm x 75 mm vnt 1, ± 1mm | 33141100-1 | 2500 | vnt | Nekenkia odai, akytas, hipoalergiškas, gerai limpantis prie odos. Atitinkantis ISO 9000 serijos standarto reikalavimus CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
104 | Odos žaizdų uždarymo sistema, 6 mm x 38 mm vnt 1, ± 1mm | 33141100-1 | 2500 | vnt | Nekenkia odai, akytas, hipoalergiškas, gerai limpantis prie odos. Atitinkantis ISO 9000 serijos standarto reikalavimus CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
105 | Odos žaizdų uždarymo sistema, 6 mm x 76 mm vnt 1, ± 1mm | 33141100-1 | 1600 | vnt | Nekenkia odai, akytas, hipoalergiškas, gerai limpantis prie odos. Atitinkantis ISO 9000 serijos standarto reikalavimus CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
106 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.0 (5.5) | 33141000-0 | 150 | vnt | Dydis 0(5.5), ilgis 55±2mm, spalvinis markiravimas. Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
107 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.00 (5) | 33141000-0 | 50 | vnt | Dydis 00(5), Ilgis 50±2mm, spalvinis markiravimas. Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
108 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.000 (3.5) | 33141000-0 | 50 | vnt | Dydis 000 (3.5), ilgis 35±2mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
109 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.1 (6.5) | 33141000-0 | 1100 | vnt | Dydis 1(6.5), Ilgis 65±2mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
110 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.2 (8) | 33141000-0 | 800 | vnt | Dydis 2(8), Ilgis 80±2mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
111 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.3 (9) | 33141000-0 | 150 | vnt | Dydis 3(9), Ilgis 90±2mm, spalvinis markiravimas. Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
112 | Orofaringiniai vamzdeliai, Nr.4 (10) | 33141000-0 | 100 | vnt | Dydis 4(10), Ilgis 100±2mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
113 | Vienpolinis adatinis elektrodas elektromiografijai (ENMG) atlikti, tinkantis aparatui Cadwell Sierra II | 33123200-0 | 50 | vnt | Vienpolinis adatinis elektrodas 37 mmx 0,33 mm (28 G) elektromiografijai (ENMG) atlikti, tinkantis aparatui Cadwell Sierra II CE ženklinimas . Būtini pavyzdžiai.
114 | Elektrodas savaime prisiklijuojantis suaugusių elektromiografijai (ENMG) atlikti | 33123200-0 | 250 | vnt. | Elektrodas savaime prisiklijuojantis suaugusių elektromiografijai (ENMG) atlikti. CE ženklas. Būtini pavyzdžiai
115 | Pediatriniai šlapimo surinkimo maišeliai | 33141615-4 | 6500 | vnt | Vienkartiniai, sterilūs, 100ml talpos, tiktų ir mergaitėms ir berniukam iki 2 metų amžiaus. Turintys CE ženklinimą.
116 | Pirštinės, be pudros N6,5 (sterilios, chirurginės, latekso) | 33141420-0 | 600 | pora | Pagamintos iš latekso be pudros, baltos spalvos (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), ,anatominės konfigūracijos(pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus), nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine madžiaga, patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, rankogalis sustiprintas, elepsės formos, su/be susisukusio kraštelio, pirštinės ilgis ne mažiau 280mm (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), darbinių pirštų galų bei delno storis ne mažesnis 0,45 ± 0,10 mm (dvigubos sienelės storis), mikroreljefinis išorinis paviršius (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus) CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
117 | Pirštinės, be pudros N6 (sterilios, chirurginės, latekso) | 33141420-0 | 200 | pora | Pagamintos iš latekso be pudros, baltos spalvos (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), ,anatominės konfigūracijos(pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus), nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine madžiaga, patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, rankogalis sustiprintas, elepsės formos, su/be susisukusio kraštelio, pirštinės ilgis ne mažiau 280mm (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), darbinių pirštų galų bei delno storis ne mažesnis 0,45 ± 0,10 mm (dvigubos sienelės storis), mikroreljefinis išorinis paviršius (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus) CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
118 | Pirštinės, be pudros N7 (sterilios, chirurginės, latekso) | 33141420-0 | 1400 | pora | Pagamintos iš latekso be pudros, baltos spalvos (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), ,anatominės konfigūracijos(pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus), nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine madžiaga, patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, rankogalis sustiprintas, elepsės formos, su/be susisukusio kraštelio, pirštinės ilgis ne mažiau 280mm (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), darbinių pirštų galų bei delno storis ne mažesnis 0,45 ± 0,10 mm (dvigubos sienelės storis), mikroreljefinis išorinis paviršius (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus) CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
119 | Pirštinės, be pudros N7,5 (sterilios, chirurginės, latekso) | 33141420-0 | 1200 | pora | Pagamintos iš latekso be pudros, baltos spalvos (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), ,anatominės konfigūracijos(pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus), nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine madžiaga, patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, rankogalis sustiprintas, elepsės formos, su/be susisukusio kraštelio, pirštinės ilgis ne mažiau 280mm (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), darbinių pirštų galų bei delno storis ne mažesnis 0,45 ± 0,10 mm (dvigubos sienelės storis), mikroreljefinis išorinis paviršius (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus) CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
120 | Pirštinės, be pudros N8(sterilios, chirurginės, latekso) | 33141420-0 | 1500 | pora | Pagamintos iš latekso be pudros, baltos spalvos (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), ,anatominės konfigūracijos(pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus), nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine madžiaga, patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, rankogalis sustiprintas, elepsės formos, su/be susisukusio kraštelio, pirštinės ilgis ne mažiau 280mm (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), darbinių pirštų galų bei delno storis ne mažesnis 0,45 ± 0,10 mm (dvigubos sienelės storis), mikroreljefinis išorinis paviršius (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus) CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
121 | Pirštinės, be pudros N8.5(sterilios, chirurginės, latekso) | 33141420-0 | 200 | pora | Pagamintos iš latekso be pudros, baltos spalvos (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), ,anatominės konfigūracijos(pirštinės pirštų kontūrai atitinka rankos pirštus), nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine madžiaga, patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, rankogalis sustiprintas, elepsės formos, su/be susisukusio kraštelio, pirštinės ilgis ne mažiau 280mm (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus), darbinių pirštų galų bei delno storis ne mažesnis 0,45 ± 0,10 mm (dvigubos sienelės storis), mikroreljefinis išorinis paviršius (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus) CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
122 | Pirštinės, dydis S ,vinilinės, be pudros (nesterilios) | 18424300 | 10000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš vinilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
123 | Pirštinės, dydis M ,vinilinės, be pudros (nesterilios) | 18424300 | 150000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš vinilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
124 | Pirštinės, dydis L, vinilinės, be pudros (nesterilios) | 18424300 | 40000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš vinilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas.Būtini pavyzdžiai.
125 | Pirštinės, dydis S, nitrilinės, be pudros (nesterilios) | 18424300 | 100000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš nitrilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
126 | Pirštinės, dydis M, nitrilinės, be pudros (nesterilios) | 18424300 | 400000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš nitrilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
127 | Pirštinės, dydis L, nitrilinės, be pudros (nesterilios) | 18424300 | 200000 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš nitrilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
128 | Pirštinės, dydis XL, nitrilinės, be pudros (nesterilios) | 18424300 | 3600 | vnt. | Pirštinės pagamintos iš nitrilo be pudros, užtikrinančios apsauginį barjierą, atitinkančios rankos funkciją, anatomiją.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
129 | Pleistras, 5 x 500 cm | 33141100-1 | 6 | vnt | Baltos spalvos, klasikinis fiksuojantis pleistras skirtas tvarsčių ar raiščių tvirtinimui. Medžiagos struktūra: audinio juosta. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
130 | Plombos surišėjas (bondas) | 33141800-8 | 1 | fl | po 10 ml± 2 ml
131 | Plombos surišėjas (bondas) ir rūgštis | 33141800-8 | 1 | fl | po 10 ml±2 ml
132 | Poliravimo diskas | 33141800-8 | 40 | vnt. | 12,7mm, švelnūs, naudojami tarpdantinės, paviršinės srities restauracijų apadilai ir poliravimui. Vienkartiniai. Odontologinės kėdės pavadinimas Sirona C + 8. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
133 | Poliravimo diskas | 33141800-8 | 40 | vnt. | 12,7mm, vidutinio švelnumo, naudojami tarpdantinės, paviršinės srities restauracijų apadilai ir poliravimui. Vienkartiniai. Odontologinės kėdės pavadinimas Sirona C + 8. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
134 | Poliravimo diskas | 33141800-8 | 40 | vnt. | 12,7, šiurkštūs, naudojami tarpdantinės, paviršinės srities restauracijų apadilai ir poliravimui. Vienkartiniai. Odontologinės kėdės pavadinimas Sirona C + 8. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
135 | Popierius autorefraktometrui, 57 mm x 50 m | 30197600-2 | 50 | vnt | Tinkantis EMKA autorefraktometrui. Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais. Būtini pavyzdžiai.
136 | Popierius elektrokardiografui jautrus šilumai, sulankstytas 21 x29,7cm lapai (DIN A4) optimali padėtis ant 200mm. | 30197600-2 | 10 | vnt | Tinkantis elektrokardiografui CARDIOVIT AT-102 plus (schiller). Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais. Būtini pavyzdžiai.
137 | Popierius terminis EKG 210mmx25 m rulonai, vidinė ašis 2cm diametro | 30197600-2 | 20 | rulonai | Tinkantis elektrokardiografui CONTEC. Atitikimą aparatui įrodyti dokumentais, CE ženklinimas, Būtini pavyzdžiai.
138 | Popierius elektrokardiografui | 30197600-2 | 10 | vnt | Tinkantis elektrokardiografui Zoncare, modelis iMAC120. Zip sulankstymo, terminis spausdintuvo popierius 210mmx140mm-20m arba 216mmx140mm-20m. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
139 | Popierius kardiografui | 30197600-2 | 20 | vnt | Tinkantis kardiografui "Schiller" MS-2010 cardiovit 114mm x 95mm x140mm (knygutės)
140 | Popierius foto 110 mm x 20 m | 30197600-2 | 30 | vnt | Tinkantis echoskopams Mylab 9 xp, Vivid S6. Būtini pavyzdžiai.
141 | Port tipo adata kateterių punkcijai 22G (0,7mm) x 25 mm | 33141320-9 | 30 | vnt | Adata naudojama cytostatinių medikamentų terapijai. Pagrindas su lanksčiais kraštais, už kurių paėmus patogiai įvedama adata į pertvarą.Būtini pavyzdžiai.CE ženklinimas.
142 | Port tipo adata kateterių punkcijai 20G (0,9mm) x 15 mm | 33141320-9 | 30 | vnt | Adata naudojama cytostatinių medikamentų terapijai. Pagrindas su lanksčiais kraštais, už kurių paėmus patogiai įvedama adata į pertvarą.Būtini pavyzdžiai.CE ženklinimas.
143 | Prailginimo linija, 150 cm | 33141000-0 | 2000 | vnt | Sterili nepirogeniška, netoksiška. CE ženklinimas.
144 | Prailginimo linija, 90 cm | 33141000-0 | 400 | vnt | Sterili nepirogeniška, netoksiška. CE ženklinimas.
145 | Prik lancetės alerginiams mėginiams | 33141000-0 | 10000 | vnt | Vienkartiniai, sterilūs atskirai įpakuoti, pagaminti iš nerūdijančio plieno. CE ženklinimas
146 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 3,5 su balionėliu | 33141000-0 | 30 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
147 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 4,5 su balionėliu | 33141000-0 | 60 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
148 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 5,0 su balionėliu | 33141000-0 | 70 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
149 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 6,5 su balionėliu | 33141000-0 | 50 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
150 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 7,0 su balionėliu | 33141000-0 | 90 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
151 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 7,5 su balionėliu | 33141000-0 | 30 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
152 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 8,0 su balionėliu | 33141000-0 | 20 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
153 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 4,0 su balionėliu | 33141000-0 | 30 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
154 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 5,5 su balionėliu | 33141000-0 | 40 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
155 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai, 6,0 su balionėliu | 33141000-0 | 60 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Būtinas pavyzdys
156 | Rektalinis vamzdelis, CH 16 | 33141000-0 | 50 | vnt | Cilindrinis švelnaus paviršiaus vamzdelis, pagamintas iš medicininio PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, distalinėje dalyje turintis 2 šonines skylutes. Sterilus, vienkartiniam naudojimui, turintis spalvinį identifikacijos kodą ir CE ženklinimą.
157 | Rektalinis vamzdelis, CH 18 | 33141000-0 | 50 | vnt | Cilindrinis švelnaus paviršiaus vamzdelis, pagamintas iš medicininio PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, distalinėje dalyje turintis 2 šonines skylutes. Sterilus, vienkartiniam naudojimui, turintis spalvinį identifikacijos kodą ir CE ženklinimą.
158 | Rektalinis vamzdelis, CH 20 | 33141000-0 | 50 | vnt | Cilindrinis švelnaus paviršiaus vamzdelis, pagamintas iš medicininio PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, distalinėje dalyje turintis 2 šonines skylutes. Sterilus, vienkartiniam naudojimui, turintis spalvinį identifikacijos kodą ir CE ženklinimą.
159 | Rektalinis vamzdelis, CH 22 | 33141000-0 | 50 | vnt | Cilindrinis švelnaus paviršiaus vamzdelis, pagamintas iš medicininio PVC, atraumatiniu užapvalintu galu, distalinėje dalyje turintis 2 šonines skylutes. Sterilus, vienkartiniam naudojimui, turintis spalvinį identifikacijos kodą ir CE ženklinimą.
160 | Rezerviniai maišai 2L | 33160000-9 | 200 | vnt | Vienkartiniai. Kaklelio diametras 15-22mm, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas.
161 | Rezerviniai maišai 3L | 33160000-9 | 100 | vnt | Vienkartiniai. Kaklelio diametras 15-22mm, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas.
162 | Rinkinys pleuros punkcijai, vaikiškas | 33141320-9 | 10 | vnt | Pleuros drenažo rinkinys:adatos ilgis apie 80mm kranelis 50-60ml švirkstas 2.0 l talpos maišelis prailginimo linijos ilgis 40-60cm. CE žymėjimas.
163 | Ruloninė lipni medžiaga, 2,5 cm x 10 m | 33141100-1 | 1200 | vnt | Neaustinės medžiagos pleistras rulone tvarsčių fiksavimui.Neaustinė medžiaga poliesterio pagrindu, elastinga, gerai prisitaikanti prie kūno konturų, netrukdo judesiams. Odos nedirginantys, vandens pagrindo poliakrilatiniai klijai arba lygiaverčiai pagaminti be tirpiklių. Apsauginis sluoksnis iš anksto įkirptas, kad būtų lengviau nuimti. Apsauginis sluoksnis sugraduotas kas 10cm. Būtini pavyzdžiai.
164 | Ruloninė lipni medžiaga,15 cm x 10 m | 33141100-1 | 15 | vnt | Neaustinės medžiagos pleistras rulone tvarsčių fiksavimui.Neaustinė medžiaga poliesterio pagrindu, elastinga, gerai prisitaikanti prie kūno konturų, netrukdo judesiams. Odos nedirginantys, vandens pagrindo poliakrilatiniai klijai arba lygiaverčiai pagaminti be tirpiklių. Apsauginis sluoksnis iš anksto įkirptas, kad būtų lengviau nuimti. Apsauginis sluoksnis sugraduotas kas 10cm. Būtini pavyzdžiai.
165 | Seilių atsiurbėjai | 33141800-8 | 1000 | vnt | 15cm ilgio, 0,5 cm skersmens, permatomos plastmasės, su viela viduje formai modeliuoti su perforuota galvute
166 | Tvarsčiai nudegiminių žaizdų gydymui | 33141110-4 | 225 | vnt | Sterilus antimikrobinis, 18 x 18 cm (+-2cm) silikono putų tvarstis, skirtas mažai-vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms. Tvarstis pagamintas iš trijų sluoksnių: kontaktinis sluoksnis pagamintas iš silikono, kuris nelimpa prie žaizdos guolio, tik aplinkinės sausos odos, vidurinis sluoksnis – poliuretano putos su sidabru, o išorinė dalis padengta poliuretano plėvele. Tvarstis palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos, nealergizuojantis ir nedirginantis odos. Tvarstis yra nepralaidus vandeniui ir mikroorganizmams didesniems negu 25 nm. Tvarstį galima karpyti ir pritaikyti žaizdos dydžiui ir formai. Sudėtyje negali būti daugiau negu 1.2 mg Ag/cm². Tvarsčiai supakuoti po 1 vnt., atitinka EN 1041,EN ISO 9001,EN ISO 13485 standartų reikalavimus, ant pakuotės turi būti nurodytas galiojimo laikas, CE ženklas. Pateikti specifikaciją įrodančius dokumentus. Pateikti pavyzdžius.
167 | Sintetinis pamušalas gipso tvarsčiui 10cm x2,7m | 33141110 | 2000 | vnt | Minkštas, eląstingas, plonų skaidulų tinklelis, pakankamai stiprus sukibimas vyniojamam uždėjimui, lengvai plėšiamas, orui laidus, kompensuoja temperatūros pasikeitimus, nesugeria skysčių. Produkto sudėtis 100% poliesterio skaidulos (be optinių baliklių). Gali būti sterilizuojamos garu (1210C). CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
168 | Siūlų pravedėjas kelio raiščio operacijoms | 33141121-4 | 16 | vnt | Vienkartinio naudojimo siūlo pravedėjas:lanksti viela su kilpomis (ne mažiau kaip trys kilpos per visą vielos ilgį) siūlo ištraukimui, naudojimui su kanuliuotais kabliukais. Būtini pavyzdžiai.
169 | Siurbimo sistema su Jankauer tipo 6 mm skersmens antgaliu ir piršto reguliatoriumi | 33141000-0 | 1000 | vnt | Siurbimo instrumentas Jankauer tipo susidedantis iš lanksčios, nelūžtančios lengvai formuojamos vinilinės žarnelės 6 mm diametro, 300 cm ilgio ir rutininio 16-25 mm ilgio siurbimo vamzdelio su "kontroliuojama skylute" rankiniam atsiurbimo naudojimui , vamzdelis skaidrus, permatomas, atviru palinkusiu galu su šoninėm angelėm, vidutinio dydžio atsiurbimams. Būtini pavyzdžiai.
170 | Skysčių perpylimo sistema | 33141000-0 | 10000 | vnt | Plastikinė sistema su filtru ir injekcine adata. Lašinės jungtis prie kateterio turi būti prisukama.Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
171 | Skysčių perpylimo sistema, tinkanti B Braun Infuzomat "Space" tūrinei pompai | 33194000-6 | 500 | vnt | Infuzinė sistema skirta darbui su B Braun Infusomat Space volumetrine pompa.Sterili, vienkartinė, ne trumpesnė 250cm, su silikoniniu segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi, laisvos srovės užraktu ir 15 mikronų fitru.CE žymėjimas. Būtini pavyzdžiai
172 | Skysčių perpylimo sistema, tinkanti gravitacinei infuzijai ir naudojant suderinamus siurblius | 33194000-6 | 12000 | vnt | Sterili vienkartinė infuzinė sistema, be latekso, be DEHP, ISO plastikinė adata; specialus ( hidrofilinis ) filtras nepraleidžiantis oro; ilgis 180 +-1 cm; ypač tikslus rutulinis dozatorius 20 lašų - 1ml; papildoma oro anga su antibakteriniu filtru; unikalus centrinis žiedas; 15 ym dalelių filtras; sistema atlaiko spaudima iki 2 bar; vamzdelio kietumas 77+-1 shore, sterilizuota gama spinduliais, atitinka ES ISO 8534-4/8 standartus keliamus infuzinėms sistemoms, data matrix kodas (būtinas ant kiekvienos blister pakuotės).Būtini pavyzdžiai.
173 | Skrandžio zondas, CH10 | 33141000-0 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
174 | Skrandžio zondas, CH12 | 33141000-0 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
175 | Skrandžio zondas, CH14 | 33141000-0 | 100 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
176 | Skrandžio zondas, CH16 | 33141000-0 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
177 | Skrandžio zondas, CH18 | 33141000-0 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
178 | Skrandžio zondas, CH20 | 33141000-0 | 50 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
179 | Skrandžio zondas, CH6 | 33141000-0 | 25 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
180 | Skrandžio zondas, CH8 | 33141000-0 | 25 | vnt | Pagaminti iš PVC, pageidautina,kad turėtų ilgio gradavimo žymes nuo distalinio zondo galo, turėtų pravedėją (mandreną), turėtų ne mažiau 4 didelių angų zondo gale, sterilūs, turi turėti atraumatinį galą.,rezistentiški užsilenkimui ir susiraizgymui. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas.
181 | Sorbentas | 33170000-2 | 80 | kg | Bešarminis, medicininis CO2 absorberis, tinkamas saugiai dirbti su žemu ir minimaliu šviežių dujų srautais. Spalvinė markiruotė turi žymėti absorberio išsekimą. CE ženklinimas.
182 | Spinalinė adata | 33141320-9 | 50 | vnt | G18 x 90mm +- 1mm.Vienkartinės, sterilios, nerūdijančio plieno, neaštri su trumpa nuopjova "short bevel" arba lygiaverčiu atraumatiniu, pieštukiniu galiuku, kaniulė skaidri (permatoma), stiletas markiruotas pagal spalvą.Turėti CE ženklą.
183 | Spinalinė adata | 33141320-9 | 25 | vnt | G20 x 65mm+-1mm.Vienkartinės, sterilios, nerūdijančio plieno, neaštri su trumpa nuopjova "short bevel" arba lygiaverčiu atraumatiniu, pieštukiniu galiuku, kaniulė skaidri (permatoma), stiletas markiruotas pagal spalvą. Turėti CE ženklą.
184 | Spinalinė adata | 33141320-9 | 25 | vnt | G22 x 38mm +-1mm. Vienkartinės, sterilios, nerūdijančio plieno, neaštri su trumpa nuopjova "short bevel" arba lygiaverčiu atraumatiniu, pieštukiniu galiuku, kaniulė skaidri (permatoma), stiletas markiruotas pagal spalvą. Turėti CE ženklą.
185 | Spinalinė adata | 33141320-9 | 25 | vnt | G22 x 63mm+-1 mm. Vienkartinės, sterilios, nerūdijančio plieno, neaštri su trumpa nuopjova "short bevel" arba lygiaverčiu atraumatiniu, pieštukiniu galiuku, kaniulė skaidri (permatoma), stiletas markiruotas pagal spalvą. Turėti CE ženklą.
186 | Sterilus operacinio stalo apklotas | 33163000-0 | 600 | vnt | 50 cm x 60 cm ± 10 cm. Padidinto atsparumo tempiamai jėgai. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, apvilktas polietileno plėvele. Vienkartiniam naudojimui. Būtini pavyzdžiai.
187 | Sterilus tvarstis-plėvelė intraveninių kateterių tvirtinimui | 33141100-1 | 20000 | vnt | Tvarstis naudojamas intraveninių kateterių priežiūrai, apsaugo žaizdą nuo užkrėtimo. Su antipraguline pagalvėle, dydžio 3x2 ± 1 cm. Dydis 6x7 cm. Būtini pavyzdžiai.
188 | Sterilus tvarstis-skaidri plėvelė intraveninių kateterių tvirtinimui, 5.5 x 5 cm | 33141000-0 | 100 | vnt | Sterilūs plėvelės-tvarsčiai, skirti intraveninių kateterių fiksavimui. Sudaryti iš dviejų dalių: skaidri lipni plėvelė pralaidi orui, nepralaidi vandeniui, leidžia matyti injekcijos vietą ir pleistras su hipoalerginiais klijais. Lengvai prisiklijuoja ir nusiima rėmelio pagalba.
189 | Sterilus vamzdelių apvalkalas 13-17 x ne mažiau 240 cm | 33163000-0 | 120 | vnt | Produktas sterilioje pakuotėje supakuotas po vieną. Produkto medžiaga skaidri plastikinė patvari. Viename gale yra elastinga 0,5cm skersmens skylutė gerai apspaudžianti operacinę įrangą bei neleidžianti aprasoti operacinei optikai, originaliai, teleskopiškai sulankstytas leidžiantis patogiai uždėti ant vamzdelių, papildoma lipni juostelė fiksavimui. Būtini pavyzdžiai.
190 | Stiklo jonomerinė plomba pieninių dantų plombavimui Securafil arba lygiavertė | 33141800-8 | 3 | dėž | Rinkinys susideda iš skysčio ir miltelių (pak. 20 g ±10 g). Gerai limpanti, rentgenokontrastinė, nereikalingas po ja pamušalas
191 | Stimuliacinė adata skirta regioninei nejautrai 22G x 50mm | 33141320 | 25 | vnt | Nanoline izoliacine danga padengta adatos ir išorė ir vidus; gylio gradacija; ypač lygus, nupoliruotas paviršius;"Comerstone" reflektoriai, išdėstyti dvejomis sekcijomis po 10mm nuo adatos galiuko, vizualizacijai echoskopijos metu; adata matoma echoskopu nepriklausomai nuo punkcijos kampo; adata sukomplektuota su prailginimo linija injekcijoms bei el.kabeliu stimuliacijai. Turėti CE ženklą.Būtini pavyzdžiai.
192 | Šampūno kepurė | 33141000-0 | 100 | vnt | Šampūnu ir kondicionieriumi sudrėkinta kepurė, skirta patogiam ir paprastam plaukų trinkimui. Bekvapė šampūno kepurės sudėtyje nėra latekso ir kitų alergizuojančių bei kvapiųjų medžiagų, subalansuotas pH, Efektyviai pašalina nuo galvos odos ir plaukų gelio likučius, kraują, jodą ir kitus nešvarumus. Nebūtina nuplauti. gali būti pašildyta mikrobangų krosnelėje. Šampūno kepurė yra vienkartinė, skirta individualiam naudojimui.
193 | Šlapimo maišai, vienkartiniai, 2 litrų | 33141615-4 | 200 | vnt | Šlapimo maišas vienkartinis 2 litrų su prailginta žarnele ir atidarymo mechanizmu (šlapimo išpylimui) lengvai prijungiamas prie šlapimo kateterio.CE žymėjimas.
194 | Šluostukai diatermokoaguliacijos aparato instrumentams 5x5cm | 33141000-0 | 200 | vnt | CE ženklinimas
195 | Šviesoje kietėjančios plombos A2 | 33141800-8 | 1 | švirkštas
196 | Šviesoje kietėjančios plombos A3 | 33141800-8 | 1 | švirkštas
197 | Šviesoje kietėjantis universalus takus kompozitas (FLOW) A2 | 33141800 | 1 | švirkštas
198 | Šviesoje kietėjantis universalus takus kompozitas (FLOW) A3 | 33141800 | 1 | švirkštas
199 | Švirkštai 5 ml su adata | 33141310-6 | 61000 | vnt | Adatos skersmuo 22 G arba 23 G, ilgis - 30-35 mm. Švirkštai pagaminti, laikantis EN46001 kokybės sistemų standartų, turi CE (saugaus naudojimo) sertifikatus, apirogeniški, hermetiškas,laisvai judantis stūmoklis su guminiu galu, cilindro tipas centric-Luer Slip. Būtini pavyzdžiai.
200 | Švirkštai su adata 10 ml | 33141310-6 | 40000 | vnt | Pagaminti, laikantis ISO 9001, EN46001 kokybės sistemų standartų, turi CE (saugaus naudojimo) sertifikatus, apirogeniški, hermetiškas,laisvai judantis stūmoklis su guminiu galu, cilindro tipas eccentric-Luer Slip Būtini pavyzdžiai.
201 | Švirkštai su adata 20 ml | 33141310-6 | 13000 | vnt | Pagaminti, laikantis ISO 9001, EN46001 kokybės sistemų standartų, turi CE (saugaus naudojimo) sertifikatus, apirogeniški, hermetiškas,laisvai judantis stūmoklis su guminiu galu, cilindro tipas eccentric-Luer Slip Būtini pavyzdžiai.
202 | Švirkštai 2ml su adata, kurios skersmuo 22G arba 23G, ilgis 30-35mm | 33141310-6 | 51000 | vnt | Pagaminti, laikantis ISO 9001, EN46001 kokybės sistemų standartų, turi CE (saugaus naudojimo) sertifikatus, apirogeniški, hermetiški,laisvai judantis stūmoklis su guminiu galu,cilindro tipas centric-Luer Slip . Būtini pavyzdžiai.
203 | Taurelės vaistams | 19520000-7 | 55000 | vnt | Plastmasinės, graduotos
204 | Tepalas odontologiniams antgaliams | 33141800-8 | 5 | fl. | purškiamas, flakonuose po 500 ml ± 50 ml
205 | Tinklinis tvarstis Surgifix 10 arba lygiavertis | 33141100-1 | 100 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
206 | Tinklinis tvarstis Surgifix 2 arba lygiavertis | 33141100-1 | 500 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
207 | Tinklinis tvarstis Surgifix 3 arba lygiavertis | 33141100-1 | 2200 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
208 | Tinklinis tvarstis Surgifix 4 arba lygiavertis | 33141100-1 | 1800 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
209 | Tinklinis tvarstis Surgifix 5 arba lygiavertis | 33141100-1 | 2100 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
210 | Tinklinis tvarstis Surgifix 6 arba lygiavertis | 33141100-1 | 1600 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
211 | Tinklinis tvarstis Surgifix 7 arba lygiavertis | 33141100-1 | 600 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
212 | Tinklinis tvarstis Surgifix 8 arba lygiavertis | 33141100-1 | 500 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
213 | Tinklinis tvarstis Surgifix 9 arba lygiavertis | 33141100-1 | 150 | m | Tinklinis, labai elastingas, karpomas cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis, skirtas vienkartiniam naudojimui 20- 25 m ilgio. Būtini pavyzdžiai.
214 | Tracheostominiai vamzdeliai, Nr 3 | 33141000-0 | 5 | vnt | Vienkartinis tracheostominis nearmuotas vamzdelis be latekso su manžete ir obturatoriumi,rentgenokontrastinis,su kaklo bandažu. CE ženklinimas.
215 | Tracheostominiai vamzdeliai, Nr 3,5 | 33141000-0 | 5 | vnt | Vienkartinis tracheostominis nearmuotas vamzdelis be latekso su manžete ir obturatoriumi,rentgenokontrastinis,su kaklo bandažu. CE ženklinimas.
216 | Tracheostominiai vamzdeliai, Nr 6,5 | 33141000-0 | 5 | vnt | Vienkartinis tracheostominis nearmuotas vamzdelis be latekso su manžete ir obturatoriumi,rentgenokontrastinis,su kaklo bandažu. CE ženklinimas.
217 | Tracheostominiai vamzdeliai, Nr 7,0 | 33141000-0 | 5 | vnt | Vienkartinis tracheostominis nearmuotas vamzdelis be latekso su manžete ir obturatoriumi,rentgenokontrastinis,su kaklo bandažu. CE ženklinimas.
218 | Trachėjos atsiurbimo rinkinys | 33141000-0 | 50 | vnt. | Sterilus, vienkartinis.Sudėtis: 10ml talpos mėgintuvėlio formos rezervuaras, užkimštas kamšteliu su dviem vamzdeliais, piltuvėlio tipo jungtimi.Atsarginis kamštelis.
219 | Trikrezol formalinas (Formocresol arba lygiavertis) | 33141800 | 5 | vnt | Sudėtis 35% trikrezolio ir 40% formaldehido pakuotė apie 30ml ± 10 ml. Skirtas dantų šaknų kanalų dezinfekcijai
220 | Trišakiai konektoriai prie intraveninių kateterių | 33141240-4 | 200 | vnt | Vienkartiniai, sterilūs, gerai prisijungiantys prie kateterio. CE ženklinimas.
221 | Tvarsčiai nudegiminių, granuliuojančių žaizdų bei donorinių odos plotų perrišimams 10 cm x 20 cm | 33141100-1 | 300 | vnt | Tvarstis impregnuotas vazelinu (lanolinu) arba kita panašia medžiaga, nelimpantis prie žaizdos, akytas (tinklinės) struktūros, pralaidus orui ir skysčiams, nesąveikaujantis su išoriškai vartojamais medikamentais, skirtas vienkartiniam naudojimui. Sterilus. Atitinkantis ISO 9000 serijos standarto reikalavimus CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
222 | Tvarsčiai nudegiminių, granuliuojančių žaizdų bei donorinių odos plotų perrišimams, 10 cm x 10 cm | 33141100-1 | 300 | vnt | Tvarstis impregnuotas vazelinu (lanolinu) arba kita panašia medžiaga, nelimpantis prie žaizdos, akytas (tinklinės) struktūros, pralaidus orui ir skysčiams, nesąveikaujantis su išoriškai vartojamais medikamentais, skirtas vienkartiniam naudojimui. Sterilus. Atitinkantis ISO 9000 serijos standarto reikalavimus CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
223 | Ultragarso gelis | 24950000-8 | 30 | fl | 5 kg N1, CE ženklas, klampus, gerai prikimbantis prie odos, nenutekantis nuo kūno, ekonomiškas
224 | Universalus apklotų rinkinys | 33163000-0 | 100 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą- arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, pagaminta iš trijų sluoksnių; viršutinis sluosksnis iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis-iš polietileno, nepralaidus, apatinis- apsauginis popieriaus sluoksnis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kits smulkios medicininės priemonės.. Rinkinio sudėtis: Maišas Mayo staliukui 77x 145cm (1vnt);Apklotai lipniais kraštais 90x75cm (2vnt);;Apklotas su lipniu kraštu 150x240cm (1vnt);Apklotas instrumentiniam staliukui 150x190cm (1vnt); Lipni juosta 9x49 (1vnt). Šių apklotų dydžių paklaida ± 5 cm. Apklotas su lipniu kraštu nuo 175x175cm iki 200x175 cm (1vnt). Rinkinys įpakuotas viename steriliame, tvirtame į pakavime. Leidžianti sterilumo kontrolę vykdyti lipduko pagalba. Būtini pavyzdžiai.
225 | Vaikiškas pleistras su paveiksliuku | 33141100-1 | 16000 | vnt | 27mm x 72mm ± 5mm. Vaikiški pleistrai, apsaugantys nuo purvo ir bakterijų su žaismingais piešiniais. Pleistrai pagaminti iš plono polimerinio, perforuoto, hipoalergiško audinio. Lengvai nuplėšiami.
226 | Vamzdelių rinkinys, skirtas krūtinės ląstos drenažinei sistemai | 33141000-0 | 10 | rink. | Vamzdelių rinkinys tinka visiems buteliams, kurių kaklelio diametras-38mm; pagamintas iš polivinilchlorido; ilgis-150cm; gali būti reguliuojamas arba fiksuotas vamzdelių rinkinys;specialus smailėjantis galas, skirtas sujungimui su torakaliniu kateteriu; sterilus. CE ženklas. Būtini pavyzdžiai.
227 | Vata | 33141117-3 | 500 | vnt | Po 100 g, chirurginė, nesterili, 100 proc medvilnė, antiseptinė, higroskopine, išvalyta , balta.
228 | Veidinė anesteziologinė kaukė N0 (kūdikiams) | 33171110-3 | 50 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė,turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kūdikiams, skaidri, be alerginio poveikio ("latex free").CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
229 | Veidinė anesteziologinė kaukė N1 (kūdikiams) | 33171110-3 | 200 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė,turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kūdikiams, skaidri, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
230 | Veidinė anesteziologinė kaukė N2 ( vaikams) | 33171110-3 | 650 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė,turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kaklelio diametras 22mm. skaidri, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
231 | Veidinė anesteziologinė kaukė N3 ( maža suaugusių.) | 33171110-3 | 800 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė,turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kaklelio diametras 22mm. skaidri, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
232 | Veidinė anesteziologinė kaukė N4 ( vidutinė suaugusių.) | 33171110-3 | 300 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė,turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kaklelio diametras 22mm. skaidri, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
233 | Veidinė anesteziologinė kaukė N5 ( didelė suaugusių.) | 33171110-3 | 50 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė,turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kaklelio diametras 22mm. skaidri, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
234 | Vėmimo maišeliai | 33141610 | 3000 | vnt | Vienkartinio naudojimo, uždaromi bet kokiu būdu
235 | Vienkartinis kilimėlis skysčių sugėrimui | 33141000-0 | 30 | vnt | Sudarytas iš dviejų dalių.Abi dalys sugeria visus skysčius. Tiesiamas ant grindų. Sugeriamo skysčio kiekis ne mažiau 15 litrų. Vienkartiniam naudojimui, dydis ne mažiau 100x 110 cm. Viena dalis turi neslystantį pagrindą. Galima apsaugoti avalynę. Naudojamas operacinėje.
236 | Vienkartinio naudojimo kontūrai nCPAP sisemai SINDI ir MEDIJET | 33141000-0 | 10 | vnt | Būtinai vienkartinio naudojimo.Kontūrą sudaro: vamzdis-drėkintuvas/aparatas, vamzdžio ilgis 50cm, abu galai F22 jungtis; šildomas įkvėpimo vamzdis-generatorius (M7,4 jungtis)/drėkintuvas (F22 jungtis), vamzdžio ilgis 135cm. Slėgio matavimo vamzdis - genetarorius/aparatas, vamzdžio ilgis 160cm.
237 | Lateksiniai prezervatyvai | 33712000-4 | 100 | vnt | lubrikuoti nespermicidiniu lubrikantu, ilgis 190 mm+- 4 mm, plotis 52 mm+- 4 mm, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 2 metai, CE ženklas
238 | Infuzinės sistemos pompa Injector OHIO ULRICH MEDICAL automatiniam švirkštui | 33141000-0 | 25 | vnt | Infuzinė sistema-pompa, susidedanti iš pompos vamzdelio, kuris turi būti suderinamas su kontrastinės medžiagos sudvejintos funkcijos injektoriumi Ohio Urlich Medical, turi būti dalelių filtras ir slėgio matavimo sistema, sistemos jungtys turi būti Luer tipo.CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. | Infuzinė sistema-pompa, susidedanti iš pompos vamzdelio, suderinama su kontrastinės medžiagos sudvejintos funkcijos injektoriumi Ohio Urlich Medical, yra dalelių filtras ir slėgio matavimo sistema, sistemos jungtys - Luer tipo.CE ženklinimas, bus pristatyta | ulrich medical | CE deklaracija_LT_ENG; Nr. 1.pdf | kat Nr. XD 2020; failas XD 8003_XD2020 Techninis aprašymas LT_ENG; Nr. 2.pdf | 34 | 35.7 | 5 | 850 | 892.5 | UAB Tradintek
240 | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis Dydis 1 (2-os kartos laringinė kaukė) | 33141000-0 | 25 | vnt | 1 (paciento svoris 2-5kg), Sterilus. Vienkartinis. Supakuotas po 1 vnt. Minkštas, permatomas. Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį. Turi tvirtą jungtį, tinkančią standartinėms jungtims ir paciento jungtelėms. Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Kaukės forma neleidžia pasisukti gerklės ertmėje, antgerklio blokatorius užkerta kelią antgerklio nukritimui ir oro takų blokavimui. Integruotas burnos ertmės stabilizatorius. Integruotas sukandimo blokatorius. Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm jungtį. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą
241 | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis Dydis 1,5 (2-os kartos laringinė kaukė) | 33141000-0 | 25 | vnt | 1.5 (paciento svoris 5-12kg), Sterilus. Vienkartinis. Supakuotas po 1 vnt. Minkštas, permatomas., Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį. Turi tvirtą jungtį, tinkančią standartinėms jungtims ir paciento jungtelėms. Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Kaukės forma neleidžia pasisukti gerklės ertmėje, antgerklio blokatorius užkerta kelią antgerklio nukritimui ir oro takų blokavimui. Integruotas burnos ertmės stabilizatorius. Integruotas sukandimo blokatorius. Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm jungtį. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą
242 | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis Dydis 2 (2-os kartos laringinė kaukė) | 33141000-0 | 50 | vnt | 2 (paciento svoris 10-25kg), Sterilus. Vienkartinis. Supakuotas po 1 vnt. Minkštas, permatomas.Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį. Turi tvirtą jungtį, tinkančią standartinėms jungtims ir paciento jungtelėms. Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Kaukės forma neleidžia pasisukti gerklės ertmėje, antgerklio blokatorius užkerta kelią antgerklio nukritimui ir oro takų blokavimui. Integruotas burnos ertmės stabilizatorius. Integruotas sukandimo blokatorius. Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm jungtį. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą
243 | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis Dydis 2,5 (2-os kartos laringinė kaukė) | 33141000-0 | 50 | vnt | 2.5 (paciento svoris 25-35kg),), Sterilus. Vienkartinis. Supakuotas po 1 vnt. Minkštas, permatomas Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį. Turi tvirtą jungtį, tinkančią standartinėms jungtims ir paciento jungtelėms. Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Kaukės forma neleidžia pasisukti gerklės ertmėje, antgerklio blokatorius užkerta kelią antgerklio nukritimui ir oro takų blokavimui. Integruotas burnos ertmės stabilizatorius. Integruotas sukandimo blokatorius. Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm jungtį. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą
244 | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis Dydis 3 (2-os kartos laringinė kaukė) | 33141000-0 | 50 | vnt | 3 (paciento svoris 30-60kg) Sterilus. Vienkartinis. Supakuotas po 1 vnt. Minkštas, permatomas. Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį. Turi tvirtą jungtį, tinkančią standartinėms jungtims ir paciento jungtelėms. Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Kaukės forma neleidžia pasisukti gerklės ertmėje, antgerklio blokatorius užkerta kelią antgerklio nukritimui ir oro takų blokavimui. Integruotas burnos ertmės stabilizatorius. Integruotas sukandimo blokatorius. Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm jungtį. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą
245 | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis Dydis 4 (2-os kartos laringinė kaukė) | 33141000-0 | 50 | vnt | 4 (paciento svoris 50-90kg), Sterilus. Vienkartinis. Supakuotas po 1 vnt. Minkštas, permatomas. Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį. Turi tvirtą jungtį, tinkančią standartinėms jungtims ir paciento jungtelėms. Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Kaukės forma neleidžia pasisukti gerklės ertmėje, antgerklio blokatorius užkerta kelią antgerklio nukritimui ir oro takų blokavimui. Integruotas burnos ertmės stabilizatorius. Integruotas sukandimo blokatorius. Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm jungtį. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą
246 | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis Dydis 5 (2-os kartos laringinė kaukė) | 33141000-0 | 25 | vnt | 5 (paciento svoris 90 + kg). Sterilus. Vienkartinis. Supakuotas po 1 vnt. Minkštas, permatomas. 2 (paciento svoris 10-25kg), Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį. Turi tvirtą jungtį, tinkančią standartinėms jungtims ir paciento jungtelėms. Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Kaukės forma neleidžia pasisukti gerklės ertmėje, antgerklio blokatorius užkerta kelią antgerklio nukritimui ir oro takų blokavimui. Integruotas burnos ertmės stabilizatorius. Integruotas sukandimo blokatorius. Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm jungtį. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą
247 | Universalus kvėpuojamasis kontūras vaikams | 33157110-9 | 10 | vnt | Tinkamas naudoti su Aircon (Wilamed) drėkintuvu, tinkantis prie Bellavista ir kitų DPV aparatų, 15 mm vidinis diametras, gofruotas su kaitinimo laidais (2cm x 150cm) šildomos įkvėpimo ir iškvėpimo šakos: jungiančioji žarna diametras 15mm 60cm, be užrašų ir vandens lygio žymeklių su automatine vandens paėmimo sistema (plūde) adapterių rinkinys ksirtas įvairiems DPV aparatams prijungti.Turi turėti CE ženklinimą,
248 | Universalus kvėpuojamasis kontūras suaugusiems | 33157110-9 | 10 | vnt | Tinkamas naudoti su Aircon (Wilamed) drėkintuvu, tinkantis prie Bellavista ir kitų DPV aparatų, 22 mm vidinis diametras, gofruotas su kaitinimo laidais (2cm x 150cm) šildomos įkvėpimo ir iškvėpimo šakos: jungiančioji žarna diametras 22mm 60cm, be užrašų ir vandens lygio žymeklių su automatine vandens paėmimo sistema (plūde) adapterių rinkinys ksirtas įvairiems DPV aparatams prijungti. Turi turėti CE ženklinimą,
249 | Universalus kvėpuojamasis kontūras naujagimiams | 33157110-9 | 10 | vnt | Tinkamas naudoti su Aircon (Wilamed) drėkintuvu, tinkantis prie Bellavista ir kitų DPV aparatų, 10 mm vidinis diametras, gofruotas su kaitinimo laidais (2cm x 150cm) šildomos įkvėpimo ir iškvėpimo šakos: jungiančioji žarna diametras 10mm 60cm, be užrašų ir vandens lygio žymeklių su automatine vandens paėmimo sistema (plūde) adapterių rinkinys ksirtas įvairiems DPV aparatams prijungti. Turi turėti CE ženklinimą,
250 | Vienkartinio naudojimo išorinės defibriliacijos elektrodai skirti suaugusiųjų defibriliacijai, stimuliacijai ir EKG monitoravimui | 33123200-0 | 2 | vnt | Elektrodai skirti Lifepak defibriliatoriui su adaptyvios bifazinės bangos iškrova. Supakuoti sandarioje pakuotėje su ne mažesniu nei 12 mėn garantijos terminu. Aktyvus elektrai laidus priklijuojamas paviršius 115cm2 paklaida 5cm2 Iškrovų skaičius ne mažiau 50, naudojant 360J energiją. Elektrodų laido ilgis 100cm paklaida 10cm. Elektrodų kabelio jungtis išvesta į sandarios pakuotės išorę. Ne mažiau 24 val EKG monitoravimo ir ne mažiau 8val stimuliacijos trukmė. Elektrodai turi užtikrinti gaivinimo duomenų registravimą - paspaudimų dažnį.Turi turėti CE ženklinimą,
251 | Vienkartinio naudojimo išorinės defibriliacijos elektrodai skirti vaikų defibriliacijai, stimuliacijai ir EKG monitoravimui | 33123200-0 | 2 | vnt | Elektrodai skirti Lifepak defibriliatoriui su adaptyvios bifazinės bangos iškrova. Supakuoti sandarioje pakuotėje su ne mažesniu nei 12 mėn garantijos terminu. Aktyvus elektrai laidus priklijuojamas paviršius 50cm2 paklaida 3cm2 Iškrovų skaičius ne mažiau 25, naudojant 360J energiją. Laidūs rentgeno spinduliams. Elektrodų laido ilgis 100cm paklaida 10cm. Elektrodų kabelio jungtis išvesta į sandarios pakuotės išorę. Ne mažiau 24 val EKG monitoravimo ir ne mažiau 8val stimuliacijos trukmė. Elektrodai turi užtikrinti gaivinimo duomenų registravimą - paspaudimų dažnį. Turi turėti CE ženklinimą, Būtini pavyzdžiai
252 | Timpanostominis (ventiliacinis) vamzdelis (trumpalaikis) | 33141000-0 | 10 | vnt | Iš fluoroplasto, silikono, polietileno ar kitos medicininės medžiagos pagamintas, tuščiaviduris, sterilus, vienkartinio naudojimo, trumpalaikis vamzdelis, kurio vidinio skersmens dydis 0,89 mm-1,27 mm, ilgis 1,6 mm – 2,4 mm, išorinis skersmens dydis iki 3 mm. Paskirtis: užtikrinti oro patekimą į būgninę ertmę per būgnelį.Turi turėti CE ženklinimą
253 | Intubacinio vamzdelio fiksatorius vaikams su medžiagine juostele. Dydis 3.5mm | 33141000-0 | 10 | vnt | Plastikinis laikiklis su 2 šoninėm angom ir 2 sparneliais tvirtinti juostelei; Su minkšta apsauga;Spalvinis kodavimas pagal dydį; CE ženklinimas .Būtini pavyzdžiai.
254 | Intubacinio vamzdelio fiksatorius vaikams su medžiagine juostele. Dydis 2.5mm | 33141000-0 | 10 | vnt | Plastikinis laikiklis su 2 šoninėm angom ir 2 sparneliais tvirtinti juostelei; Su minkšta apsauga;Spalvinis kodavimas pagal dydį; CE ženklinimas .Būtini pavyzdžiai.
255 | Intubacinio vamzdelio fiksatorius vaikams su medžiagine juostele. Dydis 3.0mm | 33141000-0 | 10 | vnt | Plastikinis laikiklis su 2 šoninėm angom ir 2 sparneliais tvirtinti juostelei; Su minkšta apsauga;Spalvinis kodavimas pagal dydį; CE ženklinimas .Būtini pavyzdžiai.
256 | Intubacinio vamzdelio fiksatorius vaikams su medžiagine juostele. Dydis 4.0mm | 33141000-0 | 10 | vnt | Plastikinis laikiklis su 2 šoninėm angom ir 2 sparneliais tvirtinti juostelei; Su minkšta apsauga;Spalvinis kodavimas pagal dydį; CE ženklinimas .Būtini pavyzdžiai.
257 | Intubacinių vamzdelių laikiklis su integruota apsauga nuo sąkandžio. Intūbaciniam vamzdeliams fiksuoti 5.0-6.5mm | 33141000-0 | 10 | vnt | Plastikinis laikiklis su apsauga nuo sąkandžio su dviem šoninėm angom ir 2 sparneliais tvirtinti juostelei. Juostelė medžiaginė su paralonu ir velero užsegimais fiksuojanti laikiklį, nealergizuojanti; fiksavimo spaustukas plačiai ir saugiai fiksuojantis intūbacinį vamzdelį. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
258 | Intūbacinių vamzdelių laikiklis su integruota apsauga nuo sąkandžio. Intūbaciniam vamzdeliams fiksuoti 7.0-10.0mm | 33141000-0 | 10 | vnt | Plastikinis laikiklis su apsauga nuo sąkandžio su dviem šoninėm angom ir 2 sparneliais tvirtinti juostelei. Juostelė medžiaginė su paralonu ir velero užsegimais fiksuojanti laikiklį, nealergizuojanti; fiksavimo spaustukas plačiai ir saugiai fiksuojantis intūbacinį vamzdelį CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
259 | Intubacinių vamzdelių laikiklis su medžiagine juostele ir vamzdelio fiksacine juostele suaugusiems (intūbaciniui vamzdeliui 6.5-8.5 mm) | 33141000-0 | 10 | vnt | Plastikinis laikiklis su apsauga nuo sąkandžio su dviem šoninėm angom ir 2 šoniniais sparneliais tvirtinti juostelei; juostelė medžiaginė su paralonu ir velcro užsegimais, nealergizuojanti; lipni juostelė plačiai fiksuojanti intūbacinį vamzdelį. Spalvinis kodavimas pagal dydį. CE ženklinimas būtini pavyzdžiai.
260 | Intubacinių vamzdelių laikiklis su medžiagine juostele ir vamzdelio fiksacine juostele vaikiškas (intūbaciniui vamzdeliui 4.5-6.5 mm) | 33141000-0 | 10 | vnt | Plastikinis laikiklis su apsauga nuo sąkandžio su dviem šoninėm angom ir 2 šoniniais sparneliais tvirtinti juostelei; juostelė medžiaginė su paralonu ir velcro užsegimais, nealergizuojanti; lipni juostelė plačiai fiksuojanti intūbacinį vamzdelį. Spalvinis kodavimas pagal dydį. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
261 | Konikotomijos vienkartinis rinkinys be manžetės vaikams Ch 2,0 | 33141320-9 | 2 | vnt. | Adatos galiukas turi būti platėjantis nuo 1mm iki 2mm; pakuotėje rinkinys paruoštas iš karto tinkamai naudoti; speciali pjaunanti adata(nereikalingas skalpeilis) su stabdikliu, anatomiškai išlenkta kaniulė; komplektuojami: 2 švirkštai (1vnt-10ml, 1vnt-5ml); gofruotas prailginimo vamzdelis; juostelė su veloro užsegimais.)
262 | Zondas enterinei mitybai nasogastrinis Ch10/110 | 33141000-0 | 5 | vnt | Pagamintas iš poliuretano, rentgenokontrastinis, su pravedėju (vedliu), universalus konektorius, zondo galiukas su viena galine ir dviem šoninėm angelėmis, uždaromas kamšteliu. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
263 | Zondas enterinei mitybai nasogastrinis Ch10/130 | 33141000-0 | 5 | vnt | Pagamintas iš poliuretano, rentgenokontrastinis, su pravedėju (vedliu), universalus konektorius, zondo galiukas su viena galine ir dviem šoninėm angelėmis, uždaromas kamšteliu. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
264 | Zondas enterinei mitybai nasogastrinis Ch12/110 | 33141000-0 | 5 | vnt | Pagamintas iš poliuretano, rentgenokontrastinis, su pravedėju (vedliu), universalus konektorius, zondo galiukas su viena galine ir dviem šoninėm angelėmis, uždaromas kamšteliu. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
265 | Zondas enterinei mitybai nasogastrinis Ch8/110 | 33141000-0 | 5 | vnt | Pagamintas iš poliuretano, rentgenokontrastinis, su pravedėju (vedliu), universalus konektorius, zondo galiukas su viena galine ir dviem šoninėm angelėmis, uždaromas kamšteliu. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
266 | Tracheostominės nosytės (su šilumos ir drėgmės palaikymu) | 33141000-0 | 120 | vnt | Kliniškai švari, vienkartinės, gaminio sudėtyje nėra latekso, turi CE ženklinimą, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi, jungtis - 15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio), jungtis deguonies vamzdeliui, 1.8m ilgio deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu), veikimo laikas - 24h. Tracheostominės nosytės parametrai: tūris - 19ml, pasipriešnimas - nedaugiau kaip 0.2cm H2O (esant 30l/min) ir nedaugiau kaip 0.7cm H2O easnt 60l/min), drėgmės grąžinimas - ne mažiau kaip 26.0mg H2O/l (VT 500ml), svoris - 8g
267 | Prailginimo linija | 33141000-0 | 100 | vnt. | Prailginimo linija pagaminta iš ypatingai elastingo ir minkšto poliuretano, skirta tiesiogiai jungti prie c/v, p/v kateterių, kaniulių, žarnelės ilgis iki 16cm, ypatingai mažos talpos, ne daugiau 0,2 ml, Luer Lock jungtis su sriegine i abi puses besisukančia veržle, gaminys turi būti be latekso ir be cheminių DEHP minkšstiklių ir turėti CE ženklinimą. Gaminio Pakuotė be latekso ir PVC.
268 | Antimikrobiniai diskeliai 2.54cm diametro 4mm diametro skylė | 33141000-0 | 100 | vnt. | 0.5% polihexametileno biguanatu impregnuoti antimikrobiniai diskeliai, naudojami infekcijų prevencijai aplink centrinės venos kateterį, periferinius kateterius, išorinės fiksacijos priemones. Diskeliai apsaugo kateterio įvedimo sritį nuo bakterijų infekcijų (MRSA ir VRE); apsaugo nuo kraujotakos infekcijų, susijusių su kateterio naudojimu (CRBSI). Antimikrobinis poveikis pasireiškia 7 dienas;
269 | Matuojamas, karpomas lankstus 22 mm vamzdelis | 33141000-0 | 100 | m | Anesteziologinė kvėpavimo sistema (matuojama). Diametras 22mm vienkartinė, kliniškai švari, karpoma kas 40cm. Atitinkanti ISO 9000, EN 46000 reikalavimų standartus. CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai. Gofruota
270 | Enterinio maitinimo sistema užmaunama ant butelio | 33141000-0 | 50 | vnt. | Tinkanti Kangaroo tipo maitinimo pompai. CE ženklas.
271 | Skysto silikono aerozolis | 24951120-2 | 6 | vnt. | 500 ± 100 ml. Silikonas naudojamas laringinių kaukių įvedimui. CE ženklinimas
272 | Vienkartinio naudojimo saturacijos stebėjimo daviklis | 33157000-5 | 100 | vnt. | Sterilūs, vienam pacientui skirti jutikliai, išplėstas parametrų diapazonas leidžiantis įvertinti būklę kai SpO2 nukrenta nuo 60% iki 80% tikslumu, pilsoksimetro jutiklio medžiaga atspari įplėšimams, papildoma elektroninio turiklio medžiaga apsaugo nuo aplinkos šviesos šaltinių poveikio SpO2 duomenų tikslumui. Jutiklis turi turėti įspėjamąją informaciją jei jutiklis uždėtas neteisingai. Turi tikri Nellcor pilsoksimetrams.
273 | Vienkartinio naudojimo juostelė SpO2 daviklio trvirtinimui | 33157000-5 | 100 | vnt. | Tinkanti nuo 3 kg iki 40 kg svorio pacientui tvirtinti, nelipni, nealergijuozanti medžiaga. Juostelės plotis ne mažiau 2 cm. Ilgis ne mažiau 10 cm.
274 | Vienkartinio naudojimo lipni juostelė SpO2 daviklio trvirtinimui | 33157000-5 | 200 | vnt. | Tinkanti nuo 3 kg iki 40 kg svorio pacientui tvirtinti, lipni, nealergijuozanti medžiaga. Juostelės plotis ne mažiau 2 cm. Ilgis ne mažiau 10 cm.
275 | Kosulio asistento kontūrai | 33157000-5 | 10 | vnt. | Tinkantis naudoti su kosulio asistentu CoughAssist E70. Vienkartinis, su antibakteriniu filtru. Kontūro komplekte turi būti vidutinė vaikiška kaukė bei adapteris kaukės prijungimui. Kontūro ilgis 180 cm ± 5 cm. Kontūro diametras 22 mm. CE ženklinimas.
276 | Viršutinės kūno dalies apklotas skirtas naudoti operacijos metu. Apklotai tinkami naudoti su aparatu „Bair Hugger“. | 33163000-0 | 25 | vnt | Vienkartinio naudojimo neaustinio pluošto ir polipropileno paklotai. Apklotai sukonstruoti taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją. Tai užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą net ir toliausiai nutolusiose apklotų dalyse. Sudėtyje nėra latekso. Pralaidūs rentgeno spinduliams. Uždaromos žarnos prijungimo ertmės (jungtis). Tvirti, bet švelnūs ir lengvi. Paklotai turi drenavimo angas išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu. Apkloto vienoje pusėje yra atviros, per visą apklotą tolygiai paskirstytos skylutės, per kurias sklinda šiltas oras. Apklotą sudaro kanalų sistema , kuri dengia viršutinę juosmeninę dalį, rankas, kaklą ir galvą. Apklote integruotos 2 uždaromos žarnos prijungimo ertmės, kad galima būtų prijungti šildymo prietaisą iš pasirinktos pusės. Apkloto dalyje, ties kaklo sritimi, yra 2 atviros angos, kurios leidžia papildomai šildyti kaklo (stambiąsias venas) ir galvos sritį. Apklotas turi integruotas juosteles rankų srityje, kad būtų galima fiksuoti apklotą aplink paciento ranką po pripūtimo. Apklote integruotas skaidraus plastiko apklotas galvos sričiai, kuris padeda išlaikyti šilumą intubuoto paciento galvos srityje ir leidžia stebėti paciento būklę. Apklotas juosmeninėje srityje turi lipnią juostele, kurios pagalba apklotas fiksuojamas reikiamoje pozicijoje ir išvengiama oro pūtimo (oro srauto) link operacinio lauko. Apkloto išmatavimai : 188 x 61 ± 5 cm. Galvos apkloto dydis: 61 x 61 ± 5 cm.

## Traumat ir chirurginės priemon (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Ilgis cm | diametras mm | Maksimalus kiekis 12 mėnesių | Mato vnt | charakteristika | Siūlomos prekės techninė charakteristika Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
311 | Enderio vinys | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 30 | 3.5 | 2 | vnt | Metalo implantas, kaulų lūžgalių sutvirtinimui. Nerūdijančio medicininio plieno. Turintys ISO CE sertifikatą.Tinkantys stambiųjų kaulų osteosintezės instrumentams (gamintojas Koreigsel Implantate ir instrumente Zur Ostosynthese GmbH Vokietija). Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui;
|  |  | 31 | 3.5 | 5 | vnt
|  |  | 32 | 3.5 | 4 | vnt
|  |  | 36 | 3.5 | 6 | vnt
|  |  | 37 | 3.5 | 3 | vnt
|  |  | 39 | 3.5 | 2 | vnt
|  |  | 31 | 4.5 | 1 | vnt
|  |  | 32 | 4.5 | 1 | vnt
|  |  | 33 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 34 | 4.5 | 4 | vnt
|  |  | 36 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 39 | 4.5 | 2 | vnt
|  |  | 40 | 4.5 | 4 | vnt
|  |  | 41 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 42 | 4.5 | 2 | vnt
|  |  | 46 | 4.5 | 3 | vnt
312 | Metiūzo vinys | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 20 | 1.5 | 9 | vnt | Metalo implantai kaulų lūžgalių sutvirtinimui. Nerūdyjančio medicininio plieno arba titano lydinio, turi ISO CE sertifikatą. Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui;
|  |  | 30 | 1.5 | 9 | vnt
|  |  | 28 | 2 | 6 | vnt
|  |  | 30 | 2 | 7 | vnt
|  |  | 24 | 2.5 | 9 | vnt
|  |  | 45 | 2.5 | 8 | vnt
|  |  | 32 | 3 | 9 | vnt
|  |  | 36 | 3 | 2 | vnt
|  |  | 40 | 3 | 9 | vnt
313 | Kiršnerio vielos | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 31 | 1 | 60 | vnt | Nerūdyjančio plieno turintys ISO CE sertifikatą. Naudojamos kaulų sintezės operacijose. Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui.
|  |  | 31 | 1.5 | 60 | vnt
|  |  | 31 | 1.6 | 60 | vnt
|  |  | 31 | 1.8 | 100 | vnt
|  |  | 31 | 2 | 100 | vnt
314 | Nency vielos | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 28 | 2,5 ± 0,1 mm | 6 | vnt | Elastinė titaninė viela su užsmailintu lengtu galu.
|  |  | 30 | 2,5 ± 0,1 mm | 5 | vnt
|  |  | 45 | 2,5 ± 0,1 mm | 12 | vnt
|  |  | 45 | 3 ± 0,1 mm | 15 | vnt
|  |  | 33 | 3,5 ± 0,1 mm | 1 | vnt
|  |  | 45 | 3,5 ± 0,1 mm | 14 | vnt
|  |  | 33 | 4 ± 0,1 mm | 1 | vnt
|  |  | 40 | 4 ± 0,1 mm | 15 | vnt
|  |  | 45 | 4 ± 0,1 mm | 4 | vnt
315 | Kanuliuoti sraigtai kaulų oeteosintezei | 33183100 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 1. |  |  |  | Kanuliuoti, 4 mm skersmens titaniniai sraigtai, daliniu sriegiu. Savigręžiai. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Kaniulės skersmuo 1,25 mm, galvutės plotis 6 mm, sukami atsuktuvu, kurio skersmuo 2,5 mm su šešiakampio formos galu
|  |  | 1.1 |  | 234 | vnt. | Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 14 iki 70 mm
|  |  | 2. |  |  |  | Kanuliuoti, 6,5 mm skersmens titaniniai sraigtai, įsriegiama dalis 32 ± 2 mm. Savigręžiai. Sriegio žingsnis 2,75 mm. Kaniulės skersmuo 2,2 mm, galvutės plotis 8 mm, sukami atsuktuvu, kurio skersmuo 3,5 mm su šešiakampio formos galu
|  |  | 2.1 |  | 75 | vnt. | Ilgis mm (kas 5 mm) nuo 45 iki 120 mm
316 | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai | 33183100 |  |  | 30 | vnt. | Tinkantys prie ligoninėje turimų kanuliuoto hegsagonalinio atsuktuvo 2 mm skersmens su sraigto ilgio matavimo skale ir dvigubo kanuliuoto grąžto, 2 mm skersmens, ilgio 32 mm; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Kanuliuoti kompresiniai titaniniai savisriegiai sraigtai, su dvigubu skirtingu sriegiu. Distalinės sraigto dalies skersmuo 3 mm, proksimalinės dalies skesmuo 4 mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 26 iki 30 mm. Būtini pavyzdžiai
317 | Endo saga priekinio kryžminio raiščio ir užpakalinio kryžminio raiščio šlauninei fiksacijai | 33183100 |  |  | 9 | vnt. | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais Nr. 5 siūlais implanto pravesimui ir pozicionavimui. Endo sagos matmenys: ilgis 11 ± 1 mm, plotis 4-5 mm. Kilpos ilgiai: nuo 10 mm iki 60 mm ne mažiau 10 ilgių (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5 mm). Privalo turėti opciją panaudoti ando sagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį. Privalo turėti ando sagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 mm iki 60 mm (ne mažiau 10 ilgių).
318 | Interferenciniai sraigtai | 33183100 |  |  | 10 | vnt. | Sterilioje pakuotėje, sterilūs interferenciniai, besirezorbuojantys, kanuliuoti sraigtai be galvutės, sriegis bukas.Cheminė sudėtis - 25 - 30% β TCP ir 70-75 % PLGA. Abi medžiagos homogeniškai sumaišytos MPD technologija, osteokondukcinės. Sraigtų ilgiai nuo 20 iki 30 mm, ne mažiau 3 ilgių (didžiausio, mažiausio ir tarpinių ilgių). Sraigtų diametrai nuo 5 iki 8 mm, ne mažiau 4 storių (didžiausio, mažiausio ir tarpinio diametrų). Reikalingo dudžio sraigtai bus užsakomi atsižvelgiant į individualius paciento poreikius. Pateikti panaudai instrumentus reikalingus sraigto įvedimui (atsuktuvas, kaniuliavimo vieta). | [10 empty] | n
319 | Menisko siuvimo sistema | 33183100 |  |  | 50 | vnt. | Sterilioje pakuotėje, turi susidėti iš dviejų "T" inkarų su ne silpnesnio nei Nr.2 storio ypatingai tvirto pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA. Dviguba "U" formos fiksacija. Turi turėti iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Turi nepalikti implanto sąnarinėje dalyje. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti galimybė pasirinkti iš visų rūšių).
320 | Pėdos implantas plokščiapadystės korekcijai | 33183100 |  |  | 60 | vnt. | Vientisas konuso formos, distalinėje dalyje pereinantis į srėgiuotą cilindro formos dalį stentas; Anatominis dizainas, konusinė dalis užpildo sinus dalį, cilindrinė dalis užpildo sinus Tarsi kanalą; Stentas turi būti pagamintas iš titano lydinio; Srėgiuota vidinė/medialinė cilindro formos dalis užpildo Sinus Tarsi kanalą; Ta Konuso formos vidurinė dalis stabilizuoja pašokikaulinį sąnarį ties lateraliniu šokikaulio kraštu, konusas stabilizuoja stentą ir apsaugo nuo migracijos Sinus Tarsi kanalo kryptimi; Lygi vagelė einanti aplink išorinį stento kraštą skirta stento ištraukimui revizijų atveju; Šešiakampio formos ertmė išorinėje stento dalyje skirta įstatyti stento įvedimo įrankį; Stentų skersmuo nuo 5 mm iki 9 mm (žingsnis kas 1 mm) (bus pasirenkama reikiamo skersmens). Instrumentų rinkinys turi būti suteikiamas panaudai
321 | Kaukolės skliauto defektų plastikos medžiaga | 33141700 |  |  | 40 | g | Mendec Cranio arba lygiavertis. Pakuotėje 20 g±5 g. Kaulinės rekonstrukcijos cementas "Mendec Cranio" arba panašus. Akrilo derva, skirta kranialiniams defektams pašalinti. Sterili, vienkartinio naudojimo. CE ženklas.Pateikti pavyzdį. Vienkartinio naudojimo. Turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas ; informacija, kad būtų galima identifikuoti pakuotės turinį ( gaminio paskirtis); nurodyta partija arba serijos numeris.
322 | Hemostatinis besirezorbuojantis tinklelis | 33141000 |  |  | 10 | vnt | Sterilus, retai pintas tinklas 50mmx75mm. Vietiškai besirezorbuojantis hemostatikas, pagamintas iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės (paruošto iš 100 proc viskozės). Vietiškai stabdo kraujavimą per 2-4 min, dėl žemo ph (apie 3.0) turi bakteriocidinį vietinį poveikį prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus organizmus, įskaitant aerobus bei anaerobus, prilimpa prie audinių, nemigruoja, nekeičia formos sušlapus, rezorbuojasi per 7-14 dienų. Arba panašios sudėties tinklelis.Turi CE ženklą ir atitikties deklaracija (pagal MDD 93/42 EEB)
323 | Kabutės | 33141000 |  |  | 300 | vnt (kabučių) | Titaninės, tinkančios laparoskopiniam klipatoriui MediumLarge. Dydis: vidutinis/didelis. Sterilios; vienkartinio naudojimo, atrauminės, trikampė kabutės skerspjūvio forma užtikrinanti patikimą prisitaikymą prie instrumento darbinio paviršiaus, deimanto formos grioveliai vidiniame kabutės paviršiuje. Kasetėje ne daugiau 6 vnt.
324 | Sėklidės implantas | 33184100 |  |  | 3 | vnt. | Silikoninis su silikono gelio užpildu arba silikoninis, užpildomas fiziologiniu tirpalu.
325 | Odos biopsinės adatos | 33141320 | [12 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą |  | n
[5 empty] | 15 | vnt. | 6 mm diametro, vienkartinės, sterilios, be ftalatų, be lateikso, ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, su apsauginiu dangteliu, spalvinis rankenėlės žymėjimas pagal dydžius, rankenėlė iš plastiko, su grioveliais, apsaugančiais nuo slydimo procedūros metu, adatos dydis aiškiai (skaičiais) nurodytas ant rankenėlės
[5 empty] | 15 | vnt. | 8 mm diametro, vienkartinės, sterilios, be ftalatų, be lateikso, ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, su apsauginiu dangteliu, spalvinis rankenėlės žymėjimas pagal dydžius, rankenėlė iš plastiko, su grioveliais, apsaugančiais nuo slydimo procedūros metu, adatos dydis aiškiai (skaičiais) nurodytas ant rankenėlės
Tęsinys kitame lape

## Priemonės sterilizacijai (hidden)
Pirkimo dalies Nr | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Kiekis | Mato vnt | Techniniai reikalavimai | Pastabos atsižvelgiant į busvusius pirkimus | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytas pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Pakuotės kaina be PVM , Eur (Konkurso metu nevertinama) | Pakuotės kaina su PVM, Eur (Konkurso metu nevertinama) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
334 | Bowie-Dick testas | 33191000-5 | 750 | vnt. | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas Bowie ir Dicko bandymui,turi atitikti LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-4 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Indikatorius ir įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Jeigu testo rinkinyje esantis įtaisas skirtas tam tikram indikatorių kiekiui, tai jo kaina turi būti įskaičiuota į kiekvieną rinkinio kainą. Jeigu įtaisas skirtas ilgalaikiam naudojimui, tai tiekėjas su panaudos sutartimi turi pateikti reikiamą įtaisų skaičių pagal įstaigos poreikį. Turi tikti didiesiems garo sterilizatoriams. Skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu (nedrėksta, “neišplaunama” dažų spalva, neblunka 5-rius metus). Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 6 segmentų indikatorinio agento. Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas standartams, gamintojo pavadinimas.Turi būti pateiktas indikatoriaus spalvos pasikeitimo etalonas su teigiamų ir neigiamų rezultatų paaiškinimais lietuvių kalba. Turi tikti klijuoti į dokumentus, krovinio registracijos korteles. Pateikti pavyzdžius išbandymui.
335 | Sterilizuojamų paketų sutvirtinimo lipni juosta su integruotu išoriniu 1 klasės proceso poveikio cheminiu indikatoriumi sočiųjų vandens garų sterilizacijai | 33191000-5 | 10000 | metras | Išorinės cheminės sterilizacijos garais indikatorinė lipni juostelė, skirta paketų tvirtinimui.Plotis: 2 cm (±5mm). Temperatūros režimas 120° - 135°C. Vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios garų poveikyje keičia spalvą (1 klasės proceso cheminis indikatorius). Juosta turi būti ypač stiprios fiksacijos, ritinėlio šonai nelipnūs, nepritraukia nešvarumų, klijai netepa rankų. Sterilizacijos metu nenukrenta, o po jos lengvai nuimama. Atitinkantis LST EN ISO11140-1 dalies reikalavimus. Pateikti produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Pateikti pavyzdžius išbandymui.
336 | Krepuotas popierius 60x60 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 3500 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė.Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 60x60 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
337 | Krepuotas popierius 90x90 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 7000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 90x90 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
338 | Krepuotas popierius 120x120 cm (±5 cm) | 33191000-5 | 2000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m. Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB).Išmatavimai 120x120 cm (±5 cm). Pateikti pavyzdžius.
339 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 75 (±10) mm | 33191000-5 | 6000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 75 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
340 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 100 (±10) mm | 33191000-5 | 6000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 100 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
341 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 150 (±10) mm | 33191000-5 | 8000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 150 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
342 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 200 (±10) mm | 33191000-5 | 2000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 200 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
343 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 250 (±10) mm | 33191000-5 | 2000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 250 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
344 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 300 (±10) mm | 33191000-5 | 1500 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 300 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
345 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 400 (±10) mm | 33191000-5 | 1500 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 60g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 400 mm (± 10 mm) . Pateikti pavyzdžius.
346 | Užlydymo juostos kokybės indikatorius | 33191000-5 | 100 | vnt. | Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės. Atitinka ISO 11607 reikalavimus. Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti. Pritaikytas dokumentacijai. Pateikti pavyzdžius.
347 | Markeris, skirtas rašymui tiesiogiai ant paketų | 30192125-3 | 20 | vnt. | Tinkamas rašymui tiesiogiai ant sterilizuojamų paketų, rašalas atsparus garų sterilizacijai. Saugus ir nepažeidžiantis įpakavimo. Nesusiliejantis, greitai išdžiūna, netoksiškas. Juodos spalvos. Pateikti gamintojo dokumentus.
348 | Apsaugos aštriems instrumentams 50 x 128 mm (± 5 mm) | 33191000-5 | 7000 | vnt. | Vienkartinės, popierinės, su permatoma kišene, skirtos pakuotės apsaugai nuo pažeidimų. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių. Ženklintos CE (pagal MDD 93/42 EEB). Turi būti nurodytas gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Apsaugos dedamos ant instrumentų aštrių dalių. Bendri apsaugos išmatavimai ilgiui ir pločiui: 50 x 128 mm (± 5 mm). Pateikti pavyzdžius | Negauta pasiūlymų po dviejų pirkimų
349 | Testas pavojingų ir ypač pavojingų medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos kokybei nustatyti, naudojant rankinį plovimo būdą | 33191000-5 | 24 | testas | Kraujo likučiams nustatyti ant instrumentų paviršių. Paruošti naudoti. Saugūs aplinkai. Skirti vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti. Pateikti atitikties LST EN ISO15883 deklaraciją, naudojimo instrukciją lietuvių kalba. Rezultatas –vertinamas tuoj pat procesui pasibaigus.
350 | Lipdukas-etiketė | 30192800-9 | 100 000 | etiketė | Lipdukas-etiketė turi būti trijų eilučių,kiekvienoje eilutėje turi tilpti po 12 simbolių (skaitmenų), gali būti panaudotas du kartus, be indikatoriaus. Pakuotėje turi būti rašalo papildymas. Po sterilios pakuotės atidarymo, lipdukas lengvai nusiima nuo jos ir gali būti įklijuotas į paciento kortelę arba į krovinio registracijos kortelę. Sutarties galiojimo metu suteikti panaudai 4 rankinius spausdintuvus, į kuriuos tiktų siūlomos etiketės. Pateikti pavyzdžius.