SPS 1-2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis, jei techninėje specifikacijoje nereikalaujama kitaip.

2. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba kalbomis.

3. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir turi teisę ją instaliuoti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir turi teisę ją instaliuoti. Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę siūlomą įrangą montuoti, remontuoti, atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su tokias teises turinčiu ūkio subjektu (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Dokumentas gali būti pateikiamas anglų kalba. Jei atitinkamas dokumentas yra išduotas kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

7. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

2 pirkimo dalias. Lovos elektrinės su čiužiniu - 20 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lovos tipas | Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova skirta intensyviai terapijai. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 2. Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova skirta intensyviai terapijai. |
| 2. | Čiužinio platforma | 1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): - galvos-nugaros; - sėdmenų; - šlaunų; - blauzdų. 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3.Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; 4.Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 90 cm. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 1; 2. 1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): - galvos-nugaros; - sėdmenų; - šlaunų; - blauzdų. 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių plokščių , atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3.Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Yra jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; 4.Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, 200 x 90 cm. |
| 3. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | 1.Valdoma elektrine pavara; 2.Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 1; 2. 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba 39,5 cm, aukščiausia riba 76 cm. |
| 4. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1.Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 1; 2. 1.Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas 70 |
| 5. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1.Valdoma elektrine pavara; 2.Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 1; 2. 1.Valdoma elektrine pavara; 2.Maksimalus pasikėlimo kampas 35º. |
| 6. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties) | 1.Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 1; 2. 1.Valdoma mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas 21°. |
| 7. | Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12°. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 1; 3. 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai 15°/15°. |
| 8. | Sekcijų automatinio regreso funkcija | Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 10 cm. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 1; Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses 16 cm. |
| 9. | Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu | 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 2; 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Palenkus rankeną nugaros sekcija nekrenta laisvai žemyn. |
| 10. | LLovos funkcijų valdymo pultai: |  |  |
| 10.1 | Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.) | - Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; - Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą; - Su netyčinio pulto paspaudimo apsauga (pvz. aktyvavimo mygtukas ar pan.) - Galimybė pultą atjungti/prijungti su spacialiu lengvai prieinamu kištuku. - Galimybė kištuką sumontuoti iš abiejų pusių. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 3 - Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; - Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą - Su netyčinio pulto paspaudimo apsauga (aktyvavimo mygtukas) - Galimybė pultą atjungti/prijungti su spacialiu lengvai prieinamu kištuku. - Galimybė kištuką sumontuoti iš abiejų pusių. |
| 10.2 | Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.) | - Skirtas medicinos personalui; - Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio. - Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; - Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; - Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); - Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.); - Su STOP mygtuku. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 3; - Skirtas medicinos personalui; - Pakabinamas ant lovos kojūgalio. - Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; - Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno mygtuko paspaudimu; - Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); - Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas); - Su STOP mygtuku. |
| 11. | Šoniniai apsauginiai rėmai | - Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparaus smūgiams, drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - Šoninės apsaugos 100 % apsaugančios lovų šonus iš abiejų pusių ir susideda iš 2-3 dalių, nuleidžiamos ir pakeliamos atskirai . - Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ≥35 cm; | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 4; - Pagaminti iš plastiko, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75% lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių; - Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) 35 cm; |
| 12. | Lovos galai | - Plastikiniai (arba lygiaverčiai), pusiau uždaro tipo - Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; - Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo. - Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 4; - Plastikiniai, pusiau uždaro tipo - Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; - Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo - Užraktas valdomas svirtele, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta. |
| 13. | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose. | Būtina | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 4; Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose. |
| 14. | Lovos važiuoklė | - Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm; - Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; - Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: - visi ratukai užblokuoti; - visi ratukai laisvai sukiojasi; - vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys). | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 4; - Su 4 ratukais, kurių skersmuo 150 mm; - Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; - Stabdžių sistema trijų padėčių: - visi ratukai užblokuoti; - visi ratukai laisvai sukiojasi; - vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukiojantys). |
| 15. | Lovos elektriniai varikliai | Su apsauga nuo perkrovimo. | Atitikmuo dokumente: “varikliai EN”; „Eleganza 1 TDS, puslapis: 1; Su apsauga nuo perkrovimo |
| 16. | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | Ne didesni kaip 220 x100 (±5) cm. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 1; 218 x 99.5 cm. |
| 17. | Lovos svoris (be priedų) | ≤160 kg | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 1; 135 kg |
| 18. | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | ≥250 kg | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 1; 250 kg |
| 19. | Kojinis valdymo pultelis | - Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. - Apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo(mechaninė apsauga). - Ne daugiau trys valdymo mygtukai. - Visi valdymo mygtukai turi būti integruoto pulto viršutinėje dalyje - Su aktyvavimo funkcija. - Reguliuojamos padėtys: - Galima keisti čiužinio platformos aukštį (du mygtukai). - Vienu mygtuku nustatoma paciento apžiūros padėtis- čiužinio platforma iškeliama į aukščiausią padėtį ir ištiesinama horizontaliai. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 4. 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. 2. Su apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo. 3. Trys valdymo mygtukai. 4. Visi valdymo mygtukai yra integruoti pulto viršutinėje dalyje. 5. Su aktyvavimo funkcija. 6. Reguliuojamos padėtys: a) Galima keisti čiužinio platformos aukštį (du mygtukai). b) Vienu mygtuku nustatoma paciento apžiūros padėtis - čiužinio platforma iškeliama į aukščiausią padėtį ir ištiesinama horizontaliai |
| 20. | Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją). | Atitikmuo dokumente: „čiužinys ir užvalkalas“, puslapis:2; „CE Eleganza 1 EN“, Yra, (kartu su pasiūlymo dokumentais pateikiama atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 standarto reikalavimų, kopiją). |
| 21. | Lovos priedai ir konstrukciniai elementai (pasirinktinai pagal perkančiosios organizacijos poreikius): |  |  |
| 21.1. | Infuzinis stovas. | Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt., nuimamas. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 5; Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt. |
| 21.2. | Pasikėlimo kartis su rankena | Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas, nuimama. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 5; Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas. |
| 22. | Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos | ≥6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 5; 6 vnt. Kilpų fiksuotos prie lovos rėmo. |
| 23. | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Poroloninis, skirtas ligoninės lovoms. 2. Pagamintas iš elastingo didelio tankio (ne mažesnio kaip 40 kg/m3) poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos. 3. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių. 4. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ≥12 cm. | Atitikmuo dokumente: „čiužinys ir užvalkalas“, puslapis: 1 1. Poroloninis, skirtas ligoninės lovoms. 2. Pagamintas iš elastingo didelio tankio (40 kg/m3) poliuretano putų. 3. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių. 4. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka čiužinio platformos išmatavimus 200 x 90cm, aukštis 14 cm. |
| 24. | Reikalavimai čiužinio užvalkalui | - Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiavertė medžiaga). - Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; - Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; - Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; - Tinkamas plauti skalbimo mašinose 70 ºC temperatūros vandenyje (pageidautina ir aukštesnės) ir džiovinti džiovyklėse; - Nedegus – atsparus užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius; | Atitikmuo dokumente: „čiužinys ir užvalkalas“, puslapis: 1 - Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris, dengtas 100% poliuretano sluoksniu. - Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; - Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; - Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; - Tinkamas plauti skalbimo mašinose nuo 70 iki 90 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; - Nedegus – atsparus užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus |
| 25. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti lovos ir čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). | Atitikmuo dokumente: „čiužinys ir užvalkalas“, puslapis:2; „CE Eleganza 1 EN“, Yra kartu su pasiūlymo dokumentais pateiktiama lovos ir čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas. |
| 26. | Prekių pristatymas į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimas, pervežimas, iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Patvirtiname: Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 27. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 2.Serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba. | Kartu su prekėmis bus pateikiama dokumentacija: - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. - Serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba. |
| 28. | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėn. (lovai ir čiužiniui) | Atitikmuo dokumente: „Deklaracija - garantija“ Garantinis laikotarpis 24 mėn. (lovai ir čiužiniui) |

| Eil.Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Valdymo pultelis Nr. 1. - Personalui ir/arba pacientui - Rankinis - Galima pakabinti ant lovos šono. - Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą; - Pultas su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcijas reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. - Su integruotu žibintuvėliu. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 3. Valdymo pultelis Nr. 1. - Personalui ir/arba pacientui - Rankinis - Galima pakabinti ant lovos šono. - Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą; - Pultas su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcijas reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. - Su integruotu žibintuvėliu. |
| 2. | Valdymo pultelis Nr. 1. - Rankinis pultelis yra su specialiu lengvai prieinamu kištuku - Pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų. - Kištukas/adapteris sumontuotas iš abiejų lovos pusių atskirai. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 2 TDS, puslapis: 3 - Rankinis pultelis yra su specialiu lengvai prieinamu kištuku - Pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų. - Kištukas/adapteris sumontuotas iš abiejų lovos pusių atskirai. |
| 3. | Kojinis valdymo pultelis - Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. - Apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo(mechaninė apsauga). - Ne daugiau trys valdymo mygtukai. - Visi valdymo mygtukai turi būti integruoto pulto viršutinėje dalyje - Su aktyvavimo funkcija. - Reguliuojamos padėtys: - Galima keisti čiužinio platformos aukštį (du mygtukai). - Vienu mygtuku nustatoma paciento apžiūros padėtis- čiužinio platforma iškeliama į aukščiausią padėtį ir ištiesinama horizontaliai. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 4. - Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. - Apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo(mechaninė apsauga). - trys valdymo mygtukai. - Visi valdymo mygtukai yra integruoti pulto viršutinėje dalyje - Su aktyvavimo funkcija. - Reguliuojamos padėtys: - Galima keisti čiužinio platformos aukštį (du mygtukai). - Vienu mygtuku nustatoma paciento apžiūros padėtis- čiužinio platforma iškeliama į aukščiausią padėtį ir ištiesinama horizontaliai. |
| 4. | Valdymo pultelis Nr. 2. - Personalui. - Viršutinėje dalyje metalinio vientiso kabliuko pagalba kabinamas kojūgalyje. - Galima keisti šias funkcijas: - Čiužinio platforma aukštyn ir žemyn. - Nugaros sekcija aukštyn ir žemyn. - Šlaunų sekcija aukštyn ir žemyn. - Auto kontūras aukštyn ir žemyn. - Čiužinio platformos pavertimas: nuleidžia galvūgalį žemyn, kojūgalį pakelia aukštyn. - Čiužinio platformos pavertimas: pakelia galvūgalį aukštyn, kojūgalį nuleidžia žemyn. - Užprogramuotos pozicijos, valdomos vieno mygtuko paspaudimu: - Gaivinimo: nuleidžia čiužinio platformą į žemiausią padėtį ir ištiesina čiužinio platformą. - Skubios pagalbos trendelenburgas: ištiesina čiužinio platformą ir nuleidžia galvūgalį žemyn, kojūgalį pakelia aukštyn. - Kardiologinė kėdė: išformuoja lovą į sėdimą padėtį. - Integruoti užraktai. Galima užrakinti: - Nugaros sekcijos valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. - Šlaunų sekcijos valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. - Čiužinio platformos pakėlimo/nuleidimo valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. - Kojinio pedalo valdymą. - Pultas su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcijas reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. - Pultas su „STOP“ mygtuku - Baterijos įkrovimo indikatorius. | Atitikmuo dokumente: „Eleganza 1 TDS, puslapis: 3. - Personalui. - Viršutinėje dalyje metalinio vientiso kabliuko pagalba kabinamas kojūgalyje. - Galima keisti šias funkcijas: - Čiužinio platforma aukštyn ir žemyn. - Nugaros sekcija aukštyn ir žemyn. - Šlaunų sekcija aukštyn ir žemyn. - Auto kontūras aukštyn ir žemyn. - Čiužinio platformos pavertimas: nuleidžia galvūgalį žemyn, kojūgalį pakelia aukštyn. - Čiužinio platformos pavertimas: pakelia galvūgalį aukštyn, kojūgalį nuleidžia žemyn. - Užprogramuotos pozicijos, valdomos vieno mygtuko paspaudimu: - Gaivinimo: nuleidžia čiužinio platformą į žemiausią padėtį ir ištiesina čiužinio platformą. - Skubios pagalbos trendelenburgas: ištiesina čiužinio platformą ir nuleidžia galvūgalį žemyn, kojūgalį pakelia aukštyn. - Kardiologinė kėdė: išformuoja lovą į sėdimą padėtį. - Integruoti užraktai. Galima užrakinti: - Nugaros sekcijos valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. - Šlaunų sekcijos valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. - Čiužinio platformos pakėlimo/nuleidimo valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. - Kojinio pedalo valdymą. - Pultas su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcijas reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. - Pultas su „STOP“ mygtuku |

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  |  |  |  | X=60 |  |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  |  |  | Y=40 |  |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |  |  |  |  |
| T1 | Valdymo pultelis Nr. 1. - Personalui ir/arba pacientui - Rankinis - Galima pakabinti ant lovos šono. - Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą; - Pultas su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcijas reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. - Su integruotu žibintuvėliu. | Statinis: (yra/nėra) |  | 5 |  | Statinis: (yra) |  |  |
| T2 | Valdymo pultelis Nr. 1. - Rankinis pultelis yra su specialiu lengvai prieinamu kištuku - Pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų. - Kištukas/adapteris sumontuotas iš abiejų lovos pusių atskirai. | Statinis: (yra/nėra) |  | 5 |  | Statinis: (yra) |  |  |
| T3 | Kojinis valdymo pultelis - Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. - Apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo(mechaninė apsauga). - Ne daugiau trys valdymo mygtukai. - Visi valdymo mygtukai turi būti integruoto pulto viršutinėje dalyje. - Su aktyvavimo funkcija. - Reguliuojamos padėtys: - Galima keisti čiužinio platformos aukštį (du mygtukai). - Vienu mygtuku nustatoma paciento apžiūros padėtis- čiužinio platforma iškeliama į aukščiausią padėtį ir ištiesinama horizontaliai. | Statinis: (yra/nėra) |  | 15 |  | Statinis: (yra) |  |  |
| T4 | Valdymo pultelis Nr. 2. - Personalui. - Viršutinėje dalyje metalinio vientiso kabliuko pagalba kabinamas kojūgalyje. - Galima keisti šias funkcijas: - Čiužinio platforma aukštyn ir žemyn. - Nugaros sekcija aukštyn ir žemyn. - Šlaunų sekcija aukštyn ir žemyn. - Auto kontūras aukštyn ir žemyn. - Čiužinio platformos pavertimas: nuleidžia galvūgalį žemyn, kojūgalį pakelia aukštyn. - Čiužinio platformos pavertimas: pakelia galvūgalį aukštyn, kojūgalį nuleidžia žemyn. - Užprogramuotos pozicijos, valdomos vieno mygtuko paspaudimu: - Gaivinimo: nuleidžia čiužinio platformą į žemiausią padėtį ir ištiesina čiužinio platformą. - Skubios pagalbos trendelenburgas: ištiesina čiužinio platformą ir nuleidžia galvūgalį žemyn, kojūgalį pakelia aukštyn. - Kardiologinė kėdė: išformuoja lovą į sėdimą padėtį. - Integruoti užraktai. Galima užrakinti: - Nugaros sekcijos valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. - Šlaunų sekcijos valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. - Čiužinio platformos pakėlimo/nuleidimo valdymą personalo pulte ir rankiniame pultelyje. - Kojinio pedalo valdymą. - Pultas su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcijas reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. - Pultas su „STOP“ mygtuku - Baterijos įkrovimo indikatorius. | Statinis: (yra/nėra) |  | 15 |  | Statinis: (yra) |  |  |

- Pasiūlymo kainos kriterijus K bus įvertinamas eurais (su PVM) pagal tiekėjų kainas, nurodytas pasiūlyme.

- Techninių charakteristikų kokybės kriterijus (T) bus įvertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais gamintojo pateiktą originalią techninę dokumentaciją anglų ir lietuvių kalba. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti konkretų gamintojo dokumentacijos puslapį ir pastraipą, kurioje yra pateikiama matuojamo parametro reikšmė.

- Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

  - Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninio kriterijaus (T) balus:

E=K+T

    - Pasiūlymo kainos (K) balas yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (KV) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X

    - Siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T = L

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T = L = 0