TSD-1090, VPP-3832

**Endoskopinės įrangos techninė specifikacija**

**Trečia pirkimo dalis: Kūno sudėties analizatorius (kiekis 1 vnt.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Kūno sudėties analizatorius | 1.1. Kūno sudėties analizatorius, skirtas atlikti paciento kūno sudėties analizę, matuojant žmogaus kūno varžą ne mažiau kaip 4 liečiamais elektrodais (pėdose) ir naudojant ne mažiau kaip 2 skirtingus matavimo signalo dažnius;       1.2. Su duomenų kaupimo ir analizavimo programine įranga, instaliuojama į pirkėjo kompiuterį;  1.3. Gauti matavimo rezultatai atvaizduojami prietaiso ekrane ir tyrimo ataskaitose; 1.4. Su galimybe gautus matavimo duomenis spausdinti integruotu terminiu spausdintuvu ir/arba išoriniu spausdintuvu iš programinės įrangos duomenų bazės; 1.5. Atliekamo tyrimo trukmė ≤ 1 min.;  1.6. Didžiausia gamintojo leistina apkrova/ maksimalus sveriamas svoris ≥ 250 kg. | 1.1. Kūno sudėties analizatorius, modelis **DC-430MA**,  KAT: 1; 2; 5 psl. Gamintojas Tanita (Japonija) Skirtas atlikti paciento kūno sudėties analizę: - matuojant žmogaus kūno varžą 4 liečiamais elektrodais (pėdose)  KAT: 3; 5 psl. ir - naudojant 2 skirtingus matavimo signalo dažnius (6,25 ir 50kHz) KAT: 2 ; 5 psl. 1.2. Su duomenų kaupimo/analizavimo programine įranga Tanita PRO (GMON PRO), instaliuojama į pirkėjo kompiuterį KAT: 2 ; 7 psl.  1.3. Matavimo rezultatai atvaizduojami prietaiso ekrane ir tyrimo ataskaitose KAT: 2 ; 3; 8 psl. 1.4. Gauti matavimo duomenys g.b. atspausdinti integruotu terminiu spausdintuvu (čekyje) ir/arba išoriniu spausdintuvu iš programinės įrangos duomenų bazės A4 formos ataskaitoje KAT: 2; 4; 8 psl. 1.5. Tyrimo trukmė apie 15 sek. KAT: 2 psl. 1.6. Svėrimo ribos iki 270 kg KAT: 2; 5 psl. |
| 2. | Kūno sudėties analizatorius žymimas CE ženklu | Kūno sudėties analizatoriaus žymėjimas CE ženklu (*kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją*) | Prietaisas turi CE sertifikatus: sertifikatą pagal MDD direktyvos reikalavimus ir sertifikatą, liudijantį apie integruotų svarstyklių atitiktį NAWI direktyvos 2009/23/EB reikalavimams (naujoji direktyvos versija 2014/31/EU), integruotos svarstyklės yra III (vidutinio tikslumo) klasės KAT: 2 ; 3; 5 psl. |
| 3. | Kūno sudėties analizatoriui suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Garantija prietaisui 24 mėn. |
| 4. | Pirminė metrologinė patikra | Kūno sudėties analizatorius pateikiamas su galiojančia metrologine patikra (galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos) prietaise integruotoms svarstyklėms. | Prietaise integruotos svarstyklės žymėtos „M“ ženklu – yra pirminė metrologinė patikra.  Prietaisas pristatomas su jame integruotų svarstyklių metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 20 mėnesių nuo pristatymo dienos. |
| 5. | Kūno sudėties analizatoriaus pristatymas į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Kūno sudėties analizatoriaus pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Kūno sudėties analizatoriaus bus pristatytas į perkančiosios organizacijos sandėlį – visos iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Kartu su kūno sudėties analizatoriumi pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. | Kartu su kūno sudėties analizatoriumi pateikiamos vartotojo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. |