## 1-16 pikimo dalys
Plastikinių medicininių gaminių
pirkimo atviro konkurso
[5 empty] | Plastikinių medicininių gaminių techninė specifikacija |  |  |  |  | (tarptautinis pirkimas) sąlygų
Priedas Nr. 2
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis (poreikis) | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | PVM tarifas, proc. | Orientacinio kiekio (poreikio) kaina Eur be PVM | Orientacinio kiekio (poreikio) kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas | Siūlomų parametrų atitikimas reikalaujamiems techninėje specifikacijoje (Tiekėjas išvardina siūlomus parametus pagal reikalaujamus techninės specifikacijos parametrus kiekvienam punktui) | Nodomas numeris teikiamuose dokumentuose, kataloguose
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Foley kateteriai 2-jų spindžių: CH6-CH10
1.1 | Foley kateteriai 2-jų spindžių CH 6 | vnt. | 50 | 0.635 | 0.6668 | 5 | 31.75 | 33.34 | 1. Pagaminti iš latekso. 2. Užpildymas 3-5 ml. 3. Ilgis 27-40 cm. 4. Paženklinti CE ženklu. 5. Procedūros metu balionėlis pučiasi tolygiai(pučiasi tik balionėlis). | Well lead medical instrument co., LTD | 1. Pagaminti iš latekso. 2. Užpildymas 3-5 ml. 3. Ilgis 27 cm. 4. Paženklinti CE ženklu. 5. Procedūros metu balionėlis pučiasi tolygiai(pučiasi tik balionėlis). | Foley catheter
1.2 | Foley kateteriai 2-jų spindžių CH 8 | vnt. | 40 | 0.65 | 0.6825 | 5 | 26 | 27.3 | 1. Pagaminti iš latekso. 2. Užpildymas 3-5 ml. 3. Ilgis 27-40 cm. 4. Paženklinti CE ženklu. 5. Procedūros metu balionėlis pučiasi tolygiai(pučiasi tik balionėlis). | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. | 1. Pagaminti iš latekso. 2. Užpildymas 3-5 ml. 3. Ilgis 27 cm. 4. Paženklinti CE ženklu. 5. Procedūros metu balionėlis pučiasi tolygiai(pučiasi tik balionėlis). | ZARYS-CFNL-2D-08-05-L
1.3 | Foley kateteriai 2-jų spindžių CH 10 | vnt. | 100 | 0.65 | 0.6825 | 5 | 65 | 68.25 | 1. Pagaminti iš latekso. 2. Užpildymas 3-5 ml. 3. Ilgis 27-40 cm. 4. Procedūros metu balionėlis pučiasi tolygiai(pučiasi tik balionėlis). 5. Paženklinti CE ženklu. | Well lead medical instrument co., LTD | 1. Pagaminti iš latekso. 2. Užpildymas 3-5 ml. 3. Ilgis 27 cm. 4. Procedūros metu balionėlis pučiasi tolygiai(pučiasi tik balionėlis). 5. Paženklinti CE ženklu. | Foley catheter
| Viso 1 dalis | [5 empty] | 122.75 | 128.89
2 | Šlapimo surinkimo maišelis | vnt. | 31500 | 0.215 | 0.2258 | 5 | 6772.5 | 7111.13 | 1. Ne mažiau 2 l talpos. 2. Sujungimo ir išleidimo vamzdeliai. 3. Kranelis maišelio apačioje. 4. Vienkartiniai. 5. Sterilus. 6. Uždara sistema. 7. Supakuoti po vieną. 8. Sujungimo vamzdelio ilgis ne mažiau 90 cm. 9. Turi vožtuvą neleidžiantį skysčiui pratekėti atgal. 10. Paženklintas CE ženklu. | Changzhou Cornwall Medical Devices Co., Ltd. | 1. 2 l talpos. 2. Sujungimo ir išleidimo vamzdeliai. 3. Kranelis maišelio apačioje. 4. Vienkartiniai. 5. Sterilus. 6. Uždara sistema. 7. Supakuoti po vieną. 8. Sujungimo vamzdelio ilgis 90 cm. 9. Turi vožtuvą neleidžiantį skysčiui pratekėti atgal. 10. Paženklintas CE ženklu. | Urine bag
3 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys vaikams Jungo ir poraktikaulinei venai punktuoti | vnt. | 5 | [5 empty] | 1. Vienos atšakos kateteris : 1.1. Dydis 3F 1.2. Ilgis 6-20 cm 1.3. Rentgenokontrastinis 2. Pravedėjas su laikikliu. 3. Paženklintas CE ženklu.
4 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys vaikams Jungo ir poraktikaulinei venai punktuoti | vnt. | 5 | [5 empty] | 1. Vienos atšakos kateteris : 1.1. Dydis 4F 1.2. Ilgis 10-20 cm 1.3. Rentgenokontrastinis 2. Pravedėjas su laikikliu. 3. Paženklinta CE ženklu.
5 | 2-jų dalių švirkštai padidintos rizikos skyriams:
5.1 | 2-3 ml koncentrinio tipo Luer-Slip, su adata 0,6 x 30 mm. | vnt. | 20000 | 0.0272 | 0.0286 | 5 | 544 | 571.2 | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės). 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 7. Naudingas švirkšo tūris ne mažiau kaip 3,5 ml. | CHIRANA T. Injecta , a.s. | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso (ženklinimas ant pakuotės). 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikiami gamintojo patvirtinantys dokumentai). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto yra atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis nesiskiria daugiau kaip 0,5 mm. 7. Naudingas švirkšo tūris yra 3,5 ml. | CH002L0625
5.2 | 5-6 ml tipas eccentric-Luer Slip, su adata 0,7 x 30 mm. | vnt. | 15000 | 0.033 | 0.0347 | 5 | 495 | 519.75 | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės). 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 7. Naudingas švirkšo tūris ne mažiau kai 6 ml. | CHIRANA T. Injecta , a.s. | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso (ženklinimas ant pakuotės). 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikiami gamintojo patvirtinantys dokumentai). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto yra atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis nesiskiria daugiau kaip 0,5 mm. 7. Naudingas švirkšo tūris 6 ml. | CH005L0730
5.3 | 10-12ml tipas eccentric-Luer Slip, su adata 0,8 x 40 mm. | vnt. | 15000 | 0.0418 | 0.0439 | 5 | 627 | 658.35 | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 7. Naudingas švirkšo tūris ne mažiau kaip 13 ml. | CHIRANA T. Injecta , a.s. | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso (ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikiami gamintojo patvirtinantys dokumentai). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto yra atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis nesiskiria daugiau kaip 0,5 mm. 7. Naudingas švirkšo tūris 13 ml. | CH010L0840
5.4 | 20-24ml tipas eccentric-Luer Slip, su adata 0,8 x 40 mm. | vnt. | 20000 | 0.061 | 0.0641 | 5 | 1220 | 1281 | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 7. Naudingas švirkšo tūris ne mažiau kaip 25 ml. | CHIRANA T. Injecta , a.s. | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso (ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikiami gamintojo patvirtintys dokumentai). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto yra atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis nesiskiria daugiau kaip 0,5 mm. 7. Naudingas švirkšo tūris 25 ml. | CH020L0840
Viso 5 dalis | [6 empty] | 2886 | 3030.3
6 | Vienkartinės priemonės monitoriams:
6.1 | Vienkartinė žarnelė spirometrijai | vnt. | 50 | [5 empty] | 1. Žarnelės ilgis 2,8-3,2 m. 2. Dviejų spindžių. 3. Distalinės jungtys tinkamos daugkartinės spirometrijos jutikliams D-Lite,Pedi-Lite 4. Proksimalinės jungtys tinkamos drėgmės surinkimo kameroms D-Fend,D-Fend Pro
6.2 | Vienkartinė mėginio žarnelė | vnt. | 50 | [5 empty] | 1. Žarnelės ilgis 2,8-3,2 m. 2. Vieno spindžio. 3. Distalinės jungtys tinkamos daugkartinės spirometrijos jutikliams D-Lite,Pedi-Lite 4. Proksimalinė jungtis tinkama drėgmės surinkimo kameroms D-Fend,D-Fend Pro
6.3 | Vienkartiniai entropijos elektrodai | vnt. | 50 | [5 empty] | 1. Su specialia jungtimi prie Entropijos interfeisinio kabelio, pajungimo vietos su geliu ir specialiu abrazyviniu tinkleliu. 2. Numeruotos pajungimo vietos. 3. Elektrodo sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido. 4. Tinkantis monitoriams su entropijos moduliu.
6.4 | Invazinio automatinio kraujo spaudimo matavimo linija | vnt. | 250 | [5 empty] | 1. Tinkamos naudojimui su IAKS matavimo davikliu SP844. 2. Visos sudedamos dalys be latekso. 3. Būtinas tinkamumas daviklio SP844 tvirtinimom elementui. 4. Minimali skysčio tėkmė sistemoje 3ml/val. 5. Linijų kietumo laipsnis pagal Shore skalę ≥90. 6. Trijų padėčių kraneliai sistemoje≥2. 7. Komplektuojama su specialia membrana davikliui SP844.
Viso 6 dalis | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Bakteriniai filtrai vakuuminiam atsiurbėjui „Polivac B4“ | vnt. | 200 | [5 empty] | 1.Tinkamas atsiurbėjui Polivac B4. 2.Su gumine jungtele. 3.Paženklinti CE ženklu.
8 | CO2 monitoriaus,,Sen Tec“ priedai naujagimiams:
8.1 | Membranos keitiklis | vnt. | 20 | 95 | 114.95 | 21 | 1900 | 2299 | 1. Tinkami CO2 monitoriui ,,SenTec“ | Sentec | 1. Tinkami CO2 monitoriui ,,SenTec“ | MC_3
8.2 | Intarpai membranos keitikliui | vnt. | 20 | 95 | 114.95 | 21 | 1900 | 2299 | 1. Tinkami CO2 monitoriui ,,SenTec“ | Sentec | 1. Tinkami CO2 monitoriui ,,SenTec“ | MC_3
8.3 | CO2 daviklio tvirtinimo žiedai (klijuojami) | vnt. | 100 | 9 | 9.45 | 5 | 900 | 945 | 1. Tinkami CO2 monitoriui ,,SenTec“ | Sentec | 1. Tinkami CO2 monitoriui ,,SenTec“ | MAR-MI
8.4 | Kalibracinės dujos CO2 daviklio kalibravimui | vnt. | 4 | 70 | 84.7 | 21 | 280 | 338.8 | 1. Tinkami CO2 monitoriui ,,SenTec“ | Sentec | 1. Tinkami CO2 monitoriui ,,SenTec“ | GAS-0812
| Viso 8 dalis | [5 empty] | 4980 | 5881.8
9 | Priemonės ligoninėje naudojamai R.WOLF medicininei įrangai:
9.1 | Filtras | vnt. | 20 | [5 empty] | 1. Dydis 53x45±2 mm. 2. Sterilus. 3. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF insufliatoriui.
9.2 | Filtras | vnt. | 20 | [5 empty] | 1. Silikoninės. 2. Su dviem adatom. 3. Su skysčio kontrolės davikliu. 4. Su Luer jungtimi. 5. Autoklavuojama ne mažiau 20 kartų. 6. Skirtos ligoninėje naudojamam R.WOLF histeroskopiniam skysčio padavimo įrenginiui ir hysteroskopui.
9.3 | Žarnelių rinkinys hysteroskopijai | vnt. | 50 | [5 empty] | 1. Silikoninės. 2. Su dviem adatom. 3. Su skysčio kontrolės davikliu. 4. Autoklavuojama ne mažiau 20 kartų. 5. Su prijungimu ligoninėje naudojamai R.Wolf laparoskopinei siurbimo/plovimo rankenai.
9.4 | Žarnelių rinkinys laparoskopijai | vnt. | 50 | [5 empty] | 1. Silikoninė. 2. Autoklavuojama. 3. Skirtos ligoninėje naudojamam R.WOLF laparoskopiniam insufliatoriui.
9.5 | Žarnelė CO2 dujoms | vnt. | 3 | [5 empty] | 1. Silikoninė. 2. Autoklavuojama. 3. Skirtos ligoninėje naudojamam R.WOLF laparoskopiniam insufliatoriui.
9.6 | Indas skysčio nutekėjimui | vnt. | 2 | [5 empty] | 1. Skirtas ligoninėje naudojamai R.WOLF histeroskopinei skysčio padavimo pompai. 2. Talpa 2 litrai. 3. Polisulfoninis. 4. Su dangčiu.
Viso 9 dalis | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Kaniulės ašarų takams plauti | vnt. | 80 | [5 empty] | 1.Vienkartinė. 2. Sterili. 3. 28 mm ilgio. 4. Adatos galiukas lenktas. 5. Dydis 26G.
11 | Dirželiai -jutikliai,skirti impedanso tomografijos monitoriui Swisstom BB2.
11.1 | Dirželiai -jutikliai 35 cm ilgio | vnt. | 20 | [5 empty] | 1.Tinkami naudoti su aparatu Swisstom BB.2.Ilgis ne mažesnis kaip 35cm. 3.Aktyvių elektrodų skaičius jutiklyje ne mažiau 30vnt. 4.Jutiklio paviršius padengtas švelniu kvėpuojančiu audiniu.
11.2 | Dirželiai -jutikliai 30 cm ilgio | vnt. | 10 | [5 empty] | 1.Tinkami naudoti su aparatu Swisstom BB.2.Ilgis ne mažesnis kaip30cm. 3.Aktyvių elektrodų skaičius jutiklyje ne mažiau 30vnt. 4.Jutiklio paviršius padengtas švelniu kvėpuojančiu audiniu.
| Viso 11 dalis |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Sistema invazinio kraujo spaudimo matavimui ,,Philips Intelivue 70, Dreager monitoriams. | vnt. | 75 | 12.5 | 13.125 | 5% | 937.5 | 984.38 | 1.Infuzinė sistema. 2.Praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti 3ml/val greičiu, kai slėgis sistemoje 300 mmHg 3.Vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis. 4.Trijų krypčių kranelis. 5.Prailginimo linija, ilgis 150+-5cm. 6.Prieiga kraujo mėginiams imti integruota ne didesniu nei 30 cm atstumu nuo linijos distalinio galo. 7.Numatyta pakuotės atidarymo vieta. 8.Sistema turi būti tiekiama su laikikliais ir adapteriais, tinkamais naudoti su turimais monitoriais. 9.Sterili. 10.Vienkartinė, individualiame įpakavime. | BICAKCILAR | 1.Infuzinė sistema. 2.Praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti 3ml/val greičiu, kai slėgis sistemoje 300 mmHg. 3.Vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis. 4.Trijų krypčių kranelis. 5.Prailginimo linija, ilgis 150cm. 6.Prieiga kraujo mėginiams imti integruota 30 cm atstumu nuo linijos distalinio galo. 7.Numatyta pakuotės atidarymo vieta. 8.Sistema tiekiama su laikikliais ir adapteriais, kurie tinkami naudoti su turimais monitoriais. 9.Sterili. 10.Vienkartinė, individualiame įpakavime. | 400 1821 1
13 | Didelės tėkmės deguonies padavimo priemonės sistemai Airvo 2
13.1 | Didelės tėkmės nosies kaniulės M dydis | vnt. | 500 | [5 empty] | 1. Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su didele tėkme. 2. Anatomiškai išlenktos, minkštos. 3. Evaqua tipo arba analogiškos technologijos, apsaugančios nuo kondensato susidarymo. 4. Su reguliuojamu galvos dirželiu, fiksuojamu virš ausų. 5. Su fiksavimo klipsu, fiksuojančiu kaniulių vamzdelį, kad neišsitrauktų kaniulės iš nosies. 6. Tėkmės diapazonas 4-60L/min. 7. Pasipriešinimas tėkmei @40L/min(kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūrų)-0,582 kPa (5,82 cm H2O) -0,59kPa(6cm H2O). 8. Techniškai suderintos su Fisher Paykel sistemomis Airvo2 ir MR850. 9. Be latekso ir ftalatų. 10. Naudojamos ne ilgiau kaip 14 dienų. L dydis. 11.Paženklintos CE ženklu
13.2 | Didelės tėkmės nosies kaniulės S dydis | vnt. | 20 | [5 empty] | 1. Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su didele tėkme. 2. Anatomiškai išlenktos, minkštos. 3. Evaqua tipo arba analogiškos technologijos, apsaugančios nuo kondensato susidarymo. 4. Su reguliuojamu galvos dirželiu, fiksuojamu virš ausų. 5. Su fiksavimo klipsu, fiksuojančiu kaniulių vamzdelį, kad neišsitrauktų kaniulės iš nosies. 6. Tėkmės diapazonas 4-60L/min. 7. Pasipriešinimas tėkmei @40L/min(kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūrų)-0,968 kPa (9,6cm H2O) -1,14kPa(11,6cm H2O). 8. Techniškai suderintos su Fisher Paykel sistemomis Airvo2 ir MR850. 9. Be latekso ir ftalatų. 10. Naudojamos ne ilgiau kaip 14 dienų. L dydis. 11.Paženklintos CE ženklu
13.3 | Didelės tėkmės nosies kaniulės L dydis | vnt. | 20 | [5 empty] | 1. Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su didele tėkme. 2. Anatomiškai išlenktos, minkštos. 3. Evaqua tipo arba analogiškos technologijos, apsaugančios nuo kondensato susidarymo. 4. Su reguliuojamu galvos dirželiu, fiksuojamu virš ausų. 5. Su fiksavimo klipsu, fiksuojančiu kaniulių vamzdelį, kad neišsitrauktų kaniulės iš nosies. 6. Tėkmės diapazonas6-60L/min. 7. Pasipriešinimas tėkmei @40L/min(kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūrų)-0,414 kPa (4,15cm H2O) -0,49Pa(5cm H2O). 8. Techniškai suderintos su Fisher Paykel sistemomis Airvo2 ir MR850. 9. Be latekso ir ftalatų. 10. Naudojamos ne ilgiau kaip 14 dienų. L dydis. 11.Paženklintos CE ženklu
13.4 | Kontūras, tinkamas didelės tėkmės priemonėms suaugusiems. | vnt. | 500
13.4 | Kontūras, tinkamas didelės tėkmės priemonėms suaugusiems. | vnt. | 500 | [5 empty] | 1. Vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema ir drėkinimo indu. 2. Su integruotu temperatūros jutikliu. 3. Kontūre turi būti spiraliniai kaitinimo laidai. 4. Kontūro ilgis 180 cm +- 5 cm. 5. Kontūro jungtis, jungianti kontūrą su apartau, lašo formos(turi susijungti su sistemos Airvo2 jungtimi) su kaitinimo laidais ir besislankiojančiu fiksavimo mechanizmu. 6. Su klipsu, fiksuojančiu kontūrą norimoje padėtyje. 7. Dviejų dalių jungtys 90laipsnių kampu,sujungtos tarpusavyje bei jungiančios drėkinimo indą ir aparatą. 8. Kontūre du spiraliniai kaitinimo laidai.Ilgis 180cm+-5 cm. 9. Drėkinimo indo jungties ilgis 50cm. 10. Drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu. 11. Su atžyma įpilamo vandens kiekiui. 12. Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata(žarnelės ilgis 50-60cm) 13. Su 2-iem atvadais 22mm diametro kontūro prijungimui. 14. Be latekso ir ftalatų. 15. Techniškai suderintas su Fisher Paykel Airvo sistemomis ir sujungiamas su didelės tėkmės kaniulėmis ir vamzdeliu ventiliacijai per tracheostomą. 16. Rinkinys naudojamas vienam pacientui ne ilgiau kaip 14 dienų.
| Viso 13 dalis |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Vienkartiniai antgaliai timpanometrui MA9000530 Maico Easy Tymp
14.1 | Antgaliai 7mm | vnt. | 100 | [5 empty] | 1.Vienkartiniai, 7mm skermuo.Paženklinti CE ženklu
14.2 | Antgaliai 11mm | vnt. | 300 | [5 empty] | 1.Vienkartiniai, 11mm skermuo.Paženklinti CE ženklu
14.3 | Antgaliai 13mm | vnt. | 1000 | [5 empty] | 1.Vienkartiniai,13mm skermuo.Paženklinti Ce ženklu
14.4 | Antgaliai15mm | vnt. | 500 | [5 empty] | 1.Vienkartiniai,15mm.Paženklinti CE ženklu.
| Viso 14 dalis |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Vienkartiniai lankstūs ureteroskopai | vnt. | 40 | [5 empty] | 1.Vienkartinio naudojimo, lankstus, skaitmeninis. 2.Matymo laukas ne mažiau 100 laipsnių, lauko gylis 2mm-50mm. 3. Distalinio galo diametras ne daugiau 7,4 Fr, išorinis įvedimo sistemos diametras ne daugiau 8,6 Fr, darbinio kanalo diametras 3,6 Fr. 4. Distalinio galo lankstumas į viršų 275 laipsniai, lankstumas į apačią 275 laipsniai, darbinis ilgis 670 mm±5mm, bendras sistemos ilgis 900mm±5mm. 5.Rankenoje integruotos jungtys: irigacijos ir instrumentų įvedimo.
16 | Rinkinys atsiurbimui | vnt. | 1200 | 1.9 | 1.995 | 5 | 2280 | 2394 | 1. Rinkinį sudaro rankenėlė ir sujungimo vamzdelis. 2. Siurbimo rankenėlė turi tikti sujungimo vamzdeliui. 3. Be atsiurbimo kontrolės. 4.Sterili pakuotė. 5.CH 24 , ilgis ne mažiau 210cm. 6.Rankenos galo diametras 8-9 mm. | Bicakcilar Global Tibbi Urunler Sanayi ve Ticaret A.S. | 1. Rinkinį sudaro rankenėlė ir sujungimo vamzdelis. 2. Siurbimo rankenėlė tinka sujungimo vamzdeliui. 3. Be atsiurbimo kontrolės. 4.Sterili pakuotė. 5.CH 24 , ilgis 210cm. 6.Rankenos galo diametras 8 mm. | 165 2210 1
PASTABOS: 1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus: išsamius siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašoma siūloma prekė, įrodančius, kad siūloma prekė atitinka visus specifikacijos reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui dokumentai susiję su pirkimo objektu negali būti papildomi naujais dokumentais, todėl jei iš kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų pirkimo komisija negalės įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, toks pasiūlymas bus atmetamas. 2. Orentacinio kiekio (poreikio) kaina pateikiama dviejų skaitmenų po kablekio tiklumu. 3. Lentelės xls formatas - priemonė skaičiavimams atlikti.
1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus: išsamius siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašoma siūloma prekė, įrodančius, kad siūloma prekė atitinka visus specifikacijos reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui dokumentai susiję su pirkimo objektu negali būti papildomi naujais dokumentais, todėl jei iš kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų pirkimo komisija negalės įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, toks pasiūlymas bus atmetamas. 2. Orentacinio kiekio (poreikio) kaina pateikiama dviejų skaitmenų po kablekio tiklumu. 3. Lentelės xls formatas - priemonė skaičiavimams atlikti. 1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus: išsamius siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašoma siūloma prekė, įrodančius, kad siūloma prekė atitinka visus specifikacijos reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui dokumentai susiję su pirkimo objektu negali būti papildomi naujais dokumentais, todėl jei iš kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų pirkimo komisija negalės įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, toks pasiūlymas bus atmetamas. 2. Orentacinio kiekio (poreikio) kaina pateikiama dviejų skaitmenų po kablekio tiklumu. 3. Lentelės xls formatas - priemonė skaičiavimams atlikti.