{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,1]]}
[]
["Pirkimas: Morceliatorius"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai "]
["1.1.","Morceliatorius (audinių smulkintuvas)",1,"vnt.","MorcePowerPlus, TCM3000BL\nRichard Wolf (Vokietija)"]
["1.1.1.","1. Variklis su bešepetėline sistema; 2.Variklio apsisukimų diapazonas - ne siauresnis nei 4000 - 40000 aps/min. 3. Sukimo momentas - ne mažesnis nei 3,5 Ncm; 4. Peilių apsisukimo diapazonas - ne siauresnis nei 100 - 1000 aps/min.; 5. Būtina reverso funkcija;",null,null,"Modelis: 80951,0002\n","1. Variklis su bešepetėline sistema;\n2.Variklio apsisukimų diapazonas 4000 - 40000 aps/min.\n3. Sukimo momentas 3,6 Ncm;\n4. Peilių apsisukimo diapazonas - 100 - 1000 aps/min.;\n5. Būtina reverso funkcija;\nKatalogo Psl. 3, 10, 5"]
["1.1.2.","Būtinas valdymas kojiniu pedalu.",null,null,null,"Valdymas - kojiniu pedalu ir mygtukais\nKatalogo Psl. 5, 7"]
["1.1.3.","Būtinas informacinis ekranas.",null,null,null,"informacinis LCD ekranas.\nKatalogo Psl. 5"]
["1.1.4.","Morceliatoriaus peilis 15±0,5 mm skersmens, su apsaugine funkcija, apsaugančia gilesnius audinius. Autoklavuojamas.",null,null,"Modelis: 8307015","Morceliatoriaus peilis -15 mm skersmens, su apsaugine funkcija, apsaugančia gilesnius audinius. Autoklavuojamas (viso Richard Wolf produktai, kurių kodas prasideda skaičiumi \"8\" yra autoklavuojami, sterilizacija garais.\nKatalogo Psl. 5, 7, 13"]
["1.1.5.","Būtina dviguba sandarinimo sistema (audinio ir instrumento sandarinimui).",null,null,null,"Būtina dviguba sandarinimo sistema (audinio ir instrumento sandarinimui).\nKatalogo psl. 4, 8"]
["1.2.","Žnyplės miomos sugriebimui",1,"vnt.","Modelis: 83954907","Žnyplės miomos sugriebimui\nKatalogo psl. 8, 14, 16"]
["1.2.1.","Dantukų skaičius - 2 (1+1)",null,null,null,"Dantukų skaičius - 2 (1+1)"]
["1.2.2.","Diametras 10 ± 1 mm",null,null,null,"Diametras 10 mm"]
["1.2.3.","Darbinis ilgis 33 ± 0,5 cm",null,null,null,"Darbinis ilgis 33 cm"]
["1.2.4.","Žnybtų ilgis 40 ± 2 mm",null,null,null,"Žnybtų ilgis 38 mm"]
["1.2.5.","Būtina, kad atisidarytų abu žnybtai",null,null,null,"Atisidaro abu žnybtai"]
["1.2.6.","Rankena su užraktu",null,null,null,"Rankena su užraktu (83930072)"]
["1.3.","Griebiančios žnyplės",1,"vnt.","Modelis: 83952048","Griebiančios žnyplės\nKatalogo psl. 8, 14"]
["1.3.1.","Dantukų skaičius - 5 (2+3)",null,null,null,"Dantukų skaičius - 5 (2+3)"]
["1.3.2.","Diametras 10±0,5 mm",null,null,null,"Diametras 10 mm"]
["1.3.3.","Žnybtų ilgis 50±2 mm",null,null,null,"Žnybtų ilgis 49 mm"]
["1.3.4.","Darbinis ilgis 33±0,5 cm",null,null,null,"Darbinis ilgis 33 cm"]
["1.3.5.","Atsidaro vienas žnybtas",null,null,null,"Atsidaro vienas žnybtas"]
["1.4.","Trokaras",1,"vnt.","Modelis: 83071151","Trokaras"]
["1.4.1.","Trokaras su audinio pozicionavimu, 15±0,5 mm diametro.",null,null,null,"Trokaras su audinio pozicionavimu, 15 mm diametro.\nKatalogo psl. 2, 7"]
["1.5.","Audinio sandariklis ",20,"vnt.","Modelis: 8307502","Audinio sandariklis \nKatalogo psl. 8"]
["1.6.","Tarpinės instrumento sandarinimui",20,"vnt.","Modelis: 8307503","Tarpinės instrumento sandarinimui \nKatalogo psl. 8"]
["1.7.","Purškiamas tepalas, 500 ml",1,"vnt.","Modelis: 40900,1000","Purškiamas tepalas, 500 ml\nKatalogo psl. 11"]
["1.8.","Sterilizavimo dėklas",1,"vnt.","Modelis: 33024","Sterilizavimo dėklas\nKatalogo psl. 8, 15"]
["1.8.1.","Paminkštinimai dugne ir dangtyje",null,null,null,"Paminkštinimai dugne ir dangtyje"]
["1.8.2.","Būtinas permatomas, tonuotas dangtis",null,null,null,"Permatomas, tonuotas dangtis"]
["1.8.3.","Vidiniai išmatavimai (AxPxI) - 60x200x500±5 mm",null,null,null,"Vidiniai išmatavimai (AxPxI) - 60x200x500 mm"]