## Sheet1
Eil. Nr. | Prekės (prekių) pavadinimas/gamintojas | Mato vnt. | Išmatavimai | Preliminarus poreikis metams | Mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM | Mato vnt. kaina Eur su PVM | Bendra pozicijos kaina Eur be PVM | Bendra pozicijos kaina Eur su PVM | Techniniai parametrai | Atitiktis keliamam reikalavimui, su nuoroda į pridedamus gamintojo dokumentus (būtina nurodyti konkrečius siūlomus parametrus) | Gamintojas, modelis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
98. | Saugi vakuuminė veninio kraujo paėmimo sistema
98.1 | Vakuuminiai mėgintuvėliai biochemijai su krešulio aktyvatoriumi 2-4 ml | vnt. |  | 400 | 0.082 | 5% | 0.0861 | 32.8 | 34.44 | Gamintojas akredituotas pagal ISO 9001 medicinos gaminių kokybės sistemos standartą. Mėgintuvėliai turi būti plastikiniai (išskyrus ENG, kurie gali būti stikliniai), vienkartiniai, su tiksliai dozuotu vakuumu. Mėgintuvėliai turi būti sterilūs: atitikti EN-552 (sterilumą užtikrinantis lygmuo 10-6 ar aukštesnis ir turi būti pažymėti ženklu CE pagal 98/79/EEC direktyvą (pateikti sertifikatus). Vakuuminiai mėgintuvėliai turi būti hermetiški, su saugiu personalui kraują atstumiančiu hemorepelentiniu kamšteliu (pateikti gamintojo patvirtinimą). Galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamšteliu. Mėgintuvėlių kamštelių spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6710 „Vienkartinė tara veninio kraujo surinkimui“ reikalavimus. Adatos turi būti multibandininės, pagamintos iš nerūdijančio plieno. Adatos turi atitikti EN 550 sterilumo direktyvą (pateikti sertifikatus). Adatos turi būti pažymėtos CE ženklu pagal direktyvą 93/42/EEC invazyviems medicinos gaminiams (pateikti sertifikatus). Adatų spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6009:1998 „Vienkartinių adatų spalvinis kodavimas“ reikalavimus. Vakuuminė kraujo paėmimo sistema: adata+vakuuminis mėgintuvėlis+laikiklis yra nedaloma ir turi būti vieno prekės ženklo (vieno gamintojo). Tiekėjas privalo pateikti galiojantį gamintojo įgaliojimą prekiauti siūlomais produktais. | Gamintojas akredituotas pagal ISO 9001 medicinos gaminių kokybės sistemos standartą. 98 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1-4 Visi mėgintuvėliai plastikiniai, vienkartiniai, su tiksliai dozuotu vakuumu. 98 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 5-15 Mėgintuvėliai sterilūs: atitinka ISO 11135 (sterilumą užtikrinantis lygmuo 10-6, pažymėti ženklu CE pagal 98/79/EEC direktyvą (pateikiami sertifikatai) 98 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 16-17 Vakuuminiai mėgintuvėliai yra hermetiški, su saugiu personalui kraują atstumiančiu hemorepelentiniu kamšteliu (pateikiamas gamintojo patvirtinimas) 98 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 18-20 Galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamšteliu. 98 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 21-22 Mėgintuvėlių kamštelių spalvinis kodavimas atitinka tarptautinio standarto ISO 6710 „Vienkartinė tara veninio kraujo surinkimui“ reikalavimus. 98 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 16-17 Adatos multibandininės, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 98 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 23-25 Adatos atitinka ISO11135 sterilumo direktyvą. Adatos pažymėtos CE ženklu pagal direktyvą 93/42/EEC invazyviems medicinos gaminiams. 98 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 26-29 Adatų spalvinis kodavimas atitinka tarptautinio standarto ISO 6009:1998 „Vienkartinių adatų spalvinis kodavimas“ reikalavimus. 98 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 30-31 Vakuuminė kraujo paėmimo sistema: adata+vakuuminis mėgintuvėlis+laikiklis yra nedaloma ir yra vieno prekės ženklo (vieno gamintojo). 98 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 32-45 Pateikiamas galiojantis gamintojo įgaliojimas 98 p.d. gamintojo įgaliojimas | Greiner Bio-One, vak.mėgintuvėlis 4 ml Serum R Premium, 454092; vak.mėgintuvėlis 2 ml Serum R Premium, 454096
98.2 | Vakuuminiai mėgintuvėliai biochemijai su krešulio aktyvatoriumi 6 ml | vnt. |  | 15000 | 0.084 | 5% | 0.0882 | 1260 | 1323 |  |  | Greiner Bio-One, vak.mėgintuvėlis 6 ml Serum R Premium, 456092
98.3 | Vakuuminiai mėgintuvėliai biochemijai su krešulio aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu 5 ml | vnt. |  | 1000 | 0.118 | 5% | 0.1239 | 118 | 123.9 |  |  | Greiner Bio-One, vak.mėgintuvėlis 5 ml Sep R Premium, 456071
98.4 | Vakuuminiai mėgintuvėliai hematologijai su K3EDTA 3-4 ml | vnt. |  | 12000 | 0.082 | 5% | 0.0861 | 984 | 1033.2 |  |  | Greiner Bio-One, vak.mėgintuvėlis 3 ml K3 EDTA Premium, 454086; vak.mėgintuvėlis 4 ml K3 EDTA Premium, 454036
98.5 | Vakuuminiai mėgintuvėliai hematologijai, pediatriniai su K3EDTA 2 ml | vnt. |  | 100 | 0.082 | 5% | 0.0861 | 8.2 | 8.61 |  |  | Greiner Bio-One, vak.mėgintuvėlis 2 ml K3 EDTA Premium, 454087
98.6 | Vakuuminiai mėgintuvėliai tyrimams iš plazmos su Li/He 4-6 ml | vnt. |  | 8000 | 0.086 | 5% | 0.0903 | 688 | 722.4 |  |  | Greiner Bio-One, vak.mėgintuvėlis 4 ml Li-He Premium, 454084
98.7 | Vakuuminiai mėgintuvėliai koaguliacijos tyrimams su Na citratu (3,8% 0,129 mol/l) 3-3,5 ml, dviejų sluoksnių mėgintuvėlio sienelė (pateikti tai įrodantį dokumentą), ant etiketės žyma, nurodanti minimalią ir maksimalią leistiną užpildymo ribą. | vnt. |  | 5000 | 0.11 | 5% | 0.1155 | 550 | 577.5 |  |  | Greiner Bio-One, vak.mėgintuvėlis 3,5 ml SNC Coag. 3,8 %Premium, 454387; vak.mėgintuvėlis 3 ml SNC Coag. 3,8 %Premium, 454385
98.8 | Vakuuminiai mėgintuvėliai alkoholio koncentracijos kraujyje nustatymui 5-6 ml su Na fluoridu ir kalio oksalatu | vnt. |  | 300 | 0.11 | 5% | 0.1155 | 33 | 34.65 |  |  | Greiner Bio-One, vak.mėgintuvėlis 6 ml Glucose R (Na/Fl), 456062
98.9 | Vakuuminiai mėgintuvėliai ENG nustatyti 1,5-1,9 ml, tinkantys ENG analizatoriui SRT 10/II arba lygiaverčiam. | vnt. |  | 6000 | 0.21 | 5% | 0.2205 | 1260 | 1323 |  |  | Greiner Bio-One, vak.mėgintuvėlis 1,5 ml ENG, 729073
98.10 | Adatos vakuuminiams mėgintuvėliams 0,8x38mm, 21G | vnt. |  | 20000 | 0.068 | 5% | 0.0714 | 1360 | 1428 |  |  | Greiner Bio-One, Adata 21 G (0,8x38 mm), 450076
98.11 | Adatos vakuuminiams mėgintuvėliams 0,7x38mm, 22G | vnt. |  | 300 | 0.068 | 5% | 0.0714 | 20.4 | 21.42 |  |  | Greiner Bio-One, Adata 22 G (0,7x38 mm), 450075
98.12 | Adatos su venos vizualizacijos funkcija 21-22G | vnt. |  | 1000 | 0.096 | 5% | 0.1008 | 96 | 100.8 |  |  | Greiner Bio-One, Adata Visio Plus 21 G, 450040; Adata Visio Plus 22 G, 450041
98.13 | Adatos laikiklis įsukamas | vnt. |  | 20000 | 0.032 | 5% | 0.0336 | 640 | 672 |  |  | Greiner Bio-One, Adatos laikiklis, 450201
98.14 | „peteliškės“ rinkinys smulkių venų perform. su Luer adapteriu 21-23G (žarnelės ilgis 180-200 mm) | vnt. |  | 500 | 0.3 | 5% | 0.315 | 150 | 157.5 |  |  | Greiner Bio-One, Peteliškė +Luer 21 G 19 cm (žalia), 450066; Peteliškė +Luer 23 G 19 cm (žydra), 450089
98.15 | Luer adapteris | vnt. |  | 2500 | 0.088 | 5% | 0.0924 | 220 | 231 |  |  | Greiner Bio-One, Luer adapter, 20 G, 450070
Pirkimo dalies suma Eur: | [7 empty] | 7420.4 | 7791.42