{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Medicinos įranga Konsultacijų poliklinikai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
[]
["1.","Audiometras"]
["1.1.","Audiometras",1,"vnt."]
["1.1.1.","Išėjimai (ne mažiau kaip): standartinės ausinės, orinės ausinės, kaulinės ausinės, maskavimo ausinėms, laisvo lauko, paciento atsako mygtuko, mikrofono, papildomo mikrofono."]
["1.1.2.","Matavimo ribos (oras/kaulas): ne mažiau kaip -10dB - 120dB/ -10dB - 80dB"]
["1.1.3.","Dažnių diapazonai: galimybė rinktis iš dviejų diapazonų ne mažiau kaip8kHz-20kHz ir ne mažiau kaip 125Hz – 8kHz  "]
["1.1.4.","Dažnių pasirinkimas (įjungimas/išjungimas): galimybė dažnius 125Hz, 250Hz, 750Hz, 1500Hz arba 8kHz laisvai išjungti. Galimybė įdiegti dažnius iki 20 kHz."]
["1.1.5.","Maskavimas: tikslaus ruožo garsas, baltasis triukšmas toniniam tyrimui, kalbinis triukšmas kalbiniam tyrimui."]
["1.1.6.","Garso stiprumo reguliavimas: ne mažiau 1, 2 arba 5 dB žingsniu"]
["1.1.7.","Automatiniai testai: audiometrija, SISI, Stenger, Hughson-Westlake, Weber, ABLB, kalbinė audiometrija, laisvo lauko arba lygiaverčiai nurodytiems"]
["1.1.8.","Ryšys su pacientu: paciento atsako mygtukas, mikrofonai ir garsiakalbiai audiometre abipusiam komunikavimui."]
["1.1.9.","Mikrofonas: įrengtas audiometre."]
["1.1.10.","Jungtis su kompiuteriu: ne mažiau 4 USB jungtys, ne mažiau 1 RJ45 (LAN) jungtis arba lygiavertės jungtys"]
["1.1.11.","Spausdinimas: per kompiuterį su specialia programa, suderinta su Windows arba lygiaverte operacine sistema ir/arba tiesioginis spausdinimas per spausdintuvą. Spausdinama ne mažesniu kaip A4 formatu"]
["1.1.12.","Vidinė atmintis: ne mažiau 1000 pacientų arba 50000 testų. Turi būti galimybė pajungti kompiuterinę klaviatūrą paciento duomenims įvesti."]
["1.1.13.","Ekranas: ne mažesnis kaip 14 cm įstrižainės, ne mažesnės kaip 640x480 pikselių raiškos spalvotas ekranas"]
["1.1.14.","Maitinimo šaltinis: 230V, 50Hz"]
["1.1.15.","Komplektacija (ne mažesnė kaip): audiometras, audiometrinės ausinės, Kaulo zondas, paciento atsako mygtukas, pagrindiniai maitinimo laidai, mikrofonas, spausdintuvas, papildomos audiometrinės ausinės apsaugančios nuo triukšmo."]
[null,null,null,null,"OnTrak, Spacelabs Healthcare Inc."]
["2.","Kraujospūdžio stebėsenos įrenginys",null,null,null,"Kraujospūdžio stebėsenos įrenginys OnTrak 90227"]
["2.1.","Kraujospūdžio stebėsenos įrenginys suderinamas su turima Sentinel duomenų bazės programine įranga",4,"vnt.",null,"Kraujospūdžio stebėsenos įrenginys suderinamas su turima Sentinel duomenų bazės programine įranga ,,Katalogas\" - 2 psl."]
["2.1.1.","Paskirtis: ilgalaikiam ambulatoriniam arterinio kraujo spaudimo (AKS) monitoravimui.",null,null,null,"Paskirtis: ilgalaikiam ambulatoriniam arterinio kraujo spaudimo (AKS) monitoravimui. ,,Katalogas\" - 1 psl."]
["2.1.2.","Konstrukcija: nešiojamas, svoris - ne daugiau 180 g. (be maitinimo elementų) sveriantis prietaisas.",null,null,null,"Konstrukcija: nešiojamas, svoris - 172 g. (be maitinimo elementų) sveriantis prietaisas ,,Katalogas\" - 2 psl."]
["2.1.3.","Matavimo metodas: oscilometrinis.",null,null,null,"Matavimo metodas: oscilometrinis. ,,Katalogas\" - 2, 3 psl."]
["2.1.4.","Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): 1. Sistolinio kraujo spaudimo: 60 -260 mmHg; 2. Diastolinio kraujo spaudimo: 30-200 mmHg; 3. Širdies susitraukimų dažnio: 30-180 kartų/min.",null,null,null,"Matavimo ribos : 1. Sistolinio kraujo spaudimo: 60 -260 mmHg; 2. Diastolinio kraujo spaudimo: 30-200 mmHg; 3. Širdies susitraukimų dažnio: 30-230 kartų/min.,,Katalogas\" - 3 psl."]
["2.1.5.","Laiko intervalų tarp matavimų keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): 5-120 min.",null,null,null,"Laiko intervalų tarp matavimų keitimo ribos: 5-120 min.,,Katalogas\" - 3 psl."]
["2.1.6.","Skirtingų programuojamų laikotarpių skaičius: ≥10.",null,null,null,"Skirtingų programuojamų laikotarpių skaičius: 12. ,,Katalogas\" - 3 psl."]
["2.1.7.","Vieno matavimo trukmė: ≤1 min.",null,null,null,"Vieno matavimo trukmė: 35-50 s. ,,Katalogas\" - 3 psl."]
["2.1.8.","Matavimų skaičius: ≥300 matavimų, su pilnai pakrautais akumuliatoriais.",null,null,null,"Matavimų skaičius: 300 matavimų, su pilnai pakrautais akumuliatoriais.,,Katalogas\" - 3 psl."]
["2.1.9.","Atmintis: ≥500 matavimų.",null,null,null,"Atmintis: 500 matavimų.,,Katalogas\" - 3 psl."]
["2.1.10.","Aparatas turi turėti matavimo pagal pareikalavimą mygtuką.",null,null,null,"Aparatas turi matavimo pagal pareikalavimą mygtuką. ,,Katalogas - 2 psl."]
["2.1.11.","Garsinis signalas prieš pradedant matavimą.",null,null,null,"Garsinis signalas prieš pradedant matavimą.,,Katalogas\" - 2 psl."]
["2.1.12.","Vaikų matavimo rėžimas.",null,null,null,"Vaikų matavimo rėžimas.,,Katalogas\" - 3 psl."]
["2.1.13.","Maksimali AKS registravimo trukmė ≥ 7 paros.",null,null,null,"Maksimali AKS registravimo trukmė 7 paros.,,Katalogas\" - 2 psl."]
["2.1.14.","Integruotas spalvoitas ekranas, įstrižainės dydis ≥ 6 cm",null,null,null,"Integruotas spalvoitas ekranas, įstrižainės dydis 6 cm ,,Katalogas\" - 2, 3 psl."]
["2.1.15.","Aparato ekrane stebimi parametrai (ne mažiau kaip): sistolinio kraujo spaudimo, diastolinio kraujo spaudimo ir širdies susitraukimų dažnio matavimo rezultatai, programavimo parametrai, data ir laikas. Galimybė paruošti matavimui be kompiuterio. Programos meniu užrašai lietuvių kalba.",null,null,null,"Aparato ekrane stebimi parametrai (ne mažiau kaip): sistolinio kraujo spaudimo, diastolinio kraujo spaudimo ir širdies susitraukimų dažnio matavimo rezultatai, programavimo parametrai, data ir laikas. Galimybė paruošti matavimui be kompiuterio. Programos meniu užrašai lietuvių kalba.,,Katalogas\" - 4, 5, 6, 7 psl."]
["2.1.16.","Elektros maitinimo šaltinis: ne daugiau 2 vnt. AA/AAA tipo galvaniniai maitinimo elementai",null,null,null,"Elektros maitinimo šaltinis:  2 vnt. AA tipo galvaniniai maitinimo elementai. ,,Katalogas\" - 3 psl."]
["2.1.17.","Komplektacija (ne mažiau kaip): 1. AKS registravimo aparatas; 2. Daugkartinio naudojimo manžetės - S, M, L dydžių (ne mažiau kaip po 1 vnt.); Priedai AKS registravimo aparato tvirtinimui prie paciento; 4. Licencija (visam naudojimo laikotarpiui) kompiuteriui prie Sentinel duomenų bazės programinės įrangos",null,null,null,"Deklaruojame, kad komplektaciją sudarys: 1. AKS registravimo aparatas; 2. Daugkartinio naudojimo manžetės - S, M, L dydžių (ne mažiau kaip po 1 vnt.); Priedai AKS registravimo aparato tvirtinimui prie paciento; 4. Licencija (visam naudojimo laikotarpiui) kompiuteriui prie Sentinel duomenų bazės programinės įrangos"]
["2.1.18.","Duomenų perdavimas į kompiuterį ir spausdintuvą: duomenys į kompiuterį perduodami USB arba beviele jungtimis. Tiesioginio raporto spausdinimo standartas (be kompiuterio) PictBridge arba lygiavertis",null,null,null,"Duomenų perdavimas į kompiuterį ir spausdintuvą: duomenys į kompiuterį perduodami USB jungtimis. Tiesioginio raporto spausdinimo standartas (be kompiuterio) PictBridge. ,,Katalogas\" - 2 psl."]
["2.1.19.","Raporto generavimas ir matavimai: pateikiami ne mažiau kaip šie matavimai - sistolinio ir diastolinio AKS matavimo vertės ir išvestiniai dydžiai, arterijų standumo indeksas, rytinio kraujospūdžio padidėjimo indeksas, dienos ir nakties vidutinio sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio rodmenų procentinis skirtumas, aktyvumas matavimo metu.",null,null,null,"Raporto generavimas ir matavimai: pateikiami  šie matavimai - sistolinio ir diastolinio AKS matavimo vertės ir išvestiniai dydžiai, arterijų standumo indeksas, rytinio kraujospūdžio padidėjimo indeksas, dienos ir nakties vidutinio sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio rodmenų procentinis skirtumas, aktyvumas matavimo metu.,,Katalogas\" - 8, 9 psl."]