Pirkimo sąlygų 1 priedas

Vienkartinių priemonių komplektų, skirtų operacijoms su lazeriu

techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės su nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartinių priemonių komplektas kojų venų operacijoms (kiekis 1000 komplektų) | Vienkartinių priemonių, skirtų kojų venų operacijoms su lazeriu, komplektą sudaro: šviesolaidinis kojų venų zondas, komplektuojamas kartu su įvedimo rinkiniu, ir sistema, skirta dozavimo pompai. |  |
| 1.1. | Šviesolaidinis kojų venų zondas | - Vienkartinio naudojimo; - Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje; - Techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „G.N.S neoLaser“ diodiniu lazeriu „neoV 1470“ arba techniškai suderinamas su panaudos būdu teikiamu diodiniu lazeriu; - Šviesolaidžio diametras (400 µm arba 600 µm) pasirenkamas užsakymo metu; - Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro; - Šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,3±0,02 mm arba 1,8±0,02 mm, atitinkamai pagal užsakymo metu pasirinkto diametro šviesolaidinį zondą; - Energijos emisija radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje; - Pateikiamas komplekte kartu su šviesolaidinio kojų venų zondo įvedimui skirtu rinkiniu, kurį sudaro: - 4F arba 6F skersmens pravediklis-plėtiklis, pritaikytas užsakymo metu pasirinkto diametro šviesolaidiniam zondui; - 18G arba 21G dydžio echogeninė įvedimo adata; - Viela-gidas. - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | - Vienkartinio naudojimo Žr. Katalogai.pdf 1-2 psl.; - Sterilus, supakuotas dviejų lygių pakuotėje Žr. Katalogai.pdf 3 psl.; - Techniškai suderinamas gamintojo „G.N.S neoLaser“ diodiniu lazeriu „neoV 1470“ Žr. Katalogai.pdf 3 psl.; - 400- 600µm Žr. Katalogai.pdf 4 psl. - 2,5 m. Žr. Katalogai.pdf 4 psl.; - 1,3 mm arba 1,8 mm Žr. Katalogai.pdf 4 psl.; - Energijos emisija radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje Žr. Katalogai.pdf 4 psl. ir Deklaracija.pdf; - Pateikiamas komplekte kartu su šviesolaidinio kojų venų zondo įvedimui skirtu rinkiniu, kurį sudaro: - 4F arba 6F skersmens pravediklis-plėtiklis. - 18G arba 21G dydžio echogeninė įvedimo adata. - Viela-gidas. Žr. Katalogai.pdf 5,6 psl.; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu pateikiamas galiojantis CE sertifikatas) Žr. Katalogai.pdf 1-2 psl. |
| 1.2. | Sistema dozavimo pompai | - Skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL); - Vienkartinio naudojimo; - Supakuota po 1 vnt. sterilioje pakuotėje; - Techniškai suderinama su ligoninėje naudojama gamintojo „Nouvag“ dozavimo pompa „DP30“ arba techniškai suderinama su panaudos būdu teikiama dozavimo pompa; - Su tėkmės greičio reguliatoriumi; - Su Luer-Lock jungtimi; - Sistemos ilgis 4±0,1 m; - Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | - Skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL) Žr. Katalogai.pdf 7 psl. - Vienkartinio naudojimo Žr. Katalogai.pdf 8 psl. - Supakuota po 1 vnt. sterilioje pakuotėje Žr. Katalogai.pdf 8-9 psl. - Techniškai suderinama su ligoninėje naudojama gamintojo „Nouvag“ dozavimo pompa „DP30“ Žr.Katalogai.pdf 7-8 psl. - Su tėkmės greičio reguliatoriumi Žr. Katalogai.pdf 8 psl. - Su Luer-Lock jungtimi Žr. Katalogai.pdf 8 psl - Sistemos ilgis 4m. Žr. Katalogai.pdf 8 psl - Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu pateikiamas galiojantis CE sertifikatas) Žr. Katalogai.pdf 8-9 psl. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams kartu su nuorodomis į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) yra atžyma (-os). Dokumentai teikiami anglų (arba siūlomos prekės gamintojo originalo) kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

- Techninės specifikacijos 3 punkte nurodyti reikalavimai taikomi tik tada, kai siūlomi šviesolaidiniai zondai,  nurodyti techninės specikacijos 1.1 ir 2.1 punktuose, nėra techniškai suderinami su ligoninėje naudojamu diodiniu lazeriu „neoV 1470“.

- Techninės specifikacijos 4 punkte nurodyti reikalavimai taikomi tik tada, kai siūloma sistema, skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL), nurodyta techninės specikacijos 1.2 punkte, nėra techniškai suderinama su ligoninėje naudojama dozavimo pompa „DP30“.

- Perkančiajai organizacijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.