{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Fakoemulsifikatorius"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (puslapis pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą)"]
["1.1.","Fakoemulsifikatorius",1,"vnt.","\"Centurion Vision System\", Alcon"]
["1.1.1.","Paskirtis - akies priekinio segmento chirurginėms operacijoms.",null,null,null,"Paskirtis - akies priekinio segmento chirurginėms operacijoms. (žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 1 psl.)"]
["1.1.2.","Lęšiuko šalinimo būdai: 1. Ultragarsinis (išilginis); 2. Torsialinis (angl. torsional).",null,null,null,"Lęšiuko šalinimo būdai: 1. Ultragarsinis (išilginis); 2. Torsialinis (angl. torsional). (žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 3 psl.)"]
["1.1.3.","Darbo režimai: 1. Ultragarsiniam lęšiuko šalinimo būdui: a) Nepertraukiamas; b) Pulsuojantis, reguliuojamas ne siauresnėse kaip 1 – 250 impulsų/s ribose; c) Paketinis (angl. burst mode), reguliuojamas ne siauresnėse kaip 2 – 500 ms ribose. 2. Torsialiniam lęšiuko šalinimo būdui: a) Nepertraukiamas; b) Pulsuojantis, reguliuojamas ne siauresnėse kaip 1 – 250 impulsų/s ribose; c) 30 – 60 kHz dažnio judesiai; d) Paketinis (angl. burst mode), reguliuojamas ne siauresnėse kaip 2 – 500 ms ribose.",null,null,null,"Darbo režimai: 1. Ultragarsiniam lęšiuko šalinimo būdui: a) Nepertraukiamas; b) Pulsuojantis, reguliuojamas 1 – 250 impulsų/s ribose; c) Paketinis (angl. burst mode), reguliuojamas 2 – 500 ms ribose. 2. Torsialiniam lęšiuko šalinimo būdui: a) Nepertraukiamas; b) Pulsuojantis 1 – 250 impulsų/s ribose; c) 30 – 60 kHz dažnio judesiai; d) Paketinis (angl. burst mode), reguliuojamas  2 – 500 ms ribose. žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 3 psl.)"]
["1.1.4.","Koaguliacijos parametrai: 1. Bipolinė koaguliacija; 2. Dažnis 1,5 MHz ±5%; 3. Fiksuota ir linijinė koaguliacijos galingumo kontrolė.",null,null,null,"1. Bipolinė koaguliacija; 2. Dažnis 1,5 MHz ±5%; 3. Fiksuota ir linijinė koaguliacijos galingumo kontrolė. (žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 3 ir 14 psl.)"]
["1.1.5.","Irigacijos –aspiracijos parametrai: 1) Vakuumas: 1. Vakuumo reguliavimas: a) Fiksuotas vakuumas; b) Linijinis (palaipsninis) vakuumo lygio didinimas; 2. Vakuumo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 0–650 mmHg; 3. Reguliuojamas vakuumo didinimo greitis, esant okliuzijai. 2) Skysčio atsiurbimo našumas: 1. Atsiurbimo reguliavimas:a) Fiksuotas siurbimo našumas; b) Linijinis (palaipsninis) siurbimo našumo didinimas; 2. Siurbimo našumo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 5 – 60 cm³/min. 3) Priekinės kameros akispūdžio valdymą užtikrinanti infuzija: Būtina. Akispūdžio nustatymo ribos ne siauresnės kaip 26 - 110 mmHg. ",null,null,null,"Irigacijos –aspiracijos parametrai: 1) Vakuumas: 1. Vakuumo reguliavimas: a) Fiksuotas vakuumas; b) Linijinis (palaipsninis) vakuumo lygio didinimas; 2. Vakuumo reguliavimo  0–700 mmHg; 3. Reguliuojamas vakuumo didinimo greitis, esant okliuzijai.  (žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 3, 12, 13 psl.) 2) Skysčio atsiurbimo našumas: 1. Atsiurbimo reguliavimas: a) Fiksuotas siurbimo našumas; b) Linijinis (palaipsninis) siurbimo našumo didinimas; 2. Siurbimo našumo reguliavimo ribos 0 – 60 cm³/min. (žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 3 ir 13 psl.) 3) Priekinės kameros akispūdžio valdymą užtikrinanti infuzija.  Akispūdžio nustatymo ribos 20 - 110 mmHg. (žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 3 psl.)"]
["1.1.6.","Priekinė vitrektomija: 1. Maksimalus kirpimo greitis ≥ 4000 kirpimų/min.; 2. Priekinės vitrektomijos antgalis pneumatinis, dviejų kanalų.",null,null,null,"Priekinė vitrektomija: 1. Maksimalus kirpimo greitis  4000 kirpimų/min.; 2. Priekinės vitrektomijos antgalis pneumatinis, dviejų kanalų. (žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 3 ir 11 psl.)"]
["1.1.7.","Aparato funkcijų valdymas: Būtini aparato valdymo būdai: 1. Valdymo pedalu; 2. Aparato panelėje esančiu lietimu valdomu ekranu („touch screen“); 3. Nuotolinio valdymo pulteliu.",null,null,null,"Aparato funkcijų valdymas: 1. Valdymo pedalu; 2. Aparato panelėje esančiu lietimu valdomu ekranu („touch screen“); 3. Nuotolinio valdymo pulteliu. žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 4, 6, 10 psl.)"]
["1.1.8.","Valdymo pedalas: 1. Belaidis; 2. Galimybė prijungti pedalą laidu; 3. Belaidinis pedalo akumuliatoriaus krovimas.",null,null,null,"Valdymo pedalas: 1. Belaidis; 2. Yra galimybė prijungti pedalą laidu; 3. Belaidinis pedalo akumuliatoriaus krovimas. (žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 6, 9 psl.)"]
["1.1.9.","Skysčių tiekimo sistema: 1. Gravitacinė; 2. Fiksuoto slėgio.",null,null,null,"Skysčių tiekimo sistema: 1. Gravitacinė; 2. Fiksuoto slėgio. (žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 5 psl.)"]
["1.1.10.","Papildomos funkcjos: 1. Galima pastovi irigacija; 2. Programuojama slėgio refliukso funkcija, aktyvuojama valdymo pedalu; 3. Darbo režimų ir parametrų nustatymo patvirtinimas balsu.",null,null,null,"1. Galima pastovi irigacija; 2. Programuojama slėgio refliukso funkcija, aktyvuojama valdymo pedalu; 3. Darbo režimų ir parametrų nustatymo patvirtinimas balsu. (žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 2, 7 psl.)"]
["1.1.11.","Aparato elektros maitinimas: Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo.",null,null,null,"Aparato elektros maitinimas: 110 – 240 V  50/60 Hz žiūrėti Specialiuju reikalavimu pagrindimas  arba Vartotojo vadovo istrauka 3 psl.)\n"]
["1.1.12.","Kartu su fakoemulsifikatoriumi komplektuojami priedai: 1. Priekinės vitrektomijos antgalis (23G) – 6 vnt.; 2. Ultragarsinė torsialinė – fakoemulsifikacijos darbinė rankena (sterilizuojama, skirta dirbti su titano antgaliukais) – 2 vnt.; 3. Skysčių valdymo modulis (kasetė su fakoemulsifikacijos antgaliu (balanced tip) ir kitais priedais, skirta naudoti kartu su ultragarsine darbine rankena, palaikanti akispūdį lęšiuko šalinimo procedūros metu) – 6 vnt.; 4. Sterilus balansuotas druskų tirpalas (BSS) pritaikytas įstatyti aparate ir skirtas naudoti kartu su kasetėmis aktyviai akispūdžio kontrolei - 12 vnt.",null,null,null,"Kartu su fakoemulsifikatoriumi komplektuojami priedai: 1. Priekinės vitrektomijos antgalis (23G) – 6 vnt.; Kat. Nr. 8065752134 2. Ultragarsinė torsialinė – fakoemulsifikacijos darbinė rankena (sterilizuojama, skirta dirbti su titano antgaliukais) – 2 vnt.; Kat. Nr. 8065751761 3. Skysčių valdymo modulis (kasetė su fakoemulsifikacijos antgaliu (balanced tip) ir kitais priedais, skirta naudoti kartu su ultragarsine darbine rankena, palaikanti akispūdį lęšiuko šalinimo procedūros metu) – 6 vnt. Kat. Nr. 8065752200; 4. Sterilus balansuotas druskų tirpalas (BSS) pritaikytas įstatyti aparate ir skirtas naudoti kartu su kasetėmis aktyviai akispūdžio kontrolei - 12 vnt. Kat. Nr. 0007950185 (žiūrėti komplektacija.pdf.)"]