{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,1]]}
[]
["Pirkimas: Kvėpavimo sistemos įranga"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.1.","Spirometras",2,"vnt.","Spirolab; MIR, Italija"]
["1.1.1.","Diagnostinis spirometrijos prietaisas",null,null,null,"Diagnostinis spirometrijos prietaisas 9psl."]
["1.1.2.","Matuojami parametrai: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, FET, laikas iki PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (išmatuotas), MVV (apskaičiuotas)",null,null,null,"Matuojami parametrai: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, FET, laikas iki PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (išmatuotas), MVV (apskaičiuotas) 30;31;32;73;74psl."]
["1.1.3.","Būtina plaučių amžiaus matavimo funkcija",null,null,null,"Plaučių amžiaus matavimo funkcija 32psl."]
["1.1.4.","Pritaikytas darbui su vaikais",null,null,null,"Pritaikytas darbui su vaikais 11;43psl."]
["1.1.5.","Spalvotas, jautrus lietimui, ne mažiau nei 17,5 cm ekranas",null,null,null,"Spalvotas, jautrus lietimui, 7colių (17,78cm) ekranas 7psl."]
["1.1.6.","Matavimo ribos: srauto ne mažiau kaip ± 16l/s; tūrio: ne mažiau kaip ± 10 l",null,null,null,"Matavimo ribos: srauto ± 16l/s; tūrio: ± 10 l 7psl."]
["1.1.7.","Matavimo paklaidos: srauto ne daugiau kaip ± 5 proc. ar 200 ml/s; tūrio ne daugiau kaip ± 3 proc. arba 50 ml.",null,null,null,"Matavimo paklaidos: srauto  ± 5 proc. ar 200 ml/s; tūrio  50 ml 7psl."]
["1.1.8.","Būtina vidinė atmintis ne mažiau kaip 10000 testų",null,null,null,"Vidinė atmintis  10000 testų 7psl."]
["1.1.9.","Bevielis sujungimas Wifi ar Bluetooth tipo arba lygiavertis",null,null,null,"Bevielis sujungimas  Bluetooth tipo 7;51psl."]
["1.1.10.","Galimybė sujungti su kompiuteriu USB tipo jungtimi arba lygiaverte",null,null,null,"Galimybė sujungti su kompiuteriu USB tipo jungtimi 7;51psl."]
["1.1.11.","Būtinas integruotas spausdintuvas",null,null,null,"Integruotas spausdintuvas 9;10psl."]
["1.1.12.","Galimybė pajungti išorinį spausdintuvą tiesiogiai",null,null,null,"Galimybė pajungti išorinį spausdintuvą tiesiogiai 63psl."]
["1.1.13.","Komplekte su prietaisu pateikiama: 1. Kandikliai popieriniai arba plastikiniai, vienkartiniai suaugusiems (500 vnt.) ir vaikams (500 vnt.). 2.Nosies spaustukas, 400 vnt. 3.Programinė įranga 1 vnt. 4. Krepšys 1 vnt. 5. Pakraunama baterija. 6. Bakteriniai filtrai 400 vnt.",null,null,null,"Kompleke su prietaisu pateikiama: 1.Kandikliai popieriniai, vienkartiniai suaugusiems ir vaikams, 1000 vnt. 2.Nosies spaustukas, 400 vnt. 3.Programinė įranga 1 vnt. 4. Krepšys 1 vnt. 5. Pakraunama baterija. 6. Bakteriniai filtrai 400 vnt. 7;10;11;16;20psl."]