NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

KRAUJO GRUPAVIMO REAGENTAS

ORTHO™ Sera Anti-Fya (Anti-FYI)

ORTHO™ Sera Anti-Fyb (Anti-FY2)

6904486

6904487

Paskirtis

in vitro Diagnostikai

Tiesioginiam agliutinacijos testui pagal Stulpelių Agliutinacijos Technologiją

Anti-Fya reagentas skirtas kokybiniam in vitro žmogaus Fya teigiamų eritrocitų testui, pagal netiesioginį antiglobulino tyrimą.

Anti-Fyb reagentas skirtas kokybiniam in vitro žmogaus Fyb teigiamų eritrocitų testui, pagal netiesioginį antiglobulino tyrimą.

Santrauka ir paaiškinimas

Anti-Fya ir anti-Fyb buvo aprašyti 1950 ir 1951 atitinkamai. Fya yra Fyb yra alelių pora ilgojoje chromosomos 1 rankoje, kuri sukelia tris dažniausius fenotipus: Fy(a+b-), Fy(a+b+) ir Fy(a-b-).1

Fya ir Fyb antigenai yra sunaikinami, kai eritrocitai apdorojami tam tikromis koncentracijomis proteolitinių fermentų: ficino, papaino ir α-chimotripsino.2

Procedūros principai

Kai naudojamas pagal rekomenduojamą technologiją, šis reagentas sukelia eritrocitų agliutinaciją (susodinimą grupėmis) kurie turi Fya or Fyb antigenus Jei agliutinacijos nėra, tai reiškia nėra Fya ar Fyb antigenų.

Reagentai

Anti- Fya tiekiamas kaip vienas reagentas.

•   1 buteliukas turintis 5 mL  žmogaus monokloninių antikūnių  IgG tipo (ląstelės linija DG-FYA-02) turintis <0.1% (wlv)

natrio azido ir potenciatorių.

Anti-Fyb tiekiamas kaip vienas reagentas.

•   1 buteliukas turintis 5 mL  žmogaus monokloninių antikūnių  IgG tipo turintis 0.1% (wlv) natrio azido ir galvijų medžiagų.

Paruošimo nereikia. Naudoti tiesiai iš buteliuko.

Saugojimas

Laikyti 2—8 °C.

Kol naudojamas, gali būti kambario temperatūroje (15—30 °C). Uždėkite dangtelį kai nenaudojamas.

Mėginio surinkimas

Nereikalingas specialus paciento/donoro oaruošimas prieš mėginio paėmimą. Mėginiai turėtų būti renkami aseptinėmis sąlygomis su antikoaguliantais. Mėginiai turi būti tiriami iš karto po paėmimo. Jei užtrunka, mėginiai turbi būti laikomi 2—8 °C temperatūroje. Neturėtų būti naudojami kraujo mėginiai, turintys hemolizės požymių ar užsiteršimo. Nenaudokite surinkimo mėgintuvėlių, kuriuose yra plazmos / ląstelių atskyrimo laikmena. Mėginiai paimti į EDTA turi būti analizuojami per 7 dienas. Donoro kraujas su citrato antikoaguliantu gali būti tiriamas iki galiojimo pabaigos.

Version 1.0                                                                              Pub. No. J39979_EN                                                                                              1

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Atsargumo priemonės

Įspėjimai

Nenaudokite jei yra drumstumas.

Neskieskite.

Nenaudokite pasibaigus galiojimui.

Reagente yra 0.1% (w/v) natrio azido.

Reagentus laikykite kaip potencialiai  infekuojančius.

Tik in vitro diagnostikai.

Perspėjimas:	Natrio azidas gali būti toksiškas jei sugertas ir gali reaguoti su švino ir vario vamzdynais formuodamas sprogius junginius. Jei išpiltas į kanalizaciją – nuleiskite daug vandens. (R22- Žalinga jei nurytas).

Perspėjimas:	Medžiaga iš kurios buvo ruošiamas šis produktas nereagavo į HBsAg, Anti-ŽIV 1/2 ir Anti-HCV. Nėra žinomų būdų, užtikrinančių, kad produktas pagamintas iš žmogaus kraujo neperduos pavojingos infekcijos. Reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių.

Procedūra

Bendra informacija

Šis reagentas buvo standartizuotas naudojimui pagal žemiau pateiktą procedūrą. Jei naudojama kitokių technologijų sistemose, nėra garantijos, kad produktas veiks kaip priklauso. Kai naudojate automatinius aparatus, remkitės procedūromis, nurodytomis gamintojo pateiktoje naudojimo instrukcijoje.

Pateikiamos medžiagos

ORTHO™ Sera Anti-Fya

ORTHO™ Sera Anti-Fyb

Papildomos reikiamos medžiagos, kurios nepateikiamos rinkinyje

•  Izotoninis tirpalas

•  Reagentas RBC tinkantis Anti-Fya kontrolei

•  Reagentas RBC tinkantis Anti-Fyb  kontrolei

•  Mikropipetavimo prietaisas 10 μL, 40 μL ir 50 μL

•  Anti-Žmogaus Globulino Anti-IgG Ortho BioVue® kasetės

•  Ortho BioVue® System Inkubatorius, 37 oC

•  Ortho BioVue® System Centrifuga

Tyrimo procedūra

Netiesioginis Antiglobulino Testas

1.   Paruoškite 0.8% arba 3-5% eritrocitų suspensiją iš paciento arba donoro ląstelių, naudodami izotopinį tirpalą.

2.   Leiskite kasetei ir reagentui sušilti kambario temperatūroje.

3.   Pažymėkite kasetes atitinkamai su mėginio identifikacija.

4.   Įpilkite 40 μL reagento „antisera“ į atitinkamą atidarytos kasetės reakcijos stulpelį(-ius). Nepalieskite pipete reakcijos stulpelio. Jei tai nutinka, pakeiskite pipetės antgalį prieš pereinant prie kito stulpelio.

5.   Įpilkite 50 μL 0.8% eritrocitų suspensijos arba 10 μL 3-5% eritrocitų suspensijos į atitinkamą reakcijos stulpelį(-ius) kasetėje.

6.   Stebėkite, kad reakcijos kameros(-ų) turinys yra sujungti kartu. Jei reikia, bakstelėkite švelniai.

PASTABA: Užtikrinti, kad reagentai pasilieka reakcijos stulpelyje. Neturėtų susimaišyti reaktantai su reagentais stulpelyje prieš centrifugavimą.

7.    Inkubuokite 37 oC  15 minučių.

8.    Nedelsdami centrifūguokite kasetę naudodami Ortho BioVue® System Centrifūgą.

9.    Nuskaitykite individualių stulpelių priekį ir galą dėl agliutinacijos.

10.  Užrašykite reakcijos stiprumą.

2                                                                                              Pub. No. J39979_EN                                                                              Version 1.0

Naudojimo instrukcijos

Rezultatų interpretavimas

Agliutinacija = teigiamas rezultatas

Nėra agliutinacijos = neigiamas rezultatas

Rezultatų stabilumas

Testo rezultatai turi būti nuskaitomi, interpretuojami ir užrašomi baigus centrifugavimą

Kokybės Kontrolė

Kokybės kontrolė (QC) reagentui reikalinga. Kontrolė turi būti atliekama kiekvienai reagento partijai tą dieną kai naudojamas pagal standartines procedūras.

Procedūros apribojimai

1.   Geresni/aiškesni rezultatai gaunami su šviežiais mėginiais.

2.   Silpnos išraiškos antigenai gali sukelti klaidingai-neigiamas reakcijas.

3.   Rezultatų anomalijas gali sukelti:

.	Fibrinas ar kietosios dalelės

.	Eritrocitai prikibę prie stulpelio sienelių

.	DAT teigiami eritrocitai

.	Nenaudokite kasečių, kurios atrodo sugadintos (pvz., pažeistas sandarumas, įtrūkimai, burbuliukai), išdžiuvusių (pvz., skysčio lygis yra ties ar žemiau stiklo rutuliukų) arba pakitusios spalvos (dėl bakterinės taršos).

.	Kai mažai skysčio kasetėje gali sukelti (silpnai) klaidingai teigiamus rezultatus.

.	J reakcijos būna dėl didelės eritrocitų koncentracijos. J reakcijos gali būti gautos jei per centrifugavimą kasetės netinkamai įsistatę laikiklyje ar arba neįsisuko 90 laipsn. kampu.

Pastaba: J reakcija susideda iš ląstelių formuojančių dugną rutuliukų stulpelio dugne ar mikromėgintuvėlyje, kai kažkuri ląstelių dugno pusė pasikelia.

Dugnas gali būti suardytas.

4.   Tyrimai su šiomis ar kitomis anomalijomis turi būti pakartojami.

5.   Klaidingi rezultatai gali atsirasti jei galutinės reakcijos neįvertinamos po centrifugavimo.

6.   Maišytų ląstelių populiacijos gali būti kai yra vaisiaus, motinoje, kraujavimas ar transplantacija.

Atlikimo charakteristikos

Laukiami rezultatai *

Mėginiai buvo tirti ORTHO™ Sera Anti-Fya Human Monoclonal lgG ir ORTHO™ Sera Anti-Fyb Žmogaus polikloninėm lgG naudojant Ortho BioVue® Sistemą,  taikant stulpelių Agliutinacijos Technologiją (CAT) taip:

| Reagentas | Tyrimų Skaičius | CAT eritrocitų Suspensija | Atitikimas** | Teigiami mėginiai įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | Frequency (%) |
| Anti-Fya | 292 | 0.8% | 100% | 217 | 74 |
|  | 98 | 3-5% |  |  |  |
| Anti-Fyb | 412 | 0.8% | 100% | 336 | 82 |
|  | 100 | 3-5% |  |  |  |

* Duomenys iš „Alba Bioscience Limited“.

**Atitikimas tarp šių ir nepriklausomų reagentų.

Rezultatai buvo vertinami pagal CE produktus, naudojančius atitinkamą metodą.

Version 1.0                                                                              Pub. No. J39979_EN                                                                                              3

Naudojimo instrukcijos

LITERATŪRA

Teste buvo donorų ir pacientų kraujo, nemažiau 10% kiekvienų; naujagimių mėginių, nemažiau 2%; ABO mėginių A arba B, nemažiau 40%. Galutinė grupės O proporcija  buvo 49%. Testas buvo atliekamas pagal Jungtinės Karalystės populiaciją.

Specifinės atlikimo charakteristikos

ORTHOTM Sera Anti-Fya Žmogaus monokloninis IgG ir ORTHO™ Sera Anti-Fyb Žmogaus polikloninis IgG Kraujo grupavimo reagentai buvo testuoti rankiniu būdu naudojant Ortho BioVue® System, pagal naudojimo instrukcijas, pastebėta, kad specifiškai agliutinuoja žmogaus eritrocitus su atitinkančiu antigenu.

ORTHO™ Sera Anti-Fya reagentas reaguoja su ląstelėmis išreiškiančiomis Fya antigeną.

ORTHO™ Sera Anti-Fyb reagentas reaguoja su ląstelėmis išreiškiančiomis Fyb antigeną.

Norėdami daugiau informacijos, kreipkitės į Ortho Klientų Tech. Aptarnavimą.

Literatūra

1. Daniels, G. Human Blood Groups, 2nd ed. Oxford; Malden MA: Blackwell Science, 2002.

2. Reid ME, Lomas-Francis, C. and Olsson, M. L. The Blood Group Antigen Facts Book, 3rd ed. London, Academic Press, 2012.

4                                                                                              Pub. No. J39979_EN                                                                              Version 1.0

INSTRUCTIONS FOR USE

Simbolių paaiškinimas

Simbolių paaiškinimas

Version 1.0                                                                              Pub. No. J39979_EN                                                                                              5

Naudojimo instrukcijos

Revizijų santrauka

Revizijų santrauka

| Data | Versija | Skyrius | Techniniai pakeitimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-02-14 | 1.0 |  | Pirminė versija. |

0843

Distributed by:

Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

1001 US Highway 202

Raritan, NJ 08869 USA

ORTHO™ Sera Anti-Fya is a trademark of Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. ORTHO™ Sera Anti-Fyb is a trademark of Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

© Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. 2013

6                                                                                              Pub. No. J39979_EN                                                                              Versija 1.0