Vitros ALKP – šarminės fosfatazės nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C1053180 VITROS 250 ALKP 300 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas ALKP nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatumo pagrindas – šarminės  fosfatazės katalizavimas iš p-nitrofenilo fosfato į p-nitrofenolį.

Šarminės fosfatazės koncentracija matuojama spektrofotometru 37 C temperatūroje.

| Principas | ALKP p-nitrofenilo fosfatas  p-nitrofenolis + H3PO4 Mg2+, AMP |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 11 l tiriamo serumo ar plazmos.

Mėginys: serumas, plazma.

Reagentai: p-nitrofenilo fosfatas, 2-amin-2-metil-1-propanolis ir magnio sulfatas

Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, buferis, pigmentai,  surfaktantai, stabilizatorius ir kt.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai:   U/L (SI ir tradiciniai vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC

Bangos ilgis: 400 nm.

Tyrimo laikas: 	5 min.

Tyrimo tipas: sudėtinių taškų metodas.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Creatinino reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20C - 80C (360F - 460F) | Iki galiojimo datos. |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos. |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  2 savaitės. |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 val. |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  4 dienos. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  4 dienos. |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) |  4 dienos. |

Normos:

20.0 – 1500. U/L

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

38.0 – 126.0 U/L

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 3. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 C temperatūroje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 3.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- 7% BSA skiediklis.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.