Vitros ALT – alanininės aminotransferazės nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C1655281 Vitros ALT 250 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas ALT nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - fermentinė oksidacijos reakcija (NADH į NAD+).

Oksidacijos reakcijos lygis matuojamas netiesiogiai spektrofotometru 37 C temperatūroje.

| Principas | ALT aspartatas + -Ketogliutaratas  Piruvatas + Gliutamatas P-5-P LDH Piruvatas + NADH + H+  Laktatas + NAD+ |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 11 l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, heparino ir ETDA plazma. Nerekomenduojama naudoti su hemolizuotu mėginiu.

Reagentai: laktatdehidrogenazė, L-alaninas, Na ketogliutaratas, nikotinamido adenino dinukleotidas ir na pyridoxal-5- fosfatas.

Kitos sudėtinės dalys: pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis, stabilizatorius ir kt.

Prietaisas: 5,1 FS, 950, 750,550,250.

Vienetai: U/L (tradiciniai ir SI vienetais).

Bangos ilgis: 340 nm.

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Alanininės aminotransferazės reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | Iki galiojimo datos |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  4 savaitės |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandas |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) | 3 dienas |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  1 savaitės |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Nerekomenduojama |

Normos:  3 – 1000.0 U/L. (tradiciniais ir SI vienetais).

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 	Suaugusiems:  13-69 U/L

Moterims:        9-52 U/L

Vyrams:           21-72 U/L

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 3. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 3.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.