Vitros CRP Control I ir Control II –  CRP Kontrolė 1 ir CRP Kontrolė 2

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C8936049 CRP Kontrolė I C8597452 CRP Kontrolė II |
| --- | --- |

Vitros kontrolė 1 ir 2 yra analizės kontrolės, kurios naudojamos patvirtinimo atlikimui Vitros cheminėje sistemoje

Reagentai: Vitros kontrolė yra paruošta iš perdirbto žmogaus serumo, kuris buvo papildytas išgrynintu žmogaus C-reaktyviniu, neorganine druska ir konservantais.

Atstatymas (atkūrimas) – nereikalaujamas.

CRP Kontrolės 1 ir 2 laikymas ir stabilumas

| Kalibratorių rinkinys | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidarytas | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos. |
| Atnaujinti | Šaldytuve | 2oC – 8oC (36oF – 46oF) | Laikyti tik gerai užkimštą (uždarytą) |

Reikalingos medžiagos:

- 6 buteliukai (1 ml kiekviename) Vitros CRP kontrolės I.

- 6 buteliukai (1 ml kiekviename) Vitros CRP kontrolės II.

Tyrimo procedūra:

VITROS CRP kontrolė turi būti ištirta tokiu pačiu metodu kaip ir paciento mėginys.

- leiskite buteliukas atšilti (atitirpti).

- Sumaišykite buteliuką keletą kartų švelniai jį paversdami. NEKRATYKITE.

- Po sumaišymo atkimškite kiekvieno buteliuko kamštelius tik prieš naudojimą. Laikykite visus buteliukus gerai užkimštus, jeigu jų nenaudojate.

- Įpilkite skystį į dubenėlį ir uždenkite jį su skylėtu dubenėliu.

- Užkimškite buteliuką ir nedelsiant įdėkite į šaldytuvą.

- Padėkite dubenėlį kambario temperatūroje, 18 – 28oC (64 – 82oF), prieš atliekant tyrimus (apie 10 min. atšaldytoms medžiagoms).

- Tirkite pagal VITROS Operatoriaus instrukcijų vadovą.

- Išmeskite nepanaudotą dalį į kitą mėginio dubenėlį.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.