Vitros GLU – gliukozės nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C1707801 VITROS Gliukozė 300 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas GLU nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - fermentais katalizuojama gliukozės reakcija su molekuliniu deguonimi, ko pasekoje gaunamas aukšto spalvingumo raudoni dažai.

Gliukozės koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone.

.

| Principas | Gliukozės oksidacija -D gliukozė + O2 + H2O  D-gliukozės rūgštis + H2O2 peroksidazė 2 H2O2 + 4-aminoantipyrinas + 1.7-dihidroksinaftalenas  raudoni dažai |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 10 l tiriamo serumo, plazmos, šlapimo ar didžiųjų stuburo smegenų skysčio.

Mėginys: serumas, plazma, šlapimas ir didžiųjų stuburo smegenų skystis.

Reagentai: gliukozės oksidazė, peroksidazė, 1.7-dihidroksinaftalenas ir 4-aminoantipyrino hidrochloridas.

Kitos sudėtinės dalys: stabilizatorius, pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis,  surfaktantai ir kt.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai:   mmol/l (SI vienetai).

mg/dL (tradiciniai vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC

Bangos ilgis: 540 nm.

Tyrimo laikas: 	5 min.

Tyrimo tipas: kolorimetrinis.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Šlapimo rūgšties reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Naudojamas mėginio tipas | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Visi paminėti mėginiai | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos. |
|  | Plazma ( natrio floridas/kalio oksalatas) | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  4 mėn. |
|  | Serumas, plazma (EDTA, heparinas), šlapimas, CSF | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | Iki galiojimo datos. |
| Atidaryti | Visi paminėti mėginiai | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  1 savaitės. |
|  |  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandos. |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  24 val. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  7 dienos. |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) |  1 m. |

Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | Neterminuota. |

Mėginio laikymas ir stabilumas: CSF:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  7 dienos. |

Normos:

serume:		1.11 – 34.69  mmol/l (SI vienetais).

20.0  -  625.0 mg/dL (tradiciniai vienetai).

šlapime:		1.11 – 36.08 mmol/l (SI vienetais).

20.0  -  625.0 mg/dL (tradiciniai vienetai).

CSF:		1.11 – 36.08 mmol/l (SI vienetais).

20.0  -  625.0 mg/dL (tradiciniai vienetai).

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

šlapime:

atsitiktinės 	<1.7 mmol/l (SI vienetais).

<30 mg/dL (tradiciniai vienetai).

24 – val.		<2.8 mmol/dienoje** (SI vienetai)

<500 mg/dL *(tradiciniai vienetai).

CSF:		2.2 – 3.9 mmol/l (SI vienetais).

40.0 – 70.0 mg/dL (tradiciniai vienetai).

*    gliukozės koncentracija (mg/dL) x 24-valandų apimtis (dL)  mg/dienoje.

**  gliukozės koncentracija (mmol/l) x 24-valandų apimtis (L)  mmol/dienoje.

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 1. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 C temperatūroje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 1.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.