Vitros Mg – magnio nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C1921204 Vitros Mg 90 tyr. C8255093 Vitros Mg 300 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Mg nustatymui serume, plazmoje ir šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas - magnio reakcija su indikatoriaus dažais, suformuojant spalvinį kompleksą.

Magnio koncentracija matuojama raudonos šviesos diapazone 37 C temperatūroje.

| Principas | Chelatorius Mg2+ + Ca+2  Mg2+ + Ca+2 chelatoriaus kompleksas pH 9.75 Mg2+ + formazano dažai  Mg2+ + dažų kompleksas |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 5 l tiriamo serumo, plazmos ar šlapimo, šis tūris priklauso nuo reagento formato ir tai automatiškai nustato analizatorius. Sluoksniuoti reagentai su numeriu <3201 reikalauja 10l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, plazma ir šlapimas.

Reagentai: kalcio chelatorius: 1,2-bis(o-aminofekoksi)etano-N,N,N`,N`-tetracetiko rūgštis ir dažai: 1,5-bis(2-hidroksi-3,5-dichlorofenil)-3-cianoformazanas.

Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, pigmentai, surfaktantai, dažų stabilizatorius, buferis ir kt.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai: mmol/L (SI vienetai).

mg/dL (tradiciniai vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Bangos ilgis: 630 nm.

Tyrimo laikas: 	5 min.

Tyrimo tipas: kolorimetrinis

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Kalio reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  2 savaitės |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandas |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  1 savaitės |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  1 savaitės |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | 1 mėn. |

Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  1 savaitės |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  1 savaitės |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | 1 mėn. |

Normos:

serume: 		0.08 – 4.11 mmol/L (SI vienetais).

0.20 – 10.0 mg/dL (tradicininiai vienetai).

šlapime*:		0.49 – 24.68 mmol/L (SI vienetais).

1.20 – 60.0  mg/dL (tradicininiai vienetai).

* padauginus iš 6 skiedimo faktorių.

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

Serume: 			0.7 – 1.0 mmol/L (SI vienetais).

1.6 – 2.3 mg/dL (tradicininiai vienetai).

Šlapime (24-val):		3.0 – 5.0 mmol/dienoje**.

73.0 – 122.0 mg/dienoje*

*magnio koncentracija (mg/dL) x 24-val apimties (dL) = mg/dienoje, tam kad konvertuoti mg/dienoje 5 g/dienoje  reikia padalinti iš  1000.

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 1. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 1.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.