ABL90 FLEX analizatoriaus

Specifikacija

Matuojami parametrai

Tipas	Parametrai	Vienetai	Indikacinės ribos

pH	pH	pH scale 	6.3 – 8.0

Išvedami parametrai

pH(T)

pCO2(T)

-

Kraujo dujos 	pCO2

mmHg; Torr 		5 – 250 kPa	0.67 – 33.3

cHCO3(P)

cBase(B)

cBase(B,ox)

3

pO2 	mmHg; Torr 	0 – 800 kPa	0 – 107

Elektrolitai	cK+	mmol/L	0.5 – 25 meq/L	0.5 – 25

cBase(Ecf) cBase(Ecf,ox) cHCO -(P,st) cH+

cH+(T)

cNa+

mmol/L	7 – 350

meq/L	7 – 350

ctCO2(P)

ctCO2(B)

cCa2+ 	mmol/L		0.2 – 9.99 meq/L	0.4 – 19.98 mg/dL	0.8 – 40.04

cCl-	mmol/L	7 – 350 meq/L	7 – 350

Metabolitai 	cGlu	mmol/L		0 – 60 mg/dL	0 – 1081

cLac	mmol/L	-0.1 – 31 meq/L	-0.1 – 31 mg/dL	 -1 – 279

Oksimetrija	sO2 	% 		-2 – 102 fraction 	-0.02 – 1.02

ctHb 	g/dL	-0.48 – 27.7 g/L		-4.8 – 277 mmol/L	-0.30 – 17.2

FO2Hb	% 		-2 – 103 fraction 	-0.02 – 1.03

FCOHb	% 		-2 – 103 fraction 	-0.02 – 1.03

FMetHb	% 		-2 – 103 fraction 	-0.02 – 1.03

FHHb	% 		-2 – 102 fraction 	-0.02 – 1.02

FHbF	% 		-25 – 121 fraction 	-0.25 – 1.21

ctBil	µmol/L	-20 – 1000 mg/dL	-1.2 – 58.5 mg/L	  -12 – 585

Indikacinės ribos, tai ribos kurias analizatorius gali fiziškai išmatuoti. Pagal tarptautinį metrologijos sąvokų žodyną.

pH(st) pO2(T) pO2(A) pO2(A,T) p50 p50(T) p50(st) pO2(A–a)

pO2(A–a,T)

pO2(a/A) pO2(a/A,T) pO2(a)/FO2(I) pO2(a,T)/FO2(I) cCa2+(pH=7.40) Anion Gap(K+) Anion Gap

DO2

Hct pO2(x) pO2(x,T) ctO2(B)

ctO2(a–v-)

BO2 ctO2(x) FShunt FShunt(T) RI

RI(T) VO2 mOsm Qx

Qt V(B) sO2

FO2Hb

Matavimo sistema

Mėginio tūris (visi parametrai)	~ 65 µL (3techn.specif.reik)

Matavimo trukmė (visi parametrai)	35 sek (4techn.specif.reik)

Ciklo trukmė 	60 sek

Našumas	44 mėginiai/val. Vidutinis veikimo laikas  	<22 val./d.

Paleisties laikas 	>1 val.

Apsauga ir QC ypatybės

Išplėstinis pakeitimų ir QC planavimo grafikas.

Galima automatinė QC po pakeitimų.

QC ir kalibravimo grafikų nustatymas.

Pastovus jutiklių būsenos stebėjimas, su korekcijos veiksmais

siekiant gauti tikslius duomenis.

Jutiklių kasetė

Naudojimo laikas 	30 d.

Tinkamumo laikas	4 mėn. Laikymo temperatūra 	2 – 10 °C Automatinė QC	Taip

Termostato kontrolė	 Jutiklių kasetė:

37±0.15 °C Oksimetrija:

37±0.30 °C

Tirpalų pakuotė  (2,5 techn.specifikacijos reikalav)

Naudojimo laikas	30 d. Tinkamumo laikas	4 mėn. Laikymo temperatūra	2 – 25 °C

Numatytas tirpalų pakuotės naudojimo laikas

0 testų per dieną 	5 	10 	15 	20 	30 	50

Numatytas naudojimo laikas (d.)   30    30 	24 	20 	15    10

BG / OXI su QC,

BG / LYT / OXI su QC,

BG / LYT / MET / OXI su QC:	50/100/300/600/900 testų

Įranga

Kompiuterio specifikacijos

Procesorius Intel Celeron® M 600 MHz su 512K L2 Cache

1 GB RAM

2 GB SolidState saugykla

8.4”  spalvotas TFT-LCD, rezoliucija 800 × 600 SVGA

liečiamas ekranas 4”, terminis spausdintuvas

Programinė įranga

Programos

Windows®  XP Embedded

Sybase®  SQL Anywhere

Duomenų talpykla

Paciento registrai: 2000

Aktyvūs registrai: 5000

Kalibravimo registrai: 1000

Duomenys apsaugoti naudojant priegos kodą

8 skirtingi vartotojo profiliai

Neribotas ID prieigos patikrinimas

Spausdintuvo nustatymai

Auto spausdinimas (on/off)

Parametrų parinkimas

Įvesties parametrų parinkimas Rekomenduojamos ribos ir rezultatai

Sąsajos

Integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas skirtas vartotojo bei mėginio ID

Priimami kodai: UPC/EAN, kodas 128, kodas 39, kodas 93, I

2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar  ir daugiau.

RS232 jungtis išoriniam brūkšninio kodo skaitytuvui.

3 USB jungtys

Galima išorinė klaviatūra

Galima išorinė pelė

Galimas išorinis brūkšninio kodo skaitytuvas

Komunikacija

HIS/LIS komunikacija

High-level protokolai: ASTM

HL7

POCT1-A

Low-level serial protokolai: ASTM 1381-91, E1394-91

Serial RAW

Low-level network  protokolai: TCP/IP

Radiometer IT sprendimai

Sąsaja naudojant Ethernet adapterį

Mėginio naudojimas

Įvadas

Kairės/dešinės rankos veiksmas

Švirkšto padėtis lygi mėgintuvui

Kapiliarinio kraujo įsiurbimas nenaudojant adapterio

Įsiurbimo laikas 5 sek.

Mėginio maišymas

Maišymo laikas 7 sek.

Naudojant safePICO švirkštus

Papildoma informacija

Matmenys

Plotis 	25 cm Aukštis 	45 cm Gylis 	29 cm Svoris 	11 kg

Kita

Darbinė aplinkos temperatūra  15 – 32 °C

Aukščio korekcija 	        3000 m virš jūros lygio

Energija	        100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 130 VA

Data subject to change  without  notice.

Radiometer, the Radiometer logo, ABL, AQT, TCM, RADIANCE, AQURE, PICO, CLINITUBES and QUALICHECK are trademarks of Radiometer Medical ApS.

© Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2012.  All Rights Reserved. 939-053. 201202E.