Vitros AMYL – amilazės nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C8112724 Vitros AMYL 90 tyr C1202670 Vitros AMYL 300 tyr |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas amilazės nustatymui serume, plazmoje ar šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas-dažyto krakmolo hidrolizė su amilazės serumu.

Amilazės koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone.

| Principas | Dažytas krakmolas  dažyti sacharidai (didelė molekulinė masė) (maža molekulinė masė) |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 10 l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, plazma ir šlapimas.

Reagentai: dažytas amilopektinas ir mordantas.

Prietaisas: 5,1 FS, 950, 750,550,250.

Vienetai: U/L (tradiciniai ir SI vienetai).

Bangos ilgis: 540 nm (žalios šviesos diodas)

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Amilazės reagentų laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | 4 savaitės |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  2 savaitės |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandos |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po kasečių su reagentu išėmimo iš analizatoriaus ir vėliau vėl naudojimo.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) | 7 dienas |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  1 mėnuo |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Nerekomenduojama |

Mėginio laikymas ir stabilumas šlapime:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) | 7 dienas |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  1 mėnuo |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Nerekomenduojama |

Analizatoriaus ribos: 5 - 900 U/L

Normos:

Serume*:	30-110** U/L

Šlapime***: 	32-641 U/L

*Plazmos koncentracijos yra maždaug 20 aukštesnės negu serumo koncentracijos

**Suaugusiems; normos vaikų, kuriems <nei 1 metai yra žemesnės.

***2-4 val. mėginiams.

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 3. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 3.

- kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS specialus skiediklis.

- fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.