Vitros BuBc – konjuguoto, nekonjuguoto bilirubino nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C1612365 Vitros BuBc 90 tyr C8383051 Vitros BuBc 300 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas BuBC nustatymui serume arba plazmoje.

| Principas | kompleksinis bilirubinas  bilirubinas (Bu + Bc) bilirubinas + dažus fiksuojanti medžiaga  bilirubino ir dažus fiksuojančios medžiagos kompleksas |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 10 l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, heparino plazma.

Reagentai: kofeinas, natrio benzoatas ir dažus fiksuojanti medžiaga.

Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, pigmentas, buferis, surfaktantai, stabilizatorius ir kt. Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai: µmol/L (SI vienetai)

mg/dL (tradiciniai vienetai).

Bangos ilgis: 400 ir 460 nm.

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Konjuguoto, nekonjuguoto bilirubino reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | Iki galiojimo datos |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  2 savaitės |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandas |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) | 4 val. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  7 dienas |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | 6 mėn. |

Normos:

Bu:	0.0 – 27.0 µmol/L ir 0.0 – 462.0 mg/dL.

Bc:	0.0 – 27.0 µmol/L ir 0.0. – 462.0 mg/dL.

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

Suaugusiems:

Bu:	0 – 19.0	µmol/L ir 0.0 – 1.1 mg/dL

Bc:	0 – 5.0 µmol/L ir 0.0 – 5.0 mg/dL

Naujagimiams:

Bu:	10.0 – 180.0µmol/L ir 0.6 – 10.5 mg/dL

Bc:	  0.0 - 10.0   µmol/L ir 0.0 – 0.6 mg/dL

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 4. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 4.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.