Vitros CHOL – cholesterolio nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C1669829 Vitros CHOL 300 tyr |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas CHOL nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - eilė reakcijų slaide, kurių rezultatas -spalvinis kompleksas.

Cholesterolio koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone.

| Principas | Surfaktantas Lipoproteinai  Cholesterolis + Cholesterolio esteris + Proteinas TX100 Cholesterolis Cholesterolio esteris + H2O  Cholesterolis + Riebiosios rūgštys Esterio hidrolazė Cholesterolis Cholesterolis + O2  Cholest-4-en-3-one + H2O2 Oksidazė Peroksidazė H2O2 + Leuko dažai  Dažai + 2 H2O |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 5,5 l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, plazma.

Reagentai: triton X-100, cholesterolio oksidazė, cholesterolio esterio hidrolazė, peroksidazė ir 2-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)-4,5-bis(4-dimetilaminofenyl)imidazolis

Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, pigmentas, buferis, surfaktantai, stabilizatorius ir kt. Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai: mmol/L (SI vienetai).

mg/dL (tradiciniai vienetai).

Bangos ilgis: 540

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Cholesterolio reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | 6 mėn. |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  2 savaitės |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandas |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) | Nerekomenduojama. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  3 dienas |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | 3 savaitės |

Normos:

1.29 – 8.40 mmol/L (SI vienetais).

50.0 – 325.0 mg/dL (tradiciniais vienetais).

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

Serume:

Pageidaujamos reikšmės: 		<200 mg/dL (tradiciniais vienetais).

<5.2 mmol/L (SI vienetais).

Abejojamas (tarpinis) taškas:	200-239 mg/dL (tradiciniais vienetais).

5.2 – 6.2 mmol/L (SI vienetais).

Maksimumas (aukščiausias taškas):	240 mg/dL (tradiciniais vienetais).

6.2 mmol/L (SI vienetais).

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 2. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 2.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.