Vitros CREA – kreatinino nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C8141947 Vitros CREA 300 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas kreatinino nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – kreatinino hidrolizė, sudarant amoniaką. Kreatinino ir amoniako reagentuose amoniakas reaguoja su indikatoriumi ir susitaro mėlynas spalvinis kompleksas. Spalvos intensyvumas proporcingas kreatinino koncentracijai mėginyje.

Kreatinino koncentracija matuojama geltonos šviesos diapazone 37 C temperatūroje.

.

| Reakcijos principas | Kreatininas Kreatininas + H2O  kreatininas amidohidrolazė Kreatininas Kreatininas + H2O  sarkosinas + šlapalas Amidinohidrolazė sarkosinas Sarkosinas + O2 + H2O  glicinas + formaldehidas + H2 O2 oksidazė H2 O2 + leuko dažai  dažai +2 H2O. |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 6 l tiriamo serumo ar plazmos, šis tūris priklauso nuo reagento formato ir tai automatiškai nustato analizatorius. Sluoksniuoti reagentai su numeriu <3201 reikalauja 10l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, plazma ir šlapimas.

Reagentai: kreatinino amidohidrolazė, kreatino amidinohidrolazė, sacharozino oksidazė, peroksidazė, imidazolis (leuko dažai).

Kitos sudėtinės dalys: pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis,  surfaktantai, stabilizatorius, dažų tirpiklis ir kt.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai:   µmol/l (SI vienetai).

mg/dL (tradiciniai vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: 	5 min.

Tyrimo tipas: dviejų taškų.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Creatinino reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  4 savaitės. |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos. |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  2 savaitės. |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandos. |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  5 dienos. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  30 dienų. |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) |  neribotas (neapibrėžtas). |

Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  5 dienos. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  30 dienų. |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) |  neribotas (neapibrėžtas). |

Normos:

serume:		4.0  – 1238.0  µmol/l (SI vienetais).

0.05 – 14.0 mg/dL (tradiciniai vienetai).

šlapime:		84.0 – 30639* µmol/l (SI vienetais).

1.05 – 346.5* mg/dL (tradiciniai vienetai).

* po padauginimo iš skiedimo reagento 21.

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

serume:

vyrai:		71.0  – 133.0 µmol/l (SI vienetais).

0.8 – 1.5 mg/dL (tradiciniai vienetai).

moterys:		62.0 – 106.0 µmol/l (SI vienetais).

0.7 – 1.2 mg/dL (tradiciniai vienetai).

šlapime:

24 – val.		7000 - 25000 µmol /dienoje** (SI vienetais).

800 - 2800 mg/dienoje* (tradiciniai vienetai).

*    kreatinino koncentracija (mg/dL) x 24-valandų apimtis (dL)  mg/dienoje.

**  kreatinino koncentracija (µmol/l) x 24-valandų apimtis (L)  µmol/dienoje.

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 1. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 C temperatūroje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 1.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.