Vitros CRP – c-reaktyvinio baltymo nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C1926740 VITROS 250 CRP 250 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas c-reaktyvinio baltymo nustatymui serume arba plazmoje. C-reaktyvinio baltymo koncentracija matuojama 37 C temperatūroje.

.

| Reakcijos principas | Ca2+ CRP+ PC*+Ab•HRP  PC*-CRP- Ab•HRP+ Ab•HRP Plovimas Imuno plovimo tirpalas+ PC*-CRP-Ab•HRP + Ab•HRP  PC*-CRP- Ab•HRP H2O+leuko dažai+PC*-CRP- Ab•HRP  dažai +2 H2O. PC* = fosforilcholino rutuliukai Ab•HRP = anti-CRP monokloninis antikūnis pažymėtas krienų peroksidaze. |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 11 l tiriamo serumo ar plazmos.

Mėginys: serumas, plazma.

Reagentai: fiksuojantis fosfororilcholinas, anti-CRP antikūnis pažymėtas krienų peroksidaze, kalcio chloridas, imidazolis (leuko dažai).

Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, buferis,  surfaktantai, proteinai, polimero rutuliukai, stabilizatorius, plovimo susekimo dažai kt.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai:   mg/L (SI vienetai).

mg/dL (tradiciniai vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: 	2 -2.5 min.

Tyrimo tipas: fiksuoto taško – imuno koeficiento.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Creatinino reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos. |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  48 val. |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 val. |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  4 val. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  3 dienos. |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) |  6 mėn. |

Normos:

3.0 – 90.0  mg/L (SI vienetais).

0.3 – 9.0 mg/dL (tradiciniai vienetai).

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

mažiau negu 10 mg/L (SI vienetais).

mažiau negu 1.0 mg/dL (tradiciniais vienetais).

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 7. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 C temperatūroje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 7.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS CRP Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Imuno plovimo tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.