Vitros Ca2+ – kalcio nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C1450261Vitros Ca2+ 300 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas Ca2+ nustatymui serume, plazmoje ir šlapime. Šio parametro nustatymo pagrindas - potencialų skirtumo, priklausančio nuo Ca2+ koncentracijos, matavimas naudojant jautrų voltmetrą.

Kalcio koncentracija matuojama 25 C temperatūroje.

| Principas | pH 5.6 Ca2+ + Arsenazas III  Spalvinis kompleksas |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 10 l tiriamo serumo, plazmos ar šlapimo.

Mėginys: serumas, plazma, šlapimas.

Reagentai: arsenalo III dažomoji medžiaga 60 µg.

Kitos sudėtinės dalys: pigmentas, rišamoji medžiaga, surfaktantai, mišinio susiejimo priedas, ėsdiklis.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai: mmol/L (SI vienetai).

mg/dL (tradiciniai vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC

Tyrimo laikas: 	5 min.

Tyrimo tipas: kolorimetrinis

Bangos ilgis: 680 nm

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Kalcio reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | Iki galiojimo datos. |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos. |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  4 val. |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 val. |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  4 val. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  22 dienos. |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) |  1 metai. |

Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  5 dienos. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  5 sav. |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) |  6 mėn. |

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

serume:	0.25 – 3.49 mmol/L (SI vienetais)

- - 4.00 mg/dL (tradiciniai vienetai)

šlapime:	0.25 – 4.44 mmol/L (SI vienetai)

1.00 – 17.80 mg/dL (tradiciniai vienetai)

Rekomenduojami intervalai:

|  | Tradiciniai vienetai | SI vienetai |
| --- | --- | --- |
| Serume | 8.4 – 10.2 mg/dL | 2.10 – 2.55 mmol/L |
| Šlapime (Mitybinis, dietinis Ca suvartojimas) |  |  |
| Ca-laisvas | 5-40 mg/dienai* | 0.13-1.00 mmol/dienai** |
| Žemiausias vidurkis | 5-150 mg/dienai* | 1.25 – 3.75 mmol/dienai** |
| Vidurkis | 100-300 mg/dienai* | 2.50 – 7.50 mmol/dienai** |

*Kalcio koncentracija (mg/dL) x 24-valandų apimties skaičius (dL) = mg/dienai.

** Kalcio koncentracija (mg/dL) x 24-valandų apimties skaičius (L) = mg/dienai.

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 1. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 1.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- Izotoninis tirpalas arba raegento-kokybės vanduo.

- 6N HCL

- VITROS Specialus Skiediklis arba 7% BSA skiediklis.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.