Vitros K+ – kalio nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C8157596 Vitros K+ 250 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas K+ nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - potencialų skirtumo, priklausančio nuo kalio koncentracijos, matavimas naudojant jautrų voltmetrą.

Kalio koncentracija matuojama 37 C temperatūroje.

Tyrimo procedūra: užlašinti 10 l tiriamo serumo ar plazmos bei 10 l atraminio skysčio.

Mėginys: serumas, plazma ir šlapimas.

Reagentai: sidabras, sidabro chloridas, kalio chloridas ir valinomicinas.

Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, plastikas, surfaktantai, stabilizatorius, nikelis.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai: mmol/L (SI vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: 	prietaisams 750 ir 550 – 3  min.,

prietaisams 5,1 FS, 950, 250 – 2 min.

Tyrimo tipas: potenciometrinis

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Kalio reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | Iki galiojimo datos |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  2 savaitės |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandas |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  6 savaitės |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  6 savaitės |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | 1 metai |

Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  4 dienos |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  7 dienos |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) |  6 mėn. |

Normos:

serume/plazmoje: 	1.00 – 14.00 mmol/L (SI vienetais).

šlapime:			2.50 – 175.00* mmol/L (SI vienetais).

* padauginus iš 5 skiedimo faktorių.

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

Serume: 		3.5 – 5.1 mmol/L.

Plazmoje: 	0.1 – 0.7 mmol/L žemesnis negu serumo lygis.

Šlapime:		25.0 – 125.0 mmol/dienoje (priklausomai nuo laiko).

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 2. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 2.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.