Vitros Control I ir Control II – Kontrolė 1 ir Kontrolė 2

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C8067324 Kontrolė I C8231474 Kontrolė II |
| --- | --- |

Vitros kontrolė 1 ir 2 yra analizės kontrolės, kurios naudojamos Vitros cheminės sistemos kontrolei patvirtinti.

Reagentai: Vitros kontrolė yra paruošta iš perdirbto žmogaus serumo, kuris buvo papildytas fermentais, elektrolitais, stabilizatoriais ir konservantais.

Fermentai įeinantys į produktą ir fermentų šaltiniai:

| Fermentai įeinantys į žmogaus serumo pagrindinį klaną | Šaltinis |
| --- | --- |
| Rūgštinė Fosfatazė (AcP) | Žmogaus embrioninis skystis |
| Alaninė Aminotransferazė (ALT) | Kiaulės širdis |
| Šarminė Fosfatazė (ALKP) | Kiaulės inkstas |
| Amilazė (AMYL) | Kiaulės kasa |
| Aspartato aminotransferazė (AST) | Kiaulės širdis |
| Cholinesterazė (CHE) | Žmogaus serumas |
| Kreatinkinazė (CK) | Kiaulės širdis |
| Gama Gliutamiltransferazė (GGT) | Galvijo inkstas |
| Laktato Dehidrogenazė (LDH) | Vištos širdis |
| Lipazė (LIPA) | Kiaulės kasa |

Vitros Kontrolės skiediklis yra pagamintas iš perdirbto vandens, kuris papildytas neorganinėmis druskomis.

Atstatymas (atkūrimas):

- Medžiagos turi būti kambario temperatūroje, 18o – 28oC (64o – 82oF), prieš atstatymą (atkūrimą). Buteliukai turi būti laikomi kambario temperatūroje apie 60 min., išėmus juos iš šaldymo kameros.

- Lėtai paverskite buteliuką keletą kartų, kad sumaišyti. NEKRATYKITE.

- Švelniai patapšnokite liofilizuotą buteliuką į paviršių, kad atliptų visos nereikalingos medžiagos, kurios yra ant kamščio.

- Nuimkite plombą ir kamštį nuo buteliuko tik prieš pilant skiediklį. Nepalikite buteliukų atidarytų.

- Įpilkite 3.0 mL skiediklio į kiekvieną buteliuką. Naudokite švarią ir sausą pipetę kiekvienam buteliukui. Išmeskite skiediklio likučius.

- Užkimškite švelniai kamštelį ir keletą kartų paverskite buteliuką. NEKRATYKITE.

- Atstatymas (atkūrimas) su atsitiktine inversija gali trukti apie 30 min. Vizualiai įsitikinkite, kad visos biofilizuotos medžiagos yra skystos ir paruoštos naudojimui.

- kai nenaudojate, laikykite visus skysčius gerai užkimštus.

- Atstatyti (atkurti) produktai turi būti panaudoti nedelsiant arba laikomi šaldytuve, 2o – 8oC (36o – 46oF) temperatūroje.

Kontrolės 1 ir 2 laikymas ir stabilumas

| Kalibratorių rinkinys | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidarytas | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos. |
|  | Šaldytuve | 2oC – 8oC (36oF – 46oF) |  6 mėn. |
| Atnaujinti | Šaldytuve | 2oC – 8oC (36oF – 46oF) | Laikyti tik gerai užkimštą (uždarytą) |

Reikalingos medžiagos:

- Vitros 250 sistemos kontrolė 1.

- Vitros 250 sistemos kontrolė 2.

- 12 buteliukų su liofilizuota kontrole.

- 12 buteliukų (5 ml kiekviename) kontrolės skiediklio.

Tyrimo procedūra:

- Jei reikia išimkite atkurtas medžiagas iš šaldytuvo.

- Sumaišykite buteliuką keletą kartų švelniai jį paversdami. NEKRATYKITE.

- Įpilkite skystį į dubenėlį ir uždenkite jį su skylėtu dubenėliu.

- Užkimškite buteliuką ir nedelsiant įdėkite į šaldytuvą.

- Padėkite dubenėlį kambario temperatūroje, 18 – 28oC (64 – 82oF), prieš atliekant tyrimus (apie 10 min. atšaldytoms medžiagoms).

- Tirkite pagal VITROS Operatoriaus instrukcijų vadovą.

- Išmeskite nepanaudotą dalį į kitą mėginio dubenėlį.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.