Vitros TBIL – bendro bilirubino nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C8159931 Vitros TBIL 300 tyr |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas TBIL nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - bilirubinų reakcija su diazoniumo druska, gaunant didelio spalvingumo dažus.

Bendra bilirubinų koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone 37 C temperatūroje.

| Principas | difylinas Bendras bilirubinas  azobilirubino chromoforos (4-(N-karboksimetissulfamyl)-benzeno diazoheksafruorofosfatas) |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 10 l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, plazma.

Reagentai: 4-(N-karboksimetissulfamyl), benzeno diazoniumo heksafruorofosfatas, difilinas.

Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, pigmentas, buferis, surfaktantai, stabilizatorius ir mordanas. Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai: µmol/L (SI vienetai).

mg/dL (tradiciniai vienetai)

Bangos ilgis: 540 ir 460 nm.

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Bendro bilirubino reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | Iki galiojimo datos |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  2 savaitės |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandas |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) | 4 val. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  7 dienas |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | 6 mėn. |

Normos:  1.7 – 461,7 µmol/L

0.10 – 27.00 mg/dL

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės): 	3.0 – 22.0 µmol/L ir 0.2 – 1.3 mg/dL

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 4. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 4.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.