Vitros TRIG – triglicerido nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C1336544 Vitros TRIG 300 tyr |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas TRIG nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas - eilė reakcijų, kurios suformuoja spalvinį junginį. Trigliceridų koncentracija matuojama žalios šviesos diapazone 37 C temperatūroje.

| Principas | Surfaktantas Lipoproteinai  trigliceridai + Proteinai Lipazė Trigliceridai + H2O  Glicerolis + Riebiosios rūgštys Glicerolkinazė Glicerolis + ATP  L--Glicerofosfatas + ADP MgCl2 L--Glicerofosfato oksidazė -Glicerofosfatas + O2  Dihidroksiacetono fosfatas + H2O2 Peroksidazė H2O2 + Leuko dažai  Dažai + 2 H2O |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 5,5 l tiriamo mėginio, šis tūris priklauso nuo reagento formato ir tai automatiškai nustato analizatorius. Sluoksniuoti reagentai su numeriu <3201 reikalauja 10l tiriamo mėginio.

Mėginys: serumas, plazma.

Reagentai: lipazė, peroksidazė, askorbato oksidazė, glicerolio kinazė, L--Glicerofosfato oksidazė, 2- (3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)- 4.5-bis (4-dimetilamino fenil)imidazolis, adenozino trifosfatas ir Triton X-100.

Kitos sudėtinės dalys: rišamoji medžiaga, pigmentas, buferis, surfaktantai, stabilizatorius, fermento kofaktoriai, dažų tirpiklis ir kt.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai: mmol/L (SI vienetai).

mg/dL (tradiciniai vienetai)

Bangos ilgis: 540 nm.

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC.

Tyrimo laikas: apie 5 min.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Triglicerido reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  1 savaitės |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandas |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) | 3 dienas. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  7 dienas |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | 6 mėn. |

Normos:  0.11 – 5.93 mmol/L

10.0 – 525.0 mg/dL

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

Norminės (normalios) ribos	<1.69 mmol/L

<150 mg/dL

Tarpinės ribos:			1.69 – 2.25 mmol/L

150 – 199 mg/dL

Aukštos:				2.26 -5.64 mmol/L

200 – 499 mg/dL

Labai aukštos:			5.65 mmol/L

 500 mg/dL

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 2. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais etalonais. Paruoštus etalonus naudoti vienos valandos laikotarpyje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 2.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.