Vitros URIC– šlapimo rūgšties nustatymo reagentai

# Tik in vitro diagnostikai

| Pakuotė | C1943927 Vitros URIC 300 tyr. |
| --- | --- |

Tai sausos chemijos daugiasluoksnis reagentas URIC nustatymui serume arba plazmoje. Šio parametro nustatymo pagrindas – šlapimo rūgšties virsmas į amoniaką ir anglies dioksidą. Amoniakas reaguoja su aukšto spalvingumo dažais. Spalvos intensyvumas yra proporcingas šlapimo nitratų kiekiui mėginyje.

Šlapimo nitratų koncentracija matuojama raudonos šviesos diapazone 37 C temperatūroje.

.

| Reakcijos principas | urikazė 2H2O + Šlapimo rūgštis  Alantoinas + H2O+ CO2 peroksidazė H2O2 + Leuko dažai  dažai + 2H2O |
| --- | --- |

Tyrimo procedūra: užlašinti 10 l tiriamo serumo, plazmos ar šlapimo.

Mėginys: serumas, plazma ir šlapimas.

Reagentai: urikazė, peroksidazė, askorbato oksidazė, 2-(3,5-dimetoksi 4-hidroksifenil)-4,5-bis (4-dimetilaminofenil) imidazolis.

Kitos sudėtinės dalys: stabilizatorius, pigmentas, rišamoji medžiaga, buferis,  surfaktantai, dažų tirpiklis ir kt.

Prietaisas: 5,1 Fs, 950, 750,550,250.

Vienetai:   µmol/l (SI vienetai).

mg/dL (tradiciniai vienetai).

Inkubatoriaus temperatūra: 37oC

Bangos ilgis: 670 nm.

Tyrimo laikas: 	5 min.

Tyrimo tipas: kolorimetrinis.

Reagentų laikymas ir paruošimas: reagentus laikyti -18 C. Prieš naudojimą reagentus išimti iš šaldytuvo ir palaikyti kambario temperatūroje (18 - 28 C) 30 min., o jei išimate iš šaldymo kameros, tai palaikyti kambario temperatūroje, 60 min.  Neišpakuotus ir nepanaudotus reagentus galima grąžinti į šaldytuvą tolimesniam laikymui.

Šlapimo rūgšties reagento laikymas ir stabilumas:

| Slaidai | Laikymo sąlygos |  | Stabilumas |
| --- | --- | --- | --- |
| Neatidaryti | Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | Iki galiojimo datos. |
|  | Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | Iki galiojimo datos. |
| Atidaryti | Analizatoriuje | Kai sistema įjungta |  2 savaitės. |
|  | Analizatoriuje | Kai sistema išjungta |  2 valandos. |

Atlikti patikrinimą su kokybės kontrolės medžiagomis:

- jei sistema buvo išjungta daugiau negu 2 val.

- po slaidų kortelių atnaujinimo, jei jos buvo nuimtos ir saugotos vėlesniam naudojimui.

Mėginio laikymas ir stabilumas: serume ir plazmoje:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  3 dienos. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) |  5 dienos. |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) |  6 mėn. |

Mėginio laikymas ir stabilumas: šlapime:

| Laikymas | temperatūra | Stabilumas |
| --- | --- | --- |
| Kambario temperatūroje | 180 – 280C (640-820F) |  3 dienos. |
| Šaldytuve | 20 – 80C (360-460F) | nerekomenduojama. |
| Šaldymo kameroje |  - 180C (00F) | nerekomenduojama. |

Normos:

serume:		29.7 – 1101.2  µmol/l (SI vienetais).

0.50 -  17.00 mg/dL (tradiciniai vienetai).

šlapime:		327.1 – 11122.8* µmol/l (SI vienetais).

5.50 – 187.00* mg/dL (tradiciniai vienetai).

* po padauginimo iš skiedimo reagento 11.

Atraminės ribos (tikėtinos reikšmės):

serume:

vyrai:		208.0 – 506.0 µmol/l (SI vienetais).

3.5 – 8.5 mg/dL (tradiciniai vienetai).

moterys:		149.0 – 369.0 µmol/l (SI vienetais).

2.5 – 6.2 mg/dL (tradiciniai vienetai).

šlapime:

24 – val.		1480 - 4430 µmol /dienoje** (SI vienetais).

250 - 750 mg/dienoje* (tradiciniai vienetai).

*    šlapimo rūgšties koncentracija (mg/dL) x 24-valandų apimtis (dL)  mg/dienoje.

**  šlapimo rūgšties koncentracija (µmol/l) x 24-valandų apimtis (L)  µmol/dienoje.

Kalibravimas: naudojamas Vitros 250 kalibratorius 1. Analizatorių kalibruoti kambario temperatūros paruoštais kalibratoriais. Paruoštus kalibratorius naudoti vienos valandos laikotarpyje. Jei nenaudojate kalibratorių vienos valandos laikotarpyje, laikykite 2 – 8 C temperatūroje.

Kokybės kontrolė: kokybės kontrolė atliekama su Vitros 250  kontroliniais rinkiniais.

Skiedimas: mėginius skiesti Vitros 7% BSA skiedikliu. Rekomenduojamas santykis 1:1.

Medžiagos, kurios reikalingos mėginio procedūroms atlikti:

- Vitros 250 sistemos kalibratorius 1.

- Kokybės kontrolės medžiagos, tokios kaip VITROS Kontrolė I ir II skirta serumui ir plazmai.

- VITROS Specialus Skiediklis.

- Fiziologinis tirpalas.

- BSA/ fiziologinis tirpalas.

Telefonas konsultacijoms: 8-37 33 33 17, 8-37 33 33 29.