Atviro konkurso sąlygų 5 priedas

- PATIKSLINTA ANALIZATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(4, 6, 18 IR 21 PIRKIMO DALYS)

- 4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUS – 1 + 1 VNT.

4.1. Šlapimo tyrimų sistemos analizatoriaus nuomai techninė specifikacija – 1 + 1 vnt.

| Eil.Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius – 1 + 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas) |  | Cobas 6500, Roche |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinė šlapimo tyrimų sistema (juostelinio ištyrimo ir mikroskopinio ištyrimo sistema) | Naudotojo vadovas 2 psl., 3 psl. |
| 3. | Analizatoriaus apibūdinimas | Automatinis šlapimo mikroskopijos modulis turi dirbti, kaip atskiras šlapimo mikroskopijos tyrimo analizatorius ir esant būtinybei, privalo turėti galimybę prijungti jį prie juostelinio cheminio modulio (nepriklausomas, atskiras mikroskopijos modulis) arba sujungtas į vientisą pilnai automatizuotą sistemą: (juostelinis cheminis modulis + mikroskopijos modulis) | Cobas 6500 bukletas, 5 psl. |
| 4. | Juostelinis ir mikroskopijos tyrimas atliekamas iš vieno mėgintuvėlio, be rankinio pernešimo | Būtina | Cobas 6500 bukletas, 2 psl., 5 psl. |
| 5. | Idiegta automatinė atranka | Šlapimo mikroskopijos tyrimas atliekamas remiantis juostelinio tyrimo rezultatu | Cobas 6500 bukletas, 3 psl. |
| 6. | Automatinis mėginio sumaišymas | Būtina | Naudotojo vadovas 76 psl. |
| 7. | Juostelinio ir mikroskopijos tyrimo rezultatai pateikiami viename ekrane | Būtina | Cobas 6500 bukletas, 2 psl. |
| 8. | Analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius | Būtina | Tiria natyvinius (necentrifūguotus) šlapimo mėginius. |
| 9. | Analizatoriuje turėti būti įdiegta programinė įranga | Turi klasifikuoti šlapimo daleles į ne mažiau kaip 9 kategorijas: eritrocitus, leukocitus, neplokščialąstelinio epitelio ląsteles, plokščiojo epitelio ląsteles, bakterijas, kristalus, hialininius cilindrus ir kitus patologinius cilindrus, grybus, spermatozoidus, gleives | Cobas 6500 bukletas, 8 psl. |
| 10. | Analizatoriuje turėti būti įdiegta programinė įranga | Su įdiegta poklasių funkcija, leidžiančia operatoriui kurti papildomas kategorijas bei perklasifikuoti bet kokią šlapimo dalelę | Naudotojo vadovas 46 psl., 167 psl., 168 psl., 243 psl. |
| 11. | Analizatorius turi klasifikuoti kristalus į poklasius arba turėti įdiegtą poklasių funkciją | Leidžiančią operatoriui sukurti reikiamus kristalų poklasius ir priskirti jiems bet kokią šlapimo dalelę. | Naudotojo vadovas 243 psl. |
| 12. | Našumas | ne mažiau, kaip 40 tyrimų per valandą | Cobas 6500 bukletas, 3 psl. |
| 13. | Jungtys | Analizatorius privalo turėti ESIS jungtį | Duomenys iš analizatoriaus į ESIS tinklą yra siunčiami per laboratorinę informacinę sistemą cobas IT Middleware. |
| 14. | Dvikryptė komunikacija | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Pridedame patvirtinantį dokumentą: Cobas IT Middleware Instrument Driver Compatibility Matrix (tvarkyklių sąrašas). |
| 15. | Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis | Pateikiama su prietaisu | Pateiksime su prietaisu. |
| 16. | Spalvotas ląstelių atlasas, kuriame pavaizduota kiekviena atskira ląstelė su aprašymu | Pateikiama su prietaisu | Pateiksime su prietaisu „Compendium of urinalysis“. |
| 17. | Juosteliniai tyrimai | Privalomas askorbo rūgšties kompensavimas iki 50 mg/dl koncentracijos lygio | Bukletas „Combur-Test strip technology“. |
| 18. | Juosteliniai tyrimai | Darbo pabaigoje tyrimo juostelės gali likti analizatoriuje (nereikia sudėti atgal į juostelių talpą) | Cobas u-pack pakuotės lapelis |
| 19. | Juosteliniai tyrimai | Reagentai įdedami atidarant instrumentą ir įstatant juostelių talpą | Naudotojo vadovas 79 psl. |
| 20. | Reagentų stabilumas analizatoriuje | ne trumpesnis kaip 14 dienų | Cobas u-pack pakuotės lapelis |
| 21. | Našumas | ne mažiau, kaip 220 tyrimų per valandą | Cobas 6500 bukletas, 3 psl. |

- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.

- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas)

- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas).

- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

- - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.

6. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. KRAUJO DUJŲ, pH.ELEKTROLITŲ,METABOLITŲ IR OKSIMETRIJOS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUS (1 VNT.)

6.1. Kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų sistemos analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (1 vnt.)

| Eil.Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas) |  | Cobas b123, Roche |
| 2. | Analizatoriaus apibūdinimas | Analizatorius tyrimų atlikimui turi turėti ne mažiau kaip du modulius (sudedamosios dalys). Analizatorius turi išmatuoti visus išvardintus parametrus iš tos pačios reagentinės kasetės | Naudotojo vadovas C-16 psl., C-20 psl., C-24 psl. |
| 3. | Mėginio tūris | Mėginio tūris visiems parametrams ne daugiau 100µl (± 50 µl) | Naudotojo vadovas, B-34 psl. |
| 4. | Matavimo laikas | Ne ilgiau 80 sek. (± 40 sek.) | Naudotojo vadovas, B-33 psl. |
| 5. | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų balionų | Būtina | Naudotojo vadovas, G3-G8 psl. |
| 6. | Analizatorius pats pateikia kokybės kontrolės duomenis ir automatiškai braižo diagramas | Būtina | Naudotojo vadovas, D-70 psl. |
| 7. | Vaizdinė pagalba ekrane | Būtina | Naudotojo vadovas, D-97 psl. |
| 8. | Reagentai ir pagalbinės priemonės valdomi nuotoliniu būdu | Būtina | Naudotojo vadovas, B-8 psl. |
| 9. | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c. | Būtina | Naudotojo vadovas, B-39 psl. |
| 10. | Dvikryptė komunikacija | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Pridedame patvirtinantį dokumentą: Cobas IT Middleware Instrument Driver Compatibility Matrix. (tvarkyklių sąrašas). |

- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.

- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas).

- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas).

- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

- - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.

18. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. BIOCHEMINIS ANALIZATORIUS (1 + 1 VNT.)

18.1. Biocheminio analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (1 vnt.)

| Eil.Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | Cobas c501, Roche | Cobas c501, Roche |
| 2. | Reikalavimai biocheminiam analizatoriui arba analizatoriams | Automatinis biocheminis analizatorius su tarpine laboratorinių duomenų ir procesų valdymo įranga | Naudotojo vadovas, 7 psl. |
| 3. | Vienu metu galintis atlikti ne mažiau 60 fotometrinių testų +3 ISE | Būtina | Naudotojo vadovas, A-111 psl. |
| 4. | Našumas | Ne mažiau 400tyr/val. (iki 800 tyr/val įskaitant elektrolitus) | Naudotojo vadovas, A-28 psl., A-29 psl. |
| 5. | Programinė įranga su duomenų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis | Būtina | Naudotojo vadovas, A-63 psl., A-64 psl. |
| 6. | Galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę | Būtina | Naudotojo vadovas, F-4 psl. (cobas link), A-65 psl. |
| 7. | Mėginiai | Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, kraują, punktatą pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose | Naudotojo vadovas, A-108 psl., A-111 psl. |
| 8. | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Būtina | Naudotojo vadovas, A-22 psl., A-74 psl. |
| 9. | Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius | Būtina | Naudotojo vadovas, B-112 psl., F-10 psl. (nuolatinis įkėlimas/prieiga) |
| 10. | Skubių tyrimų galimybė ir tyrimo atlikimo pirmenybė | Būtina | Naudotojo vadovas, B-55 psl., B-56 psl. |
| 11. | Galimybė tirti HbA1c iš kraujo(EDTA) | Būtina | Naudotojo vadovas, A-111 psl. |
| 12. | Ne mažiau 40 reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema | Būtina | Naudotojo vadovas, A-38 psl., A-112 psl. |
| 13. | Galimybė dirbant keisti reagentų talpyklas | Būtina | Naudotojo vadovas, B-103 psl., B-104 psl. |
| 14. | Turėtų daugkartinio naudojimo kiuvetes (arba joms lygiavertes, kurių ekspltacijos laikas ne mažesnis kaip 12 mėn.) | Būtina | Naudotojo vadovas, A-44 psl. |
| 15. | Nepertraukiama mėginių padavimo sistema | Būtina | Naudotojo vadovas, A-36 psl., A-50 psl., A-73 psl. |
| 16. | Šaldomosios pozicijos kalibratoriams ir kontrolėms arba joms lygiavertės, užtikrinančios stabilią kalibratorių ir kontrolių temperatūrą. | Būtina | Analizatoriuje cobas c 501 yra naudojamos stabilią kambario temperatūrą mėginiams, kontrolinėms medžiagoms ir kalibratoriams užtikrinančios pozicijos mėginių įkrovimo modulyje. A-77 psl., B-197 psl., B-219 psl. |
| 17. | Galimybė turėti atskirą šaldomą būgną skubių tyrimų atlikimui | Būtina | Naudotojo vadovas, A-38 psl., B-55 psl., B-56 psl., B-58 psl. |

18.2. Biocheminio analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (1 vnt.)

| Eil.Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Cobas h 232, Roche |
| 2. | Reikalavimai biocheminiam analizatoriui | Pusiau automatinis | Naudotojo vadovas, 9 psl. |
| 3. | Analizatoriaus paskirtis | Skirtas kiekybiniam specifiniam Troponino T nustatymui heparinizuotame veniniame kraujyje | Naudotojo vadovas, 142 psl. |

- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.

- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 4 priedas)

- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 4 priedas).

- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

- - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.