{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Krūtinės ląstos paspaudimų sistema"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai)"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.1.","Krūtinės ląstos paspaudimų sistema su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)",2,"vnt.","CPR System, E6, AMBULANC","Krūtinės ląstos paspaudimų sistema bus pristatyta, sumontuota, įdiegta ir personalas apmokytas (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių). Tiekejo deklaracija.pdf. 1 psl."]
["1.1.1.","Kompresijos gylis ne mažiau 50 mm",null,null,null,"Kompresijos gylis  50 mm. Instrukcija.pdf. 61 psl."]
["1.1.2.","Paspaudimai ≥ 100 k/min.",null,null,null,"Paspaudimai  110 k/min. Instrukcija.pdf. 61 psl."]
["1.1.3.","Režimai: 1. Kompresijos su ventiliavimu 30:2; 2. Pastoviosios kompresijos režimas; 3. Pauzės",null,null,null,"Režimai: 1. Kompresijos su ventiliavimu 30:2; 2. Pastoviosios kompresijos režimas; 3. Pauzės. Instrukcija.pdf. 61 psl., 23 psl."]
["1.1.4.","Atsparumas drėgmei ≥ IPX3",null,null,null,"Atsparumas drėgmei  IPX4. Catalog-e1-e2-e3-e6.pdf. 10 psl."]
["1.1.5.","Garsiniai pranešimai: informacija apie ventiliavimą, gedimus, akumuliatoriaus išsikrovimą",null,null,null,"Garsiniai pranešimai: informacija apie ventiliavimą, gedimus, akumuliatoriaus išsikrovimą. Instrukcija.pdf. 52 psl.,54 psl., 55 psl."]
["1.1.6.","Automatinė patikros sistema (ang. self-test)",null,null,null,"Automatinė patikros sistema (ang. self-test). Instrukcija.pdf. 57 psl."]
["1.1.7.","Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius",null,null,null,"Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius. Instrukcija.pdf. 23 psl."]
["1.1.8.","Akumuliatorius pakeičiamas nenaudojant jokių įrankių",null,null,null,"Akumuliatorius pakeičiamas nenaudojant jokių įrankių. Instrukcija.pdf. 47 ir 48 psl."]
["1.1.9.","Akumuliatoriaus veikimo laikas ≥ 45 min.",null,null,null,"Akumuliatoriaus veikimo laikas  45 min. Instrukcija.pdf. 61 psl."]
["1.1.10.","Komplektuojama su 2 vnt. paspaudimo galvutėmis, 2 vnt. akumuliatoriais, maitinimo kabeliu ir transportavimo krepšiu",null,null,null,"Komplektuojama su 2 vnt. paspaudimo galvutėmis, 2 vnt. akumuliatoriais, maitinimo kabeliu ir transportavimo krepšiu. Instrukcija.pdf. 59 psl."]
["1.1.11.","Elektros tinklas 230V, 50 Hz",null,null,null,"Elektros tinklas 230V, 50 Hz. Instrukcija.pdf. 60 psl."]
[]
[null,"Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje (1.1.10. punktas) nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.)."]