## Bendr.reikalav_įrangai
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai įrangai
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, el.paštas, telefonas
2 | Įranga turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis). | Įranga yra sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis). (EPOC_DEVICE_CE.pdf, EPOC_CARDS_CE.pdf, RP500e CE.pdf, CE Matavimo kasetė.pdf)
3 | Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūlomais analizatoriais (ir visa susijusia įranga), turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriais (įranga), tyrimų atlikimo procesu. | Siemens Healthcare įsipareigoja pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūlomais analizatoriais (ir visa susijusia įranga), pateikti išsamų, patogų naudojimui darbo/vartotojo vadovą, kuriame yra: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriais (įranga), tyrimų atlikimo procesu.
4 | Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį. | Siemens Healhcare garantuoja personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.
5 | Turi būti pateiktas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos/ligoninės personalas darbo dienomis 8-18 val. (iškilus klausimams, susijusiems su įranga, tyrimo procesu, reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, logistika ir kt.) bei 24 valandas/7 dienas per savaitę (skubiais/neatidėliotinais atvejais dėl įrangos veikimo sutrikimų). | Pateikiamas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos/ligoninės personalas darbo dienomis 8-18 val. (iškilus klausimams, susijusiems su įranga, tyrimo procesu, reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, logistika ir kt.) bei 24 valandas/7 dienas per savaitę (skubiais/neatidėliotinais atvejais dėl įrangos veikimo sutrikimų).
6 | Tiekėjai sutarties vykdymo laikotarpiu turi kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita. | Siemens Healthcare įsipareigoja sutarties vykdymo laikotarpiu turi kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.
7 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti pateiktos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita). | Siemens Healthcare įsipareigoja savo sąskaita užtikrinti pateiktos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu. Techninė priežiūra bus vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjas pateikia detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita).
8 | Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. | Siemens Healthcare įsipareigoja, kad įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas bus pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - Siemens Healthcare serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga bus sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
9 | Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais. | Siemens Healthcare garantuoja kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.
10 | Jei tiekėjas numato, kad pateiktame pasiūlyme dalyvaus, tam tikrą įrangą atstovaus subrangovas, - tiekėjas turi pateikti informaciją apie subrangovus, kurių paslaugomis planuoja naudotis. | Siemens Healtchare nenumato, kad pasiūlyme dalyvaus subrangovas.

## Bendr.reikalav_Reagentams
PERKAMI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai reagentams ir eksploatacinėms medžiagoms
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Visi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis). | Visi reagentai ir eksploatacinės medžiagos yra sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
2 | Reagentai ir visos eksploatacinės medžiagos turi būti tinkami siūlomiems analizatoriams, atitinkantys tyrimo metodą; turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, arba medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus). | Reagentai ir visos eksploatacinės medžiagos yra tinkami siūlomiems analizatoriams, atitinkantys tyrimo metodą; yra vieno gamintojo ir vieno tiekėjo
3 | Pasiūlyme turi būti pateikti visi reagentai ir eksloatacinės medžiagos reikalingi tyrimams atlikti, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas. | Pasiūlyme pateikti visi reagentai ir eksloatacinės medžiagos reikalingi tyrimams atlikti, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
4 | Būtina: Turi būti pateikti tokie reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydžiai ir kiekiai, kurie būtų racionaliai/ekonomiškai panaudojami (įvertinti planuojamą atlikti tyrimų skaičių; reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laiką pradėjus naudoti; kokybės kontrolės tyrimų atlikimą, jei tam naudojami testai iš reagentų pakuotės ir kita). | Siemens Healthcare pateikti tokie reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydžiai ir kiekiai, kurie būtų racionaliai/ekonomiškai panaudojami (įvertinti planuojamą atlikti tyrimų skaičių; reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laiką pradėjus naudoti; kokybės kontrolės tyrimų atlikimą, jei tam naudojami testai iš reagentų pakuotės ir kita).
5 | Tiekėjai turi pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžiagų (plovikliai, buferiai ir kitos) gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui. | Siemens Healthcare pateikia visų reagentų ir eksploatacinių medžiagų (plovikliai, buferiai ir kitos) gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
6 | Tiekėjas turi garantuoti, kad reagentai ir eksploatacinės medžiagos (reagentų ir/ar ploviklių, kokybės kontrolės kasetės) bus keičiami tiekėjo sąskaita: nustačius kasetės/(-čių) defektą, jei dėl kasetės defekto ar kitų priežasčių negali būti matuojama analitė (-ės), jei nepavyksta kalibracijos ir/ar kokybės kontrolės rezultatai nepatenka į numatytųjų verčių intervalą, gautos pažeistos pakuotės bei esant kitoms priežastims dėl kurių negali būti atliekami kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimai (matuojamos analitės) pacientams. | Siemens Healthcare garantuoja, kad reagentai ir eksploatacinės medžiagos (reagentų ir/ar ploviklių, kokybės kontrolės kasetės) bus keičiami tiekėjo sąskaita: nustačius kasetės/(-čių) defektą, jei dėl kasetės defekto ar kitų priežasčių negali būti matuojama analitė (-ės), jei nepavyksta kalibracijos ir/ar kokybės kontrolės rezultatai nepatenka į numatytųjų verčių intervalą, gautos pažeistos pakuotės bei esant kitoms priežastims dėl kurių negali būti atliekami kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimai (matuojamos analitės) pacientams.
7 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 3 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus). | Siemens Healthcare įsipareigoja, kad reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 3 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus).
8 | Tiekėjai turi garantuoti lanksčią nepertraukiamą reagentų ir eksploatacinių medžiagų tiekimo pagal poreikį sistemą: planinis - per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; skubus - per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. | Siemens Healthcare garantuoja lanksčią nepertraukiamą reagentų ir eksploatacinių medžiagų tiekimo pagal poreikį sistemą: planinis - per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; skubus - per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
9 | Tiekėjai turi pateikti lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, bei eksploatacinių medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas, tyrimų atlikimo protokolus, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją įrangos priėmimo-perdavimo, instaliavimo ligoninės filialuose metu. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje. | Siemens Healthcare įsipareigoja pateikti lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, bei eksploatacinių medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas, tyrimų atlikimo protokolus, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją įrangos priėmimo-perdavimo, instaliavimo ligoninės filialuose metu. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti.
10 | Cheminių medžiagų tiekėjas kartu su cheminėmis medžiagomis privalo pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (nuo 2021-01-01 saugos duomenų lapai turi būti parengti ir atnaujinti pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878) | Siemens Healthcare kartu su cheminėmis medžiagomis pateikia nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (nuo 2021-01-01 saugos duomenų lapai turi būti parengti ir atnaujinti pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878)
11 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms). | Siemens Healthcare supranta, kad perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).
12 | Pirkėjas, esant būtinumui, turi teisę sutarties priede nurodytą prekių kiekį (-ius) didinti arba mažinti, neviršydamas bendros sutarties kainos. | Siemens Healthcare supranta, kad pirkėjas, esant būtinumui, turi teisę sutarties priede nurodytą prekių kiekį (-ius) didinti arba mažinti, neviršydamas bendros sutarties kainos.

## 1 dalis_1.1
1 pirkimo dalis. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui automatiniais kasetiniais analizatoriais
1.1. Reikalavimai analizatoriams ir programinei įrangai
Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti automatiniai kasetiniai analizatoriai kartu su POC analizatorių duomenų valdymo programine įranga, 9 vnt.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus/prekių aprašymus, kuriuose būtų nurodyta tiksli informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninei specifikacijai; turi būti nurodytas puslapis, kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams)*
1. | Paskirtis | Automatiniai kasetiniai kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti analizatoriai kartu su POC analizatorių duomenų valdymo programine įranga: | Automatiniai kasetiniai kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti analizatoriai RapidPoint 500e kartu su POC analizatorių duomenų valdymo programine įranga. (10 psl. POCcelerator_UserManual_5.0_EN.pdf, 29 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
|  | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti automatiniai kasetiniai analizatoriai - 9 vnt: | 9 RapidPoint 500e
|  | - Filialas "Klaipėdos ligoninė" - 5 vnt.; | 5 RapidPoint 500e
|  | - Filialas "Jūrininkų ligoninė" - 4 vnt.; | 4 RapidPoint 500e
|  | Visi analizatoriai turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis). | RapidPoint 500e, Siemens Healthcare Diagnostics, JAV
|  | POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga - 2 vnt. skirtinguose padaliniuose (Filialas "Klaipėdos ligoninė"; filialas "Jūrininkų ligoninė"). | 2 Vnt. POCcelerator - POC analizaotrių duomenų valdymo programinės įrangos
2. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti analizatoriai ir kita įranga | Būtina:
|  | 1. Įranga turi būti vieno tiekėjo. | Visa įranga yra vieno tiekėjo - Siemens Healthcare
|  | 2. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis). | Įranga yra sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateiktos gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijos (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis). CE Matavimo kasetė.pdf, RP500e CE.pdf
|  | 3. Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirtas analizatorius turi būti automatinis, kasetinis - neturi būti keičiamų elektrodų, membranų ir dujų balionų; turi būti minimalūs priežiūros, aptarnavimo reikalavimai, skirti darbui prie paciento (POC technologija). | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirtas analizatorius turi būti automatinis, kasetinis - neturi būti keičiamų elektrodų, membranų ir dujų balionų; turi būti minimalūs priežiūros, aptarnavimo reikalavimai, skirti darbui prie paciento (POC technologija). (17-18 psl RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
|  | 4. Turi būti pasiūlyta ir įdiegta POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga, kad vartotojai nuotoliniu būdu galėtų įvertinti analizatoriaus veiklos duomenis (kalibravimo, kokybės kontrolės duomenis, reagentus, eksploatacines medžiagas, gedimus ar veikimo sutrikimus ir kt.) per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą. | Siūloma ir įdiegta POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga, kad vartotojai nuotoliniu būdu galėtų įvertinti analizatoriaus veiklos duomenis (kalibravimo, kokybės kontrolės duomenis, reagentus, eksploatacines medžiagas, gedimus ar veikimo sutrikimus ir kt.) per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą. (10 psl. POCcelerator_UserManual_5.0_EN.pdf)
|  | 5. Turi būti numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, papildomos priemonės, darbui su siūlomais analizatoriais (pvz. nepertraukiamas maitinimo šaltinis, spausdintuvas ir visa kita), bei POC analizatorių duomenų valdymo programinei įrangai, kurie yra reikalingi įrangos veikimo užtikrinimui. | Numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, papildomos priemonės, darbui su siūlomais analizatoriais, bei POC analizatorių duomenų valdymo programinei įrangai, kurie yra reikalingi įrangos veikimo užtikrinimui.
|  | 6. Tyrimų atlikimas turi būti tais pačiais tyrimo metodais, naudojant tinkančius siūlomiems analizatoriams reagentus bei visas eksploatacines medžiagas, kad būtų užtikrintas racionalus jų panaudojimas. | Tyrimų atlikimas yra tais pačiais tyrimo metodais, naudojant tinkančius siūlomiems analizatoriams reagentus bei visas eksploatacines medžiagas, kad būtų užtikrintas racionalus jų panaudojimas.
3. | Įrangos pagaminimo metai | Įranga turi būti nauja arba techniškai tvarkinga (pagaminimo metai ne vėlesni nei 2020 m). Pateikti paskutiniųjų 3 metų techninės priežiūros/remonto protokolus. | Dalis įrangos nauja, o likusi dalis techniškai tvarkinga (pagaminimo metai ne vėlesni nei 2020 m). Pateikti paskutiniųjų 3 metų techninės priežiūros protokolai. RP500e Tech.jpg
4. | Matavimo principas, metodai | Matavimo principas - POC technologija, kasetinis. Matavimo metodai - elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonų selektyvinis, spektrofotometrinis, optinis ar kiti, priklausomai nuo matuojamų analičių. | Matavimo principas - POC technologija, kasetinis. (35 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf), Matavimo metodai - elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonų selektyvinis, spektrofotometrinis, optinis ar kiti, priklausomai nuo matuojamų analičių. (462 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
5. | Matuojami tyrimai/analitės | Būtina: analizatoriai turi matuoti šiuos tyrimus/analites:
|  | pH | Analizatoriai matuoja visas išvardintas analites nurodytose ribose (1 psl. POC RAPIDPoint 500e Techninė specifikacija.PDF)
Kraujo dujos: pCO2, pO2.
Elektrolitai: K+, Na+, Cl‾, Ca2+.
Metabolitai: gliukozė, laktatai.
Oksimetrija: bendras hemoglobinas (tHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2H).
Bendras bilirubinas ir/arba neonatalinis bilirubinas (viršutinė matavimo riba turi būti ne mažesnė nei 500 µmol/L).
6. | Išskaičiuojamieji/išvestiniai tyrimai/analitės | Turi būti galimybė pasirinkti šiuos išskaičiuojamus/išvestinius tyrimus/analites: Hct, bikarbonatai HCO3- (act; std), BE (B; Ecf), deguonies saturacija (sO2), cCa2+ (7.40), RI, p50, Anion gap. Prašome pateikti visų galimų išskaičiuojamųjų/išvestinių tyrimų/analičių sąrašą. | Yra galimybė pasirinkti reikalaujamas išskaičiuojamus/išvestinius tyrimus/analites, pateikiamas visų galimų išskaičiuojamųjų/išvestinių tyrimų/analičių sąrašas. (1 psl. POC RAPIDPoint 500e Techninė specifikacija.PDF)
7. | Analizatorius ir susijusios įrangos mobilumas | Analizatorius ir susijusi įranga turi būti mobilūs, tiekėjai turi pasiūlyti specialų staliuką analizatoriui, kuris būtų mobilus, su specialiomis lentynėlėmis priemonėms bei nepertraukiamam maitinimo šaltiniui pasidėti. | Analizatorius ir susijusi įranga yra mobilūs, Siemens Healthcare siūlo specialų staliuką analizatoriui, kuris būtų mobilus, su specialiomis lentynėlėmis priemonėms bei nepertraukiamam maitinimo šaltiniui pasidėti. (17 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
8. | Analizatoriaus veikimo užtikrinimas | Analizatoriaus veikimo užtikrinimas, nesutrikdantis funkcionalumo (išsijungus/dingus elektros tiekimui ar kt. priežastys) - turi būti ne mažesnis nei 30 min. (pageidautina iki 60 min.). | Su analizatoriumi pateikiamas išorinis maitinimo šaltinis, kuris užtikrina funkcionalumą (išsijungus/dingus elektros tiekimui ar kt. priežastys) ir analizatoriaus veikimą ne mažiau nei 30 min.
9. | Reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, ploviklių ir kitų eksploatacinių medžiagų komplektacija | Būtina: Reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, plovikliai ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti sukomplektuoti keičiamose kasetėse/talpose (lengvas naudojimas/pakeitimas, be papildomų aptarnavimo procedūrų). | Reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, plovikliai ir kitos eksploatacinės medžiagos yra sukomplektuoti keičiamose kasetėse/talpose (lengvas naudojimas/pakeitimas, be papildomų aptarnavimo procedūrų). (30-31 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
10. | Reagentų pakuočių dydžiai | Pasiūlyme turi būti pateikta vartotojo pasirinkimui skirtingo dydžio (ne mažiau 3) reagentų pakuotės (reagentų pakuotės dydis/galimų atlikti tyrimų skaičius iš pakuotės), atsižvelgiant į panuojamą/preliminarų nurodytą tyrimų skaičių: | Pasiūlyme pateiktos skirtingų dydžių, reikalavimus atitinkančios reagentų pakuotės. (18 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
1. 100-250
2. 300-400
3. 600-750
11. | Tyrimo atlikimo laikas | Turi būti ne ilgesnis nei 120 sekundžių. | Apytiksliai 60 sekundžių (2 psl. POC RAPIDPoint 500e Techninė specifikacija.PDF)
12. | Tyrimų atlikimui naudojami ėminiai/mėginiai | Būtina: analizatoriai turi būti pritaikyti matuoti įvairius ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas, pleuros punktatas, dializatas. | Analizatoriai yra pritaikyti matuoti įvairius ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas, pleuros punktatas, dializatas. (2 psl. POC RAPIDPoint 500e Techninė specifikacija.PDF)
13. | Ėminių/mėginių padavimas į analizatorių | 1. Analizatoriuose turi būti saugus, universalus automatinis ėminio/mėginio įsiurbėjas, pritaikytas švirkštams, kapiliarams, ampulėms. | Analizatoriuose yra saugus, universalus automatinis ėminio/mėginio įsiurbėjas, pritaikytas švirkštams, kapiliarams. (20 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
|  | 2. Jei ėminio/mėginio įsiurbėjas nėra pritaikytas tiesioginiam ėminio/mėginio paėmimui iš ampulės, turi būti pasiūlyti adapteriai ampulėms. | Pasiūlyti adapteriai ampulėms. (Adapteriai ampulėms.pdf)
14. | Ėminių/mėginių paėmimo sistemos | Būtina:
|  | 1. Tiekėjai turi pasiūlyti saugias ėminių/mėginių paėmimo sistemas, tinkančias visiems ėminio/mėginio tipams (arterinis, veninis, kapiliarinis, pleuros punktatas, dializatas) ir esant kateteriui, bei priemones apsaugančias ėminius/mėginius nuo sąlyčio su oru iki tyrimo atlikimo, bei pašalinančios oro burbulus. | Siemens Healthcare siūlo saugias ėminių/mėginių paėmimo sistemas, tinkančias visiems ėminio/mėginio tipams (arterinis, veninis, kapiliarinis, pleuros punktatas, dializatas) ir esant kateteriui, bei priemones apsaugančias ėminius/mėginius nuo sąlyčio su oru iki tyrimo atlikimo, bei pašalinančios oro burbulus. (15 psl. Atellica VTR be adatos.pdf, 15 psl. Atellica VTR su adata.pdf, CE_Kapiliarai.pdf)
|  | 2. Tiekėjas turi pateikti įrodančius dokumentus (jei būtų siūlomos ne analizatoriaus gamintojo), kad siūlomos ėminių/mėginių paėmimo sistemos yra tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais (analizatorių gamintojo validuotos/patvirtintos, skirtos kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui). | Siūlomos ėminių/mėginių paėmimo sistemos yra tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais (analizatorių gamintojo validuotos/patvirtintos, skirtos kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui) ir yra to paties gamintojo.
|  | 3. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos kapiliariniam kraujui paimti: su antikoaguliantu plastikiniai arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kamšteliai ir kiti būtini priedai (pvz. magnetukas ir kt), pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa turi būti pakankama matuojamiems tyrimams/ analitėms atlikti (pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl‾, Ca2+, gliukozė, laktatai, bilirubinas, oksimetrija) ir ne didesnio nei 100 mikrolitrų tūrio. | Pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos kapiliariniam kraujui paimti: su antikoaguliantu plastikiniai kapiliarai bei jiems skirti kamšteliai ir kiti būtini priedai (magnetukas, kamšteliai, maišymo strypelis), pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa - pakankama matuojamiems tyrimams/ analitėms atlikti (pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl‾, Ca2+, gliukozė, laktatai, bilirubinas, oksimetrija) ir yra 100 mikrolitrų tūrio. CE_Kapiliarai.pdf
|  | 4. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos arteriniam/veniniam kraujui paimti: pilnai paruošti naudojimui su antikoaguliantu švirkštai su adata bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomu analizatoriumi, švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml. Švirkštai turi būti supakuoti po vieną. | Pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos arteriniam/veniniam kraujui paimti: pilnai paruošti naudojimui su antikoaguliantu švirkštai su adata bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomu analizatoriumi, švirkšto talpa - 3 ml. Švirkštai turi būti supakuoti po vieną. Atellica VTR su adata.pdf
|  | 5. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos arteriniam/veniniam kraujui paimti: pilnai paruošti naudojimui su antikoaguliantu švirkštai be adatos bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomu analizatoriumi, švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml. Švirkštai turi būti supakuoti po vieną. | Pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos arteriniam/veniniam kraujui paimti: pilnai paruošti naudojimui su antikoaguliantu švirkštai be adatos bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomu analizatoriumi, švirkšto talpa - 3 ml. Švirkštai supakuoti po vieną. Atellica VTR be adatos.pdf
15. | Interferencija elektrolitų tyrimams | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas neturi turėti įtakos (interferencijos) elektrolitų tyrimo rezultatams. | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas neturi įtakos (interferencijos) elektrolitų tyrimo rezultatams.Atellica VTR Flyer.pdf
16. | Apsauga nuo kraujo krešulių susidarymo | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas turi apsaugoti ėminius/mėginius nuo kraujo krešulių susidarymo. | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas apsaugo ėminius/mėginius nuo kraujo krešulių susidarymo.
17. | Krešulių detekcijos sistema | Būtina: Analizatoriuje turi būti krešulių detekcijos sistema. | Analizatoriuje yra krešulių detekcijos sistema.(17 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
18. | Kalibravimo sistema | Būtina:
|  | 1. Analizatoriuje turi būti automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija numatytais laiko tarpais, užtikrinanti stabilų analizatoriaus darbą visą parą. | Analizatoriuje yra automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija numatytais laiko tarpais, užtikrinanti stabilų analizatoriaus darbą visą parą. (126 psl.RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
|  | 2. Kalibracinės medžiagos (Kalibratoriai) turi būti integruoti kasetėje. | Kalibracinės medžiagos (Kalibratoriai) yra integruoti kasetėje. (40 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
19. | Kokybės kontrolės sistema | Būtina:
|  | 1. Kokybės kontrolės sistema turi būti automatinė, integruota kasetėje. | Kokybės kontrolės sistema yra automatinė, integruota kasetėje. (46 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
|  | 2. Kokybės kontrolė turi būti - ne mažiau 3 skirtingų lygių, apimančių normą ir patologiją, klinikinio sprendimo ribą ar kita; žinomų reikšmių, apimančios visus tyrimų metodus ir pageidaujamus atlikti matuojamus tyrimus/analites, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ± 2-3SD intervalo ribos). | Kokybės kontrolė yra - ne mažiau 3 skirtingų lygių, apimančių normą ir patologiją, klinikinio sprendimo ribą ar kita; žinomų reikšmių, apimančios visus tyrimų metodus ir pageidaujamus atlikti matuojamus tyrimus/analites, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ± 2-3SD intervalo ribos). (134 psl. psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
|  | 3. Analizatoriuuose turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, grafinis vaizdavimas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal kriterijus (vidurkis, SD ribos, CV(%), kokybės kontrolės lygius, serijos numerius ir kita) arba lygiaverčiai duomenys gaunami per POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą. | Lygiaverčiai duomenys gaunami per POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą. (45 psl. POCcelerator_UserManual_5.0_EN.pdf)
|  | 4. Turi būti galimybė nuotoliniu būdu vartotojui įvertinti kokybės kontrolės rezultatų duomenis (rezultatai, grafinis rezultatų vaizdavimas, statistinė analizė ir kita) per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą. | Yra galimybė nuotoliniu būdu vartotojui įvertinti kokybės kontrolės rezultatų duomenis (rezultatai, grafinis rezultatų vaizdavimas, statistinė analizė ir kita) per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą. (81 psl. POCcelerator_UserManual_5.0_EN.pdf)
|  | 5. Turi būti galimybė užprogramuoti kontrolių atlikimo laiką. | Yra galimybė užprogramuoti kontrolių atlikimo laiką. 147 psl RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
20. | Analizatorių reagentų ir eksploatacinių medžiagų valdymas | Būtina: Tiesioginis dirbančiųjų su analizatoriumi ir nuotoliniu būdu per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą - įvertinti ir kontroliuoti naudojamų reagentų ir kitų eksploatacinių medžiagų panaudojimą, bei atliekamų tyrimų skaičių. | Tiesioginis dirbančiųjų su analizatoriumi ir nuotoliniu būdu per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą - įvertinti ir kontroliuoti naudojamų reagentų ir kitų eksploatacinių medžiagų panaudojimą, bei atliekamų tyrimų skaičių. (69 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
21. | Darbo/naudotojo vadovas | Būtina. Turi būti pateiktas išsamus patogus naudojimui darbo/naudotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas, vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriumi, tyrimų atlikimo procesu. | Pateiktas išsamus patogus naudojimui darbo/naudotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas, vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriumi, tyrimų atlikimo procesu. (RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
22. | Mokomoji/parodomoji informacija | Būtina: Analizatoriuje turi būti integruota būtinoji mokomoji/parodomoji informacija dirbančiam personalui. | Analizatoriuje yra integruota būtinoji mokomoji/parodomoji informacija dirbančiam personalui. (18 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
23. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Būtina: Turi būti integruotas vidinis ar išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas. | Integruotas vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas. (33 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
24. | Rezultatų spausdinimas | Turi būti galimybė atspausdinti tyrimų rezultatų protokolus. | Yra galimybė atspausdinti tyrimų rezultatų protokolus. (315 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
25. | Analizatoriaus klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas | Būtina: Turi būti vartotojui patogus klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas - įspėjamaisiais žymėjimais ar garsiniais signalais. | Yra vartotojui patogus klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas - įspėjamaisiais žymėjimais ar garsiniais signalais. (200 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
26. | Analizatorių priežiūra | Būtina:
|  | 1. Vartotojo atliekama analizatoriaus priežiūra turi būti minimali, numatytos priežiūros procedūros neturi viršyti 10 min per dieną. | Analizatoriui nereikalinga kasdieninė vartotojo priežiūra, numatytos priežiūros procedūros neviršija 10 min per dieną. (16 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
|  | 2. Turi būti pateiktas detalus, personalui priskirtas atlikti, analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kas dieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti reikalingos/sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas. | Pateiktas detalus, personalui priskirtas atlikti, analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kas dieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti reikalingos/sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas. (nuo 174 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
|  | 3. Turi būti analizatorių priežiūrai pasiūlytos gamintojo rekomenduojamos dezinfekcinės medžiagos, valikliai ar drėgnos servetėlės, kurios galėtų būti saugiai naudojamos nepažeidžiant jautrios įrangos bei neturinčios įtakos (interferencijos) tyrimų rezultatams. | Analizatorių priežiūrai pasiūlytos gamintojo rekomenduojamos dezinfekcinės medžiagos, valikliai ar drėgnos servetėlės, kurios galėtų būti saugiai naudojamos nepažeidžiant jautrios įrangos bei neturinčios įtakos (interferencijos) tyrimų rezultatams.
27. | Analizatorių jungtis prie POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos | Būtina:
|  | 1. Visi siūlomi analizatoriai, skirti kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui turi jungtis prie POC duomenų valdymo programinės įrangos, su atskiru serveriu. | Visi siūlomi analizatoriai, skirti kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui jungiasi prie POC duomenų valdymo programinės įrangos, su atskiru serveriu. (499 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
|  | 2. Turi būti galimybė prie siūlomos POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos jungti ir kitų gamintojų/tiekėjų kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirtus (POC technologijos) analizatorius (ne mažiau 3 papildomų analizatorių). | Yra galimybė prie siūlomos POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos jungti ir kitų gamintojų/tiekėjų kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirtus (POC technologijos) analizatorius. POC Informatics POCcelerator Device List.pdf
28. | POC analizatorių duomenų valdymo programos funkcionalumas | Būtina:
|  | 1. Turi būti užtikrintas vidaus kokybės kontrolės (papildomas atlikimo užsakymas, peržiūra, vertinimas ir kt) bei gautų vidaus kokybės kontrolės rezultatų duomenų (grafinis vaizdavimas, statistinių ataskaitų pateikimas, analizės duomenys pagal kriterijus (vidurkis, SD ribos, CV(%), kokybės kontrolės lygius, serijos numerius ir kita)) valdymas. | Yra užtikrintas vidaus kokybės kontrolės (papildomas atlikimo užsakymas, peržiūra, vertinimas ir kt) bei gautų vidaus kokybės kontrolės rezultatų duomenų (grafinis vaizdavimas, statistinių ataskaitų pateikimas, analizės duomenys pagal kriterijus (vidurkis, SD ribos, CV(%), kokybės kontrolės lygius, serijos numerius ir kita)) valdymas. (45 psl. POCcelerator_UserManual_5.0_EN.pdf)
|  | 2. Turi būti užtikrintas kalibravimo valdymas (papildomas atlikimo užsakymas, nepavykusių kalibravimo klaidų/sutrikimų peržiūra ir kita). | Yra užtikrintas kalibravimo valdymas (papildomas atlikimo užsakymas, nepavykusių kalibravimo klaidų/sutrikimų peržiūra ir kita). (8 psl.POCcelerator_Calibration.pdf)
|  | 3. Turi būti prijungtų analizatorių būklės stebėsena, kontroliavimas, valdymo galimybės (klaidų, sutrikimų, gedimų, reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekio/likučių peržiūra/įvertinimas ir kita). | Yra galima prijungtų analizatorių būklės stebėsena, kontroliavimas, valdymo galimybės (klaidų, sutrikimų, gedimų, reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekio/likučių peržiūra/įvertinimas ir kita). (10 psl. POCcelerator_UserManual_5.0_EN.pdf)
|  | 4. Turi būti dirbančiųjų bei prisijungiančiųjų prie duomenų valdymo programos kontrolės ir/ar apskaitos galimybės. | Yra dirbančiųjų bei prisijungiančiųjų prie duomenų valdymo programos kontrolės ir/ar apskaitos galimybės. (11 psl. POCcelerator_UserManual_5.0_EN.pdf)
29. | Integracija į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). | Būtina:
|  | 1.Analizatoriai turi integruotis į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus. | Analizatoriai integruojasi į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti HL7 v2 standartus. (360 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
|  | 2. Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos: spausdintas variantas). | Yra paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos: spausdintas variantas). (360 psl. RAPIDPoint_500e_Operator_s_Guide_LT.pdf)
* | Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus.

## 1 dalis 1.2. Perkami R_eks.m_l
1pirkimo dalis. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui automatiniais kasetiniais analizatoriais
1.2. Reikalavimai reagentams
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 3 metus (36 mėn) | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
1.1. | Nr.1 (KL-RITS c) | iki 12600 tyrimų
1.1.1 | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui - RP500 reagentų dėklas Lac (750 tyrimų, 1 vnt./ pakuotėje) |  | 750 tyr. | 40 | 2.1667 | 5 | 650 | 682.5 | 27300 | Siemens, Measurement cartridge Lac 750, 10491449
1.1.2 | RP500 autoQC dėklas (1 vnt./ pakuotėje) |  | 1 vnt. | 40 | 0.66667 | 5 | 200 | 210 | 8400 | Siemens, Automatic QC, 10310323
1.1.3 | RP500 ploviklių ir atliekų dėklai (4 vnt./ pakuotėje) |  | 4 vnt. | 30 | 0.25 | 5 | 100 | 105 | 3150 | Siemens, Wash/Waste Cartridge, 10329097
1.1.4 | Popierius spausdintuvui |  | 1 vnt. | 36 | 0.01172 | 21 | 3.39 | 4.1019 | 147.6684 | Siemens, Paper Thermal, 10315772
1.1.5 | Adapteriai ampulėms |  | 100 vnt. | 1 | 0.00125 | 5 | 15 | 15.75 | 15.75 | Siemens, Quick Adapter, 10329817
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  | 3.0963
1.2. | Nr.2 (KL-RITS n) | iki 19800 tyrimų
1.2.1 | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui - RP500 reagentų dėklas Lac (750 tyrimų, 1 vnt./ pakuotėje) |  | 750 tyr. | 40 | 1.3788 | 5 | 650 | 682.5 | 27300 | Siemens, Measurement cartridge Lac 750, 10491449
1.2.2 | RP500 autoQC dėklas (1 vnt./ pakuotėje) |  | 1 vnt. | 40 | 0.42424 | 5 | 200 | 210 | 8400 | Siemens, Automatic QC, 10310323
1.2.3 | RP500 ploviklių ir atliekų dėklai (4 vnt./ pakuotėje) |  | 4 vnt. | 30 | 0.15909 | 5 | 100 | 105 | 3150 | Siemens, Wash/Waste Cartridge, 10329097
1.2.4 | Popierius spausdintuvui |  | 1 vnt. | 36 | 0.007458 | 21 | 3.39 | 4.1019 | 147.6684 | Siemens, Paper Thermal, 10315772
1.2.5 | Adapteriai ampulėms |  | 100 vnt. | 1 | 0.00079545 | 5 | 15 | 15.75 | 15.75 | Siemens, Quick Adapter, 10329817
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  | 1.9704
1.3. | Nr.3 (KL-RITS i) | iki 3600 tyrimų
1.3.1 | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui - RP500 reagentų dėklas Lac (250 tyrimų, 1 vnt./ pakuotėje) |  | 250 tyr. | 40 | 4.6667 | 5 | 400 | 420 | 16800 | Siemens, Measurement cartridge Lac 250, 10491447
1.3.2 | RP500 autoQC dėklas (1 vnt./ pakuotėje) |  | 1 vnt. | 40 | 2.3333 | 5 | 200 | 210 | 8400 | Siemens, Automatic QC, 10310323
1.3.3 | RP500 ploviklių ir atliekų dėklai (4 vnt./ pakuotėje) |  | 4 vnt. | 30 | 0.875 | 5 | 100 | 105 | 3150 | Siemens, Wash/Waste Cartridge, 10329097
1.3.4 | Popierius spausdintuvui |  | 1 vnt. | 36 | 0.041019 | 21 | 3.39 | 4.1019 | 147.6684 | Siemens, Paper Thermal, 10315772
1.3.5 | Adapteriai ampulėms |  | 100 vnt. | 1 | 0.004375 | 5 | 15 | 15.75 | 15.75 | Siemens, Quick Adapter, 10329817
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  | 7.9204
1.4. | Nr.4 (KL-op) | iki 2000 tyrimų
1.4.1 | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui - RP500 reagentų dėklas Lac (250 tyrimų, 1 vnt./ pakuotėje) |  | 250 tyr. | 40 | 8.4 | 5 | 400 | 420 | 16800 | Siemens, Measurement cartridge Lac 250, 10491447
1.4.2 | RP500 autoQC dėklas (1 vnt./ pakuotėje) |  | 1 vnt. | 40 | 4.2 | 5 | 200 | 210 | 8400 | Siemens, Automatic QC, 10310323
1.4.3 | RP500 ploviklių ir atliekų dėklai (4 vnt./ pakuotėje) |  | 4 vnt. | 30 | 1.575 | 5 | 100 | 105 | 3150 | Siemens, Wash/Waste Cartridge, 10329097
1.4.4 | Popierius spausdintuvui |  | 1 vnt. | 36 | 0.073834 | 21 | 3.39 | 4.1019 | 147.6684 | Siemens, Paper Thermal, 10315772
1.4.5 | Adapteriai ampulėms |  | 100 vnt. | 1 | 0.007875 | 5 | 15 | 15.75 | 15.75 | Siemens, Quick Adapter, 10329817
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  | 14.2567
1.5. | Nr.5 (KL-pr) | iki 7200 tyrimų
1.5.1 | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui - RP500 reagentų dėklas Lac (400 tyrimų, 1 vnt./ pakuotėje) |  | 400 tyr. | 40 | 2.45 | 5 | 420 | 441 | 17640 | Siemens, Measurement cartridge Lac 400, 10491448
1.5.2 | RP500 autoQC dėklas (1 vnt./ pakuotėje) |  | 1 vnt. | 40 | 1.1667 | 5 | 200 | 210 | 8400 | Siemens, Automatic QC, 10310323
1.5.3 | RP500 ploviklių ir atliekų dėklai (4 vnt./ pakuotėje) |  | 4 vnt. | 30 | 0.4375 | 5 | 100 | 105 | 3150 | Siemens, Wash/Waste Cartridge, 10329097
1.5.4 | Popierius spausdintuvui |  | 1 vnt. | 36 | 0.02051 | 21 | 3.39 | 4.1019 | 147.6684 | Siemens, Paper Thermal, 10315772
1.5.5 | Adapteriai ampulėms |  | 100 vnt. | 1 | 0.0021875 | 5 | 15 | 15.75 | 15.75 | Siemens, Quick Adapter, 10329817
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  | 4.0769
1.6. | Nr.6 (JL-ŠKAITS) | iki 9000 tyrimų
1.6.1 | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui - RP500 reagentų dėklas Lac (400 tyrimų, 1 vnt./ pakuotėje) |  | 400 tyr. | 40 | 1.96 | 5 | 420 | 441 | 17640 | Siemens, Measurement cartridge Lac 400, 10491448
1.6.2 | RP500 autoQC dėklas (1 vnt./ pakuotėje) |  | 1 vnt. | 40 | 0.93333 | 5 | 200 | 210 | 8400 | Siemens, Automatic QC, 10310323
1.6.3 | RP500 ploviklių ir atliekų dėklai (4 vnt./ pakuotėje) |  | 4 vnt. | 30 | 0.35 | 5 | 100 | 105 | 3150 | Siemens, Wash/Waste Cartridge, 10329097
1.6.4 | Popierius spausdintuvui |  | 1 vnt. | 36 | 0.016408 | 21 | 3.39 | 4.1019 | 147.6684 | Siemens, Paper Thermal, 10315772
1.6.5 | Adapteriai ampulėms |  | 100 vnt. | 1 | 0.00175 | 5 | 15 | 15.75 | 15.75 | Siemens, Quick Adapter, 10329817
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  | 3.2615
1.7. | Nr.7 (JL-pr) | iki 3000 tyrimų
1.7.1 | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui - RP500 reagentų dėklas Lac (250 tyrimų, 1 vnt./ pakuotėje) |  | 250 tyr. | 40 | 5.6 | 5 | 400 | 420 | 16800 | Siemens, Measurement cartridge Lac 250, 10491447
1.7.2 | RP500 autoQC dėklas (1 vnt./ pakuotėje) |  | 1 vnt. | 40 | 2.8 | 5 | 200 | 210 | 8400 | Siemens, Automatic QC, 10310323
1.7.3 | RP500 ploviklių ir atliekų dėklai (4 vnt./ pakuotėje) |  | 4 vnt. | 30 | 1.05 | 5 | 100 | 105 | 3150 | Siemens, Wash/Waste Cartridge, 10329097
1.7.4 | Popierius spausdintuvui |  | 1 vnt. | 36 | 0.049223 | 21 | 3.39 | 4.1019 | 147.6684 | Siemens, Paper Thermal, 10315772
1.7.5 | Adapteriai ampulėms |  | 100 vnt. | 1 | 0.00525 | 5 | 15 | 15.75 | 15.75 | Siemens, Quick Adapter, 10329817
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  | 9.5045
1.8. | Nr.8 (JL-AITS) | iki 70000 tyrimų
1.8.1 | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui - RP500 reagentų dėklas Lac (750 tyrimų, 1 vnt./ pakuotėje) |  | 750 tyr. | 98 | 0.9555 | 5 | 650 | 682.5 | 66885 | Siemens, Measurement cartridge Lac 750, 10491449
1.8.2 | RP500 autoQC dėklas (1 vnt./ pakuotėje) |  | 1 vnt. | 40 | 0.12 | 5 | 200 | 210 | 8400 | Siemens, Automatic QC, 10310323
1.8.3 | RP500 ploviklių ir atliekų dėklai (4 vnt./ pakuotėje) |  | 4 vnt. | 30 | 0.045 | 5 | 100 | 105 | 3150 | Siemens, Wash/Waste Cartridge, 10329097
1.8.4 | Popierius spausdintuvui |  | 1 vnt. | 36 | 0.0021095 | 21 | 3.39 | 4.1019 | 147.6684 | Siemens, Paper Thermal, 10315772
1.8.5 | Adapteriai ampulėms |  | 100 vnt. | 1 | 0.000225 | 5 | 15 | 15.75 | 15.75 | Siemens, Quick Adapter, 10329817
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  | 1.1228
1.9. | Nr.9 (JL-op) | iki 8000 tyrimų
1.9.1 | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui - RP500 reagentų dėklas Lac (400 tyrimų, 1 vnt./ pakuotėje) |  | 400 tyr. | 40 | 2.205 | 5 | 420 | 441 | 17640 | Siemens, Measurement cartridge Lac 400, 10491448
1.9.2 | RP500 autoQC dėklas (1 vnt./ pakuotėje) |  | 1 vnt. | 40 | 1.05 | 5 | 200 | 210 | 8400 | Siemens, Automatic QC, 10310323
1.9.3 | RP500 ploviklių ir atliekų dėklai (4 vnt./ pakuotėje) |  | 4 vnt. | 30 | 0.39375 | 5 | 100 | 105 | 3150 | Siemens, Wash/Waste Cartridge, 10329097
1.9.4 | Popierius spausdintuvui |  | 1 vnt. | 36 | 0.018459 | 21 | 3.39 | 4.1019 | 147.6684 | Siemens, Paper Thermal, 10315772
1.9.5 | Adapteriai ampulėms |  | 100 vnt. | 1 | 0.0019688 | 5 | 15 | 15.75 | 15.75 | Siemens, Quick Adapter, 10329817
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  | 3.6692
2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos
2.1. | Švirkštai su adata | KL-25000 vnt. | 100 vnt. | 250 | 0.84 | 5 | 80 | 84 | 21000 | Siemens, Atellica VTR 3cc-50UVented SafTip NdlPrt, 11561350
|  | JL-10000 vnt. | 100 vnt. | 100 | 0.84 | 5 | 80 | 84 | 8400 | Siemens, Atellica VTR 3cc-50UVented SafTip NdlPrt, 11561350
|  | Vieno vieneto kaina**: |  |  | 0.84
2.2. | Švirkštai be adatos | KL-600 vnt. | 100 vnt. | 6 | 0.84 | 5 | 80 | 84 | 504 | Siemens, Atellica VTR 3cc-50U Vented & Vented Tip Cap LS, 11561347
|  | JL-10000 vnt. | 100 vnt. | 100 | 0.84 | 5 | 80 | 84 | 8400 | Siemens, Atellica VTR 3cc-50U Vented & Vented Tip Cap LS, 11561347
|  | Vieno vieneto kaina**: |  |  | 0.84
2.3. | Kapiliarai | KL-19600 vnt. | 500 vnt. | 40 | 0.085714 | 5 | 40 | 42 | 1680 | Siemens, Multicap-S 100 ul, 500 vnt. Kapiliarai, 10322986
|  | JL-5000 vnt. | 500 vnt. | 10 | 0.084 | 5 | 40 | 42 | 420 | Siemens, Multicap-S 100 ul, 500 vnt. Kapiliarai, 10322986
|  | Vieno vieneto kaina**: |  |  | 0.084
2.3.1 | Kamšteliai kapiliarams | KL-19600 vnt. | 100 vnt. | 196 | 0.105 | 5 | 10 | 10.5 | 2058 | Siemens, Caps for Multicap S, 10311054
|  | JL-5000 vnt. | 100 vnt. | 50 | 0.105 | 5 | 10 | 10.5 | 525 | Siemens, Caps for Multicap S, 10311054
|  | Vieno vieneto kaina**: |  |  | 0.105
2.3.2 | Magnetas ir maišymo strypelis mėginio išmaišymui | KL-19600 vnt. | 100 vnt. | 196 | 0.105 | 5 | 10 | 10.5 | 2058 | Siemens, Mixing Fleas and Magnets, 10311055
|  | JL-5000 vnt. | 100 vnt. | 50 | 0.105 | 5 | 10 | 10.5 | 525 | Siemens, Mixing Fleas and Magnets, 10311055
|  | Vieno vieneto kaina**: |  |  | 0.105
|  | Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM | 357733.36
|  | Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM | 375795.7656
PASTABOS:
1. ".................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus)" - tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti su siūlomais analizatoriais: reagentus, kalibracines ir kontrolines medžiagas, bei visas papildomos priemones (skiedikliai, plovikliai, ir visos kitos, pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus).
2. Pateikti reikalingą reagentų ir eksploatacinių medžagų, įskaitant kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų kiekį bei joms atlikti reikalingų testų skaičių (atliekant visų pasiūlytų kokybės kontrolės lygių (priklausomai nuo gamintojo 3-4 lygiai) matavimus kiekvieną dieną), nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžagų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių bendrą sąrašą.
4. *ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti vieno tyrimo kainos apskaičiavimą, į kurį privalo įeiti: detali reagentų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
5.**ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti paėmimo sistemų, skirtų visiems ėminių/mėginių tipams (arterinias, veninis, kapiliarinis kraujas ir kiti) paimti, vieno vieneto kainą.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos-neįvardytos išlaidos.
Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs tyrimų ir papildomų priemonių kiekiai, kurie nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš apytiksliai numatomų įsigyti prekių kiekių suma. Pradinės sutarties vertė bus lygi tiekėjo pasiūlytai pirkimo dalies kainai, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.

## 2 dalis 2.1. Tech. spec_II
2 pirkimo dalis. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui automatiniais, kasetiniais (1 kasetė - 1 pacientui), mobiliais analizatoriais
2.1. Reikalavimai analizatoriams
Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti automatiniai, kasetiniai (1 kasetė - 1 pacientui), mobilūs analizatoriai su galimybe prijungti prie POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus/prekių aprašymus, kuriuose būtų nurodyta tiksli informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninei specifikacijai; turi būti nurodytas puslapis, kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams)*
1. | Paskirtis | Automatiniai, kasetiniai, mobilūs kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti analizatoriai (1 kasetė - 1 pacientui). | Automatiniai, kasetiniai, mobilūs kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti analizatoriai (1 kasetė - 1 pacientui). (1 psl. EPOC techninė specifikacija.PDF)
|  | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti automatiniai, kasetiniai, mobilūs analizatoriai - 3 vnt: | 3 vnt. EPOC NXS analizatorių
|  | - Filialas "Klaipėdos ligoninė" - 2 vnt.; | 2 vnt. EPOC NXS analizatorių
|  | - Filialas "Jūrininkų ligoninė" - 1 vnt.; | 1 vnt. EPOC NXS analizatorius
|  | Visi analizatoriai turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis). | Visi Siemens Healthcare siūlomi analizatorisi yra vieno tiekėjo (EPOC NXS, Siemens Healthcare, Kanada)
2. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti analizatoriai ir kita įranga | Būtina:
|  | 1. Įranga turi būti vieno tiekėjo. | Įranga yra vieno tiekėjo - Siemens Healthcare
|  | 2. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis). | Įranga yra sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis). EPOC_CARDS_CE.pdf, EPOC_DEVICE_CE.pdf
|  | 3. Analizatoriai turi būti automatiniai, mobilūs, kasetiniai (1 kasetė- 1 pacientui) - turi būti minimalūs priežiūros, aptarnavimo reikalavimai, skirti darbui prie paciento (POC technologija), veikiantys pakraunamos baterijos principu. | Analizatoriai yra automatiniai, mobilūs, kasetiniai (1 kasetė- 1 pacientui) (11 psl. EPOC naudotojo vadovas.pdf), yra minimalūs priežiūros, aptarnavimo reikalavimai, skirti darbui prie paciento (POC technologija), (37 psl. EPOC naudotojo vadovas.pdf), veikiantys pakraunamos baterijos principu. 2 psl. EPOC techninė specifikacija.PDF
|  | 4. Turi būti pasirūpinta visomis papildomomis priemonėmis, kad siūlomi analizatoriai būtų prijungti prie I.1. techninėje specifikacijoje nurodytos POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos, šalia kitų kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirtų analizatorių. | Bus pasirūpinta visomis papildomomis priemonėmis, kad siūlomi analizatoriai būtų prijungti prie I.1. techninėje specifikacijoje nurodytos POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos, šalia kitų kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirtų analizatorių.
|  | 5. Turi būti numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, papildomos priemonės, darbui su siūlomais analizatoriais (pvz. pakraunama baterija, nepertraukiamas maitinimo šaltinis, spausdintuvas ir visa kita), kurie yra reikalingi įrangos veikimo užtikrinimui. | Yra numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, papildomos priemonės, darbui su siūlomais analizatoriais (pvz. pakraunama baterija, nepertraukiamas maitinimo šaltinis, spausdintuvas ir visa kita), kurie yra reikalingi įrangos veikimo užtikrinimui.
3. | Įrangos pagaminimo metai | Įranga turi būti nauja arba techniškai tvarkinga (pagaminimo metai ne vėlesni nei 2020 m). Pateikti paskutiniųjų 3 metų techninės priežiūros/remonto protokolus. | Įranga yra nauja
4. | Matavimo principas, metodai | Matavimo principas - POC technologija, kasetinis. Matavimo metodai - amperometrinis, potenciometrinis, konduktometrinis ar kiti, priklausomai nuo matuojamų analičių. | Matavimo principas - POC technologija, kasetinis. Matavimo metodai - amperometrinis, potenciometrinis, konduktometrinis ar kiti, priklausomai nuo matuojamų analičių. (121 psl. EPOC naudotojo vadovas.pdf)
5. | Matuojami tyrimai/analitės | Būtina: analizatoriai turi matuoti šiuos tyrimus/analites: | Matuojamos visos būtinos ir pageidautinos analitės 1 psl. EPOC techninė specifikacija.PDF
pH
Kraujo dujos: pCO2, pO2.
Elektrolitai: K+, Na+, Cl‾, Ca2+.
Metabolitai: gliukozė, laktatai.
Pageidautina: kreatininas, šlapalas, hematokritas (Hct)
6. | Išskaičiuojamieji/išvestiniai tyrimai/analitės | Turi būti galimybė pasirinkti šiuos išskaičiuojamus/išvestinius tyrimus/analites: Hemoglobinas, bikarbonatai HCO3-(aktualūs), BE (B; Ecf), deguonies saturacija (sO2), Anion gap. Prašome pateikti visų galimų išskaičiuojamųjų/išvestinių tyrimų/analičių sąrašą. | Yra galimybė pasirinkti šiuos išskaičiuojamus/išvestinius tyrimus/analites: Hemoglobinas, bikarbonatai HCO3-(aktualūs), BE (B; Ecf), deguonies saturacija (sO2), Anion gap. Pateikiamas visų galimų išskaičiuojamųjų/išvestinių tyrimų/analičių sąrašas. 1 psl. EPOC techninė specifikacija.PDF
7. | Tyrimo atlikimo laikas | Turi būti ne ilgesnis nei 120 sekundžių. | Turi būti ne ilgesnis nei 60 sekundžių. (2 psl. EPOC techninė specifikacija.PDF)
8. | Tyrimų atlikimui naudojami ėminiai/mėginiai | Būtina: Analizatoriai turi būti pritaikyti matuoti įvairius ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas. | Analizatoriai yra pritaikyti matuoti įvairius ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas. (2 psl. EPOC techninė specifikacija.PDF)
9. | Ėminių/mėginių padavimas į analizatorių | Būtina: Analizatoriuose turi būti saugus ėminio/mėginio įsiurbėjas, pritaikytas švirkštams, kapiliarams, ampulėms. Jei ėminio/mėginio įsiurbėjas nėra pritaikytas tiesioginiam ėminio paėmimui iš kapiliaro, ampulės - turi būti pasiūlyti tinkami adapteriai ar kitos papildomos priemonės. | Siūlomi tinkami adapteriai ir kitos papildomos priemonės. epoc_kapiliarai instrukcija.pdf
10. | Ėminių/mėginių tūris matuojamiems tyrimams/analitėms | Būtina: Visiems matuojamiems tyrimams/analitėms išmatuoti - pakankamas tūris ne daugiau 140µl. | Visiems matuojamiems tyrimams/analitėms išmatuoti - pakankamas tūris 92µl. (2 psl. EPOC techninė specifikacija.PDF)
11. | Kalibravimo sistema | Būtina: Automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija, integruota kasetėje. | Automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija, integruota kasetėje. (26 psl. EPOC naudotojo vadovas.pdf)
12. | Kokybės kontrolės sistema | Būtina. Turi būti kelių tipų kokybės kontrolės sistema:
|  | 1. Elektroninė kokybės kontrolė - naudojama analizatoriaus darbo kokybės patikrinimui. | Elektroninė kokybės kontrolė - naudojama analizatoriaus darbo kokybės patikrinimui. 103 psl EPOC naudotojo vadovas.pdf
|  | 2. Kokybės kontrolė, naudojant kontrolines medžiagas - turi būti ne mažiau dviejų lygių, pageidautina 3 lygių, apimančių normą ir patologiją, klinikinio sprendimo ribą ar kita; žinomų reikšmių, apimančios visus tyrimų metodus ir pageidaujamus atlikti matuojamus tyrimus/analites, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ± 2-3SD intervalo ribos). | Kokybės kontrolė, naudojant kontrolines medžiagas - yra 3 lygių, apimančių normą ir patologiją, klinikinio sprendimo ribą ar kita; žinomų reikšmių, apimančios visus tyrimų metodus ir pageidaujamus atlikti matuojamus tyrimus/analites, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ± 2-3SD intervalo ribos). 104 psl EPOC naudotojo vadovas.pdf
|  | 3. Turi būti galimybė vartotojui vertinti kokybės kontrolės rezultatų duomenis per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą. | Yra galimybė vartotojui vertinti kokybės kontrolės rezultatų duomenis per tarpinę, POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą. (10 psl. POCcelerator_UserManual_5.0_EN.pdf)
13. | Rezultatų spausdinimas | Turi būti galimybė atspausdinti tyrimų rezultatų protokolus. | Yra galimybė atspausdinti tyrimų rezultatų protokolus. 71 psl EPOC naudotojo vadovas.pdf
14. | Duomenų nuskaitymas | Būtina: Turi būti integruoti brūkšninių kodų skaitytuvai. | yra integruoti brūkšninių kodų skaitytuvai. (21 psl. psl EPOC naudotojo vadovas.pdf)
15. | Analizatorių atminties talpa | Būtina: Ne mažiau 500 tyrimų rezultatų. | Ne mažiau 500 tyrimų rezultatų. (2 psl. EPOC techninė specifikacija.PDF)
16. | Programinė įranga - klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas | Būtina: Turi būti vartotojui patogus klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas - įspėjamaisiais žymėjimais ar garsiniais signalais. | Yra vartotojui patogus klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas - įspėjamaisiais žymėjimais. (234 psl. EPOC naudotojo vadovas.pdf)
17. | Ėminių/mėginių paėmimo sistemos | Būtina:
|  | 1. Tiekėjai turi pasiūlyti saugias ėminių/mėginių paėmimo sistemas, tinkančias visiems ėminio/mėginio tipams (arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas) bei priemones apsaugančias ėminius/mėginius nuo sąlyčio su oru iki tyrimo atlikimo, bei pašalinančios oro burbulus. | Siemens Healthcare siūlo saugias ėminių/mėginių paėmimo sistemas, tinkančias visiems ėminio/mėginio tipams (arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas) bei priemones apsaugančias ėminius/mėginius nuo sąlyčio su oru iki tyrimo atlikimo, bei pašalinančios oro burbulus. (15 psl. Atellica VTR be adatos.pdf, 15 psl. Atellica VTR su adata.pdf, epoc_kapiliarai instrukcija.pdf)
|  | 2. Tiekėjas turi pateikti įrodančius dokumentus (jei būtų siūlomos ne analizatoriaus gamintojo), kad siūlomos ėminių/mėginių paėmimo sistemos yra tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais (analizatorių gamintojo validuotos/patvirtintos, skirtos kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui). | Siūlomos ėminių/mėginių paėmimo sistemos yra tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais ir yra to paties gamintojo.
|  | 3. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos kapiliariniam kraujui paimti: su antikoaguliantu plastikiniai arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kiti būtini priedai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa turi būti pakankama matuojamiems tyrimams/ analitėms atlikti (pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl‾, Ca2+, gliukozė, laktatai ir kreatininas, šlapalas, Hct) ir ne didesnio nei 150 mikrolitrų tūrio. | Pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos kapiliariniam kraujui paimti: su antikoaguliantu plastikiniai kapiliarai bei jiems skirti kiti būtini priedai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa yra pakankama matuojamiems tyrimams/ analitėms atlikti (pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl‾, Ca2+, gliukozė, laktatai ir kreatininas, šlapalas, Hct) ir yra 90 mikrolitrų tūrio. (epoc_kapiliarai instrukcija.pdf)
|  | 4. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos arteriniam/veniniam kraujui paimti: pilnai paruošti naudojimui su antikoaguliantu švirkštai su adata bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomu analizatoriumi, švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml. Švirkštai turi būti supakuoti po vieną. | Siūlomi ėminių/mėginių paėmimo sistemos arteriniam/veniniam kraujui paimti: pilnai paruošti naudojimui su antikoaguliantu švirkštai su adata bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomu analizatoriumi, švirkšto talpa - 3 ml. Švirkštai supakuoti po vieną.(Atellica VTR su adata.pdf)
18. | Interferencija elektrolitų tyrimams | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas neturi turėti įtakos (interferencijos) elektrolitų tyrimo rezultatams. | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas neturi įtakos (interferencijos) elektrolitų tyrimo rezultatams. (15 psl. Atellica VTR be adatos.pdf, 15 psl. Atellica VTR su adata.pdf, epoc_kapiliarai instrukcija.pdf)
19. | Apsauga nuo kraujo krešulių susidarymo | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas turi apsaugoti ėminius/mėginius nuo kraujo krešulių susidarymo. | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas apsaugo ėminius/mėginius nuo kraujo krešulių susidarymo.
20. | Darbo/naudotojo vadovas | Būtina. Turi būti pateiktas išsamus patogus naudojimui darbo/naudotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas, vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriumi, tyrimų atlikimo procesu. | Pateiktas išsamus patogus naudojimui darbo/naudotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas, vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriumi, tyrimų atlikimo procesu. EPOC naudotojo vadovas.pdf
21. | Integracija į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). | Būtina:
|  | 1.Analizatoriai turi integruotis į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus. | Analizatoriai integruojasi į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS palaiko HL7 standartą. (2 psl. EPOC techninė specifikacija.PDF), (81 psl. EPOC Naudotojo vadovas_ENG.pdf)
|  | 2. Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos: spausdintas variantas). | Yra paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos: spausdintas variantas). (81 psl. EPOC Naudotojo vadovas_ENG.pdf)
* | Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus.

## 2 dalis.2.1. R_Eks.m_II
2 pirkimo dalis. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui automatiniais, kasetiniais (1 kasetė - 1 pacientui), mobiliais analizatoriais
2.2.Reikalavimai reagentams
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 3 metus (36 mėn) | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
1.1. | Analizatorius Nr. 1 (KL-ch) | iki 1000 tyrimų
1.1.1 | epoc BGEM BUN tyrimų kortelės (25 vnt.) |  | 25 vnt. | 44 | 11.781 | 255 | 5 | 267.75 | 11781 | Siemens, epoc BGEM BUN - BG - RGT - 25T, 10736515
1.1.2 | EUROTROL GAS-ISE CTRL L 1 (10x2.5ml) BUN, kontrolė |  | 10 vnt. | 3 | 0.17325 | 55 | 5 | 57.75 | 173.25 | Siemens, EUROTROL GAS-ISE CTRL L 1 (10x2.5ml) BUN, kontrolė, 10736510
1.1.3 | EUROTROL GAS-ISE CTRL L 2 (10x2.5ml) BUN, kontrolė |  | 10 vnt. | 3 | 0.17325 | 55 | 5 | 57.75 | 173.25 | Siemens, EUROTROL GAS-ISE CTRL L 2 (10x2.5ml) BUN, kontrolė, 10736511
1.1.4 | EUROTROL GAS-ISE CTRL L 3 (10x2.5ml) BUN, kontrolė |  | 10 vnt. | 3 | 0.17325 | 55 | 5 | 57.75 | 173.25 | Siemens, EUROTROL GAS-ISE CTRL L 3 (10x2.5ml) BUN, kontrolė, 10736512
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  | 12.3007
1.2. | Analizatorius Nr. 2 (KL-in) | iki 1000 tyrimų
1.2.1 | epoc BGEM BUN tyrimų kortelės (25 vnt.) |  | 25 vnt. | 44 | 11.781 | 255 | 5 | 267.75 | 11781 | Siemens, epoc BGEM BUN - BG - RGT - 25T, 10736515
1.2.2 | EUROTROL GAS-ISE CTRL L 1 (10x2.5ml) BUN, kontrolė |  | 10 vnt. | 3 | 0.17325 | 55 | 5 | 57.75 | 173.25 | Siemens, EUROTROL GAS-ISE CTRL L 1 (10x2.5ml) BUN, kontrolė, 10736510
1.2.3 | EUROTROL GAS-ISE CTRL L 2 (10x2.5ml) BUN, kontrolė |  | 10 vnt. | 3 | 0.17325 | 55 | 5 | 57.75 | 173.25 | Siemens, EUROTROL GAS-ISE CTRL L 2 (10x2.5ml) BUN, kontrolė, 10736511
1.2.4 | EUROTROL GAS-ISE CTRL L 3 (10x2.5ml) BUN, kontrolė |  | 10 vnt. | 3 | 0.17325 | 55 | 5 | 57.75 | 173.25 | Siemens, EUROTROL GAS-ISE CTRL L 3 (10x2.5ml) BUN, kontrolė, 10736512
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  | 12.3007
1.3. | Analizatorius Nr. 3 (JL-pal) | iki 750 tyrimų
1.3.1 | epoc BGEM BUN tyrimų kortelės (25 vnt.) |  | 25 vnt. | 32 | 11.424 | 255 | 5 | 267.75 | 8568 | Siemens, epoc BGEM BUN - BG - RGT - 25T, 10736515
1.3.2 | EUROTROL GAS-ISE CTRL L 1 (10x2.5ml) BUN, kontrolė |  | 10 vnt. | 3 | 0.231 | 55 | 5 | 57.75 | 173.25 | Siemens, EUROTROL GAS-ISE CTRL L 1 (10x2.5ml) BUN, kontrolė, 10736510
1.3.3 | EUROTROL GAS-ISE CTRL L 2 (10x2.5ml) BUN, kontrolė |  | 10 vnt. | 3 | 0.231 | 55 | 5 | 57.75 | 173.25 | Siemens, EUROTROL GAS-ISE CTRL L 2 (10x2.5ml) BUN, kontrolė, 10736511
1.3.4 | EUROTROL GAS-ISE CTRL L 3 (10x2.5ml) BUN, kontrolė |  | 10 vnt. | 3 | 0.231 | 55 | 5 | 57.75 | 173.25 | Siemens, EUROTROL GAS-ISE CTRL L 3 (10x2.5ml) BUN, kontrolė, 10736512
|  | Bendra vieno tyrimo kaina*: |  |  | 12.117
2. | Specialios ėminių/mėginių paėmimo sistemos (arteriniam/veniniam/kapiliariniam kraujui)
2.1. | Švirkštai su adata | KL - 1000 vnt | 100 vnt. | 10 | 0.84 | 80 | 5 | 84 | 840 | Siemens, Atellica VTR 3cc-50UVented SafTip NdlPrt, 11561350
|  | Vieno vieneto kaina**: |  |  | 0.84
2.2. | Kapiliarai | KL - 1000 vnt | 50 vnt. | 20 | 1.26 | 60 | 5 | 63 | 1260 | Siemens, epoc Care-Fill Capillary Tubes - BG - CON - 50 T, 10736380
|  | JL - 750 vnt | 50 vnt. | 15 | 1.26 | 60 | 5 | 63 | 945 | Siemens, epoc Care-Fill Capillary Tubes - BG - CON - 50 T, 10736380
|  | Vieno vieneto kaina**: |  |  | 1.26
|  | Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM | 34985
|  | Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM | 36734.25
PASTABOS:
1. ".................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus)" - tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti su siūlomais analizatoriais: reagentus, kontrolines medžiagas, bei visas papildomos priemones pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus.
2. Pateikti reikalingą reagentų ir eksploatacinių medžagų, įskaitant ir kontrolinių medžiagų kiekį bei joms atlikti reikalingų testų skaičių (atliekant ne rečiau kaip 1k/savaitę, pradėjus naudoti naujos reagentų serijos/partijos pakuotę, po remonto ir/ar techninės priežiūros procedūrų, ne mažiau kaip 2 kokybės kontrolės lygius, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžagų, kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių bendrą sąrašą.
4. *ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti vieno tyrimo kainos apskaičiavimą, į kurį privalo įeiti: detali reagentų, kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
5.**ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti paėmimo sistemų, skirtų visiems ėminių/mėginių tipams (arterinias, veninis, kapiliarinis kraujas) paimti, vieno vieneto kainą.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos-neįvardytos išlaidos.
Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs tyrimų ir papildomų priemonių kiekiai, kurie nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš apytiksliai numatomų įsigyti prekių kiekių suma. Pradinės sutarties vertė bus lygi tiekėjo pasiūlytai pirkimo dalies kainai, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.