{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Automatinis kontrasto švirkštas KT aparatui"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.1.","Automatinis kontrastinio tirpalo injektorius kompiuterinės tomografijos tyrimams",1,"vnt.","ulrichINJECT CT motion, gamintojas ulrich GmbH & Co. KG","Automatinis kontrastinio tirpalo injektorius kompiuterinės tomografijos tyrimams, techninis aprašas 1 psl."]
["1.1.1.","Injekcijos greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): 0,1 - 10 ml/s, programuojamos ≤ 0,1 ml/s žingsniu",null,null,null,"Injekcijos greičio reguliavimo ribos : 0,1 - 10 ml/s, programuojamos  0,1 ml/s žingsniu, techninis aprašas 6 psl."]
["1.1.2.","Injekcinių  naudojamų talpų tūris ne siauresnėse ribose kaip 50 - 500 ml",null,null,null,"Injekcinių  naudojamų talpų tūris 50 - 500 ml, techninis aprašas 7 psl."]
["1.1.3.","Ne mažiau kaip du kontrastinės medžiagos rezervuarai",null,null,null,"Du kontrastinės medžiagos rezervuarai, techninis aprašas 6 psl."]
["1.1.4.","Yra kontrastinės medžiagos šildymo funkcija",null,null,null,"Yra kontrastinės medžiagos šildymo funkcija, techninis aprašas 8 psl."]
["1.1.5.","Bendra kontrastinės medžiagos rezervuarų talpa ≥ 1000 ml",null,null,null,"Bendra kontrastinės medžiagos rezervuarų talpa 1000 ml, techninis aprašas 6 psl."]
["1.1.6.","Antros, skirtingos kontrastinės medžiagos pasirinkimas",null,null,null,"Antros, skirtingos kontrastinės medžiagos pasirinkimas, techninis aprašas 5 psl."]
["1.1.7.","Ne mažiau kaip vienas rezervuaras fiziologiniam tirpalui",null,null,null,"Vienas rezervuaras fiziologiniam tirpalui, techninis aprašas 6 psl."]
["1.1.8.","Gamintojo numatytas infuzinės sistemos vamzdelių arba švirkštų (neskaitant paciento linijos) keitimo intervalas ≥ 24 h",null,null,null,"Gamintojo numatytas infuzinės sistemos vamzdelių keitimo intervalas 24 h, techninis aprašas 2 psl."]
["1.1.9.","Injektoriuje integruotas valdymo pultas su grafiniu arba lietimui jautriu ekranu",null,null,null,"Injektoriuje integruotas valdymo pultas su grafiniu ekranu, techninis aprašas 3, 6 psl."]
["1.1.10.","Belaidžio ryšio nuotolinis valdymo pultas kontrolinėje patalpoje, su lietimui jautru ekranu.",null,null,null,"Belaidžio ryšio nuotolinis valdymo pultas kontrolinėje patalpoje, su lietimui jautru ekranu, techninis aprašas 6 psl."]
["1.1.11.","Montuojamas ant mobilaus stovo",null,null,null,"Montuojamas ant mobilaus stovo, techninis aprašas 3 psl."]
["1.1.12.","Komplektuojamas laikiklis fiziologiniam tirpalui",null,null,null,"Komplektuojamas laikiklis fiziologiniam tirpalui, techninis aprašas 6 psl."]
["1.1.13.","Maitinimas 230 V, 50Hz elektros tinklas",null,null,null,"Maitinimas 230 V, 50Hz elektros tinklas, techninis aprašas 9 psl."]