TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DNR PARUOŠIMO IR AMPLIFIKAVIMO SISTEMA

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs reikalavimai rodikliui | Siūlomi rodikliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos paskirtis | Polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) mišinio išpilstymo vieta su amplifikatoriumi temperatūros ir laiko intervalų kontrolei atliekant PGR | Polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) mišinio išpilstymo vieta su amplifikatoriumi temperatūros ir laiko intervalų kontrolei atliekant PGR. |
| 2. | Komplektacija | • PGR boksas; • PGR amplifikatorius | • PGR boksas - Biosan UVT-S-AR (BS-040107-AAA) https://biosan.lv/products/uvt-s-ar/ • PGR amplifikatorius Thermo Fisher Scientific SimpliAmp Thermal Cycler (A24811) https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A24811 |
| 3. | PGR bokso darbinis paviršius | Turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |
| 4. | UV lempa | Būtina | Yra, 2x30W baktericidinės lempos |
| 5. | Sauga | Būtinas automatinis UV lempos išjungimas pakėlus PGR bokso priekinį stiklą | UV lempa automatiškai išjungiama pakėlus PGR bokso priekinį stiklą |
| 6. | Elektros įvadas | Būtinas, ne mažiau kaip 3 vnt. | Yra 3 vnt. |
| 7. | Darbinis plotas | Ne mažesnis kaip 1200 × 500 mm | 1210 × 500 mm |
| 8. | Priekinis stiklas | Maksimalus darbinis aukštis ne mažesnis nei 180 mm | Maksimalus darbinis aukštis - 190 mm |
| 9. | PGR amplifikatoriaus reakcijos blokas | Optimizuotas 96 šulinėlių plokštelėms ir 0,2 mL mėgintuvėliams | Optimizuotas 96 šulinėlių plokštelėms ir 0,2 mL mėgintuvėliams |
| 10. | PGR reakcijos tūris | Reakcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 10 μL iki 100 μL | Reakcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 10 μL iki 100 μL |
| 11. | Šildymo / šaldymo sistema | Turi būti ne mažiau nei 3 individualiai programuojami Peltier elementai, greta esančių Peltier elementų programuojamos temperatūros maksimalus skirtumas ne mažesnis nei 5 °C | Turi 3 individualiai programuojamus Peltier elementus, greta esančių Peltier elementų programuojamos temperatūros maksimalus skirtumas 10 °C. |
| 12. | Reakcijos bloko dangtis | Turi užtikrinti mėgintuvėlių viršaus kaitinimą ir tuo pačiu leisti atlikti PGR reakciją be aliejų. Dangčio temperatūra turi būti reguliuojama | Kaitinamas, užtikrina mėgintuvėlių viršaus kaitinimą ir tuo pačiu leidžia atlikti PGR reakciją be aliejų. Dangčio temperatūra reguliuojama nuo 30°C iki 110°C. |
| 13. | Reakcijos bloko temperatūros ribos | Bloko temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 0 oC iki 100 oC | Bloko temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 0 °C iki 100 °C |
| 14. | Maksimalus bloko šildymo / šaldymo greitis | Ne mažesnis nei 4,0 oC / sek. | 4,0 °C / sek. |
| 15. | Maksimalus mėginio šildymo / šaldymo greitis | Ne mažesnis nei 3,0 oC / sek. | 3,0 °C / sek. |
| 16. | Temperatūros tikslumas šulinėlyje | Paklaida ne didesnė nei ± 0,3 °C (temperatūros intervale ne siauresniame nei nuo 35 °C iki 99 °C) | Paklaida ± 0,25 °C (temperatūros intervale nuo 35 °C iki 99,9 °C) |
| 17. | Prietaiso valdymas | Ne mažesniu nei 8 colių lietimui jautriu ekranu | 8 colių lietimui jautriu ekranu. |
| 18. | Išsaugotų metodų apsauga | PGR metodų apsaugos lygiai turi būti nustatomi kiekvienam atskiram duomenų aplankui | Yra 3 lygių apsaugos variantu, kurie nustatomi kiekvienam atskiram duomenų aplankui. |
| 19. | Išorinės jungtys | Turi būti galimybė naudoti USB jungtį. Turi būti prisijungimo prie prietaiso galimybė tinklo arba WiFi metodų kūrimui, redagavimui, eigos stebėjimui iš mobilaus telefono arba kompiuterio | Yra galimybė naudoti USB jungtį. Yra galimybė prie prietaiso jungtis Ethernet tinklu arba WiFi - metodų kūrimui, redagavimui, eigos stebėjimui iš mobilaus telefono arba kompiuterio |
| 20. | Dokumentacija, instrukcijos | Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba | Tiekėjas prideda vartotojo vadovą anglų kalba |
| 21. | Paslaugos | Pristatymas, instaliacija ir laboratorijos personalo apmokymai (bent 2 darbuotojų) turi būti įskaičiuoti į kainą. Apmokymai turi būti pravesti 2 savaičių bėgyje nuo aparatūros pristatymo pirkėjui | Pristatymas, instaliacija ir laboratorijos personalo apmokymai (2 darbuotojų) yra įskaičiuoti į kainą. Apmokymai būtų pravesti 2 savaičių bėgyje nuo aparatūros pristatymo pirkėjui |
| 22. | Garantiniai įsipareigojimai | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliacijos datos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį | Garantijos laikotarpis - 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliacijos datos). Įrangos garantija apima nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį |
| 23. | Pogarantinis aptarnavimas | Turi būti užtikrinta, kad ne trumpesniu nei 5 metų pogarantiniu laikotarpiu rinkoje bus tiekiamos atsarginės dalys bei atliekami reikalingi techninio aptarnavimo darbai | Užtikriname, kad ne trumpesniu nei 5 metų pogarantiniu laikotarpiu rinkoje bus tiekiamos atsarginės dalys bei atliekami reikalingi techninio aptarnavimo darbai |
| 24. | Aplinkosauginis reikalavimas | Prekė yra tvirta, ilgaamžė – tinkama naudoti ilgiau nei 3 metus, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė – tinkama naudoti ilgiau nei 3 metus, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. |