## Įv. med priemonės
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
MEDICINOS IR SLAUGOS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį.
Pirkimo dalių atskirų pozicijų mato vieneto kaina gali būti išreikšta po kablelio nurodant ne daugiau kaip keturis (4) ženklus. Bendra pirkimo dalies suma su PVM turi būti išreikšta cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus. 8 stulpelio suma apskaičiuojama: preliminarų kiekį vieneriems metams (3 stulpelis) dauginant iš mato vieneto kainos €, be PVM (7 stulpelis), gautą sumą suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio ir prie gautos kainos pridedant PVM (jei taikoma). Teikiant pasiūlymus prašome nekeisti esamos perkamų priemonių numeracijos.
1-17 pirkimo dalys aprašytos šiame lape, 18-29 pirkimo dalys antrame dokumento lape, 30-46 pirkimo dalys trečiame lape, 47 dalis ketvirtame lape, 48-50 pirkimo dalys penktame lape
5 stulpelyje "Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl." turi būti nurodyti siūlomų prekių parametrai pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, ir nuoroda į pridėtą katalogą, neužtenka įrašyti "Atitinka", 6 stulpelyge turi būti nurodyta: 1. Firminis prekės pavadinimas, 2. Gamintojas, 3. Siūlomos prekės kodas nurodytas pridėtame kataloge.
1. Įvairios medicinos priemonės
Pirkimo dalies | PREKĖS PAVADINIMAS IR REIKALAUJAMOS SAVYBĖS (prekės aprašymas) | Preliminarus kiekis vieneriems metams | Mato vnt. | Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus). Katalogo Nr. ir psl. | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Mato vieneto kaina, € be PVM | Viso kiekio suma € be PVM (3*7) | PVM dydis | Viso kiekio suma € su PVM (8+PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Informaciniai lipdukai vaistų žymėjimui
| Skirtingų spalvų, priklausomai nuo vaistų grupės. Lipduko ilgis 3,5 cm ± 0,5 cm. Plotis 1,5 cm ± 0,5 cm. Vaistų žymėjimo lipduko vidinis paviršius turi būti itin lipnus, dengtas tinkamais naudoti sveikatai ir aplinkai nekenksmingais klijais. Lipdukai turi būti atspausdinti ritinėliais ir raižyti, lengvai nulupami. Rulonėlyje 750 ± 50 vnt. lipdukų. Kiekvieno vaisto pavadinimas yra atskirame ritinėlyje. Vaisto pavadinimas pateikiamas kartu su užsakymu pagal poreikį. Ant lipduko nurodomas tarptautinis vaisto pavadinimas, bei palikta vieta vaisto dozei papildomai įrašyti . Lipduko fono ir teksto spalva atitinka ISO 26825:2008 standartą. Tekstas aiškus, lengvai įskaitomas. | 816 000 | vnt.
Viso dalies suma :
2.1. | EKG elektrodai, skirti naudoti branduolinio magnetinio rezonanso aplinkoje, tinkantys vaikams ir suaugusiems, kvadratėlio išmatavimai 50 x 40 mm ( ± 5 mm), turintys anglinius gnybtus, sensorius Ag/AgCl. Įpakuota ne mažiau, kaip po 30 vnt. | 80000 | vnt.
2.2. | Vienkartiniai nesterilūs medicininės putos EKG elektrodai suaugusiems. Ypač gerai kimbantys ir lengvai atsiplėšiantys, skirti ilgalaikiam pacientų stebėjimui. Centrinė dalis pagaminta iš Ag/Cl lydinio. Išmatavimai 50 mm (± 5mm). CE ženklinimas | 100 000 | vnt.
Viso dalies suma :
3. | Vaistų dalijimo priemonės
3.1. | Vienkartinės polipropileno taurelės be dangtelių, 30 ml (± 5ml) talpos, graduotos, permatomos | 4000 | vnt
3.2. | Vienkartiniai dangteliai taurelėms, nurodytoms 34.1.p. | 1000 | vnt
Viso dalies suma :
4. | Suaugusių higienos indas su rankena ir dangčiu. 1500 ml talpa; polipropileno gaminys, skirtas asmens higienai; patogus, lengvas ir lengvai plaunamas. | 10 | vnt
Viso dalies suma :
5. | VYRIŠKI BASONAI - ANTELĖS (šlapimo surinkėjai), pagaminti iš plastiko, lengvi, graduoti iki 1000-1200ml., su dangteliu ir rankenėle | 20 | vnt
Viso dalies suma :
6. | BIDE/higieninis indas; polipropileno gaminys, skirtas asmens higienai; patogus, lengvas ir lengvai plaunamas; 2500-3000ml. | 10 | vnt
Viso dalies suma :
7. | APSAUGINIAI AKINIAI, aukščiausios optinės klasės,skaidrūs, 4 pozicijų reguliuojamas kojelių ilgis ir lęšių kampas, minkštos kojelės, ventiliuojamas nosies tiltelis, nerasojanti, nesibraižanti danga. | 100 | vnt
Viso dalies suma :
8. | SKYSČIŲ ŠILDYMO SISTEMA: Vienkartinis, sterilus kraujo/ skysčių šildymo rinkinys su įšvirkštimo prievadu ir išplėtimo rinkiniu, kai srautas yra iki 150-160ml/min., užpildomas kiekis 39 ml, paciento linija 76 – 80 cm. Skysčio kelias sterilus. Sistema skirta naudoti su „Ranger“ šildymo aparatu. | 60 | vnt
Viso dalies suma :
9. | LYGIO NUSTATYMO DAVIKLIAI. Dirbtinės kraujo apytakos metu oksigenatoriaus lygio davikliai. Turi tikti DKA aparatui "S5 STÖKERT" | 900 | vnt
Viso dalies suma :
10. | TERMOMETRAS BEKONTAKTIS IR SPINDULIŲ ŽMOGAUS KŪNO TEMPERATŪRAI matuoti – matavimas atliekamas nesiliečiant prie žmogaus, skanavimo režimas, didelis šviečiantis ekranas, garso signalas, karščiavimo indikatorius, automatiškai išsijungia, matavimo atmintis, dėklas laikymui, patikrintas klinikinėmis sąlygomis, su metrologine patikra. (su bateriniais elementais). | 10 | vnt
Viso dalies suma :
11. | DIATERMINĖS KOAGULIACIJOS MAIŠAS. Medžiaga sterili Maišas dviejų dalių, pagamintas iš skaidrios, tvirtos medžiagos. Turi lipnų kraštą maišo fiksacijai. Dydis (40 x 35 cm) ± 2cm. | 200 | vnt
Viso dalies suma :
12. | T FORMOS - KEHR SILIKONINIS DRENAS. Sterilus, vienkartinio naudojimo. Pagamintas iš latekso ar lygiavertės medžiagos. Išmatavimai 80 x 5 x 5 (± 1 cm). Paženklintas CE ženklu.
12.1. | T-Kehr silikoninis drenas 9 Ch | 5 | vnt
12.2. | T-Kehr silikoninis drenas 10 Ch | 5 | vnt
12.3. | T-Kehr silikoninis drenas 12 Ch | 5 | vnt
12.4. | T-Kehr silikoninis drenas 14 Ch | 5 | vnt
12.5. | T-Kehr silikoninis drenas 16 Ch | 5 | vnt
Viso dalies suma :
13. | ANTIMIKROBINĖ OPERACINIO PJŪVIO PLĖVELĖ, sterili poliesterio pagrindo plėvelė leidžianti kvėpuoti odai, bet turinti 100% barjerą skysčiams iš išorės. Padengta hipoalerginiais, akriliniaias klijais. Klijų sudėtyje turi būti antimikrobinė veiklioji medžiaga - jodoforas. Ilgas plataus veikimo spektro antimikrobinis veikimas (St. aureus, St. epidermidis, Es. coli, Pseudomonas Aeruginosa ir kt.). Nealergizuoja odos, patikimai prilimpa plėvelės kraštai, neatsiklijuoja ilgų operacijų metu. Lengvai užklijuojama, plėvelė turi 2 nelimpančius kraštus. Įspėjantis simbolis "STOP" ant popieriaus apsaugančio limpantį paviršių svarbaus plėvelę užklijuojant dviese. Individualiai supakuota folio pakuotėje. Dydis:(56 x 60 cm) ± 1cm lipnioji dalis. | 100 | vnt
Viso dalies suma :
14. | OPERACINIO LAUKO PLĖVELĖ. Elastinė permatoma poliuretaninė plėvelė, padengta poliakriliniais klijais. Leidžia odai kvėpuoti, patikimai prilimpa plėvelės kraštai, neatsiklijuoja ilgų operacijų metu, neatspindi šviesos, sterili. 45 x 60 - 65 cm, lipnus paviršius 45 x 60-61 cm | 800 | vnt
Viso dalies suma :
15. | ANGLIES PLIENO AŠMENYS. Skalpelių ašmenys ypatingai aštrūs ir itin aukštos kokybės, anglinio plieno ašmenys, galąsti iš abiejų pusių tiesiai - atviru kraštu, o ne uždaru. Ant ašmens yra išgraviruotas jo dydžio numeris ir gamintojas. Sterilūs, vienkartiniai, supakuoti po 1 vnt. aliuminio folijos įpakavime. Sterilizuoti gamma spinduliais. Lengvai atidaromas įpakavimas, ant kurio užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas. pakuotėje ne mažiau 100 vnt. Ant pagrindinės pakuotės,turi būti užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas, pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris. Ašmenų dydžiai : Nr. 10-36. | 10000 | vnt
Viso dalies suma :
16. | STERILI NEPERŠLAMPANTI APSAUGINĖ RANKOVĖ, ne trumpesnė kaip 50 CM ilgio. | 400 | vnt
Viso dalies suma :
17. | Vienkartinės medicininės priemonės kompiuterinio tomografo automatiniam injektoriui ULRICH MEDICAL:
17.1. | Vienkartinė pompa, tinkanti ULRICH MEDICAL automatiniam injektoriui XD 2020 arba lygiavertė | 60 | vnt
17.2. | Vienkartinė paciento jungtis automatiniam injektoriui ULRICH MEDICAL, ilgis 250 cm, XD 2040 arba lygiavertė | 5000 | vnt
17.3. | Vienkartinė paciento jungtis automatiniam injektoriui ULRICH MEDICAL, ilgis 320 cm, XD 2040 arba lygiavertė | 150 | vnt
17.4. | Vienkartinė pompa tinkanti ULRICH MEDICAL automatiniam injektoriui, XD 8003 arba lygiavertė | 80 | vnt
Viso dalies suma :
Tiekėjai siūlomoms prekėms turi pateikti:
· Su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo katalogai ir/ar gamintojo parengti ir tiekėjo patvirtinti siūlomų prekių techniniai aprašai skaitmenine forma CVP IS, kuriuose būtų nurodytos charakteristikos, išvardintos perkančiosios organizacijos sudarytoje techninėje specifikacijoje. Šie dokumentai turi įrodyti prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodant pasiūlyme katalogo ar aprašo numerį bei puslapį. Jei prekių katalogai (aprašymai) pateikiami originalo kalba, tai būtina pateikti ir jų vertimus į lietuvių kalbą (kopijas).
· Užsakovui paprašius per 3 darbo dienas pateikti pavyzdžius pateiktoms techninės specifikacijos dalims, pavyzdžiai reikalingi išbandymui, jie negrąžinami. Pastaba: prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.
· Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį.
• Sutarties vykdymo metu pristatomos prekės (medicinos prietaisai) pažymėtos CE ženklu.
• Prekės užsakovui pristatomos per 3 d.d. nuo užsakymo pateikimo.

## Intervencinės priemonės
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
MEDICINOS IR SLAUGOS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį.
Pirkimo dalių atskirų pozicijų mato vieneto kaina gali būti išreikšta po kablelio nurodant ne daugiau kaip keturis (4) ženklus. Bendra pirkimo dalies suma su PVM turi būti išreikšta cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus. 8 stulpelio suma apskaičiuojama: preliminarų kiekį vieneriems metams (3 stulpelis) dauginant iš mato vieneto kainos €, be PVM (7 stulpelis), gautą sumą suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio ir prie gautos kainos pridedant PVM (jei taikoma). Teikiant pasiūlymus prašome nekeisti esamos perkamų priemonių numeracijos.
1-17 pirkimo dalys aprašytos pirmame lape, 18-29 pirkimo dalys antrame dokumento lape, 30-46 pirkimo dalys trečiame lape, 47 dalis ketvirtame lape, 48-50 pirkimo dalys penktame lape
5 stulpelyje "Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl." turi būti nurodyti siūlomų prekių parametrai pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, ir nuoroda į pridėtą katalogą, neužtenka įrašyti "Atitinka", 6 stulpelyge turi būti nurodyta: 1. Firminis prekės pavadinimas, 2. Gamintojas, 3. Siūlomos prekės kodas nurodytas pridėtame kataloge.
2. intervencinės priemonės
Pirkimo dalies | PREKĖS PAVADINIMAS IR REIKALAUJAMOS SAVYBĖS (prekės aprašymas) | Preliminarus kiekis vieneriems metams | Mato vnt. | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl. | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Mato vieneto kaina, € be PVM | Viso kiekio suma € be PVM (3*7) | PVM dydis | Bendra kaina Eur, su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
23. | PLEUROS DRENAŽO RINKINIAI
23.1. | PLEUROS DRENAŽO (ilgalaikis) Rinkinys: Punkcinė adata (3,35 x 78mm) ± 2mm, kateteris ((2,7 x 450 mm) ± 2mm, poliuretaninis, rentgenokontrastinis, su apsauginiu apvalkalu); dvigubas antirefliuksinis vožtuvas; surinkimo maišelis 1,5 - 2,0l.; švirkštas 60 ml ± 5 ml; trijų krypčių kranelis su 10 cm ( ± 10mm) prailginimo linija supakuota blister pakuotėje (popieriaus/ plastiko) | 20 | vnt | PLEUROS DRENAŽO (ilgalaikis) Rinkinys: Punkcinė adata (3,35 x 78mm), kateteris ((2,7 x 450 mm), poliuretaninis, rentgenokontrastinis, su apsauginiu apvalkalu); dvigubas antirefliuksinis vožtuvas; surinkimo maišelis 1,5 - 2,0l.; švirkštas 60 ml; trijų krypčių kranelis su 10 cm ( ± 10mm) prailginimo linija supakuota blister pakuotėje (popieriaus/ plastiko). Katalogas p.d. 23.1 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Pleuracan k. 4462556 | 18.5 | 370 | 5 | 388.5
23.2. | PLEUROS DRENAŽO (trumpalaikis) Rinkinys: Punkcinė adata (1,8 x 80mm) ± 2mm; surinkimo maišelis 1,50 - 2,0 l, su LUER LOCK, 90-100 cm pajungimo vamzdeliu; švirkštas 60 ml ± 5 ml; trijų krypčių kranelis; supakuota blister pakuotėje (popieriaus/ plastiko) | 600 | vnt | PLEUROS DRENAŽO (trumpalaikis) Rinkinys: Punkcinė adata (1,8 x 80mm); surinkimo maišelis 1,50 - 2,0 l, su LUER LOCK, 90 cm pajungimo vamzdeliu; švirkštas 60 ml; trijų krypčių kranelis; supakuota blister pakuotėje (popieriaus/ plastiko). Katalogas p.d. 23.2 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Pleurofix k. 4461002 | 3.85 | 2310 | 5 | 2425.5
Viso dalies suma : | [6 empty] | 2680 | 5 | 2814
Tiekėjai siūlomoms prekėms turi pateikti:
· Su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo katalogai ir/ar gamintojo parengti ir tiekėjo patvirtinti siūlomų prekių techniniai aprašai skaitmenine forma CVP IS, kuriuose būtų nurodytos charakteristikos, išvardintos perkančiosios organizacijos sudarytoje techninėje specifikacijoje. Šie dokumentai turi įrodyti prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodant pasiūlyme katalogo ar aprašo numerį bei puslapį. Jei prekių katalogai (aprašymai) pateikiami originalo kalba, tai būtina pateikti ir jų vertimus į lietuvių kalbą (kopijas).
· Užsakovui paprašius per 3 darbo dienas pateikti pavyzdžius pateiktoms techninės specifikacijos dalims, pavyzdžiai reikalingi išbandymui, jie negrąžinami. Pastaba: prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.
· Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį.
• Sutarties vykdymo metu pristatomos prekės (medicinos prietaisai) pažymėtos CE ženklu.
• Prekės užsakovui pristatomos per 3 d.d. nuo užsakymo pateikimo.

## O2ir tracheobronch.
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
MEDICINOS IR SLAUGOS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį.
Pirkimo dalių atskirų pozicijų mato vieneto kaina gali būti išreikšta po kablelio nurodant ne daugiau kaip keturis (4) ženklus. Bendra pirkimo dalies suma su PVM turi būti išreikšta cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus. 8 stulpelio suma apskaičiuojama: preliminarų kiekį vieneriems metams (3 stulpelis) dauginant iš mato vieneto kainos €, be PVM (7 stulpelis), gautą sumą suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio ir prie gautos kainos pridedant PVM (jei taikoma). Teikiant pasiūlymus prašome nekeisti esamos perkamų priemonių numeracijos.
1-17 pirkimo dalys aprašytos pirmame lape, 18-29 pirkimo dalys antrame dokumento lape, 30-46 pirkimo dalys trečiame lape, 47 dalis ketvirtame lape, 48-50 pirkimo dalys penktame lape
5 stulpelyje "Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl." turi būti nurodyti siūlomų prekių parametrai pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, ir nuoroda į pridėtą katalogą, neužtenka įrašyti "Atitinka", 6 stulpelyge turi būti nurodyta: 1. Firminis prekės pavadinimas, 2. Gamintojas, 3. Siūlomos prekės kodas nurodytas pridėtame kataloge.
3. Deguonies padavimo ir tracheobronchinės priemonės
Pirkimo dalies | PREKĖS PAVADINIMAS IR REIKALAUJAMOS SAVYBĖS (prekės aprašymas) | Preliminarus kiekis vieneriems metams | Mato vnt. | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl. | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Mato vieneto kaina, € be PVM | Viso kiekio suma € be PVM (3*7) | PVM dydis | Viso kiekio suma € su PVM (8+PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
30. | KVĖPAVIMO SISTEMŲ LAIKIKLIAI SUAUGUSIEMS (tinkami naudoti renimacijoje ir operacinėje). Turi būti: daugkartinio naudojimo, turi turėti CE ženklinimą, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Svoris iki 0,5 kg. Kontūro tvirtinimo mechanizmas turi būti ypač lankstus, kad kontūrą būtų galima fiksuoti norimoje padėtyje. Lanksčioji dalis turi būti iki 50 cm ilgio. Kontūro stovas turi būti pritaikytas skirtingų diametrų vamzdžiams laikyti - 22 ir 15 mm. Turi būti paprastai ir lengvai tvirtinamas prie paciento lovos arba operacinio stalo, neapsunkinti priėjimo prie paciento operacijos metu, bei reanimacinėje palatoje. Turi būti lengvai valomas ir dezinfekuojamas spiritinėmis, bei kitomis hipoalerginėmis nebrangiomis valymo ir dezinfekavimo priemonėmis. | 10 | vnt
Viso dalies suma :
31. | VAIKAMS DEGUONIES KAUKĖ SU VAMZDELIU. Turi būti: vienkartinės, kliniškai švarios, gaminio sudetyje neturi būti latekso. Turi hermetiškai priglusti prie veido. Kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs. Turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele). Turi būti iš plono skaidraus plastiko ir nedeformuota, pagaminta nenaudojant PVC (polivinilchlorido). dydis turi atitinkti europietišką vaiko veido anatomiją. Deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu. Deguonies vamzdelio galai turi būti su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Deguonies vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 1,80m. Turi būti įpakuota po 1 vnt. | 5 | vnt
Viso dalies suma :
32. | VIRŠGERKLINIS VAMZDELIS SUAUGUSIEMS (GELINĖ LARINGINĖ KAUKĖ), įvairių dydžių (3,4,5), su anga atsiurbimui, sterilus, vienkartinis, supakuota po 1vnt., minkštas, pagamintas iš medžiagos, panašios į gelį, permatomas, vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis, minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Dirbtinis antgerklis ir apsauginė briauna; Integruotas sukandimo blokatorius; Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs; Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje; Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą. | 100 | vnt
Viso dalies suma :
33. | OROFARINGINIS VAMZDELIS ĮVAIRIŲ DYDŽIŲ. Turi būti: vienkartinis, kliniškai švarus, turi turėti CE ženklinimą, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Skaidrus, su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų ir su praplatinta anga t.y angoje nėra jokių papildomų detalių (atsiurbimams ir pan.). Spalvinis kodavimas pagal dydžius. Supakuota po 1 vnt: Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant papildomų daiktų. Dydžiai vaikams: 000, 00 ir 0. Dydis 1, ilgis ne trumpesnis 65mm, žymėjimas – rudas. Dydis 1,5, ilgis ne trumpesnis 710mm, žymėjimas - baltas. Dydis 2, ilgis ne trumpesnis 80mm, žymėjimas – žalias. Dydis 3, ilgis ne trumpesnis 90mm, žymėjimas – geltonas. Dydis 4, ilgis ne trumpesnis 100mm, žymėjimas – raudonas. Dydis 5, ilgis ne trumpesnis 120mm, žymėjimas – violetinis. | 1000 | vnt
Viso dalies suma :
34. | AUKŠTOS TĖKMĖS PRIEMONĖS
34.1. | NOSIES KANIULĖS SUAUGUSIEMS S DYDIS. - skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su teigiamu slėgiu; - turi turėti specialią plėvelę, kuri mažina kondensatą; - minkštos, lanksčios; - kaniulių vamzdelių ilgis 30-32 cm; - turėti pilnai reguliuojamą galvos dirželį, fiksuojamą virš paciento ausų; - turėti ant paciento kaklo kabinamą reguliuojamo ilgio dirželį su klipsu, kuris fiksuoja kaniulių vamzdelį, kad nebūtų tempimo ir pacientas galėtų laisvai judinti galvą, neištraukiant kaniulių iš nosies; - lengvas lankstus, gofruotas vamzdelis; - konektorius, jungiantis vamzdelį ir kontūrą, išorinis diametras 22mm, vidinis diametras 20mm; - be latekso; - besisukantis aplink savo ašį; - tėkmės diapazonas 10-50L/min; - pasipriešinimas tėkmei @ 40L/min (kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūru) - 1,14kPa (11,6 cm H2O); - techniškai suderintas su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850 bei prijungimo kontūru; - naudojamos ≥ 7 dienos. | 10 | vnt
34.2. | NOSIES KANIULĖS SUAUGUSIEMS M DYDIS. - skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su teigiamu slėgiu; - turi turėti specialią plėvelę, kuri mažina kondensatą; - minkštos, lanksčios; - kaniulių vamzdelių ilgis 30-32 cm; - turėti pilnai reguliuojamą galvos dirželį, fiksuojamą virš paciento ausų; - turėti ant paciento kaklo kabinamą reguliuojamo ilgio dirželį su klipsu, kuris fiksuoja kaniulių vamzdelį, kad nebūtų tempimo ir pacientas galėtų laisvai judinti galvą, neištraukiant kaniulių iš nosies; - lengvas lankstus, gofruotas vamzdelis; - konektorius, jungiantis vamzdelį ir kontūrą, išorinis diametras 22mm, vidinis diametras 20mm; - be latekso; - besisukantis aplink savo ašį; - tėkmės diapazonas 10-60L/min; - pasipriešinimas tėkmei @ 40L/min (kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūru) - 0,59kPa (6 cm H2O); - techniškai suderintas su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850 bei prijungimo kontūru; - naudojamos ≥ 7 dienos. | 20 | vnt
34.3. | NOSIES KANIULĖS SUAUGUSIEMS L DYDIS. - skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su teigiamu slėgiu; - turi turėti specialią plėvelę, kuri mažina kondensatą; - minkštos, lanksčios; - kaniulių vamzdelių ilgis 30-32 cm; - turėti pilnai reguliuojamą galvos dirželį, fiksuojamą virš paciento ausų; - turėti ant paciento kaklo kabinamą reguliuojamo ilgio dirželį su klipsu, kuris fiksuoja kaniulių vamzdelį, kad nebūtų tempimo ir pacientas galėtų laisvai judinti galvą, neištraukiant kaniulių iš nosies; - lengvas lankstus, gofruotas vamzdelis; - konektorius, jungiantis vamzdelį ir kontūrą, išorinis diametras 22mm, vidinis diametras 20mm; - be latekso; - besisukantis aplink savo ašį; - tėkmės diapazonas 10-60L/min; - pasipriešinimas tėkmei @ 40L/min (kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūru) - 0,49kPa (5 cm H2O); - techniškai suderintas su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850 bei prijungimo kontūru; - naudojamos ≥ 7 dienos. | 20 | vnt
34.4. | VAMZDELIS AUKŠTOS TĖKMĖS VENTILIACIJAI PER TRACHEOSTOMĄ - skirtas invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su teigiamu slėgiu; - turi turėti specialią plėvelę, kuri mažina kondensatą; - minkštas, lankstus; - vamzdelio ilgis su konektoriumi 38-40 cm; - ant paciento kaklo kabinamas dirželis, kuris prilaiko vamzdelį, kad nebūtų tempimo ir pacientas galėtų laisvai judinti galvą, neištraukiant vamzdelio iš tracheostomos; - komplektuojamas klipsas papildomam vamzdelio tvirtinimui; - lengvas, lankstus, gofruotas vamzdelis; - be latekso; - besisukantis apie savo ašį; - tėkmės diapazonas 10-60 L/min; - pasipriešinimas tėkmei @ 40L/min (kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūru) - 0,49kPa (5 cm H2O) - techniškai suderintas su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850 bei prijungimo kontūru; - naudojamos ≥ 7 dienos. | 20 | vnt
34.5. | KONTŪRAS SUAUGUSIEMS, TINKAMAS AUKŠTOS TĖKMĖS PRIEMONĖMS - Kontūras vienos atšakos su dvigubo kaitinimo Sistema ; - kontūre privalo būti du spiraliniai besikryžiuojantys kaitinimo laidai; - kontūro atitikimas 1,31 ml/cmH2O; - įkvėpimo kontūro ilgis ne trumpesnis kaip 150 cm; - suspaudžiamas tūris 1 L; - esant 45L/min tėkmei, pasipriešinimas įkvėpime - 1,95cmH2O; - įkvėpimo kontūro ilgis ne mažiau 150cm; - drėkinimo jungties ilgis 50cm (±10 mm); - vandens rezervuaras su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu; - sugraduotas; - įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata (žarnelės ilgis 50-60cm); - su dviem atvadais 22mm diametro kontūro prijungimui; - techniškai suderintas su Fisher&Paykel drėkintuvo MR850 algoritmais ir aukštos tėkmės bei vamzdeliu ventiliacijai per tracheostomąč; - rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥ 7 dienos. | 30 | vnt
Viso dalies suma:
35. | DIRBTINĖS VENTILIACIJOS SISTEMA RANKA SUAUGUSIEMS (Ambu maišas) Turi būti: vienkartinė, kliniškai švari, gaminio sudėtyje neturi būti latekso, pilnai paruošta naudojimui. Komplektą turi sudaryti: 5 dydžio anesteziologinė kaukė , ne trumpesnis kaip 2m deguonies vamzdelis, 1.5 l ±500ml talpos rezervinis maišas ir papildomas rezervuaras, 360° kampu besisukanti paciento jungtis. | 10 | vnt
Viso dalies suma:
36. | ABSORBENTAS NARKOZĖS APARATUI. Siūlyti reikalavimus atitinkančią arba lygiavertę prekę. Turi būti pagamintas iš 2 – 5 mm sferinės formos granulių tam, kad iki minimumo sumažinti dulkėtumą. Vienas kilogramas absorbento turi absorbuoti mažiausiai apie 150 litrų anglies dvideginio. Turi būti supakuotas vieno kilogramo vakuminiuose paketuose arba 5 l ± 0,5 l kanistruose. Natrio hidroksido kiekis – ne daugiau kaip 2 %. Spalvų indikatorius: baltas keičiasi į violetinį. | 600 | kg
Viso dalies suma:
37. | INTUBACINIŲ IR TRACHEOSTOMINIŲ VAMZDELIŲ FIKSATORIAI | 50 | vnt
37.1. | Intubacinių vamzdelių fiksatorius su spaustuku: -Skirtas naudoti ekstremaliomis situacijomis; -Plastikinis laikiklis su integruota apsauga nuo sąkandžio; -Drugelio formos su dviem šoninėm angom ir 2 sparneliais tvirtinti juostelei; -Juostelė medžiaginė su paralonu ir velcro užsegimais fiksuojanti laikiklį, nealergizuojanti; - Fiksavimo spaustukas plačiai ir saugiai fiksuojantis intubacinį vamzdelį. Dydis: Intubac.vamzdeliams fiksuoti 7.0 – 10.0 mm.
37.2. | Intubacinių vamzdelių fiksatorius su lipnia juostele: -Plastikinis laikiklis su apsauga nuo sąkandžio; -Drugelio formos su 2 šoninėm angom ir 2 šoniniais sparneliais tvirtinti juostelei; -Juostelė medžiaginė su paralonu ir velcro® užsegimais, nealergizuojanti; -Lipni juostelė plačiai fiksuojanti intubacinį vamzdelį. Spalvinis kodavimas pagal dydį, Ilgis universalus 54 cm | 50 | vnt
37.3. | Tracheostomų fiksavimo juostelė. Fiksavimo juostelė medžiaginė su paralonu ir velcro® užsegimais, nealergizuojanti; Ilgis (355 mm, 470 mm, 520 mm) ±5mm. | 20 | vnt
Viso dalies suma:
38. | INTUBACINIO VAMZDELIO PRAVEDĖJAS. Vienkartinis, sterilus, pagamintas iš lankstaus nerūdijančio metalo, distalinis galas atraumatinis. Dydžiai: M - ilgis 40 ± 0,5 cm, diametras endotrahėjiniam vamzdeliui 5,0 - 6,5 mm; L - ilgis 44 ± 0,5 cm, diametras endotrahėjiniam vamzdeliui 7,0 - 7,5 mm; XL - ilgis 44 ± 0,5 cm, dametras endotrahėjiniam vamzdeliui 8,0 - 10,0 mm. Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas ir numatyta pakuotės atidarymo vieta. Supakuota po 1 vnt. | 150 | vnt
Viso dalies suma:
39. | BAKTERINIS FILTRAS skirtas vakuuminės atsiurbimo sistemos apsaugai. Būtinas suderinamumas su Draeger Primus narkozės aparatų vakuuminio atsiurbimo sistemomis. Techniniai filtro parametrai: 1. bakterijų sulaikymas - 99,999proc.; 2. Virusų sulaikymas - 99,999 proc.; 3. Filtruojanti medžiaga - akrilas arba lygiavertė medžiaga.; 4. Naujai įdėto filtro naudojimo trukmė ≥ 7 dienų; 5. Filtravimo metodas: hidrofobiškas (HEPA) filtravimas. | 100 | vnt.
Viso dalies suma:
40. | LIUBRIKATORIAI endotrachejiniams vamzdeliams 450ml (± 50ml) fl. | 200 | vnt
Viso dalies suma:
41. | INTUBACINIŲ VAMZDELIŲ RANKINIS MANOMETRAS, graduotas cm H2O, maksimali skalė iki 120 mm bar., turi kablį laikiklį, kiekvienas manometras yra patiekiamas su atskiriamu, ilgu, lankščiu sujungimo vamzdeliu, yra galimybė užsisakyti atskirai supakuotą sujungimo vamzdelį. | 2 | vnt
Viso dalies suma:
42. | KONIKOTOMINIS RINKINYS, vienkartinis sterilus, be latekso. Pakuotėje: kūgio formos plėtiklis nerūdyjančio plieno,koniotominis vamzdelis pagamintas iš plastiko, jungtis 15mm, plokščios formos fiksatorius, stabdiklis prilydytas prie koniotominės adatos, vieno žingsnio sterilus švirkštas, vienkartinis skalpelis su plastikine rankena, lankstus silikoninis vamzdelis su konektoriumi intubacinio vamzdelio praiilginimui, švelni juostelė vamzdelio fiksavimui prie kaklo. Dydis : Ch 2,0, 29,6mm ilgio, vidinis diametras 2,0 mm, išorinis- 2,8 mm Ch 4,0, 42,1mm ilgio, vidinis diametras 4,0 mm, išorinis- 4,8mm. | 5 | vnt
Viso dalies suma:
43.1. | LARINGINĖ KAUKĖ APSUNKINTAI INTUBACIJAI: Daugkartinio panaudojimo, su metaliniu 90º kampu lenktu vamzdeliu ir silikonine išpučiama manžete, vamzdelis turi būti su integruota metaline rankenėle Dydžiai 3,4,5. | 3 | vnt.
43.2. | INTUBACINIO VAMZDELIO NUSTŪMIKLIS daugkartinis naudojamas su laringine kauke apsunkintai intubacijai. | 3 | vnt.
43.3. | INTUBACINIS VAMZDELIS daugkartinis, naudojamas su laringine kauke apsunkintai intubacijai. Dydžiai 7; 7,5mm | 3 | vnt.
Viso dalies suma:
44. | PILNO VEIDO KAUKĖS KOMPLEKTAI
44.1. | PILNO VEIDO KAUKĖ be iškvėpimo vožtuvo su kaukių priedais. Ištisinė veido kaukė atlieka sąsajos funkciją pacientams taikant CPAP arba dviejų lygių terapiją. Kaukę sudaro: Viršutinis dirželis, šoninis dirželis, apatinis dirželis, galvos diržinio laikiklio sagtelė, alkūninė jungtis antveidis, pagalvėlė, pagalbinė sukioji jungtis. Dydis "L". Priedai: Dirželis kaukei, kabliukai kaukės diržams, kaukės alkūnė be iškvėpimo vožtuvo. | 2 | kompl
44.2. | PILNO VEIDO KAUKĖ be iškvėpimo vožtuvo su kaukių priedais. Ištisinė veido kaukė atlieka sąsajos funkciją pacientams taikant CPAP arba dviejų lygių terapiją. Kaukę sudaro: Viršutinis dirželis, šoninis dirželis, apatinis dirželis, galvos diržinio laikiklio sagtelė, alkūninė jungtis antveidis, pagalvėlė, pagalbinė sukioji jungtis. Dydis "XL". Priedai: Dirželis kaukei , kabliukai kaukės diržams, kaukės alkūnė be iškvėpimo vožtuvo. | 3 | kompl
Viso dalies suma:
45. | PILNO VEIDO KAUKĖS
45.1. | PILNO VEIDO KAUKĖ be iškvėpimo vožtuvo. Ištisinė veido kaukė atlieka sąsajos funkciją pacientams taikant CPAP arba dviejų lygių terapiją. Kaukę sudaro: Viršutinis dirželis, šoninis dirželis, apatinis dirželis, galvos diržinio laikiklio sagtelė, alkūninė jungtis antveidis, pagalvėlė, pagalbinė sukioji jungtis. Dydis "L". | 2 | vnt
45.2. | PILNO VEIDO KAUKĖ be iškvėpimo vožtuvo. Ištisinė veido kaukė atlieka sąsajos funkciją pacientams taikant CPAP arba dviejų lygių terapiją. Kaukę sudaro: Viršutinis dirželis, šoninis dirželis, apatinis dirželis, galvos diržinio laikiklio sagtelė, alkūninė jungtis antveidis, pagalvėlė, pagalbinė sukioji jungtis. Dydis "XL". | 1 | vnt
Viso dalies suma:
46. | ATSIURBĖJAI GLEIVIŲ su rezervuaru CH 14 sterilus (simbolis ant pakuotės);vienkartinis; sudarytas iš dangtelio su 2 kateteriais; rezervuaro; kateterių ilgis 35 (+/- 2cm) cm; skersmuo 4,7-4,9mm; rezervuaras permatomas, graduotas, talpa 30ml (+/-5ml); užsukamas; individualiame įpakavime; ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas; su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 200 | vnt
Viso dalies suma:
Tiekėjai siūlomoms prekėms turi pateikti:
· Su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo katalogai ir/ar gamintojo parengti ir tiekėjo patvirtinti siūlomų prekių techniniai aprašai skaitmenine forma CVP IS, kuriuose būtų nurodytos charakteristikos, išvardintos perkančiosios organizacijos sudarytoje techninėje specifikacijoje. Šie dokumentai turi įrodyti prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodant pasiūlyme katalogo ar aprašo numerį bei puslapį. Jei prekių katalogai (aprašymai) pateikiami originalo kalba, tai būtina pateikti ir jų vertimus į lietuvių kalbą (kopijas).
· Užsakovui paprašius per 3 darbo dienas pateikti pavyzdžius pateiktoms techninės specifikacijos dalims, pavyzdžiai reikalingi išbandymui, jie negrąžinami. Pastaba: prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.
· Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį.
• Sutarties vykdymo metu pristatomos prekės (medicinos prietaisai) pažymėtos CE ženklu.
• Prekės užsakovui pristatomos per 3 d.d. nuo užsakymo pateikimo.

## chirurginės
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
MEDICINOS IR SLAUGOS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį.
Pirkimo dalių atskirų pozicijų mato vieneto kaina gali būti išreikšta po kablelio nurodant ne daugiau kaip keturis (4) ženklus. Bendra pirkimo dalies suma su PVM turi būti išreikšta cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus. 8 stulpelio suma apskaičiuojama: preliminarų kiekį vieneriems metams (3 stulpelis) dauginant iš mato vieneto kainos €, be PVM (7 stulpelis), gautą sumą suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio ir prie gautos kainos pridedant PVM (jei taikoma). Teikiant pasiūlymus prašome nekeisti esamos perkamų priemonių numeracijos.
1-17 pirkimo dalys aprašytos pirmame lape, 18-29 pirkimo dalys antrame dokumento lape, 30-46 pirkimo dalys trečiame lape, 47 dalis ketvirtame lape, 48-50 pirkimo dalys penktame lape
5 stulpelyje "Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl." turi būti nurodyti siūlomų prekių parametrai pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, ir nuoroda į pridėtą katalogą, neužtenka įrašyti "Atitinka", 6 stulpelyge turi būti nurodyta: 1. Firminis prekės pavadinimas, 2. Gamintojas, 3. Siūlomos prekės kodas nurodytas pridėtame kataloge.
4. Chirurginės primonės
Pirkimo dalies | PREKĖS PAVADINIMAS IR REIKALAUJAMOS SAVYBĖS (prekės aprašymas) | Preliminarus kiekis vieneriems metams | Mato vnt. | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl. | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Mato vieneto kaina, € be PVM | Viso kiekio suma € be PVM (3*7) | PVM dydis | Bendra kaina Eur, be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
47. | VAKUUMINĖS ŽAIZDŲ GYDYMO TERAPIJOS VIENKARTINĖS PRIEMONĖS
47.1. | Plėvelė. Papildoma plėvelė hermetiškumui užtikrinti Sterili. Be latekso. Dydis ≥ 30 x20cm | 10 | vnt
47.2. | Drenas. Papildomas drenas lipniu antgaliu, skirtas papildomai prijungti aparatą prie žaizdos | 80 | vnt
47.3. | Tvarstis, skirtas žaizdų vakuuminiam gydymui S. Poliuretaninė hidrofobinė kempinė.Porinė struktūra. Tvarsčio dydis ≥ 10 x 7,5 x 3,0 cm. Į komplektą įeina drenas ir plėvelė (be latekso) | 30 | vnt
47.4. | Tvarstis, skirtas žaizdų vakuuminiam gydymui M. Poliuretaninė hidrofobinė kempinė.Porinė struktūra. Tvarsčio dydis ≥ 18 x 12 x 3,0 cm. Į komplektą įeina drenas ir plėvelė (be latekso) | 40 | vnt
47.5. | Tvarstis, skirtas žaizdų vakuuminiam gydymui L. Poliuretaninė hidrofobinė kempinė.Porinė struktūra. Tvarsčio dydis ≥ 25 x 15 x 3,0 cm. Į komplektą įeina drenas ir plėvelė (be latekso) | 80 | vnt
47.6. | Surinkimo indas. Su absorbuojančiu geliu. Talpa ne mažiau nei 500 ml. | 60 | vnt
Tiekėjas, laimėjimo atveju, su vakuuminėmis žaizdų gydymo terapijos vienkartinėmis priemonėmis turi neatlygintinai naudotis (pagal panaudą, panaudos sutarties projektas pridėtas prie pirkimo sąlygų) pateikti ne mažiau kaip du negatyvaus slėgio žaizdų gydymo terapijos prietaisus.
Viso dalies suma:
Tiekėjai siūlomoms prekėms turi pateikti:
· Su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo katalogai ir/ar gamintojo parengti ir tiekėjo patvirtinti siūlomų prekių techniniai aprašai skaitmenine forma CVP IS, kuriuose būtų nurodytos charakteristikos, išvardintos perkančiosios organizacijos sudarytoje techninėje specifikacijoje. Šie dokumentai turi įrodyti prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodant pasiūlyme katalogo ar aprašo numerį bei puslapį. Jei prekių katalogai (aprašymai) pateikiami originalo kalba, tai būtina pateikti ir jų vertimus į lietuvių kalbą (kopijas).
· Užsakovui paprašius per 3 darbo dienas pateikti pavyzdžius pateiktoms techninės specifikacijos dalims, pavyzdžiai reikalingi išbandymui, jie negrąžinami. Pastaba: prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.
· Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį.
• Sutarties vykdymo metu pristatomos prekės (medicinos prietaisai) pažymėtos CE ženklu.
• Prekės užsakovui pristatomos per 3 d.d. nuo užsakymo pateikimo.

## Urologinės
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
MEDICINOS IR SLAUGOS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį.
Pirkimo dalių atskirų pozicijų mato vieneto kaina gali būti išreikšta po kablelio nurodant ne daugiau kaip keturis (4) ženklus. Bendra pirkimo dalies suma su PVM turi būti išreikšta cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus. 8 stulpelio suma apskaičiuojama: preliminarų kiekį vieneriems metams (3 stulpelis) dauginant iš mato vieneto kainos €, be PVM (7 stulpelis), gautą sumą suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio ir prie gautos kainos pridedant PVM (jei taikoma). Teikiant pasiūlymus prašome nekeisti esamos perkamų priemonių numeracijos.
1-17 pirkimo dalys aprašytos pirmame lape, 18-29 pirkimo dalys antrame dokumento lape, 30-46 pirkimo dalys trečiame lape, 47 dalis ketvirtame lape, 48-50 pirkimo dalys penktame lape
5 stulpelyje "Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl." turi būti nurodyti siūlomų prekių parametrai pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, ir nuoroda į pridėtą katalogą, neužtenka įrašyti "Atitinka", 6 stulpelyge turi būti nurodyta: 1. Firminis prekės pavadinimas, 2. Gamintojas, 3. Siūlomos prekės kodas nurodytas pridėtame kataloge.
5. Urologinės primonės
Pirkimo dalies | PREKĖS PAVADINIMAS IR REIKALAUJAMOS SAVYBĖS (prekės aprašymas) | Preliminarus kiekis vieneriems metams | Mato vnt. | Atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl. | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Mato vieneto kaina, € be PVM | Viso kiekio suma € be PVM (3*7) | PVM dydis | Bendra kaina Eur, be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
48. | BIP FOLEY kateteris. Sterilus, sertifikuotas ilgalaikiam naudojimui. Silikoninis, padegtas hidrogelio sluoksniu ir tauriųjų metalų lydiniu (sidabras), su balionėliu 16 Fr/Ch, ilgis 40 cm +/- 2cm, 30ml+/-1 ml; 2 spindžių | 50 | vnt
Viso dalies suma :
49. | FOLEY KATETERIAI - silikonizuoti trijų kanalų su balionėliu 30ml., 43 (+/-2) cm ilgio Dydžiai CH 20, 22 | 40 | vnt
Viso dalies suma :
50. | ŠLAPIMTAKIO STENTAVIMO RINKINIAI. Sterilus stentas pagamintas iš poliuretano. Abu stento galai lenkti iki pagrindo, drenavimo angos per visą stento ilgį, su rentgeno kontrastine žyma. Inksto galas atviras. Dydžiai Fr 6,0; 7,0; 8,0 pasirinktinai pagal poreikį. Rinkinį sudaro: stentas, viela-pravedėjas (0,035", ilgis 125±5 cm), styga - įstūmėjas (40±2 cm ilgio). | 20 | vnt
Viso dalies suma :
Tiekėjai siūlomoms prekėms turi pateikti:
· Su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo katalogai ir/ar gamintojo parengti ir tiekėjo patvirtinti siūlomų prekių techniniai aprašai skaitmenine forma CVP IS, kuriuose būtų nurodytos charakteristikos, išvardintos perkančiosios organizacijos sudarytoje techninėje specifikacijoje. Šie dokumentai turi įrodyti prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodant pasiūlyme katalogo ar aprašo numerį bei puslapį. Jei prekių katalogai (aprašymai) pateikiami originalo kalba, tai būtina pateikti ir jų vertimus į lietuvių kalbą (kopijas).
· Užsakovui paprašius per 3 darbo dienas pateikti pavyzdžius pateiktoms techninės specifikacijos dalims, pavyzdžiai reikalingi išbandymui, jie negrąžinami. Pastaba: prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.
· Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį.
• Sutarties vykdymo metu pristatomos prekės (medicinos prietaisai) pažymėtos CE ženklu.
• Prekės užsakovui pristatomos per 3 d.d. nuo užsakymo pateikimo.