TSD-875, VPP-4770

Elastinių intramedulinių vinių vaikų kaulų lūžių fiksacijai techninė specifikacija

(orientacinis kiekis 40 vnt.)

| Eilės Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Sistema įgalinanti atlikti šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio diafizės, proksimalinės dalies, dilbio diafizės, stipinkaulio kaklo lūžių osteosintezes. | Sistema, įgalinanti atlikti šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio diafizės, proksimalinės dalies, dilbio diafizės, stipinkaulio kaklo lūžių osteosintezes. |
| 1.2. | Medžiaga | Titanas arba titano lydinys (arba lygiavertė) | Medžiaga – titanas. |
| 1.3. | Konstrukcija | Vinies proksimalinis galas be angų | Vinies proksimalinis galas be angų. |
| 1.4. | Vinių išmatavimai: | 1. Ne mažiau 2 diametrų kas ≤ 0,5 mm nuo 1,5 mm iki 2,0 mm. Ilgis ne trumpesnis nei 300 mm, vinys pilno arba nupjauto cilindro formos; 2. Ne mažiau 4 diametrų kas ≤ 0,5 mm nuo 2,5 mm iki 5,0 mm. Ilgis ne trumpesnis nei 440 mm, vinys pilno arba nupjauto cilindro formos. | 1. 2 diametrų – 1,5 mm ir 2,0 mm. Ilgis 450 mm, vinys pilno cilindro formos; 2. 6 diametrų kas 0,5 mm: 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm ir 5,0 mm. Ilgis 450 mm, vinys pilno cilindro formos |
| 1.5. | Reikalavimai vinims | Vinys turi būti karpomos | Vinys karpomos |
| 1.6. | Vinies įvedimas | Turi būti kiekvieno skersmens vinių polietileniniai/titaniniai antgaliai arba alternatyvus vinies įvedimo būdas, arba pateikiami specialūs instrumentai, kuriuos naudojant būtų galima saugiai nukarpyti ir galutinai įvesti vielą. | Pateikiami specialūs instrumentai, kuriuos naudojant galima saugiai nukarpyti ir galutinai įvesti vielą. |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE setifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikiamas CE sertifikatas |
| 3. |  |  | Savo lėšomis pravesime operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindinsime su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomo implanto pavyzdys originalioje gamintojo pakuotėje.

- Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateikto implanto naudojimo ypatumais.