## TS atitikimai 1, 2 p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
1 pirkimo dalis. LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. nr. | Techniniai reikalavimai |  | Reikšmė (patvirtinimas ,,ATITINKA“ ar reikšmė (jeigu yra)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Reagentai ir papildomos priemonės įsigyjamos Karo medicinos tarnybos pirminių karių sveikatos priežiūros centrų ir regioninių pakomisių (15 vnt.) veiklai užtikrinti. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
2. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
3. Siūlomi analizatoriai panaudai turi būti ne senesni kaip 2020 m. gamybos bei sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne (2022 metų)
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR KOKYBĖS KONTROLEI BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
4. Reagentai biocheminiams tyrimams atlikti turi tikti panaudai 48 mėnesiams siūlomiems analizatoriams (15 vnt.). Analizatoriai turi atitikti techninę specifikaciją. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
5. Kokybės kontrolė bus atliekama visiems analizatoriams, vieną kartą per ketvirtį. Jei siūlomo analizatoriaus kokybės kontrolė yra 2-jų (L/H) arba 3-jų (L/N/H) lygių, tai atliekant kokybės kontrolę, jos lygiai bus periodiškai keičiami, t.y. vieną kartą atliekant kokybės kontrolę „low“, kitą kartą – „high“, arba vieną kartą atliekant kokybės kontrolę „low“, kitą kartą – „normal“, trečią kartą „high“. Kokybės kontrolės tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamų įsigyti tyrimų skaičių. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne (kokybės kontrolė 3-jų (L/N/H) lygių )
6. Jeigu, sutarties vykdymo laikotarpiu paaiškėja, kad tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių juostelių ir/ar papildomų priemonių (pvz. spausdinimo popieriaus ar pan.) neužtenka nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus reagentus ir papildomas priemones (galioja visiems tyrimų reagentams ir papildomoms priemonėms). |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
7. Reagentų ir kokybės kontrolės galiojimo laikas, prekių pristatymo metu, turi būti ne trumpesnis kaip 60 proc. viso prekės galiojimo laiko. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
8. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui panaudos būdu siūlomiems analizatoriams. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Charakteristikos | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas su nuoroda į pateikiamus dokumentus)
Mes siūlome panaudai biocheminius analizatorius su priedais (spausdintuvas, UPS ar pan.) (nurodyti analizatoriaus ir priedų modelius, gamintojus, pagaminimo metus): analizatorius Dri-Chem NX600 (FujiFilm Corporation) 2022m., lazerinis spausdintuvas-kopijuoklis-skaneris Canon i-SENSYS MF237w (Canon) 2022m., UPS 9E1000I (Eaton) 2022m.
1 | Paskirtis | Skirtas biocheminių parametrų ištyrimui sausos chemijos reagentų principu. | Taip, atitinka, skirtas biocheminių parametrų ištyrimui sausos chemijos reagentų principu. 1 p.d._Analizatoriaus (konfidencialu) 1 psl., 4 psl.
2 | Atliekami tyrimai | Analizuojama ne mažiau kaip 11 biocheminių parametrų: GLU (gliukozė), UA (šlapimo rūgštis), BUN (šlapalas), TBIL (bendras bilirubinas), GPT (ALT-alanintransaminazė), GOT (AST-asparagintransaminazė), NA+ (natris), K+ (kalis), CREA (kreatininas), CHOL (cholesterolis) , CRP (C- reaktyvinis baltymas). | Taip, atitinka, analizuojama 28 biocheminiai parametrai (testai) ir 3 elektrolitų parametrai (testai) tame tarpe yra analizuojami visi nurodyti reikalaujami parameterai: GLU (gliukozė), UA (šlapimo rūgštis), BUN (šlapalas), TBIL (bendras bilirubinas), GPT (ALT-alanintransaminazė), GOT (AST-asparagintransaminazė), NA+ (natris), K+ (kalis), CREA (kreatininas), CHOL (cholesterolis) , CRP (C- reaktyvinis baltymas). 1 p.d._Analizatoriaus (konfidencialu) 1 psl.
3 | Tyrimo tipas | Naudojant tyrimų paletes ir/arba atliekant pavienius testus. | Taip, atitinka, naudojant tyrimų paletes ir atliekant pavienius testus. Vienu metu į analizatorių galima sudėti ir ištirti iki 20 skirtingų parametrų testų plokštelių. 1 p.d._Analizatoriaus (konfidencialu) 4 psl., 47 psl., 317 psl.; testų dokumentai: 1.1 p.d.. - 1 psl., 3 psl.; 1.2 p.d. - 1 psl., 3 psl., 1.3 p.d. 1 psl., 3 psl., 11 psl., 13 psl., 21 psl., 23 psl., 33 psl., 41 psl., 43 psl., 51 psl., 53 psl., 63 psl., 65 psl.; 1.4 p.d. 1 psl., 3 psl., 1.5 p.d. 1 psl., 3 psl., 1.6 p.d. 1 psl. , 6 psl. (konfidencialu).
4 | Mėginiai | Tyrimas atliekamas iš kraujo, serumo arba plazmos. | Taip, atitinka, tyrimas atliekamas iš kraujo, serumo arba plazmos. 1 p.d._Analizatoriaus (konfidencialu) 1 psl.
5 | Rezultatai | Tyrimo paletės ar pavienių tyrimų visų sudėtinių dalių atsakymas gaunamas ne vėliau kaip per 15 min | Taip atitinka, tyrimo paletės ar pavienių tyrimų visų sudėtinių dalių atsakymas gaunamas ne vėliau kaip per 15 min. Viso 120 biocheminiai testai per valandą ir viso 128 testai per valandą (vienu metu atliekant biocheminius testus (CM) ir elektrolitų testą (ISE)). Atliekant iki 15 skirtingų testų vienu metu atsakymas gaunamas per 9 min. 1 p.d._Analizatoriaus (konfidencialu) 1-4 psl., 269 psl.
6 | Tyrimo rezultatų pateikimas | 1. Parodoma ekrane. 2. Rezultatai spausdinami integruotu vidiniu arba išoriniu spausdintuvu, arba kitu alternatyviu multifunkciniu įrenginiu kartu su tyrimo pavadinimu, data, laiku ir paciento duomenimis. Atspausdinti tyrimo rezultatai turi neišblukti ne mažiau kaip 4 metus (terminiam spausdintuvui pateikti tai įrodantį gamintojo patvirtintą dokumentą). | 1. Taip, atitinka, parodoma ekrane. 2. Taip, atitinka, rezultatai spausdinami integruotu vidiniu spausdintuvu ir išoriniu multifunkciniu įrenginiu lazerinis spausdintuvas-kopijuoklis-skaneris kartu su tyrimo pavadinimu, data, laiku ir paciento duomenimis. Atspausdinti tyrimo rezultatai neišblunka 4 metus (spausdinant išoriniu multifunkciniu įrenginiu lazerinis spausdintuvas-kopijuoklis-skaneris Canon i-SENSYS MF237w (Canon)ir naudojant A4 formato biuro popierių). 1 p.d._Analizatoriaus (konfidencialu) 1-3 psl., 556 -559 psl.
7 | Kokybės kontrolė | Būtina | Taip, atitinka, 3-jų (L/N/H) lygių kokybės kontrolė. 1 p.d._Analizatoriaus (konfidencialu) 167 psl., 562 psl.; 1.7 p.d._Pagalbinės priemonės (konfidencialu) 51-115 psl., 99 psl.
8 | Vidinė tyrimų rezultatų atmintis | Ne mažiau 200 pacientų. | Taip, atitinka, vidinė tyrimų rezultatų atmintis 270 pacientų mėginių rezultatų.1 p.d._Analizatoriaus (konfidencialu) 54 psl., 269 psl., 545 psl.
9 | Galimybė tyrimų rezultatus perkelti į kompiuterį | Būtina. | Taip, atitinka, galimybė tyrimų rezultatus perkelti į kompiuterį (RS-232C, USB, LAN jungtys). 1 p.d._Analizatoriaus (konfidencialu) 1 psl., 269 psl., 545 psl.
10 | Prietaiso maitinimas | 230 (±10) V, 50 Hz elektros tinklo. | Taip, atitinka, prietaiso maitinimas 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo.1 p.d._Analizatoriaus (konfidencialu) 1 psl., 289 psl., 545 psl.
11 | Darbas dingus elektros įtampai | Komplektuojama kartu su UPS, kad dingus elektros tiekimui analizatorius galėtų dirbti ne mažiau kaip 1 h | Taip, atitinka, komplektuojama kartu su UPS, dingus elektros tiekimui analizatorius gali dirbti ne mažiau kaip 1 h (UPS 9E1000I (Eaton 9E 1000VA - UPS - AC 208/220/230/240 V - 800 Watt - 1000 VA - RS-232, USB)). 1 p.d._Analizatoriaus (konfidencialu) 560-561 psl.
12 | Instrukcijos | Gamintojo naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. | Taip, atitinka, analizatoriaus gamintojo naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. 1 p.d._Analizatoriaus (konfidencialu) 5-551 psl.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS |  |  | Reikšmė (patvirtinimas ,,ATITINKA“ ar reikšmė (jeigu yra)
9. Diagnostinės juostelės ir analizatoriai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos ES reglamento 217/746 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
10. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, analizatoriaus paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
11. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
2 pirkimo dalis. LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Eil. nr. | Techniniai reikalavimai |  | Reikšmė (patvirtinimas ,,ATITINKA“ ar reikšmė (jeigu yra)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Reagentai ir papildomos priemonės įsigyjamos Karo medicinos centro laboratorijos bei Karo medicinos tarnybos pirminių karių sveikatos priežiūros centrų veiklai užtikrinti: |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
2. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
3. Siūlomi analizatoriai panaudai turi būti ne senesni kaip 2020 m. gamybos bei sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne (2022 metų)
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR KOKYBĖS KONTROLEI ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZATORIUMI „CLINITEK STATUS PLUS“ ARBA JAM LYGIAVERČIU
4. Analizatoriai, reagentai ir eksploatacinės medžiagos šlapimo tyrimams atlikti:
4.1. Reagentai šlapimo tyrimams atlikti turi tikti įstaigoje turimiems analizatoriams „Clinitek Status Plus“ (valdomiems nuosavybės teise) 15 vnt. ir naudojamiems visoje Respublikoje arba Tiekėjai, neatstovaujantys perkančiosios organizacijos turimos įrangos gamintojo, gali siūlyti kitą, perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą kartu su reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis tam pačiam tyrimų skaičiui atlikti 48 mėn. laikotarpiui. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
4.2. Tiekėjai turi pateikti papildomai 7 analizatorius panaudai kartu su reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis reikalingoms tyrimams atlikti 48 mėn. laikotarpiui. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
5. Kokybės kontrolė bus atliekama vieno lygio vienam analizatoriui, esančiam Karo medicinos centro laboratorijoje ir vienam iš PKSP centre esančiame analizatoriui, kiekvieną pirmadienį. Kokybės kontrolės lygiai (norma ir patologija) bus periodiškai keičiami, t.y. vieną kartą atliekant kokybės kontrolę „normą“, kitą kartą – „patologiją“. Kokybės kontrolės tyrimai yra įskaičiuoti į bendrą planuojamų įsigyti tyrimų skaičių. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
6. Jeigu, sutarties vykdymo laikotarpiu paaiškėja, kad tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių juostelių ir/ar papildomų priemonių (pvz. spausdinimo popieriaus) neužtenka nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus reagentus ir papildomas priemones. Galioja visiems tyrimų reagentams ir papildomoms priemonėmis, išskyrus kokybės kontrolę. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
7. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 12 mėnesių. Po pakuotės atidarymo, galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 mėn. testinėms juostelėms ir ne trumpesnis kaip 30 dienų kokybės kontrolei. |  |  | Taip, ATITINKA, reagentų galiojimo laikas 12 mėn. ir ilgesnis. Galiojimo laikas po pakuotės atidarymo testinėms juostelėms yra 6 mėnesiai ir galiojimo laikas po pakuotės atidarymo kokybės kontrolei yra 30 dienų. 2 p.d. Šlapimo analizatorius (konfidencialu) 59 psl., 65 psl., 70 psl., 72 psl.
8. Mikroalbinurijos tyrimų pakuotės turi būti ne didesnės kaip po 50 juostelių. |  |  | Taip, ATITINKA, 50 testinių juostelių pakuotėje
9. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui panaudos būdu siūlomam analizatoriui arba „Clinitek Status Plus“ (valdomiems nuosavybės teise). |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
Eil. Nr. | Charakteristikos | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas su nuoroda į pateikiamus dokumentus)
Mes siūlome panaudai šlapimo analizatorius su priedais (spausdintuvas ar pan.) (nurodyti analizatoriaus ir priedų modelius, gamintojus, pagaminimo metus): analizatorius URI TEX (PZ Cormay S.A.) 2022m., spausdintuvas "External printer" (PZ Cormay S.A.) 2022m.
1 | Paskirtis | Skirtas šlapimo parametrų ištyrimui. | Taip, atitinka, skirtas šlapimo parametrų ištyrimui. 2 p.d. Šlapimo tyrimų analizatorius (konfidencialu) 2 psl., 3 psl, 30 psl, 33 psl.
2 | Tiriamieji šlapimo parametrai | Ne mažiau, kaip išvardinti : 1. Bilirubinas, leukocitai, urobilinogenas, eritrocitai, baltymas, gliukozė, ketonai, nitritai, pH, santykinis tankis. 2. Mikroalbumino koncentracijos šlapime nustatymas. | Taip, atitinka, tiriamieji šlapimo parametrai: 1. Bilirubinas, leukocitai ("blood"), urobilinogenas, eritrocitai, baltymas, gliukozė, ketonai, nitritai, pH, santykinis tankis. 2. Mikroalbumino ir kreatinino koncentracijos šlapime nustatymas. 22 p.d. Šlapimo tyrimų analizatorius (konfidencialu) 2 psl., 59 psl, 64 psl.
3 | Tyrimo tipas | Naudojant šlapimo juosteles. | Taip, atitinka, naudojant šlapimo juosteles. 2 p.d. Šlapimo tyrimų analizatorius (konfidencialu) 2 psl., 57 psl., 59 psl., 62 psl., 64 - 65 psl.
4 | Analizatoriaus produktyvumas | Ne mažiau 50 tyrimų per valandą. | Taip, atitinka, 60 tyrimų per valandą (1 tyrimas per 60 sek.) 2 p.d. Šlapimo tyrimų analizatorius (konfidencialu) 2 psl.
5 | Tyrimo rezultatų pateikimas | 1. Parodoma ekrane. | 1. Taip, atitinka, parodoma ekrane.
|  | 2. Atspausdinama spausdintuvu. | 2. Taip, atitinka, atspausdinama spausdintuvu. 2 p.d. Šlapimo tyrimų analizatorius (konfidencialu) 2 psl., 7 psl., 16 psl., 21 psl., 57 psl.
6 | Vidinė tyrimų rezultatų atmintis | Ne mažiau 200 pacientų. | Taip, atitinka, 2000 pacientų tyrimų rezultatų. 2 p.d. Šlapimo tyrimų analizatorius (konfidencialu) 2 psl., 8 psl., 12 psl, 39 psl.
7 | Tyrimo atsakymo pateikimas | Naudotos tiriamosios šlapimo juostelės tipas, tyrimo laikas, data, tyrimo numeris, tyrimo rezultatas. | Taip, atitinka, naudotos tiriamosios šlapimo juostelės tipas, tyrimo laikas, data, tyrimo numeris, tyrimo rezultatas. 2 p.d. Šlapimo tyrimų analizatorius (konfidencialu) 16 psl., 21 psl.
8 | Galimybė tyrimų rezultatus perkelti į kompiuterį | Būtina. | Taip, atitinka, galimybė tyri2 p.d. Šlapimo tyrimų analizatorius (konfidencialu)2 psl., 7 psl., 17 psl.
9 | Kokybės kontrolės programa | Būtina, dviejų lygių (norma ir patologija). | Taip, atitinka, kokybės kontrolės programa dviejų lygių (norma ir patologija). 2 p.d. Šlapimo tyrimų analizatorius (konfidencialu) 25 psl., 70 psl., 72 psl.
10 | Prietaiso maitinimas | 1. Nuo 230 (±10) V, 50 Hz elektros tinklo. 2. Nuo baterijų. | 1. Taip, atitinka, nuo 100-240V, 50Hz / DC 12V/3.33A elektros tinklo. 2. Nuo baterijų, AAA tipo 1,5V x 8 vnt. 22 p.d. Šlapimo tyrimų analizatorius (konfidencialu) 2 psl., 8 psl., 35 psl.
11 | Tiekėjas privalo apmokyti personalą dirbti su medicinos prietaisu ir paruošti jį naudojimui. | Būtina. | Taip, atitinka, tiekėjas apmoko personalą dirbti su medicinos prietaisu ir paruošia jį naudojimui.
12 | Juostelių askorbo rūgšties jautrumas | Juostelės nejautrios įprastam askorbo rūgšties kiekiui aptinkamam šlapime iki 25mg/dl arba 250 mg/l | Taip, atitinka, juostelės nejautrios įprastam askorbo rūgšties kiekiui aptinkamam šlapime iki 25mg/dl. 2 p.d. Šlapimo tyrimų analizatorius (konfidencialu) 112 psl.
13 | Instrukcijos | Gamintojo naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | Taip, atitinka, gamintojo naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 2 p.d. Šlapimo tyrimų analizatorius (konfidencialu) 30-56 psl.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS |  |  | Reikšmė (patvirtinimas ,,ATITINKA“ ar reikšmė (jeigu yra)
10. Diagnostinės juostelės ir analizatoriai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos ES reglamento 217/746 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
11. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, analizatoriaus paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
12. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip, ATITINKA /Ne
3 pirkimo dalis. LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  | Reikšmė (patvirtinimas ,,ATITINKA“ ar reikšmė (jeigu yra)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Reagentai ir papildomos priemonės įsigyjamos Karo medicinos centro laboratorijos veiklai užtikrinti. |  |  | Taip/Ne
2. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
3. Siūlomi analizatoriai panaudai turi būti ne senesni kaip 2020 m. gamybos bei sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje. |  |  | Taip/Ne (nurodomi pagaminimo metai)
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR KOKYBĖS KONTROLEI IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI |  |  | Reikšmė (patvirtinimas ,,ATITINKA“ ar reikšmė (jeigu yra)
4. Reagentai imunocheminiams tyrimams atlikti turi būti tinkami darbui su panaudai siūlomu imunocheminiu analizatoriumi. Siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti techninę specifikaciją pateiktą 2 lentelėje. |  |  | Taip/Ne
5. Siūlomas reagentų rinkinys turi būti skirtas kiekybiniam specifinių SARS-CoV-2 IgG klasės antikūnų prieš SARS-CoV-2 S baltymo antigeną nustatymui imunocheminiu metodu. Tyrimas turi būti išreiškiamas kiekybiškai BAU/ml matavimo vienetais, arba kitais matavimo vienetais su galimybe perskaičiuoti į BAU/ml nurodant/pateikiant perskaičiavimo koeficientą. Rinkinys turi būti standartizuotas pagal PSO tarptautinį standartą. Testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 %, specifiškumas ne mažesnis nei 98% . |  |  | (nurodyti jautrumą ir specifiškumą procentais)
6. Siūlomo reagentų rinkinio, skirto kokybiniam hepatito B viruso branduolio antikūnų nustatymui, jautrumas turi būti 100%, specifiškumas ne mažesnis nei 99,5 %. |  |  | (nurodyti jautrumą ir specifiškumą procentais)
7. Siūlomo reagentų rinkinio, skirto kokybiniam hepatito C viruso antikūnų nustatymui, jautrumas turi būti 100%, specifiškumas ne mažesnis nei 99,5 %.“ |  |  | (nurodyti jautrumą ir specifiškumą procentais)
8. Siūlomo reagentų rinkinio, skirto kokybiniam ŽIV-1; ŽIV-1 0 grupės; ŽIV-2 antikūnų ir ŽIV-1 p24 antigeno nustatymui, jautrumas turi būti 100%, specifiškumas ne mažesnis nei 99,5 %.“ |  |  | (nurodyti jautrumą ir specifiškumą procentais)
9. Reagentų rinkiniai kiekybiniam analičių nustatymui: TSH, FT4, anti-TPO ir PSA. |  |  | Taip/Ne
10. Visoms analitėms naudojamas metodas nejautrus biotino interferencijai (metode nenaudojama biotino-streptavidino sąveika). |  |  | Taip/Ne
11. Kartu turi būti teikiamos visos tyrimams ir įrangos priežiūrai atlikti reikalingos eksploatacinės medžiagos. Jeigu, sutarties vykdymo laikotarpiu paaiškėja, kad tiekėjo apskaičiuotų tyrimo reagentų rinkinių, kontrolių ir/ar papildomų priemonių (pvz. spausdinimo popieriaus) neužtenka nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus reagentus ir papildomas priemones. Galioja visiems tyrimų reagentams ir papildomoms priemonėmis. (galioja visiems tyrimų reagentams ir papildomoms priemonėms). |  |  | Taip/Ne
12. Reagentų galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 60 proc. viso prekės galiojimo laiko. Galiojimo laikas po atidarymo ne trumpesnis nei 1 mėn. nuo atidarymo dienos. |  |  | Taip/Ne
13. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui panaudos būdu siūlomam analizatoriui. |  |  | Taip/Ne
IMUNOCHEMINIO ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Charakteristikos | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas su nuoroda į pateikiamus dokumentus)
Mes siūlome panaudai imunocheminį analizatorių su priedais (spausdintuvas ar pan.) (nurodyti analizatoriaus ir priedų modelius, gamintojus, pagaminimo metus): ________________________________________
1 | Paskirtis | Pilnai automatizuotas imunocheminių tyrimų analizatorius atliekantis kiekybinius ir kokybinius tyrimus | (tikslus aprašymas)
2 | Matavimo metodas | Fluorescencinis, chemiliuminescencinis arba lygiavertis | (tikslus aprašymas)
3 | Komplektacija | 1. Analizatorius su įdiegta programine įranga, leidžiančia atlikti kiekybinius ir kokybinius tyrimus. 2. Spausdintuvas 3. Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS) 4. Dejonizacijos įranga, jeigu reikalinga darbui su imunocheminiu analizatoriumi. | (tikslus aprašymas)
4 | Reikalavimai analizatoriaus programinei įrangai: | 1. Analizatoriaus valdymui integruota programinė įranga, kuri bus naudojama kokybės kontrolei, kalibracijai, mėginio, reagentų ir atliekų kiekio detekcijai, mėginio skiedimui, techninei įrangos priežiūrai ir visam tyrimo proceso valdymui. 2. Analizatoriaus programinė įranga turi teikti reagentų serijos (LOT), su kurias dirbama, kalibracijos duomenis, atliktų tyrimų ir jų rezultatų visumą. 3. Analizatorius turi turėti vaizdinę ir garsinę aliarmo sistemą apie įvykusią klaidą, pasibaigusį reagentą ar kt. | (tikslus aprašymas)
5 | Automatinė analizatoriaus dieninė patikra | Būtina | (tikslus aprašymas)
6 | Fibrino krešulio, mėginio lygio ir burbulų aptikimo mėginyje funkcija | Būtina | (tikslus aprašymas)
7 | Faktorius, mažinantis klaidingus tyrimo rezultatus | Biotino interferacija (metode nenaudojama biotino-streptavidino sąveika). | (tikslus aprašymas)
8 | Tyrimo atlikimas | Tyrimas turi būti atliekamas iš pirminių mėgintuvėlių, kurių matmenys 75-100 mm aukštis, 10-16 mm skersmuo, bei mėginio indelių, tinkamų darbui su siūlomu analizatoriumi, kurie turi būti pateikiami su pasiūlymu visam nurodytam tyrimų skaičiui | (tikslus aprašymas)
9 | Kasdienė priežiūra | Kasdienės priežiūros procedūrų trukmė ne ilgesnė, kaip 30 min | (tikslus aprašymas)
10 | Kokybės kontrolė | Analizatoriuje turi būti integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, bei skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius taip pat vaizduojanti rezultatus grafiškai. | (tikslus aprašymas)
11 | Koncentruoto mėginio tyrimas | Analizatorius turi turėti automatinę mėginių praskiedimo funkciją, kai rezultatas viršija matavimo ribas. | (tikslus aprašymas)
12 | Reikalavimai reagentams | Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau nei 2-jų lygių, pritaikytos nurodytų tyrimų atlikimui, validuotos panaudai siūlomam analizatoriui. | (tikslus aprašymas)
13 | Reagentų, mėginių pildymas ir STAT tyrimai | Analizatoriai privalo turėti nepertraukiamo (nestabdant sistemos darbo) reagentų, mėginių papildymo bei skubių mėginių tyrimo funkciją (STAT). | (tikslus aprašymas)
14 | Galimybė tyrimų rezultatus perkelti į kompiuterį | Būtina. | (tikslus aprašymas)
15 | Galimybė analizatorių jungi į LIS | Būtina. | (tikslus aprašymas)
16 | Analizatoriaus matmenys | Siūlomas analizatorius turi tilpti patalpoje, kurioje nėra daug vietos. Jis turi būti įnešamas į P-12 (Patalpų planas su preliminaria analizatoriui skirta erdve nurodytas Techninių specifikacijų 1 priede) patalpą laboratorijos koridoriumi, kurio plotis 160 cm, o durų plotis - 76 cm. | (tikslus aprašymas)
17 | Prietaiso maitinimas | Nuo 230 (±10) V, 50 Hz elektros tinklo. | (tikslus aprašymas)
18 | Instrukcijos | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis. | (tikslus aprašymas)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS |  |  | Reikšmė (patvirtinimas ,,ATITINKA“ ar reikšmė (jeigu yra)
14. Reagentai imucheminiams tyrimamas atlikti ir analizatoriai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos ES reglamento 217/746 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
15. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, analizatoriaus paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi. |  |  | Taip/Ne
16. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip/Ne

## bendrieji (hidden)
5.11.1. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė).
5.11.2. Įgaliojimas pateikti pasiūlymą (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas).
5.11.3. Užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) parengtas pagal pirkimo sąlygų 5 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“.
5.11.4. Įsigyjamos priemonėms priskiriamoms In vitro diagnostikos medicinos priemonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746. Tiekėjas turi pateikti notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją, priklausomai nuo to kokiai rizikos klasei priemonė yra priskiriama (pagal Direktyvą 98/79 EB išduoti sertifikatai galioja iki nurodytos galiojimo pabaigos datos arba iki 2024 m. gegužės 26 d.).
5.11.5. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui.
5.11.6. ES ir (arba) EEE nepriklausančiose šalyse esantys gamintojai privalo turėti įgaliotąjį atstovą ES ir (arba) EEE šalyse. Pažymima, kad informacija bus tikrinama EUDAMED sistemoje arba Tiekėjas pats gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
5.11.7. kiti prašomi dokumentai: įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų 1 priede „Techninė specifikacija“: gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, brošiūros ir/ar kiti duomenys (pdf. formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimo punktą jos atitinka.