TSD-618, VPP-2671

Skysčių valdymo (infuzinių pompų) sistemos techninė specifikacija

(orientacinis kiekis 40 komplektų)

I.  Skysčių valdymo sistemos komponentai (1 komplekto):

  - Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys – 1 vnt. Spaceplus station stotis  – 1vnt.

  - Infuzinė švirkštinė pompa – 3 vnt. Spaceplus Perfusor® švirkštinė pompa – 3 vnt.

  - Infuzinė tūrinė pompa – 1 vnt. Spaceplus Infusomat® tūrinė pompa  – 1 vnt.

# II. Reikalavimai infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam įrenginiui (stotelei)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės nurodytos: Space plus stotelės katalogas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginio tvirtinimas | Galimybė fiksuoti prie vertikalaus stovo arba konsolės, arba infuzinio stovo, arba paciento lovos; | Galima fiksuoti prie vertikalaus arba horizontalaus stovo (lovos, konsolės ir t.t.). Katalogas 17, 35 psl. |
| 2. | Viename įrenginyje: |  |  |
| 2.1. | Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius | Ne mažiau keturių pompų | Viename integruojančiame įrenginyje yra fiksuojamos 4-ios pompos. Katalogas 7 psl. |
| 2.2. | Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės | Švirkštinės ir tūrinės. Katalogas 7 psl. |
| 3. | Bendras leistinas pompų skaičius | ≥ 16 pompų ≥ 4 integruojančiuose įrenginiuose sujungtuose į vieną bendrą stotį. | 24 pompų 6 integruojančiuose įrenginiuose sujungtuose į vieną bendrą stotį. Katalogas 7 psl. |
| 4. | Aksesuarų jungtys: | - Personalo iškvietimo / 12 V; - Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko; | 2 jungtys: Personalo iškvietimo / 12 V; Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko. Katalogas 15 psl. |
| 5. | Klasifikacija | - Atsparus defibriliacijai; - I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). - Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės (arba lygiavertė). | Atsparus defibriliacijai; I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės. Katalogas 40 psl. |
| 6. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo | Iš 230V/50Hz elektros tinklo Katalogas 40 psl. |
| 7. | Tuščio įrenginio svoris | Ne daugiau 4 kg | 3,6 kg. Katalogas 41 psl. |
| 8. | Akumuliatorius | Įrenginyje yra akumuliatorius. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 4 val. | Įrenginyje yra akumuliatorius. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas 4 val. Katalogas 42 psl. |
| 9. | Garsiakalbis | Įrenginyje yra garsiakalbis | Įrenginyje yra garsiakalbis Katalogas 42 psl. |

III. Reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės nurodytos:Perfusor Space plus katalogas ir techninių duomenų lapas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naudojamų švirkštų dydžiai | 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml. | 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml. Techninių duomenų lapas |
| 2. | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų | 4 skirtingų gamintojų. Techninių duomenų lapas |
| 3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 999 ml/val. | Nuo 0,01 ml/val. iki 999,9 ml/val. Katalogas 56 psl. |
| 4. | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 99 val. | Nuo 1 min iki 99h59min59s. Techninių duomenų lapas |
| 5. | Apsauga nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu | Pompoje integruotas švirkšto stūmoklio stabdis arba sensorius apsaugantis nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės švirkšto keitimo metu | Pompoje integruotas švirkšto stūmoklio stabdis nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės švirkšto keitimo metu. Techninių duomenų lapas |
| 6. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 2 % | ± 2 %. Techninių duomenų lapas |
| 7. | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją. | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją. Techninių duomenų lapas |
| 8. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) | mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.). Techninių duomenų lapas |
| 9. | Istorijos protokolas | 1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi. Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija. | 1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi. Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija. Katalogas 56 psl. |
| 10. | Programuojant infuziją galima pasirinkti | 1. Vaistą 2. Paciento profilį 3. Vaisto koncentraciją 4. Infuzijos profilį | 1. Vaistą 2. Paciento profilį 3. Vaisto koncentraciją 4. Infuzijos profilį. Katalogas 33 psl. |
| 11. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val.; 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. Techninių duomenų lapas |
| 12. | Antiboliuso funkcija | Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo | Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo. Techninių duomenų lapas |
| 13. | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Likęs infuzijos laikas; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Aliarminės situacijos; 8. Aliarmo priežastys. | 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Likęs infuzijos laikas; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; Katalogas 24 psl. 7. Aliarminės situacijos; 8. Aliarmo priežastys. Katalogas 39 psl. |
| 14. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia; | 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia. Techninių duomenų lapas |
| 15. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Pasiektas švirkšto likutinis tūris; 6. Baigėsi KVO režimo veikimas; 7. Spaudimas per aukštas; 8. Neteisingai įstatytas švirkštas. | 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Pasiektas švirkšto likutinis tūris; 6. Baigėsi KVO režimo veikimas; 7. Spaudimas per aukštas; 8. Neteisingai įstatytas švirkštas. Katalogas 41-43 psl. |
| 16. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,1 – 1,1 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai | Nuo 0,1 – 1,2 bar, 9 nustatymo lygiai. Techninių duomenų lapas |
| 17. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. | 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. Katalogas 17 psl. |
| 18. | Wi-Fi sąsaja | Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2) | Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2). Katalogas 58 psl. |
| 19. | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio). | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio). Techninių duomenų lapas |
| 20. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 6 val., esant infuzijos greičiui 25 ml/val., naudojant 50 ml švirkštą | 11 val., esant infuzijos greičiui 25 ml/val., naudojant 50 ml švirkštą. Techninių duomenų lapas |
| 21. | Pompos ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus | 5,1 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus. Techninių duomenų lapas |
| 22. | Programinės įrangos atnaujinimas | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu | Galima atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu. Techninių duomenų lapas |
| 23. | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui; 3. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; | 1. Jungtis paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Jungtis personalo iškvietimo pultelio prijungimui; 3. Infraraudonųjų spindulių sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; Techninių duomenų lapas ir katalogas 20 psl. |
| 24. | Vaistų biblioteka | 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 5 000 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; b) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių. | 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – 10 000 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) 31 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; b) 32 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių. Techninių duomenų lapas |
| 25. | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val. | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 min. iki 24 val. Techninių duomenų lapas |
| 26. | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją. | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją. Techninių duomenų lapas |
| 27. | Reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai | 1. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 2. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 3. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja; 4. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 5. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena; | 1. Galima nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; Katalogas 37 psl. 2. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; Techninių duomenų lapas 3. Infraraudonųjų spindulių sąsaja; Techninių duomenų lapas 4. Infuzinės pompa tvirtinima tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; Katalogas 19 psl. 5. Galima sujungti 3 infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena; Katalogas 19 psl. |
| 28. | Švirkštinės pompos svoris | Ne daugiau 3 kg. | 1,9 kg. Techninių duomenų lapas |
| 29. | Švirkštinės pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP34 klasės arba lygiavertė). | 1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1; 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės. Techninių duomenų lapas |
| 30. | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas 2. Rankena / fiksatorius tvirtinti prie stovo | 1. Pakrovimo laidas Katalogas 70 psl. 2. Fiksatorius tvirtinti prie stovo Katalogas 19 psl. |
| 31. | - Garantinis terminas | ≥ 36 mėn. | 36 mėn. |
| 32. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Kartu su pasiūlymu pateiksime CE sertifikato kopiją. |

IV. Reikalavimai infuzinei tūrinei pompai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės nurodytos: Infusomat Space plus katalogas ir techninių duomenų lapas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompos darbo režimai: | 1. Enterinės mitybos 2. Nuolatinės infuzijos 3. Transfuzijos | 1. Enterinės mitybos 2. Nuolatinės infuzijos 3. Transfuzijos. Katalogas 9 psl. |
| 2. | Oro burbulų detekcija | Aptinkami imtinai iki 0,015 ml tūrio (pageidautina ir mažesni) oro burbuliukai | Aptinkami imtinai 0,01 ml tūrio oro burbuliukai. Katalogas 55 psl. |
| 3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. Techninių duomenų lapas |
| 4. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 3% | ± 3% Techninių duomenų lapas |
| 5. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1,1 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai | nuo 0,067 iki 1,1 bar ir 9 nustatymo lygiai. Techninių duomenų lapas |
| 6. | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml | Nuo 0,01 ml iki 9999 ml. Techninių duomenų lapas |
| 7. | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 99 val. | Nuo 1 min iki 99h59min59s. Techninių duomenų lapas |
| 8. | Infuzijos greičio skaičiavimas | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją. Techninių duomenų lapas |
| 9. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) | mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.). Techninių duomenų lapas |
| 10. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. Techninių duomenų lapas |
| 11. | Priešsrovinis slėgio daviklis | Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai | Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai. Techninių duomenų lapas |
| 12. | Istorijos protokolas | 1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi. Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija. | 1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi. Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija. Katalogas 55 psl. |
| 13. | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Infuzijos trukmė; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Vaisto pavadinimas; 8. Aliarminės situacijos; 9. Aliarmo priežastys. | 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Infuzijos trukmė; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Vaisto pavadinimas; 8. Aliarminės situacijos; 9. Aliarmo priežastys. Katalogas psl. 22, 23, 40 |
| 14. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Infuzija beveik baigta; 2. Baterija beveik tuščia; | 1. Infuzija beveik baigta; 2. Baterija beveik tuščia; Techninių duomenų lapas |
| 15. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | Infuzinė tūrinė pompa turi automatinę STOP funkciją, kuri kontroliuoja šiuos parametrus: 1. Oras infuzinėje sistemoje; 2. Infuzijos pabaiga; 3. Okliuzija; 4. Baterijos signalas; 5. Techninis signalas arba lygiavertis – blokuota pompos pavara; | Infuzinė tūrinė pompa turi automatinę STOP funkciją, kuri kontroliuoja šiuos parametrus: 1. Oras infuzinėje sistemoje; 2. Infuzijos pabaiga; 3. Okliuzija; 4. Baterijos signalas; 5. Techninis signalas - blokuota pompos pavara; Techninių duomenų lapas ir katalogas 44 psl. |
| 16. | Programuojant infuziją galima pasirinkti (naudojant vaistų biblioteką) | 1. Vaistą; 2. Paciento profilį; 3. Vaisto koncentraciją; 4. Infuzijos profilį; | 1. Vaistą; 2. Paciento profilį; 3. Vaisto koncentraciją; 4. Infuzijos profilį; Katalogas 33 psl. |
| 17. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. | 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. Katalogas 16 psl. |
| 18. | Wi-Fi sąsaja | Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2) | Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2) . Katalogas 57 psl. |
| 19. | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio); | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio); Techninių duomenų lapas |
| 20. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 4,5 val., esant infuzijos greičiui 1200ml/val. | 4,5 val., esant infuzijos greičiui 1200ml/val. ir įjungtam wi-fi, Katalogas 52 psl. |
| 21. | Pompos ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių, spalvotas, lietimui jautrus | 5,1 colių, spalvotas, lietimui jautrus. Techninių duomenų lapas |
| 22. | Programinės įrangos atnaujinimas | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu | Galima atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu. Techninių duomenų lapas |
| 23. | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui; 3. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; | 1. Jungtis paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Jungtis personalo iškvietimo pultelio prijungimui; 3. Infraraudonųjų spindulių sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; Techninių duomenų lapas ir katalogas 19 psl. |
| 24. | Vaistų biblioteka | 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 5 000 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; b) ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių. | 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – 10 000 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) 31 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; b) 32 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių. Techninių duomenų lapas |
| 25. | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val. | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 min. iki 24 val. Techninių duomenų lapas |
| 26. | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją. | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją. Techninių duomenų lapas |
| 27. | Reikalavimai pompai | 1. Slėgio infuzinėje sistemoje stebėjimas; 2. Galimybė automatiškai ar rankiniu būdu nustatyti naktinį režimą (sumažinamas ekrano ir kitų indikatorių ryškumas); 3. Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės; 4. Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija; 5. Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija; 6. Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija; 7. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 8. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 9. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja; 10. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 11. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena; | 1. Slėgio infuzinėje sistemoje stebėjimas; Katalogas 29 psl. 2. Galima automatiškai arba rankiniu būdu nustatyti naktinį režimą (sumažinamas ekrano ir kitų indikatorių ryškumas); Techninių duomenų lapas 3. Yra apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės; Techninių duomenų lapas 4. Yra oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija; Katalogas 28 psl. 5. Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija; Techninių duomenų lapas 6. Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija; Katalogas 24 psl. 7. Galima nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; Katalogas 38 psl. 8. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; techninių duomenų lapas 9. Infraraudonųjų spindulių sąsaja; techninių duomenų lapas 10. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; Katalogas 18 psl. 11. Galimybė sujungti 3 infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena; Katalogas 18 psl. |
| 28. | Pompos svoris | Ne daugiau 3 kg | 1,9 kg Techninių duomenų lapas |
| 29. | Pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP34 klasės arba lygiavertė). | 1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1; 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės. Techninių duomenų lapas |
| 30. | - Garantinis terminas | ≥ 36 mėn. | 36 mėn. |
| 31. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Kartu su pasiūlymu pateiksime CE sertifikato kopiją. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.