## ODONTOLOGIJA
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, I klasei su matavimo funkcija, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Sąjungos direktyvos 2017/745EEB „Medicinos prietaisai“ reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai
1 | Odontologinės įrangos komplektas |  | Odontologinės įrangos komplektas
1.1 | Įrenginys, odontologinis. |  | Įrenginys, odontologinis INTEGO CS, Dentsply Sirona
1.1.1 | Paciento kėdė: |  | Paciento kėdė:
a) | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. | Būtina. | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. Intego įrengimo sąlygos, 58psl.
b) | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 150 kg (paciento svoris). | Būtina. | Kėdės keliamoji galia – 185 kg (paciento svoris). Intego naudojimo instrukcija_LT, 18psl.
c) | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis (viršutinė riba) nuo grindų ne mažiau 735 mm. | Būtina. | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis (viršutinė riba) nuo grindų 785 mm. Intego įrengimo sąlygos, 30psl.
d) | Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis (apatinė riba) nuo grindų ne daugiau 410 mm. | Būtina. | Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis (apatinė riba) nuo grindų 390 mm. Intego įrengimo sąlygos, 30psl.
e) | Kėdės valdymas elektrinis - hidraulinis arba elektromechaninis. | Būtina. | Kėdės valdymas elektromechaninis. Intego įrengimo sąlygos, 59psl.
f) | Automatinis kėdės judesio stabdys esant kliūčiai po kėde. | Būtina. | Automatinis kėdės judesio stabdys esant kliūčiai po kėde. Intego naudojimo instrukcija_LT, 74psl.
g) | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė, dirbtinės odos, spalva pasirenkama ne mažiau kaip iš 10 spalvų. | Būtina. | Paciento kėdės apmušalo danga besiūlė, dirbtinės odos, spalva pasirenkama iš 12 spalvų. Intego naudojimo instrukcija_LT, 234psl.
h) | Ne mažiau kaip 2 individualiai programuojamos kėdės paciento padėtys ne mažiau kaip 2 skirtingiems gydytojams. Be to, turi būti paciento išlaipinimo ir skalavimo programa. | Būtina. | 2 individualiai programuojamos kėdės paciento padėtys 2 skirtingiems gydytojams. Be to, yra paciento išlaipinimo ir skalavimo programa. Intego naudojimo instrukcija_LT, 84psl.
i) | Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto. | Būtina. | Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto. Intego naudojimo instrukcija_LT, 43psl.
j) | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau kaip 2 ašimis. | Būtina. | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau kaip 2 ašimis. Intego naudojimo instrukcija_LT, 35psl.
k) | Nugaros atlošas. | Nugaros atlošo minkštosios dalies plotis plačiausioje vietoje turi būti ne mažiau kaip 60 cm, aukštis (be galvos atlošo) - ne mažiau kaip 40 cm. Plačiausia vieta turi būti imtinose ribose tarp kėdės atlošo minkštosios dalies žemiausio apatinio krašto taško horizontalios linijos ir tarp atlošo minkštosios dalies vidurinės horizontalios linijos dalijančios atlošo minkštają dalį į vienodo aukščio viršutinę ir apatinę dalis. | Nugaros atlošas. Nugaros atlošo minkštosios dalies plotis plačiausioje vietoje 62 cm, aukštis (be galvos atlošo) - 48 cm. Plačiausia vieta imtinose ribose tarp kėdės atlošo minkštosios dalies žemiausio apatinio krašto taško horizontalios linijos ir tarp atlošo minkštosios dalies vidurinės horizontalios linijos dalijančios atlošo minkštają dalį į vienodo aukščio viršutinę ir apatinę dalis. Intego montavimo šablonas, 1psl.
l) | Kairysis ir dešinysis porankiai. Dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu arba nulenkiamas. | Būtina. | Kairysis ir dešinysis porankiai. Dešinysis porankis nulenkiamas. Intego naudojimo instrukcija_LT, 76psl.
m) | Maksimaliai galimas odontologinės kėdės (sėdimosios dalies, nugaros ir galvos atlošo) ne mažiau 1980 mm. | Būtina. | Maksimaliai galimas odontologinės kėdės (sėdimosios dalies, nugaros ir galvos atlošo) 2100 mm. Intego įrengimo sąlygos, 31psl.
n) | Sėdimosios dalies plotis (plačiausioje vietoje) ne mažiau kaip 46 cm. | Būtina. | Sėdimosios dalies plotis (plačiausioje vietoje) 48,5 cm. Intego montavimo šablonas, 1psl.
o) | Kojūgalis turi būti atsparus valymui bei dezinfekcijai arba turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. | Būtina. | Kojūgalis yra atsparus valymui bei dezinfekcijai. Intego naudojimo instrukcija_LT, 76psl, 234psl.
p) | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę paciento kėdės priekyje. | Būtina. | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę paciento kėdės priekyje. Intego įrengimo sąlygos, 12psl.
r) | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai, garantinis aptarnavimas ne trumpesnis kaip 5 metai nuo įvedimo į eksploataciją datos. | Būtina. Įskaitant visą reikalingą priežiūrą ir susidėvinčias dalis bei jų keitimą pagal gamintojo reikalavimus. | Garantijos laikotarpis 5 metai, garantinis aptarnavimas, įskaitant visą reikalingą priežiūrą ir susidėvinčias dalis bei jų keitimą pagal gamintojo reikalavimus, 5 metai nuo įvedimo į eksploataciją datos. Dentsply Sirona konfigūratoriaus iškarpa, 1psl.
1.1.2 | Gydytojo instrumentų dalis: |  | Gydytojo instrumentų dalis INTEGO CS, Dentsply Sirona:
a) | Gydytojo instrumentai montuojami iš viršaus: | 1) daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) su pašvietimu; 2) rankovė turbinai su pašvietimu, su greita jungtimi, su LED šviesa turbininiam antgaliui; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė ultragarsiniam skaleriui; 5) rankovė oriniam instrumentui su greita jungtimi be šviesos sodapūtei; | Gydytojo instrumentai montuojami iš viršaus: 1) daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) su pašvietimu; 2) rankovė turbinai su pašvietimu, su greita jungtimi, su LED šviesa turbininiam antgaliui; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė ultragarsiniam skaleriui; 5) rankovė oriniam instrumentui su greita jungtimi be šviesos sodapūtei; Intego naudojimo instrukcija_LT, 40psl., 41psl.
b) | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. | Būtina. | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. Intego naudojimo instrukcija_LT, 27psl.
c) | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo automatinis stabdys. | Būtina. | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo automatinis stabdys. Intego naudojimo instrukcija_LT, 86psl.
d) | Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. | Būtina. | Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. Intego naudojimo instrukcija_LT, 64psl.
e) | Turi būti galimybė multifunkciniu pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimą/išjungimą, prapūtimo funkciją ir kėdės programas. | Būtina. | Galimybė multifunkciniu pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimą/išjungimą, prapūtimo funkciją ir kėdės programas. Intego naudojimo instrukcija_LT, 37psl.
f) | Tolygus mikrovariklio apsukų reguliavimas naudojant multifunkcinį valdymo pedalą. | Būtina. | Tolygus mikrovariklio apsukų reguliavimas naudojant multifunkcinį valdymo pedalą. Intego naudojimo instrukcija_LT, 97psl.
g) | Instrumentai paguldomi ant pulto iš viršaus. | Būtina. | Instrumentai paguldomi ant pulto iš viršaus. Intego naudojimo instrukcija_LT, 40psl.
h) | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai. | Būtina. | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai. Intego naudojimo instrukcija_LT, 99psl.
i) | Papildomas vandens reguliavimas: 1) mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu. 2) turbinos greitoje jungtyje 3) ultragarsinio skalerio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu skaleriu. | Pageidautina. | Papildomas vandens reguliavimas: 1) mikrovariklio žarnos jungtyje su mikrovarikliu. Elektrinio variklio BL ISO naudojimo instrukcija, 12psl. 2) turbinos greitoje jungtyje. Instrumentų katalogas, 11psl. 3) ultragarsinio skalerio žarnos jungtyje su ultragarsiniu skaleriu. Instrumentų katalogas, 34psl.
j) | Mobilus padėklas instrumentams, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. | Būtina. | Mobilus padėklas instrumentams, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. Intego naudojimo instrukcija_LT, 173, 219psl.
k) | Valdymo pulte turi būti šios funkcijos: | 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; 2) programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, skalavimo pozicijos; 3) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 4) šviesos intensyvumo lygio arba šviesos intensyvumo lygis reguliuojasi ant šviestuvo; 5) kompozitų režimo įjungimas/išjungimas arba ši f-ja turi būti numatyta ant šviestuvo; 6) vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo; 7) mikrovariklio sūkių keitimo, programavimo; 8) mikrovariklio reverso; 9) skalerio galingumo keitimo; 10) ekranas parodantis: a) aktyvuotą instrumentą; b) mikrovariklio sūkius; c) sukimosi kryptį arba sukimosi krypties indikacija matoma valdymo pulte; d) skalerio galingumo nustatymus; | Valdymo pulte turi būti šios funkcijos: 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; Intego naudojimo instrukcija_LT, 82, 83psl. 2) programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, skalavimo pozicijos; Intego naudojimo instrukcija_LT, 84psl. 3) šviestuvo įjungimo/išjungimo; Intego naudojimo instrukcija_LT, 340psl. 4) šviesos intensyvumo lygio arba šviesos intensyvumo lygis reguliuojasi ant šviestuvo; Intego naudojimo instrukcija_LT, 192psl. 5) kompozitų režimo įjungimas/išjungimas arba ši f-ja turi būti numatyta ant šviestuvo; Intego naudojimo instrukcija_LT, 340psl. 6) vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo; Intego naudojimo instrukcija_LT, 340psl. 7) mikrovariklio sūkių keitimo, programavimo; Intego naudojimo instrukcija_LT, 340psl. 8) mikrovariklio reverso; Intego naudojimo instrukcija_LT, 341psl. 9) skalerio galingumo keitimo; Intego naudojimo instrukcija_LT, 340psl. 10) ekranas parodantis: a) aktyvuotą instrumentą; Intego naudojimo instrukcija_LT, 91psl. b) mikrovariklio sūkius; Intego naudojimo instrukcija_LT, 91psl. c) sukimosi krypties indikacija matoma valdymo pulte; Intego naudojimo instrukcija_LT, 116psl. d) skalerio galingumo nustatymus; Intego naudojimo instrukcija_LT, 91psl.
l) | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai, garantinis aptarnavimas ne trumpesnis kaip 5 metai nuo įvedimo į eksploataciją datos. | Būtina. | Garantijos laikotarpis 5 metai, garantinis aptarnavimas 5 metai nuo įvedimo į eksploataciją datos. Dentsply Sirona konfigūratoriaus iškarpa, 1psl.
1.1.3 | Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis. | Būtina. | Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis Compact, Dentsply Sirona
a) | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie grindų arba prie paciento kėdės. | Būtina. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie grindų. Intego įrengimo sąlygos, 30psl.
b) | Ne mažiau kaip 3- jų lizdų asistento instrumentų laikiklis tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. | Būtina. | 4- ių lizdų asistento instrumentų laikiklis tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. Intego naudojimo instrukcija_LT, 156psl.
c) | Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). | Būtina. | Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). Intego naudojimo instrukcija_LT, 100, 101psl.
d) | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais. | Būtina. | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais. Intego naudojimo instrukcija_LT, 159psl.
e) | Švaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiekti į antgalius su galimybe perjungti į vandentiekį (indo talpa ne mažiau 1,5 l). | Būtina. | Švaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiekti į antgalius su galimybe perjungti į vandentiekį (indo talpa 1,5 l). Intego naudojimo instrukcija_LT, 176psl.; Švaraus vandens sistemos išklotinė, 1psl.
f) | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai. | Būtina. | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai. Intego naudojimo instrukcija_LT, 157, 158psl.
g) | Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas. | Būtina. | Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas. Intego naudojimo instrukcija_LT, 168, 171psl.
h) | Keraminė ar grūdinto stiklo pasukama, nuimama spjaudyklė. | Būtina. | Keraminė pasukama, nuimama spjaudyklė. Dentsply Sirona konfigūratoriaus iškarpa Nr. 2, 1psl.
i) | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai, garantinis aptarnavimas ne trumpesnis kaip 5 metai nuo įvedimo į eksploataciją datos. | Būtina. | Garantijos laikotarpis 5 metai, garantinis aptarnavimas 5 metai nuo įvedimo į eksploataciją datos. Dentsply Sirona konfigūratoriaus iškarpa, 1psl.
1.1.4 | Operacinis šviestuvas: |  | Operacinis šviestuvas LEDview Plus, Dentsply Sirona:
a) | Šviestuvas montuojamas prie spjaudyklės bloko. | Būtina. | Šviestuvas montuojamas prie spjaudyklės bloko. Intego įrengimo sąlygos, 30psl.
b) | LED tipo apšvietimas. | Būtina. | LED tipo apšvietimas. LEDview Plus bukletas, 2psl.
c) | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux. | Būtina. | Maksimalus šviesos intensyvumas 40 000 lux. LEDview Plus bukletas, 2psl.
d) | Šviesos spalvos temperatūra reguliuojama ne siauresnėse kaip 4600- 6200 K ribose. Pageidaujamą parametro reikšmę nusistato pats gydytojas gydytojo valdymo pulte. | Pageidautina. | Šviesos spalvos temperatūra reguliuojama 4600- 6200 K ribose. Pageidaujamą parametro reikšmę nusistato pats gydytojas gydytojo valdymo pulte. LEDview Plus bukletas, 2psl. Intego naudojimo instrukcija_LT, 192psl.
e) | Specialus kompozitų režimas atitinkantis standartą ISO 9680: 2014 5.2.10 (arba lygiavertį) arba neįtakojantis į šviesoje kietėjančią kompozitinę medžiagą, intensyvumas ne mažiau 7000 Lux. | Būtina. | Specialus kompozitų režimas atitinkantis standartą ISO 9680: 2014, intensyvumas 10000 Lux. LEDview Plus techniniai duomenys, 1psl.
f) | Apšvietimo įjungimas/išjungimas turi būti valdomas šiais būdais: | 1. judesio davikliu arba liečiamu jungikliu ant šviestuvo; 2. automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją; 3. liečiamu jungikliu iš gydytojo instrumentų pulto; | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas šiais būdais: 1. judesio davikliu; Intego naudojimo instrukcija_LT, 192psl. 2. automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją; Intego naudojimo instrukcija_LT, 84psl. 3. liečiamu jungikliu iš gydytojo instrumentų pulto; Intego naudojimo instrukcija_LT, 192psl.
g) | Apšvietimo intensyvumo reguliavimas ir kompozito režimo įjungimas/išjungimas atliekamas liečiamais jungikliais arba judesio davikliu ant šviestuvo arba liečiamais jungikliais ant gydytojo instrumentų pulto. | Būtina. | Apšvietimo intensyvumo reguliavimas ir kompozito režimo įjungimas/išjungimas atliekamas liečiamais jungikliais ant gydytojo instrumentų pulto. Intego naudojimo instrukcija_LT, 192psl.
h) | Šviestuvas turi būti be papildomų aktyvių aušinimo įrenginių (pvz. ventiliatorių). | Būtina. | Šviestuvas be papildomų aktyvių aušinimo įrenginių (pvz. ventiliatorių). Intego naudojimo instrukcija_LT, 191psl.
i) | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti). | Būtina. | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti). LEDview Plus bukletas, 2psl.
j) | Sterilizuojamos padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių. | Būtina. | Sterilizuojamos padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių. LEDview Plus bukletas, 2psl.
k) | Šviestuvas turi būti to paties gamintojo kaip ir odontologinis įrenginys. | Būtina. | Šviestuvas turi būti to paties gamintojo kaip ir odontologinis įrenginys. LEDview Plus bukletas, 1psl.
l) | Garantija ne mažiau kaip 5 metai. | Būtina. | Garantija 5 metai. Dentsply Sirona konfigūratoriaus iškarpa, 1psl.
1.1.5 | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu: |  | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu ir econtrol funkcija BL ISO E, Dentsply Sirona:
a) | Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne siauresnėse kaip 1.000- 40.000 aps/min. | Būtina. | Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius 100- 40.000 aps/min. ribose. Intego naudojimo instrukcija_LT, 109psl.
b) | Maksimalių sūkių nustatymas ir išsaugojimas iš gydytojo instrumentų dalies. | Būtina. | Maksimalių sūkių nustatymas ir išsaugojimas iš gydytojo instrumentų dalies. Intego naudojimo instrukcija_LT, 114psl.
c) | Mikrovariklio reverso f-ja valdoma iš gydytojo instrumentų dalies. | Būtina. | Mikrovariklio reverso f-ja valdoma iš gydytojo instrumentų dalies. Intego naudojimo instrukcija_LT, 116psl.
d) | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. | Būtina. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. Intego naudojimo instrukcija_LT, 110psl.
e) | Su LED šviesos šaltiniu. | Būtina. | Su LED šviesos šaltiniu. Elektrinio variklio BL ISO naudojimo instrukcija, 9psl.
f) | Maksimalus sukimo momentas. | ne mažiau 3,0 Ncm. | Maksimalus sukimo momentas 3,0 Ncm. Intego naudojimo instrukcija_LT, 110psl.
g) | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina. | Garantija 24 mėn.
1.1.6 | Kampinis antgalis mikrovarikliui, 2 vnt: |  | Kampinis antgalis mikrovarikliui T2 Line A40 L, Dentsply Sirona, 2 vnt:
a) | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu. | Būtina. | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu. Instrumentų bukletas, 7psl.
b) | antgalio galvutės diametras ne didesnis nei 10 mm, aukštis ne didesnis nei 14 mm. | Būtina. | antgalio galvutės diametras 8,7 mm, aukštis 12,4 mm. Instrumentų bukletas, 12psl.
c) | Perdavimo santykis 1:1. | Būtina. | Perdavimo santykis 1:1. Instrumentų bukletas, 12psl.
d) | Grąžto fiksacija mygtuku. | Būtina. | Grąžto fiksacija mygtuku. Instrumentų bukletas, 7psl.
e) | Su pašvietimu. | Būtina. | Su pašvietimu. Instrumentų bukletas, 12psl.
f) | Sterilizuojamas. | Būtina. | Sterilizuojamas. Instrumentų bukletas, 7psl.
g) | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina. | Garantija 24 mėn. Instrumentų bukletas, 8psl.
1.1.7 | Turbininis antgalis su šviesa, 4 vnt: |  | Turbininis antgalis su šviesa T2 Boost, Dentsply Sirona, 4 vnt:
a) | su vandens – oro aušinimu iš ne mažiau kaip 4 skylučių taškų. | Būtina. | su vandens – oro aušinimu iš 4 skylučių taškų. Instrumentų bukletas, 4psl.
b) | Maksimalūs sūkiai ribose ne mažiau kaip 370000 aps/min. | Būtina. | Maksimalūs sūkiai 370000 aps/min. Instrumentų bukletas, 12psl.
c) | Keraminiai guoliai. | Būtina. | Keraminiai guoliai. Instrumentų bukletas, 4psl.
d) | Galia: ne mažiau kaip 26 W. | Būtina. | Galia: 26 W. Instrumentų bukletas, 12psl.
e) | Galvutės diametras ne daugiau kaip 12,5 mm, o aukštis ne didesnis nei 13,1 mm. | Būtina. | Galvutės diametras 11,4 mm, o aukštis 12,7 mm. Instrumentų bukletas, 12psl.
f) | Jungiamas per greitą jungtį. | Būtina. | Jungiamas per greitą jungtį. Instrumentų bukletas, 4psl.
g) | Sterilizuojamas. | Būtina. | Sterilizuojamas. Instrumentų bukletas, 3psl.
h) | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina. | Garantija 24 mėn. Instrumentų bukletas, 8psl.
1.1.8 | Integruotas ultragarsinis skaleris: | Būtina. | Integruotas ultragarsinis skaleris Sirosonic L, Dentsply Sirona:
a) | Pjezokeraminis su LED pašvietimu. | Būtina. | Pjezokeraminis su LED pašvietimu. Instrumentų katalogas, 35psl.
b) | Tinkamas perio, endo ir higienos procedūroms. | Būtina. | Tinkamas perio, endo ir higienos procedūroms. Instrumentų katalogas, 34psl.
c) | Skalerio funkcijų valdymas, galingumo bei procedūrų keitimas iš gydytojo instrumentų dalies. | Būtina. | Skalerio funkcijų valdymas, galingumo bei procedūrų keitimas iš gydytojo instrumentų dalies. Intego naudojimo instrukcija_LT, 144, 145psl.
d) | Komplekte ne mažiau kaip 2 skalerio darbiniai antgaliukai. | Būtina. | Komplekte 2 skalerio darbiniai antgaliukai. Instrumentų katalogas, 35psl.
e) | Dažnis ne siauresnėse ribose kaip 28 kHz – 32 kHz. | Būtina. | Dažnis 25 kHz – 32 kHz ribose. Instrumentų katalogas, 35psl.
f) | Garantija ne mažiau nei 24 mėn. | Būtina. | Garantija 24 mėn.
1.2 | Sodasrovė. | Būtina. | Sodasrovė PROPHYflex 4, KaVo Dental
a) | Jungiama prie turbininio antgalio greitos jungties. | Būtina. | Jungiama prie turbininio antgalio greitos jungties. PROPHYflex 4_naudojimo instrukcija_LT, 16psl.
b) | Sodasrovės antgalis laisvai sukasi 360º. | Būtina. | Sodasrovės antgalis laisvai sukasi 360º. PROPHYflex 4 bukleta, 2psl.
c) | Valymo priemonės (vielutės, šepetėlis). | Būtina. | Valymo priemonės (vielutės, šepetėlis). PROPHYflex 4_naudojimo instrukcija_LT, 13psl.
d) | Su ne mažiau nei 2 darbiniais antgaliukais. | Būtina. | Su 2 darbiniais antgaliukais. PROPHYflex 4_naudojimo instrukcija_LT, 13psl.
e) | Garantija ne mažiau nei 24 mėn. | Būtina. | Garantija 24 mėn.
1.3 | Siurblys, vakuuminis: |  | Siurblys, vakuuminis VS 300S, Durr Dental:
a) | Maitinimas. | Iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. | Maitinimas. Iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. Siurblio VS 300S naudojimo instrukcija_LT, 13psl.
b) | Galingumas. | Ne daugiau kaip 0.6 kW. | Galingumas. 0.58 kW. Siurblio VS 300S naudojimo instrukcija_LT, 13psl.
c) | Srautas. | Ne mažiau kaip 650 l/min. | Srautas. 700 l/min. Siurblio VS 300S naudojimo instrukcija_LT, 13psl.
d) | Vakuumo gylis. | Ne mažiau kaip 1300 mm H2O arba -130 mbar/hPa. | Vakuumo gylis. -200 mbar/hPa. Siurblio VS 300S naudojimo instrukcija_LT, 13psl.
e) | Triukšmo lygis. | Ne daugiau kaip 65 dB. | Triukšmo lygis. 63 dB. Siurblio VS 300S naudojimo instrukcija_LT, 13psl.
f) | Komplektuojamas su centrifūginiu separatoriumi ir bei išmetamo oro duslintuvu. | Būtina, visos išvardintos dalys turi būti to paties gamintojo. | Komplektuojamas su centrifūginiu separatoriumi ir bei išmetamo oro duslintuvu. Visos išvardintos dalys yra to paties gamintojo. Siurblio VS 300S naudojimo instrukcija_LT, 24, 25psl.
g) | Separatoriaus skysčių atskyrimo kiekis. | Ne mažiau kaip 4 l/min. | Separatoriaus skysčių atskyrimo kiekis 4 l/min. Siurblio VS 300S naudojimo instrukcija_LT, 13psl.
h) | Garantija ne mažiau nei 36 mėn. | Būtina. | Garantija 36 mėn.
1.4 | Kompresorius: |  | Kompresorius Tornado 2, Durr Dental:
a) | Maitinimas. | Iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. | Maitinimas. Iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. Kompresoriaus Tornado 1 naudojimo instrukcija_LT, 13psl.
b) | Betepalinis. | Būtina. | Betepalinis. Kompresoriaus Tornado 1 naudojimo instrukcija_LT, 23psl.
c) | Galingumas. | Ne daugiau kaip 0,9 kW. | Galingumas. 0,9 kW. Durr katalogo ištrauka, 1psl.
d) | Oro talpa. | Ne mažiau kaip 20 l, iš vidaus turi būti padengta antibakterine danga. | Oro talpa 20 l, iš vidaus turi būti padengta antibakterine danga. Kompresoriaus Tornado 1 naudojimo instrukcija_LT, 13psl.; Durr Tornado bukletas, 7psl.
e) | Našumas. | Prie 5 bar ne mažiau nei 60 l/min. | Našumas prie 5 bar 60 l/min. Kompresoriaus Tornado 1 naudojimo instrukcija_LT, 13psl.
f) | Triukšmo lygis. | Ne daugiau kaip 64 dB. | Triukšmo lygis 64 dB. Kompresoriaus Tornado 1 naudojimo instrukcija_LT, 13psl.
g) | Komplektuojamas su membraniniu oro sausintuvu ir smulkių dalelių filtrų. | Būtina, visos išvardintos dalys turi būti to paties gamintojo. | Komplektuojamas su membraniniu oro sausintuvu ir smulkių dalelių filtru. Visos išvardintos dalys yra to paties gamintojo. Kompresoriaus Tornado 1 naudojimo instrukcija_LT, 13psl.
h) | Garantija ne mažiau kaip 36 mėn. | Būtina. | Garantija 36 mėn.
1.5 | Lempa polimerizacijos: |  | Lempa polimerizacijos Elipar DeepCure L, 3M:
a) | Paskirtis. | Diodinis (LED) švitintuvas skirtas dentalinėms medžiagoms polimerizuoti. | Paskirtis. Diodinis (LED) švitintuvas skirtas dentalinėms medžiagoms polimerizuoti. Elipar DeepCure L bukletas, 5psl.
b) | Šviesos srauto intensyvumas. | Ne mažiau kaip 1100 mW/cm² | Šviesos srauto intensyvumas 1470 mW/cm². Elipar DeepCure L bukletas, 5psl.
c) | Šviesos spinduliavimo plotas. | Ne platesnis kaip 65 mm² | Šviesos spinduliavimo plotas 61 mm². Elipar lempų šviesolaidžiai, 1psl.
d) | Švitinimo laikas. | Galimybė pasirinkti švitinimo laiką 5, 10, 15, 20s ar nuolatiniu režimu (120s). | Švitinimo laikas. Galimybė pasirinkti švitinimo laiką 5, 10, 15, 20s ar nuolatiniu režimu (120s). Elipar DeepCure L bukletas, 5psl.
e) | Naudingasis šviesos bangų ilgio diapazonas. | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 430 iki 480 nm. | Naudingasis šviesos bangų ilgio diapazonas ribose nuo 430 iki 480 nm. Elipar DeepCure L bukletas, 5psl.
f) | Maitinimo šaltinis. | 1. Elektros tinklas, darbinė įtampa: ne siauresnėse ribose kaip nuo 100 iki 240 V, 50/60 Hz. 2. Vidinis ličio jonų akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau kaip 120 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio su nauju, pilnai įkrautu akumuliatoriumi. Tuščio akumuliatoriaus įkrovos laikas: ne daugiau kaip 2,5 val. | Maitinimo šaltinis. 1. Elektros tinklas, darbinė įtampa: nuo 100 iki 240 V, 50/60 Hz ribose 2. Vidinis ličio jonų akumuliatorius, užtikrinantis 120 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio su nauju, pilnai įkrautu akumuliatoriumi. Tuščio akumuliatoriaus įkrovos laikas: 2 val. Elipar DeepCure L bukletas, 5psl.
g) | Komplektacijoje: | 1. Apsauginis skydelis. 2. Maitinimo kabelis. | Komplektacijoje: 1. Apsauginis skydelis. Elipar DeepCure L bukletas, 4psl. 2. Maitinimo kabelis. Elipar DeepCure L bukletas, 5psl.
h) | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina. | Garantija 24 mėn.
2. | Dantų viziografijos sistema, skaitmeninė | Skirtas odontologinei diagnostikai. Komplekte turi būti: jutiklis, laikikliai jutikliui ( ne mažiau nei 4 vnt.), programinė įranga, vienkartiniai maišeliai (ne mažiau nei 100 vnt.) 1. Jutiklio technologija CMOS. 2. Jutiklio dydis ne daugiau kaip 28 x39 mm, aktyvusis jutiklio plotas ne mažiau nei 600 mm2. 3. Pikselio (jutiklio taško) dydis ne daugiau kaip 20 µm. 4. Reali jutiklio raiška (rezoliucija) ne mažiau kaip 24 lp/mm. 5. Jutiklis aktyvus savaime, atvėrus programą. 6. Pageidautina, kad jungimas į kompiuterį būtų tiesiogiai USB jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių. | Skirtas odontologinei diagnostikai. Komplekte turi būti: jutiklis, laikikliai jutikliui (4 vnt.), programinė įranga, vienkartiniai maišeliai (100 vnt.) XIOS XG Supreme USB naudojimo instrukcija_LT, 15psl. 1. Jutiklio technologija CMOS. XIOS XG Supreme USB naudojimo instrukcija_LT, 24psl. 2. Jutiklio dydis 25,3 x38,4 mm, aktyvusis jutiklio 600 mm2. XIOS XG Supreme USB naudojimo instrukcija_LT, 24psl. 3. Pikselio (jutiklio taško) dydis 15 µm. XIOS XG Supreme USB naudojimo instrukcija_LT, 24psl. 4. Reali jutiklio raiška (rezoliucija) 28 lp/mm. XIOS XG Supreme USB naudojimo instrukcija_LT, 24psl. 5. Jutiklis aktyvus savaime, atvėrus programą. Sidexis 4 naudojimo instrukcija_LT, 19psl; XIOS XG Supreme USB naudojimo instrukcija_LT, 54psl. 6. Jungimas į kompiuterį tiesiogiai USB jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių. XIOS XG Supreme USB naudojimo instrukcija_LT, 15psl.
|  | 7. Jutiklio laido ilgis ne trumpesnis nei 2,5 m. 8. Pageidautina, kad jutiklio programa būtų suderinama su turima pacientų duomenų baze Trophi, Kodak DIS. 9. Valdymo ir apdorojimo programa privalo gebėti apdoroti intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus, bei ši programa privalo būti suderinama su ne senesnėmis kaip „Win 10 Professional“ operacinėmis sistemomis. 10. Valdymo ir apdorojimo programa privalo būti pritaikyta dirbti kompiuteriniame klinikos tinkle. | 7. Jutiklio laido ilgis 2,7 m. XIOS XG Supreme USB naudojimo instrukcija_LT, 24psl. 8. Jutiklio programa suderinama su turima pacientų duomenų baze Trophi, Kodak DIS naudojant TWAIN įskiepį. Sidexis 4 naudojimo instrukcija_LT, 294psl. 9. Valdymo ir apdorojimo programa geba apdoroti intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus, bei ši programa yra suderinama su ne senesnėmis kaip „Win 10 Professional“ operacinėmis sistemomis. Sidexis 4 naudojimo instrukcija_LT, 8psl; XIOS XG Supreme USB naudojimo instrukcija_LT, 22psl. 10. Valdymo ir apdorojimo programa pritaikyta dirbti kompiuteriniame klinikos tinkle. Rentgeno bukletas, 12psl.
|  | 11. Naudojimo instrukcija bei valdymo ir apdorojimo programa privalo būti lietuvių ir anglų kalbomis. 12. Stacionarus kompiuteris: 12.1. Operacinė sistema - win 10 ir naujesnė; 12.2. Procesorius - Intel i3 arba geresnis; 12.3. Duomenų talpa - ne mažiau kaip 500 GM; 12.4. Atmintis - RAM ne mažiau kaip 4 GB; 12.5. Monitorius - LCD/LED ne mažiau kaip 19''; 12.6. Klaviatūra, pelė būtina; 12.7. Būtinas elektros tinklo ilgiklis su apsauga nuo elektros įtampos svyravimų; 13. Garantinis aptarnavimas ne trumpesnis kaip 24 mėn nuo įvedimo į ekploataciją datos; | 11. Naudojimo instrukcija bei valdymo ir apdorojimo programa privalo būti lietuvių ir anglų kalbomis. Sidexis 4 naudojimo instrukcija_LT, 84psl. 12. Stacionarus kompiuteris: 12.1. Operacinė sistema - win 10; 12.2. Procesorius - Intel i3; 12.3. Duomenų talpa - 500 GB; 12.4. Atmintis - RAM 4 GB; 12.5. Monitorius - LCD/LED 19''; 12.6. Klaviatūra, pelė; 12.7. Elektros tinklo ilgiklis su apsauga nuo elektros įtampos svyravimų; 13. Garantinis aptarnavimas 24 mėn nuo įvedimo į ekploataciją datos;
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  | UAB „BaltMed“
direktorius |  |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  |  | Rimgaudas Vaškelis